TSD-1252, VPP-5861

Plyšinės lempos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plyšinės lempos mikroskopas ir apšvietimo sistema | Galilėjo tipo (arba lygiavertis) konverguojantis binokuliarinis mikroskopas su apšvietimu iš apačios (Zeiss tipo arba lygiaverčiu) arba su apšvietimu iš viršaus (Haag-Streit tipo arba lygiaverčiu) |  |
| 2. | Padidinimai | Perjungiami, ne mažiau kaip penki: 5x±2x, 9x ±1x, 14x ±2x, 22x ±3x, 36x±4x |  |
| 3. | Stebimo lauko diametrai (atitinkamai reikalaujamiems didinimams) | ≥ 35 mm, kai didinimas 5x±2x; ≥ 22 mm, kai didinimas 9x ±1x; ≥ 14 mm, kai didinimas 14x ±2x; ≥ 8 mm, kai didinimas 22x ±3x; ≥ 5 mm, kai didinimas 36x±4x. |  |
| 4. | Okuliarai | ≤ 12,5x didinimo |  |
| 5. | Okuliarų dioptrinis paderinimas (okuliarų ametropijos kompensacija) | ≥ ± 7 D |  |
| 6. | Apšvietimo plyšio plotis | Tolygiai reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 mm iki 14 mm |  |
| 7. | Apšvietimo plyšio ilgis | Tolygiai reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 1 mm iki 14 mm |  |
| 8. | Apšvietimo plyšio krypties reguliavimas | Reguliuojamas tolygiai ne siauresniame diapazone kaip nuo 0° iki 180° arba plyčio rotacija (plyšio sukimo kampas) ≥ ± 90º |  |
| 9. | Išorinė paciento žvilgsnio fiksacija | LED tipo (arba lygiavertis) šviesos šaltinis |  |
| 10. | Filtrai: | - Mėlynas filtras; - Beraudis (žalias) filtras; - Geltonas okuliaro filtras. |  |
| 11. | Komplekte su plyšine lempa pateikiamas staliukas, skirtas plyšinės lempos sumontavimui | Būtina. Elektriniu būdu reguliuojamo aukščio staliukas su keturiais ratukais, iš kurių bent du su stabdžiais. |  |
| 12. | Kartu su plyšine lempa komplektuojama | 1. Vaizdo šakotuvas (ar kita alternatyva, leidžianti prijungti asistento monokuliarą prie plyšinės lempos). 2. Asistento monokuliaras |  |
| 13. | Galimybė komplektuoti su Goldmano tipo aplanaciniu tonometru | Būtina galimybė ateityje (atsiradus poreikiui) naudoti kartu su Goldmano tipo aplanaciniu tonometru. |  |
| 14. | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 15. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Garantiniu laikotarpiu nemokamai atliekamas remontas, įskaitant remontui reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti plyšinės lempos žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 17. | Pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Plyšinių lempų pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |