## Lapas1
Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis
0 | Portatyvus dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas
0 | Portatyvus dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas | vnt. | 1
1 | Įranga skirta suaugusiųjų dirbtinei plaučių ventiliacijai
2 | Tiekiamo deguonies slėgis intervale ne mažiau negu 4-6 bar, integruota turbina
3 | Elektros maitinimas 230V, 50 Hz
4 | Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ≥ 9 val.. trukmės aparato darbą be išorinio maitinimo
5 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai: 1. Intubacinė ventiliacija; 2. Neinvazinė ventiliacija.
6 | Ventiliacijos darbo režimai: 1. Tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija; 2. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija; 3. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija; 4. Slėgiu kontroliuojama sinchroni zuota ventiliacija 5. Spontaninė ventiliacija; 6. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija su pagalbiniu slėgiu; 7. Adaptyvi palaikančioji ventiliacija
7 | CO2 koncentracijos matavimo technologija: pagrindinio srauto metodu arba lygiaverčiu
8 | Realaus laiko plaučių funkcijos vizualizacija: plaučių dinaminis grafinis vaizdas realiame laike, leidžiantis įvertinti plaučių tamprumą (angl. compliance) ir pasipriešinimą (angl. resistance) bei paciento aktyvumą (priverstinių ir spontaninių įkvėpimų proporciją).
9 | Kvėpavimo dažnio nustatymo intervalo ribos ne siauresnės negu 1 – 80 k/min.
10 | Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio intervalo nustatymo ribos ne siauresnės negu 100 – 2000 ml
11 | Maksimalus srautas įkvėpime ne mažiau negu 260 l/min.
12 | Įkvėpimo laiko nustatymo intervalo ribos ne siauresnės negu 0,1 – 10 s
13 | Įkvėpimo slėgio nustatymo intervalo ribos ne siauresnės negu 0 – 50 cm H2O
14 | Srauto trigerio jautrumo nustatymo intervalo ribos (įkvėpimo fazės pradinis taškas) ne siauresnėse negu 1 – 20 l/min.
15 | Deguonies koncentracijos nustatymo intervalo ribos ne siauresnės negu 21 – 100 %
16 | Pneumatinis vaistų purkštuvas – “nebulaizeris”
17 | Aparatas turi didelio srauto deguonies terapijos funkciją. Pacientui tiekiamo deguonies srautas ir koncentracija nustatomi aparate, deguonies srautas ne mažiau negu 80 l/min.
18 | Atodūsio funkcija
19 | Apnėjos ventiliacijos funkcija (sustojus paciento kvėpavimui, automatiškai perjungiama į priverstinę ventiliaciją)
20 | CPR ventiliacijos funkcija
21 | Spalvotas, lietimui jautrus, ne mažiau 20 cm įstrižainės valdymo ekranas
22 | Matuojami parametrai: 1. Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP); 2. Plato slėgis (Pplat); 3. Pikinis įkvėpimo slėgis (PIP); 4. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean); 5. Minutinis tūris iškvėpime: bendras ir spontaninis; 6. Dujų nuotėkis; 7. Kvėpavimo dažnis: priverstinis ir spontaninis; 8. Įkvėpiamo deguonies koncentracija; 9. Kvėpavimo tūris (VT); 10. Anatominio apykaitoje nedalyvaujančio oro ir iškvėpavimo tūrio santykis (VDS/VTe) arba lygiavertis parametras; 11. Per minutę iškvėpto CO2 kiekis (V‘CO2); 12. Vieno įkvėpimo metu iškvėpto CO2 tūris (VTCO2); 13. Okliuzijos slėgis (P0.1).
23 | Apskaičiuojami parametrai: 1. Tamprumas (angl. compliance); 2. Pasipriešinimas (angl., resistance); 3. Greitas paviršinis kvėpavimas (RSB).
24 | Prietaiso ekrane atvaizduojamos kreivės: Slėgio, srauto, tūrio, CO2 ir slėgio trachėjoje (vietoje slėgio trachėjoje kreivę atvaizduojančio aparato, gali būti siūlomas slėgio trachėjojesrauto arba slėgio trachėjoje-tūrio kilpinę kreivę atvaizduojantis aparatas)
25 | Prietaiso ekrane atvaizduojamos kilpinės kreivės: Slėgio-tūrio, tūrio-srauto, srauto-slėgio, tūrio-CO2 koncentracijos
26 | Aparato atmintyje išsaugomi ≥ 72 val. trukmės monitoravimo duomenys – išmatuotų parametrų reikšmės ir grafiniai „trendai“
27 | Garsinė apsaugos (aliarmo) sistema
28 | Akumuliatoriaus/-ių statuso rodymas ekrane
29 | Ekrano užrakinimo funkcija
30 | Atsiurbimo funkcija
31 | USB arba lygiavertė jungtis - ≥ 1 vnt.
32 | Aparato svoris ne daugiau negu 6.5 kg
33 | Integruota rankena, transportavimui, pakabinimui ant medicininio bėgelio ar kito horizontalaus laikiklio
34 | Aparato korpusas pastiprintas apsaugoti nuo smūgių ir vibracijų
35 | Komplektacija: drėkintuvas-šildytuvas didelio srauto deguonies terapijai - 1 vnt.., deguonies šlanga DIN jungčiai, ne trumpesnė negu 3 m, aparatas yra pilnai sukomplektuotas (kabeliai,davikliai, filtrai ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės .), kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje išvardintas numatytas funkcijas.