## Lapas1
Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis
0 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas
0 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas | vnt. | 6
1 | Įranga skirta suaugusiųjų dirbtinei plaučių ventiliacijai
2 | Deguonies (jei siūlomas aparatas turi vidinę turbiną – tik deguonies) tiekimas centralizuotas – iš ligoninėje esančios centralizuotos dujų tiekimo sistemos, kur slėgis ne mažesniame intervale negu 4-6 bar
3 | Elektros maitinimas 230V, 50 Hz
4 | Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ≥ 9 val.. trukmės aparato darbą be išorinio maitinimo
5 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai: 1. Intubacinė ventiliacija; 2. Neinvazinė ventiliacija.
6 | Ventiliacijos darbo režimai: 1. Tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija; 2. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija; 3. Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija; 4. Slėgiu kontroliuojama dviejų slėgio lygių ventiliacija; 5. Slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija; 6. Slėgiu kontroliuojama priverstinė ventiliacija su trumpais slėgio sumažėjimais (APRV); 7. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija su pagalbiniu slėgiu; 8. Savaiminis kvėpavimas su nuolatiniu teigiamu slėgiu; 9. Savaiminis kvėpavimas su nuolatiniu teigiamu ir pagalbiniu slėgiais.
7 | Tūriu kontroliuojama, privalomą minutinį tūrį užtikrinanti ventiliacija arba adaptyvi palaikančioji ventiliacija: Privalomas minutinis tūris parenkamas vartotojo. Automatinis persijungimas tarp priverstinio ir spontaninio kvėpavimo su pagalbiniu slėgiu arba tarp kontroliuojamos ir pagalbinės ventiliacijos, priklausomai nuo paciento poreikių.
8 | Neinvazinė ventiliacija. Automatinis dujų nuotėkio kompensavimas neinvazinės ventiliacijos metu
9 | CO2 koncentracijos matavimo technologija: pagrindinio srauto metodu arba lygiaverčiu
10 | Realaus laiko plaučių funkcijos vizualizacija: plaučių dinaminis grafinis vaizdas realiame laike, leidžiantis įvertinti plaučių tamprumą (angl. compliance) ir pasipriešinimą (angl. resistance) bei paciento aktyvumą (priverstinių ir spontaninių įkvėpimų proporciją).
11 | Pradinių ventiliavimo parametrų parinkimas ir išsaugojimas pagal amžiaus grupę arba ūgį, pagal kurį apskaičiuojamas idealus paciento kūno svoris
12 | Kvėpavimo dažnio nustatymo intervalo ribos ne siauresnės negu 4 – 80 k/min.
13 | Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio intervalo nustatymo ribos ne siauresnės negu 100 – 2000 ml
14 | Maksimalus srautas įkvėpime ne mažiau negu 180 l/min.
15 | Įkvėpimo laiko nustatymo intervalo ribos ne siauresnės negu 0,2 – 10 s
16 | Įkvėpimo slėgio nustatymo intervalo ribos ne siauresnės negu 5 – 95 cm H2O
17 | Srauto trigerio jautrumo nustatymo intervalo ribos (įkvėpimo fazės pradinis taškas) ne siauresnėse negu 0,5 – 10 l/min.
18 | Deguonies koncentracijos nustatymo intervalo ribos ne siauresnės negu 21 – 100 %
19 | Iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymo funkcija
20 | Integruotas pneumatinis vaistų purkštuvas – “nebulaizeris”
21 | Aparatas turi didelio srauto deguonies terapijos funkciją. Pacientui tiekiamo deguonies srautas ir koncentracija nustatomi aparate, deguonies srautas reguliuojamas intervale ne siauresniame negu 15-80 l/min. diapazone.
22 | Atodūsio funkcija
23 | Apnėjos ventiliacijos funkcija (sustojus paciento kvėpavimui, automatiškai perjungiama į priverstinę ventiliaciją)
24 | Automatinė intubacinio arba endotrachėjinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacija su įvedamu vamzdelio diametru ir kompensavimo lygio nustatymu
25 | Galimybė įvertinti plaučių mechaniką (viršutinę ir apatinę) esant pastoviam srauto manevrui, kad būtų galima identifikuoti tinkamus Pinsp ir PEEP parametrus.
26 | Spalvotas, lietimui jautrus, ne mažiau 15 colių įstrižainės valdymo ekranas su automatiniu dienos/nakties ekrano apšvietimu
27 | Galimybė vienu metu monitoriuje stebėti ne mažiau kaip 3 pasirenkamų parametrų kreives; Galimi atvaizdavimo tipai: kreivės, trendai, kilpinės kreivės, įspėjimų (aliarmų) ir nustatymų pakeitimų istorija.
28 | Matuojami parametrai: 1. Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP); 2. Plato slėgis (Pplat); 3. Pikinis įkvėpimo slėgis (PIP); 4. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean); 5. Minutinis tūris iškvėpime: bendras ir spontaninis; 6. Dujų nuotėkis; 7. Kvėpavimo dažnis: priverstinis ir spontaninis; 8. Įkvėpiamo deguonies koncentracija; 9. Kvėpavimo tūris (VT); 10. Anatominio apykaitoje nedalyvaujančio oro ir iškvėpavimo tūrio santykis (VDS/VTe) arba lygiavertis parametras; 11. Per minutę iškvėpto CO2 kiekis (V‘CO2); 12. Vieno įkvėpimo metu iškvėpto CO2 tūris (VTCO2); 13. Okliuzijos slėgis (P0.1).
29 | Apskaičiuojami parametrai: 1. Tamprumas (angl. compliance); 2. Pasipriešinimas (angl., resistance); 3. Greitas paviršinis kvėpavimas (RSB).
30 | Prietaiso ekrane atvaizduojamos kreivės: Slėgio, srauto, tūrio, CO2 ir slėgio trachėjoje (vietoje slėgio trachėjoje kreivę atvaizduojančio aparato, gali būti siūlomas slėgio trachėjojesrauto arba slėgio trachėjoje-tūrio kilpinę kreivę atvaizduojantis aparatas)
31 | Prietaiso ekrane atvaizduojamos kilpinės kreivės: Slėgio-tūrio, tūrio-srauto, srauto-slėgio, tūrio-CO2 koncentracijos
32 | Aparato atmintyje išsaugomi ≥ 72 val. trukmės monitoravimo duomenys – išmatuotų parametrų reikšmės ir grafiniai „trendai“
33 | Garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema
34 | RS232 (arba lygiavertė) jungtis – ≥ 1 vnt.
35 | USB arba lygiavertė jungtis - ≥ 2 vnt.
36 | Įranga paruošta tvirtinimui ant lubinės konsolės: ventiliatorius pastatomas ant lentynos, monitorius gali būti pastatomas ant lentynos, kabinamas VESA tvirtinimu, ant stulpo, ant bėgelio - parenkama pagal konsolę;
37 | Komplektacija: paciento kontūro laikiklių sistema – 1 vnt.; CO2 matavimo jutiklis – 1 vnt., drėkintuvas-šildytuvas didelio srauto deguonies terapijai - 1 vnt.., daugkartinio naudojimo CO2 matavimo kiuvetės skirtos suaugusių kontūrams – 2 vnt., Aparatas yra pilnai sukomplektuotas, (kabeliai,davikliai, filtrai ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės - po 2 vnt./kompl.), kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje išvardintas numatytas funkcijas.
0 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas
0 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas | vnt. | 10
1 | Įranga skirta suaugusiųjų dirbtinei plaučių ventiliacijai
2 | Deguonies (jei siūlomas aparatas turi vidinę turbiną – tik deguonies) tiekimas centralizuotas – iš ligoninėje esančios centralizuotos dujų tiekimo sistemos, kur slėgis ne mažesniame intervale negu 4-6 bar
3 | Elektros maitinimas 230V, 50 Hz
4 | Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ≥ 9 val.. trukmės aparato darbą be išorinio maitinimo
5 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai: 1. Intubacinė ventiliacija; 2. Neinvazinė ventiliacija.
6 | Ventiliacijos darbo režimai: 1. Tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija; 2. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija; 3. Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija; 4. Slėgiu kontroliuojama dviejų slėgio lygių ventiliacija; 5. Slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija; 6. Slėgiu kontroliuojama priverstinė ventiliacija su trumpais slėgio sumažėjimais (APRV); 7. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija su pagalbiniu slėgiu; 8. Savaiminis kvėpavimas su nuolatiniu teigiamu slėgiu; 9. Savaiminis kvėpavimas su nuolatiniu teigiamu ir pagalbiniu slėgiais.
7 | Tūriu kontroliuojama, privalomą minutinį tūrį užtikrinanti ventiliacija arba adaptyvi palaikančioji ventiliacija: Privalomas minutinis tūris parenkamas vartotojo. Automatinis persijungimas tarp priverstinio ir spontaninio kvėpavimo su pagalbiniu slėgiu arba tarp kontroliuojamos ir pagalbinės ventiliacijos, priklausomai nuo paciento poreikių.
8 | Neinvazinė ventiliacija. Automatinis dujų nuotėkio kompensavimas neinvazinės ventiliacijos metu
9 | CO2 koncentracijos matavimo technologija: pagrindinio srauto metodu arba lygiaverčiu
10 | Realaus laiko plaučių funkcijos vizualizacija: plaučių dinaminis grafinis vaizdas realiame laike, leidžiantis įvertinti plaučių tamprumą (angl. compliance) ir pasipriešinimą (angl. resistance) bei paciento aktyvumą (priverstinių ir spontaninių įkvėpimų proporciją).
11 | Pradinių ventiliavimo parametrų parinkimas ir išsaugojimas pagal amžiaus grupę arba ūgį, pagal kurį apskaičiuojamas idealus paciento kūno svoris
12 | Kvėpavimo dažnio nustatymo intervalo ribos ne siauresnės negu 4 – 80 k/min.
13 | Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio intervalo nustatymo ribos ne siauresnės negu 100 – 2000 ml
14 | Maksimalus srautas įkvėpime ne mažiau negu 180 l/min.
15 | Įkvėpimo laiko nustatymo intervalo ribos ne siauresnės negu 0,2 – 10 s
16 | Įkvėpimo slėgio nustatymo intervalo ribos ne siauresnės negu 5 – 95 cm H2O
17 | Srauto trigerio jautrumo nustatymo intervalo ribos (įkvėpimo fazės pradinis taškas) ne siauresnėse negu 0,5 – 10 l/min.
18 | Deguonies koncentracijos nustatymo intervalo ribos ne siauresnės negu 21 – 100 %
19 | Iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymo funkcija
20 | Integruotas pneumatinis vaistų purkštuvas – “nebulaizeris”
21 | Aparatas turi didelio srauto deguonies terapijos funkciją. Pacientui tiekiamo deguonies srautas ir koncentracija nustatomi aparate, deguonies srautas reguliuojamas intervale ne siauresniame negu 15-80 l/min. diapazone.
22 | Atodūsio funkcija
23 | Apnėjos ventiliacijos funkcija (sustojus paciento kvėpavimui, automatiškai perjungiama į priverstinę ventiliaciją)
24 | Automatinė intubacinio arba endotrachėjinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacija su įvedamu vamzdelio diametru ir kompensavimo lygio nustatymu
25 | Spalvotas, lietimui jautrus, ne mažiau 15 colių įstrižainės valdymo ekranas su automatiniu dienos/nakties ekrano apšvietimu
26 | Galimybė vienu metu monitoriuje stebėti ne mažiau kaip 3 pasirenkamų parametrų kreives; Galimi atvaizdavimo tipai: kreivės, trendai, kilpinės kreivės, įspėjimų (aliarmų) ir nustatymų pakeitimų istorija.
27 | Matuojami parametrai: 1. Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP); 2. Plato slėgis (Pplat); 3. Pikinis įkvėpimo slėgis (PIP); 4. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean); 5. Minutinis tūris iškvėpime: bendras ir spontaninis; 6. Dujų nuotėkis; 7. Kvėpavimo dažnis: priverstinis ir spontaninis; 8. Įkvėpiamo deguonies koncentracija; 9. Kvėpavimo tūris (VT); 10. Anatominio apykaitoje nedalyvaujančio oro ir iškvėpavimo tūrio santykis (VDS/VTe) arba lygiavertis parametras; 11. Per minutę iškvėpto CO2 kiekis (V‘CO2); 12. Vieno įkvėpimo metu iškvėpto CO2 tūris (VTCO2); 13. Okliuzijos slėgis (P0.1).
28 | Apskaičiuojami parametrai: 1. Tamprumas (angl. compliance); 2. Pasipriešinimas (angl., resistance); 3. Greitas paviršinis kvėpavimas (RSB).
29 | Prietaiso ekrane atvaizduojamos kreivės: Slėgio, srauto, tūrio, CO2 ir slėgio trachėjoje (vietoje slėgio trachėjoje kreivę atvaizduojančio aparato, gali būti siūlomas slėgio trachėjojesrauto arba slėgio trachėjoje-tūrio kilpinę kreivę atvaizduojantis aparatas)
30 | Prietaiso ekrane atvaizduojamos kilpinės kreivės: Slėgio-tūrio, tūrio-srauto, srauto-slėgio, tūrio-CO2 koncentracijos
31 | Aparato atmintyje išsaugomi ≥ 72 val. trukmės monitoravimo duomenys – išmatuotų parametrų reikšmės ir grafiniai „trendai“
32 | Garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema
33 | RS232 (arba lygiavertė) jungtis – ≥ 1 vnt.
34 | USB arba lygiavertė jungtis - ≥ 2 vnt.
35 | Įranga paruošta tvirtinimui ant lubinės konsolės: ventiliatorius pastatomas ant lentynos, monitorius gali būti pastatomas ant lentynos, kabinamas VESA tvirtinimu, ant stulpo, ant bėgelio - parenkama pagal konsolę;
36 | Komplektacija: paciento kontūro laikiklių sistema – 1 vnt.; CO2 matavimo jutiklis – 1 vnt., daugkartinio naudojimo CO2 matavimo kiuvetės skirtos suaugusių kontūrams – 2 vnt., Aparatas yra pilnai sukomplektuotas, (kabeliai,išoriniai davikliai, filtrai ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės - po 2 vnt./kompl.), kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje išvardintas numatytas funkcijas.