## Sheet1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo obkekto techninė specifikacija | Mato vnt. | Preliminarus perkamas kiekis 12 mėnesių laikotarpiui | Tiekėjo siūloma techninė specifikacija
1 | Adata vienkartinė dentalinė | Vienkartinė, sterili, dentalinė adata aspiraciniam švirkštui 27G (0,4 mm x 35-40 mm) | vnt | 100
2 | Adata vienkartinė spinalinė | Sterili, vienkartinė, plastikine kaniule, be latekso. Vaistų į stuburo kanalą įvedimui. Dydis 27G (0,4 mm x 90 mm). | vnt | 25
3 | Adata vienkartinė anestezijai
3.1. | Adata vienkartinė epidūrinio tarpo punkcijai | Sterili. Tuohy tipo smaigaliu arba lygiavertė, su integruotais sparneliais ir ilgio atžymomis punkcijos gyliui įvertinti, priglundančiu vidiniu stiletu, skaidria jungtimi. Smaigalio paviršius nušlifuotas kateterio nupjovimo prevencijai. Dydis 18G / 80 mm (±2 mm) | vnt | 150
3.2. | Adata vienkartinė spinalinio tarpo punkcijai | Sterili. Be latekso, skaidria elipsės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu. ir likvoro indikatoriumi gerai matomu visose plokštumose. Dydis 22G / 88 mm (±2 mm) | vnt | 150
4. | Adata vienkartinė skiedimui su filtru | Sterili adata vaistų skiedimui į flakoną (injekcinis kamštelis flakonams - su filtru, su dezinfekuojama membrana, darbui su citostatikais): Sterilus, 0,2 mikronų aerozolinis filtras, 5 mikronų skysčių filtras, be latekso, be PVC, be DEHP (būtinas ženklinimas ant pakuotės), adatkočio ilgis 20 ± 2 mm, diametras 4 mm. Galima naudoti apvertus. Adatkotis su apsauginiu dangteliu. | vnt | 500
5 | Adata vienkartinė Port kateteriui praplauti | Sterili, vienkartinė. Skirta vienkartinei trumpalaikei injekcijai / aspiracijai / infuzijai. Atlaiko slėgį iki 325 psi (22,4 barų). Adatos smaigalys nusmailintas taip, kad apsaugotų Port kateterio silikoninę membraną nuo prakiurimo ir poodinių kraujosrūvų susidarymo. Adatos skersmuo 19G, 20G, 22G pagal poreikį, ilgis 15, 20, 25, 35 mm - užsakoma pagal poreikį. | vnt | 1000
6 | Biopsinė adata | Vienkartinės, sterilios, 18 G storio, 10 cm ilgio (18G 1,20×100 mm), pagamintos iš medicininio plieno, skirtos krūties biopsijoms atlikti be ultragarso kontrolės, žymėjimas atitinka tarptautinį standartą. Siūlomos adatos turi tikti naudojimui su Perkančiosios organizacijos turima daugkartinio naudojimo biopsine šaudykle Delta-Cut, Pajunk, Vokietija. | vnt | 100
7 | Adata vienkartinė drugelis | Vienkartinė, sterili adata - drugelis kraujo paėmimui, dydis 23G (0,6 mm x 19 mm x 300-320 mm) | vnt | 300
8 | Adata vienkartinė kraujo paėmimui su integruotu užraktu | Vakuuminė kraujo ėmimo sistema susidedanti iš dvigalės adatos su integruotu apsauginiu vožtuvu ir užraktu nuo atsitiktinio adatos dūrio ir laikikliu. Sterili. Dydžiai: 21G, 22G
8.1. | Vakuuminė kraujo paėmimo sistema 21G | 21G × 1½" (0,8 x 38-40 mm). | vnt | 34000
8.2. | Vakuuminė kraujo paėmimo sistema 22G | 22G × 1½" (0,7 x 38-40 mm). | vnt | 66000
9 | Vakuuminiai mėgintuvėliai kraujui
9.1. | Vakuuminiai mėgintuvėliai 2 ml | Vakuuminiai mėgintuvėliai 2 ml talpos, su sausu K2 EDTA antikoaguliantu hematologiniams ir imunohematologiniams (kraujo grupės ir Rh, antikūnų nustatymas) tyrimams. Plastikiniai, vienkartiniai, sterilūs, su tiksliai dozuotu vakuumu; hermetiški, su saugiu personalui kraują atstumiančiu kamšteliu; galimas daugkartinis mėgintuvėlio atidarymas ir hermetiškas uždarymas tuo pačiu kamšteliu. Pažymėti CE ženklu. Mėgintuvėlio dangtelio spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO reikalavimus. | vnt | 64000
9.2. | Vakuuminiai mėgintuvėliai 5 ml | Vakuuminiai mėgintuvėliai 5 ml talpos, su krešėjimo aktyvatoriumi ir geliu serumo atskyrimui. Biocheminiams, serologiniams, hormonų, vaistų koncentracijos, širdies žymenų tyrimams. Plastikiniai, vienkartiniai, sterilūs, su tiksliai dozuotu vakuumu; hermetiški, su saugiu personalui kraują atstumiančiu kamšteliu; galimas daugkartinis mėgintuvėlio atidarymas ir hermetiškas uždarymas tuo pačiu kamšteliu. Pažymėti CE ženklu. Mėgintuvėlio dangtelio spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO reikalavimus. | vnt | 76000
10 | Švirkštas epidurinis | Sterilus. L.O.R. tipo, paraboline gradacija ar lygiavertė, 8-10 ml tūrio.
10.1. | Švirkštas Luer-Lock epidurinio tarpo punkcijai | 8-10 ml, Luer-Lock tipo jungtimi. | vnt | 100
10.2. | Švirkštas Luer-Slip epidurinio tarpo punkcijai | 8-10 ml, Luer-Slip tipo jungtimi. | vnt | 100
11 | Atsiurbimo sujungimo vamzdelis | Vienkartinis, sterilus. Sujungimo vamzdelis minkštas, steriliame dvigubame įpakavime, ilgis 3 m +/-10 cm Ch25, abiejuose galuose turintis piltuvėlio formos konektorių. | vnt | 3000
12 | Intubaciniai vamzdeliai lazerio aplinkoje | Vienkartinio naudojimo, sterilus. Atsparus lazerio spinduliui. Pagamintas iš lankščios orui nepralaidžios nerūdijančio plieno spiralės. Su 15 mm diametro jungtimi. Turi dvi didelio tūrio žemo slėgio padidinto diametro skaidrias permatomas manžetes. Distaliniame gale yra šoninė anga - Murphy Eye. Turi skaidrius spalvotus pilotinius balionėlius su apsauginiu vožtuvu bei prijungimui Leur Lock, aiškiai matomas žymėjimas "distalinis" ir "proksimalinis". Dydžiai: 5.0;5.5
12.1. | Intubacinis vamzdelis (lazerio aplinkoje) 5.0 | Dydis 5.0 | vnt | 15
12.2. | Intubacinis vamzdelis (lazerio aplinkoje) 5.5 | Dydis 5.5 | vnt | 15
13 | Centrinės venos kateteris vieno kanalo | Vienkartinis, sterilus, Seldingerio tipo arba lygiavertis centrinės venos punkcijos rinkinys. Į rinkinį įeina: vieno kanalo kateteris 12G, su atraumatiniu galu, rentgeno kontrastinėmis juostomis, pagamintu iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos; 8Fr plėtėjas; styga-pravedėjas 0,035" ne trumpesnis 60 cm; adata 18G x 7 cm. | vnt | 350
14 | Centrinės venos kateteris dviejų kanalų | Centrinės venos dviejų kanalų kateterizavimo rinkinį sudaro: 14 G dydžio, 20 cm ilgio dviejų kanalų kateteris, kuris rentgenokontrastinis, pagamintas iš lankstaus poliuretano, minkštu atraumatiniu galiuku, kas 5 cm įvedimo gylio žymėjimu; kateterio fiksatorius su ausytėmis kateterio prisiuvimui prie odos; 18 G x punkcinė adata; audinių plėtėjas; 60 cm ilgio styga (pravedėjas), kurios vienas galas "J" formos ištiesinamas; 5 ml švirkštas; skalpelis; užspaudžiami vožtuvai kiekvienam kanalui. | vnt | 850
15 | Arterinis kateteris | Vienkartinis, sterilus, pagamintas iš politetrafluoretileno (PTFE), siaurėjantis gale su "Luer Lock" jungtimi; srovės tėkmės reguliavimas užraktu įjunta/išjungta; tvirtinimo sparneliai; adatos nupjovimas „back cut“ tipo; dydis 20 G x 45 mm. | vnt | 300
16 | Kateteriai Trokar | Pleuros ertmės drenavimo kateteris skirtas pilvo ertmės, pleuros punkcijoms. Vienkartinis, sterilus su aliuminio pravedėju, turi kontrastinę juostą, dydis: CH16-28
16.1. | Kateteris Trokar CH16 | CH16 | vnt | 10
16.2. | Kateteris Trokar CH20 | CH20 | vnt | 50
16.3. | Kateteris Trokar CH24 | CH24 | vnt | 50
16.4. | Kateteris Trokar CH28 | CH28 | vnt | 10
17 | Rektaliniai kateteriai | Rektaliniai kateteriai. Sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš latekso, PVC ar lygiavertės medžiagos, dydis: CH18-32
17.1. | Rektalinis kateteris CH18 | CH18 | vnt | 300
17.2. | Rektalinis kateteris CH20 | CH20 | vnt | 100
17.3. | Rektalinis kateteris CH22 | CH22 | vnt | 50
17.4. | Rektalinis kateteris CH24 | CH24 | vnt | 50
17.5. | Rektalinis kateteris CH28 | CH28 | vnt | 50
17.6. | Rektalinis kateteris CH30 | CH30 | vnt | 80
17.7. | Rektalinis kateteris CH32 | CH32 | vnt | 80
18 | Skrandžio zondai | Steriliame įpakavime, vienkartiniai, 90-150 cm. Dydis: CH12-22
18.1. | Zondas skrandžiui CH12 | CH12 | vnt | 70
18.2. | Zondas skrandžiui CH14 | CH14 | vnt | 100
18.3. | Zondas skrandžiui CH16 | CH16 | vnt | 350
18.4. | Zondas skrandžiui CH18 | CH18 | vnt | 300
18.5. | Zondas skrandžiui CH20 | CH20 | vnt | 50
18.6. | Zondas skrandžiui CH22 | CH22 | vnt | 30
19 | 3-jų padėčių kranelis | Sterilus, vienkartinis, mechaninis, apsisuka 360 laipsnių. Skirtas kelių vamzdelių jungimui lašinant sterilius skysčius; rezistentiškas lipidams. | vnt | 8000
20 | Styga nukreipiančioji sfinkteroktomijai | Vienkartinė sterili nukreipiančioji styga tiesiu galu, tinkanti sfinkterotomijai. 0,035“ skersmens, ne trumpesnė kaip 260 cm ilgio, hidrofilinė danga ne mažiau 50 mm, dengta fluoro danga, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm (±1cm) ilgio distalinis galas, turi turėti tris rentgenokontrastines žymes, ženklinimas 10-14 cm atstumu, kryžminė žyma nutolusi 15 cm atstumu nuo distalinio galo. | vnt | 10
21 | Drenas silikoninis | Silikoninis, 8x12 mm diametro, supakuotas rulonais. | m | 200
22 | Drenas silikoninis | Silikoninis, sterilus, dvigubame įpakavime, su kontrastine juostele, diametras 4x7 mm, ilgis 50 cm +/- 5 cm; viename gale 6 ovalios perforacijos skylutės, skylutės negali būti išsidėsčiusios priešpriešai tame pačiame lygmenyje. | vnt | 400
23 | Drenas | Vienkartinis, sterilus Redon tipo arba lygiavertis drenavimo vamzdelis iš medicininio PVC su kontrastingomis juostelemis, kintamos perforacijos su atviru atraumatiniu galu. Dreno ilgis 500 mm ± 5 mm, dreno galo perforacija 150 mm +/-5 mm ilgio. Dydis: CH6-8.
23.1. | Drenas CH6 | Dydis CH6 | vnt | 70
23.2. | Drenas CH8 | Dydis CH8 | vnt | 50
24 | Drenavimo rinkinys su drenu | Įrengimas žaizdų drenavimui: komplektas sterilus, vienkartinis. Į komplektą įeina: ne mažesnis kaip 500 ml talpos balionėlis (gofruotas), drenas būtent 3,5 mm x 5,5 mm x 500 mm, su vienos atšakos įjungimu. | vnt | 500
25 | Drenavimo sistemos
25.1. | Krūtinės ląstos drenavimo sistema | Sterili, vienkartinė, pagaminta iš plastiko ar lygiavertės medžiagos; ne didesnė nei 200 ml graduota skysčių surinkimo talpa; vakuumo/siurbimo kranelis skirtas siurbimo kontrolei; krūtinės drenavimo sistema sudaryta iš 3-ių kamerų; vandens vožtuvas graduotas ne mažiau kaip iki 20 cm; turi turėti aukšto neigiamo slėgio atleidimo automatinę ir mechaninę atleidimo sklendę; drenavimo jungiamasis vamzdelis ne trumpesnis nei 110 cm ilgio; atsparus užlinkimams; sistema turi turėti rankenėlę ar lygiavertę dalį, skirtą pacientui nešiotis ir turi turėti kojelę ar lygiavertę dalį, kad galima būtų esant poreikiui, sistemą pastatyti prie lovos; sistema su nuimamu slankiojančiu ar lygiaverčiu spaustuku; oro srauto pratekėjimo detektorius vizualiai matomas prietaise; sistema pritaikyta naudoti MRT sąlygomis. | vnt | 20
25.2. | Perkutaninė drenavimo sistema | Perkutaninė drenavimo sistema skirta skysčių ir oro iš paciento kūno ertmių pašalinimui. Rinkinys gali būti naudojamas drenažui gravitacijos būdu arba siurbimo būdu, prijungtu prie surinkimo sistemų, taip pat skysčių mėginių surinkimui diagnostikos tikslais. Rinkinys taip pat gali būti naudojamas skysčių, tokių kaip druskos skalavimo tirpalai, infuzijai. Rinkinį sudaro: adata su integruotu saugos indikatoriumi, sujungta su dvigubu vienos krypties vožtuvu, 50 ml švirkštas; Surinkimo maišas ne mažiau kaip 2000 ml su Luer Lock jungtimi, integruotais Heimlich tipo arba lygiaverčiu ir oro išleidimo vožtuvais. Kateteris CH9, CH12 - užsakomas pagal poreikį. | vnt | 20
26 | Stentas ureterinis | Padengtas hidrofiliniu sluoksniu, proksimalinis galas atviras, “Pigtail” tipo su fiksatoriumi, Dydis Fr7, ilgis 24, 26, 28 cm - užsakoma pagal poreikį. Stūmėjas ne trumpesnis kaip 40 cm, tefloninis pravedėjas ne trumpesnis kaip 150 cm, šlapimtakio stentavimui. | vnt | 50
27 | Stentai ureterinis ilgalaikiam stentavimui
27.1. | Stentas ureterinis Fr6 | Šlapimtakio stentas pagamintas iš minkšto rentgenokontrastinio poliuretano ar lygiavertis; padengtas specialia anglies danga, užtikrinančia stento ilgalaikį naudojimą. Abu stento galai "Pigtail" tipo, atviri, su specialiu siūlu. Dydis CH6, ilgis nuo 26 cm iki 28 cm. Rinkinį sudaro: stentas, nustūmiklis ne trumpesnis kaip 40 cm ir ne trumpesnė kaip 150 cm PTFE ar lygiaverte medžiaga dengta viela su fiksuota šerdim ir lanksčiu galiuku. | vnt | 20
27.2. | Stentas ureterinis Fr7 | Šlapimtakio stentas pagamintas iš minkšto rentgenokontrastinio poliuretano ar lygiavertis; padengtas specialia anglies danga, užtikrinančia stento ilgalaikį naudojimą. Abu stento galai Pigtail tipo, atviri, su specialiu siūlu. Dydis CH7, ilgis nuo 28 cm iki 32 cm. Rinkinį sudaro: stentas, nustūmiklis ne trumpesnis kaip 40 cm ir ne trumpesnė kaip 150 cm PTFE ar lygiaverte medžiaga dengta viela su fiksuota šerdim ir lanksčiu galiuku. | vnt | 20
28 | Rinkinys epicistomijai | Epicistostominis rinkinys 14Fr (suprapubinei troakarinei epicistostomijai atlikti): silikoninis kateteris CH14, 40-60 cm ilgio (su balionėliu), "Pigtail" tipo; su medicininio plieno išardoma adata - trokaras, tinkama naudoti ultragarso kontrolėje. | vnt | 160
29 | Pleuros punkcijos rinkinys | Sterilus. Skysčiui iš pleuros ertmės atsiurbti. Su papildomu pajungimu prie vakuuminės sistemos. Rinkinyje: vienkartinis 50-60 ml švirkštas, drenas su spaustuku ir maišeliu ne mažiau kaip 2 litrų, adata 1 mm x 80 mm, 3-jų padėčių kranelis, sujungimo vamzdeliai. | vnt | 500
30 | Trachėjos atsiurbimo rinkinys sterilus | Vienkartinis, sterilus, mėgintuvėlio formos rezervuaras su užsukamu dangteliu, kuriame integruoti du vamzdeliai: piltuvėlio tipo jungtimi CH14 ir jungtimi CH12, turinčią papildomą vakuumo kontrolę pirštu. Rinkinyje yra papildomas uždarymo dangtelis su sriegiu. Rinkinys skirtas mėginių paėmimui suaugusiems. | vnt | 100
Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, turės pateikti siūlomos prekės pavyzdį įvertinimui.
2. Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Medicinos prietaisų saugos reglamentą.
3. Prekių galiojimo laikas ne mažiau kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos.
4. Prekių pristatymo terminas - per 10 dienų nuo užsakymo pateikimo.