INDIKATORIAMS FORMALDEHIDO STERILIZATORIUI ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Išoriniai cheminiai indikatoriai Formaldehido sterilizatoriams su kodatorium:

- indikatorius skirtas žemos temperatūros FORM sterilizacijai;

- Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipni etiketė, kuri lengvai atspausdinama rankiniu spausdintuvu;

- ant indikatoriaus turi būti nurodytas sterilizacijos būdas;

- ant indikatoriaus nurodytas spalvos pasikeitimas po sterilizacijos žodžiais arba spalvos etalonas;

- Indikatoriaus spalvinė dalis impregnuota, tolygiai nusidažiusi.

- Indikatoriai susukti į ritinius;

- atitinka LST EN ISO 11140-1 standartą;

- tiekiamos nemokamos rašalo kasetės, kurių rašalas atsparus sterilizacijai;

- ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti: 3 eilutės, kiekviena iš jų turi talpinti 12 ženklų (raidės ir skaičiai), vienoje eilutėje turi būti raidės I, M ir T, kitose eilutėse turi būti galimybė įrašyti datas;

* Laimėjęs konkursą tiekėjas įsipareigoja sutarties įvykdymo laikotarpiu pateikti suderinamą su indikatoriais kodatorių (1 vnt.) naudojimui  per 1 savaitę nuo pareikalavimo. Prietaisas bus grąžinamas, pasibaigus sutarties terminui.

Orientacinis poreikis: 20 000 vnt.

- Vidinis cheminis indikatorius FORM dujoms:

- ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas sterilizacijos būdas formaldehido dujomis (FORM).

- 4, 5 arba 6 tipo indikatoriai skirti nustatyti ar pavyko pakuotės sterilizacija  (tipas turi būti nurodytas ant indikatoriaus arba ant pakuotės);

- ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas tikslus indikatoriaus spalvų pasikeitimas žodžiais arba spalvos etalonas;

- indikatoriai turi atitikti LST EN ISO 11140-1.

- indikatorius turi turėti lipnų paviršių, pritaikytą įklijuoti į dokumentaciją.

Orientacinis poreikis: 20 000 vnt.

- Biologiniai indikatoriai žemos temperatūros Formaldehido dujų sterilizatoriui:

- indikatorių sudaro vamzdelis (mėgintuvėlis) su viduje esančia stikline ampule, kurioje yra G-Stearothermophilus sporos, kurios vykstant sporų augimui, pakeičia spalvą;

- ant etiketės turi būti 1 tipo cheminis indikatorius, atitinkantis standarto EN ISO 11140-1 reikalavimus;

- indikatoriai turi atitikti LST EN ISO 11138-1 ir  LST EN ISO 11138-5 standartų reikalavimus (pateikti atitikties standartams dokumentus);

- inkubavimo laikas ne ilgesnis nei 72 valandos;

- pateikti indikatorių inkubavimo instrukciją.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

- Krovinio partijos kontrolės indikatorius formaldehido dujų sterilizatoriui:

- specialiųjų tyrimų cheminiai indikatoriai skirti naudoti žemos temperatūros Formaldehido dujų sterilizatoriuose medicinos prietaisų be kanalų ir (ar) ertmių, medicinos prietaisų su kanalais ir (ar) ertmėmis krovinių (įkrovų) sterilizacijos kokybei kontroliuoti;

- indikatoriai yra 2 tipo, atitinka LST EN ISO  11140 – 1 standartą (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- indikatorių spalvos pasikeitimai vertinami iš karto po sterilizacijos ciklo;

- ant indikatoriaus arba indikatorių pakuotės nurodytas spalvos pasikeitimas po sterilizacijos žodžiais arba spalvos etalonas;

- indikatoriai yra lipnios etiketės, tinkamos klijuoti į medicininius dokumentus po sterilizacijos;

- indikatorių galiojimo laikas nurodytas ant kiekvienos pakuotės;

- pakuotėje ne daugiau 250 indikatorių ir išbandymo prietaisas įskaičiuotas į indikatorių kainą;

- turi būti pateiktas aiškus, įskaitomas laminuotas spalvos pasikeitimo etalonas su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.

Orientacinis poreikis: 1 200 vnt.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.