KLAUSIMYNAS

CHIRURGINIAI SIŪLAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

CHIRURGINIAI SIŪLAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Besirezorbuojantis, sterilus, monofilamentinis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas, dvikryptis siūlas. |  |  |
| 0 | Siūlo dydis 2 , adatos lenktumas 1/2, adatos forma - pjaunanti, adatos dydis - 2x38-40mm, siūlo ilgis 2x40-50cm |  |  |
| 1 | Siūlo dydis 2; |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2; |  |  |
| 3 | Adatos forma - pjaunanti; |  |  |
| 4 | Adatos dydis - 2x38-40mm; |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis - 2x40-50cm. |  |  |
| 0 | Siūlo dydis 0, adatos lenktumas1/2, adatos forma - pjaunanti, adatos dydis - 2x35-38mm, siūlo ilgis 2x35-45cm |  |  |
| 1 | Siūlo dydis 0; |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2; |  |  |
| 3 | Adatos forma - pjaunanti; |  |  |
| 4 | Adatos dydis - 2x35-38mm; |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis - 2x35-45cm. |  |  |
| 6 | Toliau išvardinti bendrieji reikalavimai 1.1.-1.2.: Cheminės medžiagos – polidioksanono. |  |  |
| 7 | Siūlo dantukai išsidėstę vienodais intervalais. |  |  |
| 8 | Pilna rezorbcija per 180-240 dienas. |  |  |
| 9 | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. |  |  |
| 0 | Besirezorbuojantis, sterilus, monofilamentinis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas, dvikryptis siūlas. |  |  |
| 0 | Siūlo dydis 3/0, adatos lenktumas 1/2, adatos forma - apvali, adatos dydis 2x22mm, siūlo ilgis 2x14-15cm |  |  |
| 1 | Siūlo dydis 3/0; |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2; |  |  |
| 3 | Adatos forma - apvali; |  |  |
| 4 | Adatos dydis 2x22mm; |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 2x14x15cm. |  |  |
| 0 | Siūlo storis 3/0, adatos lenktumas 1/2, adatos forma - apvali, adatos dydis - 2x26mm, siūlo ilgis 2x14-15cm |  |  |
| 1 | Siūlo storis 3/0; |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2; |  |  |
| 3 | Adatos forma - apvali; |  |  |
| 4 | Adatos dydis - 2x26mm; |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 2x14-15cm. |  |  |
| 6 | Toliau išvardinti bendrieji reikalavimai 2.1.-2.2. pozicijoms: Cheminės medžiagos – polidioksanono. |  |  |
| 7 | Siūlo dantukai išsidėstę vienodais intervalais. |  |  |
| 8 | Pilna rezorbcija per 180-240 dienas. |  |  |
| 9 | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. |  |  |
| 0 | Besirezorbuojantis, sterilus, monofilamentinis, mazgo nereikalaujantis, bespalvis, ekscentriškai dantytas, dvikryptis siūlas. |  |  |
| 0 | Siūlo storis 3/0, adatos lenktumas 3/8, adatos forma - pjaunanti, adatos dydis - 2x26mm, siūlo ilgis 2x12-14cm |  |  |
| 1 | Siūlo storis 3/0 |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |
| 3 | Adatos forma - pjaunanti |  |  |
| 4 | Adatos dydis - 2x26mm |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 2x12-14cm |  |  |
| 0 | Siūlo storis 2/0, adatos lenktumas 1/2 arba 3/8, adatos forma - pjaunanti, adatos dydis - 2x26mm, siūlo ilgis 2x12-14cm |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 arba 3/8 |  |  |
| 3 | Adatos forma - pjaunanti |  |  |
| 4 | Adatos dydis - 2x26mm |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 2x12-14cm |  |  |
| 6 | Toliau išvardinti bendriieji reikalavimai 3.1.-3.2. pozicijoms: Cheminės medžiagos – polikaprolaktonas ir/arba poliglekapronas ir/arba poliglikolio rūgštis. |  |  |
| 7 | Siūlo dantukai išsidėstę vienodais intervalais |  |  |
| 8 | Pilna rezorbcija per 120-240 dienas |  |  |
| 9 | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. |  |  |
| 0 | Ilgai besirezorbuojanti monofilamentinė, sintetinė siuvimo medžiaga - polidioksanonas. |  |  |
| 0 | Siūlo storis 5/0, Adatos lenktumas 1/2, adatos forma - apvali, adatos dydis - 17mm, siūlo ilgis 90cm |  |  |
| 1 | Siūlo storis 5/0 |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |
| 3 | Adatos forma - apvali |  |  |
| 4 | Adatos dydis - 17mm |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 90cm |  |  |
| 6 | Toliau išvardinti bendrieji reikalavimai 5.1. pozicijai: Virškinamojo trakto tuščiavidurių organų anastomozėms, radikalių prostatektomijų metu anastomozėms, bronchų plastikai. |  |  |
| 7 | Pilna rezorbcija apie 180d. Stiprumas 75% po 14d., 70% po 28d., 50% po 42d. |  |  |
| 8 | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. |  |  |
| 9 | Adatų vidinėje kreivėje yra grioveliai arba adatos yra specialios pusiau kvadratinės formos geresniai fiksacijai adatkotyje. |  |  |