Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

    - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

    - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

    - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

    - Projektas - Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projekto „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001 paprojektį „Genų technologijų centro (kompetencijų centro) steigimas (TRACEGET)“, numato įsigyti toliau išvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – ultraefektyviosios skysčių chromatografijos sistema su masių spektrometriniu detektoriumi (toliau – Prekės). Perkamos sistemos sandara:

    - Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos sistema, kurią sudaro:

      - Eliuentų tiekimo sistema;

      - Automatinė mėginių įvedimo sistema;

      - Kolonėlių termostatas;

      - Diodų matricos UV detektorius;

    - Kvadrupolinės lėkio trukmės (QTOF) masių spektrometrinis detektorius (masių spektrometrinis detektorius);

    - Taikomoji programinė įranga;

    - Vietos paruošimo reikalavimai;

    - Bendri visos sistemos reikalavimai

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3. Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al., Vilnius, Lietuva (konkretus pristatymo adresas bus patikslintas Sutarties vykdymo metu).

2.4. Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo / saugojimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos sistema su masių spektrometriniu detektoriumi ir pristatymas Tiekėjo adresu | Tikslus kiekis - 1 kompl. | ☐ | ☒ | per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| 2. | Pristatymas Pirkėjo adresu, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą programinę įrangą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Tikslus kiekis - 1 kompl. | ☒ | ☐ | per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos |
| 3. | Saugojimas Tiekėjo patalpose | Maksimalus kiekis - 12 mėn. | ☒ | ☐ | nuo prekių pristatymo Tiekėjo adresu iki jų pristatymo Pirkėjo adresu, tačiau ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Prekių gavimo Tiekėjo patalpose dienos |

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) | Techniniai dokumentai** - gamintojo katalogas ar prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl., dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., arba ekrano nuotrauka, pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nurodyti siūlomos prekės ir/ar komponentų pavadinimą, modelį, gamintoją, kilmės šalį |  | Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. | Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos sistema |  | Nurodomas pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2.1. | Eliuentų tiekimo sistema |  |  |  |
| 2.1.1. | Hidraulinė sistema | Dvi nuosekliai sujungtos stūmoklių kameros. |  |  |
| 2.1.2. | Eliuentų maišymo vožtuvas | Sistema privalo turėti eliuentų maišymo vožtuvą, leidžiantį maišyti ne mažiau nei du eliuentus vienu metu. |  |  |
| 2.1.3. | Tirpiklių parinkimo vožtuvas | Privalo būti tirpiklių parinkimo vožtuvas, leidžiantis pasirinkti iš ne mažiau nei keturių skirtingų tirpiklių. |  |  |
| 2.1.4. | Eliuentų maišymo diapazonas | Diapazonas ne siauresnis nei nuo 0% iki 100%. |  |  |
| 2.1.5. | Gradiento formavimas | Eliuentų tiekimo sistema privalo leisti dirbti aukšto slėgio gradiento režimu. |  |  |
| 2.1.6. | Slėgis | Maksimalus palaikomas slėgis ≥1300 bar. |  |  |
| 2.1.7. | Srauto intervalas | Intervalas ne siauresnis nei nuo 0,001 iki 5 ml/min su nustatymo žingsniu ne mažesniu nei 0,001 ml/min. Maksimalus palaikomas slėgis esant srautui iki 2 ml/min ne mažesnis nei 1300 bar, ir srautui iki 5 ml/min ne mažesnis nei 800 bar. |  |  |
| 2.1.8. | Srauto tikslumas | Srauto tikslumas privalo būti ≤1%. |  |  |
| 2.1.9. | Srauto preciziškumas | Srauto preciziškumas privalo būti ≤0,1% RSD. |  |  |
| 2.1.10. | Srauto sudėties tikslumas | Srauto sudėties tikslumas privalo būti ≤0,4%. |  |  |
| 2.1.11. | Srauto sudėties preciziškumas | Srauto sudėties preciziškumas privalo būti ≤0,15%. |  |  |
| 2.1.12. | Stūmoklių apiplovimas | Siurblys privalo turėti pilnai integruotą sprendimą stūmoklių apiplovimui. |  |  |
| 2.1.13. | Nudujinimas | Nudujinami visi eliuento kanalai. Kiekvieno nudujinimo modulio kanalo tūris ≥1 ml. |  |  |
| 2.1.14. | Apsauga nuo nuotėkio | Privaloma nuotėkio detekcijos sistema ir automatinis eliuentų tiekimo sistemos išjungimas esant skysčių nuotėkiui. |  |  |
| 2.1.15. | Rezultatų atsikartojamumas | Privaloma funkcija, užtikrinanti rezultatų atsikartojamumą perkeliant metodus tarp skirtingo modelio/gamintojo skysčių chromatografijos sistemų ir nekeičiant originalaus metodo parametrų. Ši funkcija privalo būti pilnai išpildoma programiškai. |  |  |
| 2.1.16. | Valdymo ekranas | Privalomas skysčių chromatografijos sistemoje integruotas arba montuojamas valdymo ekranas, skirtas: a) visų prietaiso modulių valdymui ir būsenos stebėjimui b) sistemą paruošti darbui su opcija automatiškai įvertinti pasiektų sąlygų stabilumą c) matyti įspėjimus apie sistemos klaidas d) gauti instrukcijas, patarimus apie sistemos trikdžių šalinimą, atlikti diagnostinius testus e) ekrane stebėti nuoseklias instrukcijas su iliustracijomis norint atlikti rutininius sistemos priežiūros darbus f) matyti sistemos naudojimo tendencijas ne mažiau nei iki 12 mėnesių laikotarpyje |  |  |
| 2.2. | Automatinė mėginių įvedimo sistema |  |  |  |
| 2.2.1. | Suderinamumas su ultraefektyviąja skysčių chromatografija (UHPLC) | Automatinė mėginių įvedimo sistema privalo palaikyti ≥1300 bar darbinį slėgį. |  |  |
| 2.2.2. | Injekcijos tūris | Injekcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 0,1 µl iki 20 µl. |  |  |
| 2.2.3. | Injekcijos preciziškumas | Injekcijos preciziškumas privalo būti ≤0,15% RSD. |  |  |
| 2.2.4. | Mėginio pernaša | Mėginio pernaša privalo būti ≤0,001%. |  |  |
| 2.2.5. | Injekcijos greitis | Minimalus ciklas ≤10 s. |  |  |
| 2.2.6. | Mėginių talpa | Privalo būti ne mažiau nei 400 pozicijų standartiniams chromatografiniams buteliukams. |  |  |
| 2.2.7. | Mėginių formatai | Automatinėje mėginių įvedimo sistemoje privalo būti galimybė talpinti 96 ir 384 pozicijų mikroplokštelės. |  |  |
| 2.2.8. | Palaikomi mėginių formatai | Automatinėje mėginių įvedimo sistemoje privalo būti galimybė vienu metu talpinti skirtingo formato (chromatografinius buteliukus, mikroplokšteles) mėginius. |  |  |
|  | Adatos plovimas | Privalomas išorinis adatos plovimas ir adatos dėklo plovimas ne mažiau nei 2 skirtingais plovikliais. |  |  |
|  | Mėginio temperatūros palaikymas | Privalomas. Mėginio temperatūros palaikymo intervalas turi būti ne siauresnis nei nuo 4°C iki 40°C su nustatymo žingsniu ne didesniu nei 1°C. |  |  |
|  | Mėginio termostato temperatūros tikslumas | Tikslumas ne prastesnis nei nuo 2°C iki 6°C nustačius 4°C temperatūrą. |  |  |
| 2.3. | Kolonėlių termostatas |  |  |  |
| 2.3.1. | Termostato temperatūros intervalas | Termostato temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 4°C iki 110°C. Palaikomos temperatūros apatinė riba turi būti ne didesnė nei 20°C žemiau aplinkos temperatūros. |  |  |
| 2.3.2. | Termostato temperatūros preciziškumas | Privalo būti ≤0,05 °C. |  |  |
| 2.3.3. | Termostato temperatūros tikslumas | Privalo būti ≤0,5 °C. |  |  |
| 2.3.4. | Termostato temperatūros stabilumas | Privalo būti ≤0,05 °C. |  |  |
| 2.3.5. | Termostato kaitimo greitis | Termostato kaitimo greitis ≤5 min kaistant nuo aplinkos temperatūros iki ne mažiau nei 40°C. |  |  |
| 2.3.6. | Talpinamų kolonėlių skaičius | Privalo talpinti ne mažiau nei 8 kolonėles, kurių ilgis ne mažesnis nei 10 cm, su prieškolonėmis |  |  |
| 2.3.7. | Nepriklausomos temperatūros zonos | Ne mažiau nei dvi nepriklausomos temperatūros zonos tame pačiame kolonėlių termostate. |  |  |
| 2.3.8. | Kolonėlių perjungimo vožtuvas | Kolonėlių termostatas privalo kontroliuojamoje temperatūrinėje zonoje fiziškai integruoti ir valdyti vožtuvą ne mažiau nei 8 kolonėlių parinkimui, palaikantį ≥1300 bar slėgį. |  |  |
| 2.4. | Diodų matricos UV detektorius |  |  |  |
| 2.4.1. | Detektorius | Diodų matricos ultravioleto ir regimos šviesos sugerties detektorius. Privalomi vieno bangos ilgio, kelių bangos ilgių ir spektrinio skenavimo režimai. Dirbant kelių bangos ilgių režimu duomenų surinkimas iš ne mažiau kaip 8 pasirinktų kanalų vienu metu. |  |  |
| 2.4.2. | Šviesos šaltinis | Deuterio lempa. |  |  |
| 2.4.3. | Bangos ilgio diapazonas | Ne siauresnis nei 190-640 nm. |  |  |
| 2.4.4. | Duomenų rinkimo greitis | Privalo būti ≥100 Hz. |  |  |
| 2.4.5. | Bangos ilgio tikslumas | Privalo būti ≤1 nm. |  |  |
| 2.4.6. | Bangos ilgio preciziškumas | Privalo būti ≤0,1 nm. |  |  |
| 2.4.7. | Triukšmo lygis | Privalo būti ≤5 x 10-6 AU. |  |  |
| 2.4.8. | Detektoriaus stabilumas | Privalo būti ≤0,5 x 10-3 AU/h. |  |  |
| 2.4.9. | Srautinė kiuvetė | Privaloma. Optinio kelio ilgis ne mažesnis nei 10 (±1) mm, tūris ne didesnis nei 1 µl. |  |  |
| 2.4.10. | Apsauga šviesai jautriems junginiams | Yra galimybė naudoti filtrą/apertūrą, sumažinantį detektoriaus šviesos intensyvumą ir apsaugantį šviesai jautrius junginius. |  |  |
| 3. | Kvadrupolinės lėkio trukmės (QTOF) masių spektrometrinis detektorius |  | Nurodomas pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 3.1. | Jonų šaltinis | Privalo turėti ESI jonų šaltinį. |  |  |
| 3.2. | Jautrumas (MS režime) | Privalomas ≥500:1 (RMS) signalo jautrumas su 1 pg rezerpino išlaikant ne mažesnę nei 30 000 FWHM skiriamąją gebą prie ≤500 m/z . |  |  |
| 3.3 | Jautrumas (MS/MS režime) | Privalomas ≥1500:1 (RMS) signalo jautrumas su 1 pg rezerpino išlaikant ne mažesnę 30 000 FWHM skiriamąją gebą prie ≤500 m/z. |  |  |
| 3.4 | Nustatomų masių intervalas | Ne siauresnis nei nuo 50 iki 10 000 m/z |  |  |
| 3.5 | Kvadrupolio izoliuojamų masių diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 50 iki 4000 m/z |  |  |
| 3.6. | Skiriamoji geba | ≥30 000 FWHM prie ≤500 m/z. Skiriamoji geba nepriklauso nuo duomenų surinkimo greičio. |  |  |
| 3.7. | Izotopų patikimumas | ≤5% |  |  |
| 3.8. | Dinaminis diapazonas | ≥105 |  |  |
| 3.9. | Minimalus jonizacijos poliškumo keitimo intervalas | ≤2 s |  |  |
| 3.10. | Masių tikslumas (MS režime) | ≤1 ppm |  |  |
| 3.11. | Masių tikslumas (MS/MS režime) | ≤2 ppm |  |  |
| 3.12. | Duomenų rinkimo greitis (MS režime) | ≥50 spektrų/s išlaikant maksimalią skiriamąją gebą |  |  |
| 3.13. | Duomenų rinkimo greitis (MS/MS režime) | ≥30 spektrų/s išlaikant maksimalią skiriamąją gebą |  |  |
| 3.14. | Automatinis optimizavimas (angl. tuning) | Sistema turi palaikyti automatinio masių spektrometro optimizavimo (angl. autotune/checktune) planavimą, kuris būtų vykdomas periodiškai pagal kalendoriaus grafiką be operatoriaus įsikišimo, užtikrinant visada darbui parengtą prietaisą |  |  |
| 3.15. | Optimizavimo rėžimai | Masių spektrometras turi turėti iš anksto sukonfigūruotus ne mažiau kaip 5 optimizavimo režimus, pritaikytus skirtingiems taikymams. Vartotojas turi turėti galimybę pasirinkti prietaiso optimizavimo režimą pagal analizės pobūdį, atsižvelgiant į tokius kriterijus kaip analizuojamų junginių masės sritis, molekulių stabilumas bei jonizacijos poliariškumas. |  |  |
| 4. | Taikomoji programinė įranga |  | Nurodomas pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 4.1. | Paskirtis | Sistemos funkcijų programinis valdymas, chromatografijos ir masių spektrometrijos duomenų kaupimas, analizė ir ataskaitų generavimas. |  |  |
| 4.2. | Papildoma programinė įranga | Sistemos junginių bibliotekos tvarkyklė. Bibliotekos tvarkyklė skirta integruoti informaciją apie junginius, jų sulaikymo laikus (RT) ir spektrinę informaciją iš skirtingų informacinių šaltinių. Palaiko šių formatų: SDF, MassBank Text, CSV, PCDL, duomenų importą ir eksportą. Galima greita duomenų paieška pagal junginio pavadinimą, CAS ir formulę. Galimas duomenų filtravimas ir individualių sąrašų kūrimas. |  |  |
| 5. | Vietos paruošimo reikalavimai |  |  |  |
| 5.1. | Kompiuterinė darbo stotis* | Kompiuterinės darbo stoties techninės savybės turi būti pilnai suderintos su siūlomos sistemos gamintojo keliamais reikalavimais. Privaloma komplektuoti visas reikalingas jungtis ir priedus būtinus prietaiso valdymui. *Jei pagal gamintojo rekomendacijas komplektuojamai kompiuterinei valdymo įrangai arba atskiroms jos dalims taikomi reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ ir (arba) VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ reikalavimus, sutarties vykdymo metu pristačius prekes, pateikiami dokumentai, įrodantys šių reikalavimų atitikimą. Jei reikalavimai netaikomi, Tiekėjas turi pateikti tai pagrindžiančius dokumentus/paaiškinimus. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
| 5.2. | Sistemos periferinė įranga ir priedai | Turi būti pateikti šie su sistema komplektuojami priedai: |  |  |
|  |  | 1. Azoto generatorius galintis generuoti ne mažesnio nei 99,5% grynumo N2 dujas ne mažesniu nei 30 L/min srautu; |  |  |
|  |  | 2.* Mobilios fazės talpos (galimas talpos tūris nuo 1 L iki 3 L) su specialiais chromatografiniais kamščiais, ne mažiau nei 4 vnt. talpų su kamščiais. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
|  |  | 3.* Atliekų surinkimo talpa su specialiu kamščiu, prijungiančiu sistemos atliekų nutekėjimo žarneles, ir su filtru, absorbuojančiu į atliekas patekusių tirpiklių garus. Filtras turi turėti indikatorių, nurodantį kada reikalingas filtro pakeitimas nauju. Talpa skirta skysčių chromatografinės sistemos atliekoms surinkti. Pristatyti ne mažiau kaip 2 tokius filtrus. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
|  |  | 4.* Eliuentų tiekimo sistemos ir automatinės mėginių įvedimo sistemos priežiūros rinkiniai | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
|  |  | 5.* Analitinė chromatografinė C18 kolonėlė, 2,1 x 100 mm, 1,9 μm arba lygiavertė. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
|  |  | 6.* Chromatografiniai buteliukai su kamšteliais, ne mažiau nei 100 vnt. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
| 6. | Bendri visos sistemos reikalavimai |  |  |  |
| 6.1. | Personalo mokymai* | Mokymai ≥ 3 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥ 12 akademinių val. Mokymus darbui su įranga turi atlikti gamintojo sertifikuotas inžinierius. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad mokymus vykdys gamintojo sertifikuotas inžinierius, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki mokymų pradžios. Po mokymų pateikti aktą / sertifikatą arba kitą, mokymų faktą įrodantį dokumentą. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. Mokymai vykdomi Pirkėjo patalpose. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
| 6.2. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija* | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba/ ir anglų kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba/ ir anglų kalba. 3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (toliau - TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 6.3. | Garantinis laikotarpis* | 1. Ne mažiau nei 24 mėn. Prekėms (priedus). (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto, kai Prekės pristatomos Pirkėjui, instaliuojamos ir apmokomas personalas, pasirašymo datos). 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra (aptarnavimas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. 3. Įrangos gedimo atveju Tiekėjo specialistas (-ai) atvyksta remontuoti įrangos ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Remontą atliekantis Tiekėjo specialistas privalo būti gamintojo sertifikuotas inžinierius ir pateikti galiojančius sertifikatus ar kitus lygiaverčius įrodymus prieš pradedant remonto darbus. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 6.4. | CE sertifikatas / EB deklaracija* | Siūloma įranga (išskyrus periferinę įrangą ir priedus) privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitiks reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 6.5. | Įrangos pristatymas, saugojimas Tiekėjo patalpose, instaliavimas ir garantinis aptarnavimas* | Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą, saugojimą Tiekėjo patalpose Sutartyje numatyta tvarka, instaliavimą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas, bei sisteminės, operacinės bei specializuotos programinės įrangos įdiegimą. Tiekėjas turi būti siūlomos technologinės įrangos prekių gamintojas arba turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą, arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Reikalavimas netaikomas kompiuterinei darbo stočiai bei periferinei įrangai ir priedams. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo Sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki instaliavimo pradžios. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir/arba anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nurodyti pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Sutarties projektas“.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų

lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.