## Lapas1
Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis
0 | Širdies minutinio tūrio matavimo modulis
0 | Širdies minutinio tūrio matavimo modulis | vnt. | 3
1 | Modulis turi būti suderinamas su Philips MX550 paciento monitoravimo sistema
2 | Matuojami parametrai: 1.Pulsinės bangos kontūro analize paremtas širdies išmetimo funkcijos vertinimas (PICCO); 2. Širdies minutinis tūris (C.O.); 3. Bendri širdies diastoliniai tūriai (GEDV); 4. Susitraukimo tūris (SV); 5. Ekstravaskuliarinis plaučių skystis (EVLW); 6. Krūtinės ląstos kraujo tūris (ITBV)
3 | Komplektuojama su vienkartinių monitoravimo priemonių rinkiniu - ≥ 10 vnt.;
0 | Centrinė monitoravimo stotis
0 | Centrinė monitoravimo stotis | vnt. | 1
1 | Centrinės monitorivimo stotis su programine įranga turi būti suderinama su turimais ligoninėje paciento monitoriais Philips MX550 ir Philips X3
2 | Centrinė monitoravimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą
3 | Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės: 1. Galimybė pajungti į vieną centrinę monitoravimo stotį ne mažiau kaip 8 pacientų 2. Galimybė pasirinkti vaizduojamų ne mažiau 3 kreivių vienam ligoniui
4 | Būtina matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje, ne mažiau kaip 96 val. monitoravimo duomenų.
5 | Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai
6 | Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės moni-toravimo stoties prijungtu spausdintuvu
7 | Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane ≥ 8 įrenginių