Reagentų ir eksploatacinių medžiagų bendrO hematologiniO tyrimO su leukocitų diferencijavimu ATLIKIMUI bei ANALIZATORIAUS įsigijimO panaudos būdu

techninė specifikacija

I. Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas savo sąskaita pristato įrangą / analizatorius Pirkėjui šiais adresais: Karaliaučiaus g. 11 (1 vnt.) ir Erfurto g. 15 (1 vnt.), Vilnius.

- Su analizatorių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, panaudai perduotos ir pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, įrangos paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, metodų verifikavimas, medicinos prietaiso paso (-ų) užpildymas, Pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

- Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita užtikrinti panaudai perduotos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir gedimų šalinimą, remontą, vadovaujantis gamintojo parengtomis techninėmis instrukcijomis ir rekomendacijomis visą sutarties galiojimo terminą. Įrangos techninės būklės vertinimas, techninė priežiūra bei remonto darbai turi būti atliekami gamintojo įgalioto specialisto, turinčio tai patvirtinančius mokymų sertifikatus.

3.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad bus galimybė nuotoliniu būdu prisijungti prie įrangos techninį aptarnavimą atliksiantiems specialistams. Prisijungus turėtų būti galima perduoti analizatoriui informaciją, atlikti prevencinius ar diagnostinius veiksmus. Šio reikalavimo atitikimui įrodyti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti savo ir/ar nuotolinės pagalbos teikimo centro patvirtinimą, kad toks pagalbos teikimo centras egzistuoja ir funkcionuoja.

4.	Siūlomas (-i) analizatorius (-iai) pristatomi kartu su visa reikalinga papildoma įranga: brūkšninių kodų skaitytuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, vandens gryninimo sistema (-os) (jeigu yra būtinas vandens tiekimas), spausdintuvu ir reikalinga programine įranga. Jeigu analizatorius (-iai) valdomas (-i) išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas (-i) su kompiuteriu.

6.	Tiekėjas įsipareigoja  supažindinti / apmokyti Pirkėjo darbuotojus (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti įrangos naudojimo klausimais visą sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami Pirkėjo patalpose. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).

7.	Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos OpenLims, Stapro s. r. o., Čekija (oficialus atstovas Lietuvoje UAB „Limeta“). Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis) ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su Pirkėjo naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų  techninių kliūčių pajungimui. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas techninis aprašas, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su LIS galimybė.

8.	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos įrangos naudojimosi instrukcijos ir gamintojo parengti techniniai aprašai anglų ir lietuvių kalbomis, ar kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį techniniams reikalavimams. Pasiūlymo formoje ir Techninių reikalavimų įrangai lentelėje pateikti aiškias nuorodas į dokumentus, dokumentuose paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą. Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos.

9.	Įranga, reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos turi būti paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu. Su pasiūlymu pateikti įrangos CE ženklinimo ar lygiavertį sertifikatą originalo ir lietuvių kalba. Reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, patvirtintos analizatoriaus gamintojo, kaip tinkamos tiekėjo siūlomiems) analizatoriams). Po sutarties pasirašymo, prekių pristatymo metu turi būti pateikiamos anglų ir lietuvių kalba reagentų ir eksploatacinių medžiagų instrukcijos, saugos duomenų lapai, CE arba lygiaverčiai sertifikatai.

10.	Į vieno tyrimo kainą pacientui turi būti įskaičiuota reagentų, kontrolinių medžiagų (kasdien, t. y. 5 dienas per savaitę, atliekama dviejų lygių kontrolė – norma ir patologija), kalibracinių bei eksploatacinių medžiagų kaina. Teikiant pasiūlymą turi būti įvertintas reagentų, kontrolinių, kalibracinių bei kitų eksploatacinių medžiagų galiojimo laikas, medžiagų galiojimo trukmė atidarius pakuotę, prietaisų matavimų paklaidos, medžiagų nepaimamas kiekis (dead volume), sutarties galiojimo trukmė (60 mėn.), siūlomas analizatorių skaičius (2 vnt.). Daryti prielaidą, kad tyrimai abiem analizatoriais bus atliekami lygiomis dalimis visu sutarties laikotarpiu. Kasdien atliekamos kokybės kontrolės, kalibracijų (jei reikalinga), metodų verifikavimo, įrangos priežiūros sąnaudas įskaičiuoti į vieno tyrimo kainą pacientui.

11.	Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus (-ių) darbas. Įvertinęs visas sąnaudas, tiekėjas nurodo vieno tyrimo kainą pacientui be PVM ir su PVM.

II. Techniniai reikalavimai įrangai

| Nr. | Reikalavimai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įranga | Automatinis hematologinis analizatorius – 2 vnt. Nurodyti siūlomų analizatorių gamintoją, modelį. |  |  |
|  | Matuojami ne mažiau kaip šie parametrai | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW (arba RDW-SD, RWD-CV), PDW, MPV, PCT, monocitai (#, %), limfocitai (#, %), eozinofilai (#, %), neutrofilai (#, %), bazofilai (#, %). |  |  |
|  | Atrankiniai parametrai kraujo tepinėliams | Matuojami atipiniai limfocitai, didelės nesubrendusios ląstelės/nesubrendę granuliocitai, blastai arba lygiaverčiai parametrai, arba lygiaverčiai įspėjamieji signalai (flags). |  |  |
|  | Mėginys | Veninis, kapiliarinis kraujas. |  |  |
|  | Mėgintuvėliai | Galimybė matuoti iš: a) veninio kraujo mėgintuvėlių (13x75 mm); c) kapiliarinio kraujo mikromėgintuvėlių. |  |  |
|  | Mėginio tūris | Tyrimui atlikti reikalingas mėginio tūris ne daugiau 110 μl |  |  |
|  | Mėginių talpa | Padėklas automatiniam mėginių padavimui – ne mažiau kaip 50 veninio kraujo mėgintuvėlių. |  |  |
|  | Našumas | ne mažiau 80 tyrimų per valandą. |  |  |
|  | Mėginio paėmimas | 1) Iš uždarų veninio kraujo mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį; 2) Uždarų arba atvirų kapiliarinio kraujo mėgintuvėlių. |  |  |
|  | Kokybės kontrolės atlikimas | Kontrolinio kraujo matavimai atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį. |  |  |
|  | Skubūs (STAT) mėginiai | Privaloma funkcija. Mėginiai matuojami iš uždarų arba atvirų kapiliarinio kraujo ir uždarų veninio kraujo mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį. |  |  |
|  | Tyrimo kartojimas | Automatinis tyrimo kartojimas pagal užprogramuotus kriterijus atliekamas iš karto suradus patologiją. |  |  |
|  | Reagentų monitoringas | a) reagentų likučio skaičiavimas; b) automatinis reagentų stabilumo / galiojimo laiko stebėjimas; c) įspėjimas apie besibaigiančius reagentus. |  |  |
|  | Mėginių identifikavimas | Mėginių ir kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas nuskaitant brūkšninį kodą. |  |  |
|  | Galimybė įvesti paciento duomenis | Vardas, pavardė, gimimo data, lytis. |  |  |
|  | Kokybės kontrolė | 1) kasdien atliekama dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija (aukšta/žema); 2) Levey-Jennings grafikai, paciento kokybės kontrolės (XB) grafikai. |  |  |
|  | Matavimo ribos | Ne siauresnės kaip: WBC 0,5 – 299 (109/L) RBC 0,5 – 8 (1012/L) HGB 8 – 240 (g/l) HCT 2 – 60 % PLT 20 – 1450 (109/L) |  |  |
|  | Atmintis | ne mažiau 10 000 pacientų rezultatų su histogramomis. |  |  |
|  | Prietaisas autonominis arba jungiamas prie vandentiekio / nuotekų sistemos. Jei analizatorius jungiamas prie vandentiekio, nuotekų sistemos, tiekėjas įsipareigoja pristatyti visą reikiamą papildomą įrangą ir pajungia analizatorius savo lėšomis*. |  |  |  |
|  | Analizatoriai nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2024 m. Nurodyti analizatorių pagaminimo metus. |  |  | Analizatorių pagaminimo metus pagrindžiančios nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu. |

* Tiekėjams bus suteikiama galimybė iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos apžiūrėti Pirkėjo patalpą, kurioje turės būti sumontuotas panaudai siūlomas (-i) analizatorius (-iai). Apžiūros tvarka nurodyta pirkimo sąlygose.

III. Tyrimų kiekis

| Nr. | Tyrimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bendras hematologinis tyrimas su leukocitų diferencijavimu | 250 000 |

_______________