## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDO "PASIŪLYMO FORMA" TĘSINYS „SIŪLOMŲ PREKIŲ KAINA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“
PRIEMONĖS ELEKTROFIZIOLOGINĖMS OPERACIJOMS (STIMULIATORIAI IR KT.)
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti savo pasiūlyme nurodytų prekių techninius reikalavimus įrodančią gamintojo dokumentaciją (bukletai, katalogai ir pan.) anglų ir/ar lietuvių kalba, o techninėje specifikacijoje nurodytų techninių reikalavimų reikšmės – ir lietuvių kalbomis. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaracija/eksploatacinių savybių deklaracija) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurias techninėje specifikacijoje nurodytas techninių reikalavimų reikšmes patvirtina nurodytas parametras (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos).
2. Prekės turi būti paženklintos CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopijas anglų kalba (kilus neaiškumams, tiekėjo gali būti prašoma pateikti dokumentų vertimus į lietuvių kalbą). Jeigu tam tikroms tiekėjo siūlomoms prekėms pagal teisės aktus CE ženklinimas netaikomas, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti laisvos formos prekių gamintojo techniniais duomenimis pagrįstus paaiškinimus raštu, kodėl CE ženklinimas netaikomas.
3. Jeigu tiekėjas siūlo lygiavertes /analogiškas Techninėje specifikacijoje nurodytas medžiagas / sistemas, turi kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo studijas, ar rinkos tyrimus, kurie būtų moksliškai pagrįsti ir įrodytų siūlomų medžiagų / sistemų lygiavertiškumą.
4. Tiekėjas, laimėjęs širdies stimuliatorių ir/ar defibriliatorių pozicijas, privalo pateikti panaudos pagrindu bent du programerius.
5. Tiekėjas, komisijai pareikalavus, turės pateikti žemiau esančioje lentelėje siūlomos prekės pavyzdžius - 1 vnt. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu, juos turės pateikti tiekėjas, Viešojo pirkimo komisijai paprašius, techninio vertinimo metu, per 5 darbo dienas į VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninės Viešųjų pirkimų skyrių adresu: Smėlynės g. 25, Panevėžys. - Pavyzdžio vertinimas: savybės nustatomos apžiūrint prekę, tiriant atitinkamais prietaisais (jei taikoma). - Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su ligoninės paskirtu kontaktiniu asmeniu ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki prekių pavyzdžių pristatymo. Kontaktinis asmuo: Evelina Rimkutė, tel. 0 45502104, el.p.: evelina.rimkute@panevezioligonine.lt - Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui – Priemonės elektrofiziologinėms operacijoms (stimuliatoriai ir kt.)“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. - Prekių pavyzdžių pristatymo ir atsiėmimo (jei tokių bus) išlaidas dengia patys tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. -Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ENDOKARDINIAI ELEKTRODAI LAIKINAJAI DS STIMULIACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
1. | Endokardiniai elektrodai laikinajai DS stimuliacijai
1.1. | Endokardiniai elektrodai laikinajai DS stimuliacijai | 90 | vnt.
1.1.1. | tinka įvesti per v. femoralis, v. subclavia ar v. jugularis
1.1.2. | diametro, ne didesnio nei 6F
1.1.3. | elektrodo galo kreivės - Josephson ir Damato modifikacijų
1.1.4. | du poliai elektrodo gale
1.1.5. | elektrodų darbiniai ilgiai (±25 cm) - 115 cm ir 125 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 4537,5 Eur
2. DALIS | HIDROFILINIS PLĖŠOMAS INTRODIUSERIS SU HEMOSTATINIU VOŽTUVU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
2. | Hidrofilinis plėšomas introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu
2.1. | Hidrofilinis plėšomas introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu | 300 | vnt.
2.1.1. | Introdiuseris su hidrofiliniu padengimu (75 % distalinės dalies)
2.1.2. | Matavimai: 7 F–11 F; ilgis 13±1 cm; gido viela 0,038″ × 50±1 cm; adata 18 G
2.1.3. | Jėgos redukcija: įvedimo – 50 %, lūžio – 66 %. Vožtuvo sistema: Įvadas turi tvirtą integruotą vožtuvą, kuris padeda apsaugoti nuo oro embolijos ir kraujo netekimo
2.1.4. | Vožtuvas ir sukibimas: Užtikrina sandarumą, gerą suėmimą ir patogią manipulaciją
2.1.5. | Komplektacija: dilitatorius, gido viela, adata, švirkštas
2.1.6. | Perėjimas: sklandus, be aštrių kraštų. Sumažina kraujagyslių traumavimo riziką ir palengvina navigaciją sudėtinga anatomija
2.1.7. | Prietaisas pagamintas iš minkštos, biokompatibilios ir odai draugiškos medžiagos, užtikrinantį medicininį saugumą ir paciento komfortą
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 21780 Eur
3. DALIS | STIMULIATORIAI BIVENTRIKULINEI STIMULIACIJAI BE ELEKTRODŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
3. | Stimuliatoriai biventrikulinei stimuliacijai be elektrodų
3.1. | Stimuliatoriai biventrikulinei stimuliacijai be elektrodų | 30 | vnt.
3.1.1. | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui
3.1.2. | Bipolė (IS-1) standarto jungtis kairiojo skilvelio elektrodui
3.1.3. | Skilvelių stimuliacijos amplitudė 0,5–7,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V
3.1.4. | Prieširdžių stimuliacijos amplitudė 0,5–5,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis 0,5 V
3.1.5. | Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius)
3.1.6. | Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“)
3.1.7. | Atskirai programuojamas automatiškai perjungto stimuliacijos DDIR režimo („auto mode switching“) bazinis dažnis
3.1.8. | Masė mažesnė nei 25 g, tūris ≤ 15cm3
3.1.9. | Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai
3.1.10. | Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai
3.1.11. | VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS
3.1.12. | Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis, kitos konfigūracijos)
3.1.13. | Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas
3.1.14. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 14 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis
3.1.15. | Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito
3.1.16. | Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą
3.1.17. | Prietaiso darbo trukmė ≥7 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudes parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos)
3.1.18. | Automatinis stimuliacijos impulso parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija
3.1.19. | Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM, tiek WLAN ryšio galimybės
3.1.20. | Programuojami įspėjamieji signalai (ars oar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio
3.1.21. | Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai
3.1.22. | Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai
3.1.23. | Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 39930 Eur
4. DALIS | STIMULIATORIAI BIVENTRIKULINEI STIMULIACIJAI SU KAIRIOJO SKILVELIO STIMULIACIJA KELIUOSE TAŠKUOSE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
4. | Stimuliatoriai biventrikulinei stimuliacijai su kairiojo skilvelio stimuliacija keliuose taškuose
4.1. | Stimuliatoriai biventrikulinei stimuliacijai su kairiojo skilvelio stimuliacija keliuose taškuose | 45 | vnt.
4.1.1. | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui
4.1.2. | Skilvelių stimuliacijos amplitudė 0,5–7,0 V ar platesnėse ribose, keičiant 0,5 V ar mažesniu žingsniu
4.1.3. | Prieširdžių stimuliacijos amplitudė 0,5–5,0 V ar platesnėse ribose, keičiant 0,5 V ar mažesniu žingsniu
4.1.4. | Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius)
4.1.5. | Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“)
4.1.6. | Atskirai programuojamas automatiškai perjungto stimuliacijos DDIR režimo („auto mode switching“) bazinis dažnis;
4.1.7. | Masė mažesnė nei 30 g, tūris ≤ 15 cm3
4.1.8. | Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai
4.1.9. | Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai
4.1.10. | VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS
4.1.11. | Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis, kitos konfigūracijos)
4.1.12. | Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas
4.1.13. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 14min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis
4.1.14. | Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis programuojami nepriklausomai vienas nuo kito
4.1.15. | Keičiant poliškumą, automatiškai matuojama varža
4.1.16. | Prietaiso darbo trukmė ≥ 7metų (60 imp./min., 2,5V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD-BiV stimuliacija, saugomos EKG funkcija įjungta, 18 mėn. Galiojimas iki implantacijos)
4.1.17. | Automatinis stimuliacijos amplitudes parinkimas ir reguliavimas DP ir abiejuose skilveliuose
4.1.18. | Automatinis stimuliacijos impulso parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija
4.1.19. | KS stimuliacija keliuose taškuose: stimuliavimas vienu metu arba su užlaikymu tarp KS impulse
4.1.20. | Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM , tiek WLAN ryšio galimybės
4.1.21. | Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio
4.1.22. | Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma. Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.
4.1.23. | Algoritmas AV ir VV intervale optimizacijai
4.1.24. | Plaučių edemos diagnostika, remiantis varžos matavimais
4.1.25. | Keturpolė stimuliacijos technologija
4.1.26. | Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse).
4.1.27. | Komplekte turi būti: 1. Įvairaus ilgio (50–65) cm aktyvios fiksacijos skilveliniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus. 2. Įvairaus ilgio (45–55) cm aktyvios fiksacijos tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys. 3. Įvairaus ilgio (75–95 cm) kairiojo skilvelio stimuliacijos elektrodai – keturpolis elektrodas ≤5F diametro, atstumai tarp kontaktų ≥ 10mm, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus. gliukokortikoidus. 4. Sistema elektrodo įvedimui: – introdiuseris, skirto koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai pjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 98010 Eur
5. DALIS | IMPLANTUOJAMAS BIVENTRIKULINIS KARDIOVERTERIS DEFIBRILIATORIUS SU BIPOLIAIS KAIRIOJO SKILVELIO ELEKTRODAIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
5. | Implantuojamas biventrikulinis kardioverteris defibriliatorius su bipoliais kairiojo skilvelio elektrodais
5.1. | Implantuojamas biventrikulinis kardioverteris defibriliatorius su bipoliais kairiojo skilvelio elektrodais | 30 | vnt.
5.1.1. | Masė ≤ 80g, tūris ≤ 40cm3
5.1.2. | Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, pradžios (prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių- skilvelių santykių
5.1.3. | Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją
5.1.4. | Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas)
5.1.5. | Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas
5.1.6. | ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulse įkrovos metu
5.1.7. | ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą
5.1.8. | Maksimali defibriliuojančio impulso energija ≥ 40 J
5.1.9. | Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą
5.1.10. | Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas
5.1.11. | Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai
5.1.12. | Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai
5.1.13. | Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 8 sekundės
5.1.14. | Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai
5.1.15. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 40 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė.
5.1.16. | Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija.
5.1.17. | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdyje ir abiejuose skilveliuose.
5.1.18. | Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.
5.1.19. | Atskirai reguliuojami kairio skilvelio ir dešinio skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.
5.1.20. | Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai.
5.1.21. | VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS.
5.1.22. | Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas.
5.1.23. | Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.
5.1.24. | Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.
5.1.25. | Prietaiso darbo trukmė ≥ 7 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta).
5.1.26. | Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.
5.1.27. | Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais.
5.1.28. | Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.
5.1.29. | Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse).
5.1.30. | Turi būti: 1. Defibriliacijos elektrodai: aktyvios fiksacijos 60-75cm ilgio, išskiriantys gliukokortikoidus, su viena arba dviem aukštos įtampos spiralėmis, introdiuserio diametras ≤7F, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus. 2. Prieširdiniai elektrodai: aktyvios fiksacijos tiesūs, 46-52cm ilgio. 3. Įvairaus ilgio (75–95 cm) kairiojo skilvelio stimuliacijos elektrodai – bipolinis elektrodas ≤5F diametro, Elektrodo distalinė dalis turi linkius, padedančius fiksuoti elektrodą vainikinio ančio šakelėse
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 105270 Eur
6. DALIS | ANGIOGRAFINIS KATETERIS SU BALIONU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
6. | Angiografinis kateteris su balionu
6.1. | Angiografinis kateteris su balionu | 60 | vnt.
6.1.1. | Su anga distaliau baliono – koronarinio sinuso obturacijai retrogradinio kontrastavimo metu.
6.1.2. | Ilgis 110–120 cm, diametras ne daugiau 6F
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 19965 Eur
7. DALIS | INTRODIUSERIS KORONARINIO SINUSO KANIULIAVIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
7. | Introdiuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui
7.1. | Introdiuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui | 60 | vnt.
7.1.1. | Įvairios formos (lenkimai) – bent 90, 115, 135 laipsnio kampo lenkimai, įvairūs ilgiai
7.1.2. | plėšomas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 10890 Eur
8. DALIS | INTRODIUSERIS KORONARINIO SINUSO KANIULIAVIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
8. | Introdiuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui
8.1. | Introdiuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui | 60 | vnt.
8.1.1. | Įvairios formos (lenkimo) – bent 90, 115, 135 laipsnio kampo lenkimai, įvairūs ilgiai
8.1.2. | pjaustomas
8.1.3. | komplekte su peiliuku
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 10890 Eur
9. DALIS | PEILIUKAS (“SLITTER”) INTRODIUSERIUI PJAUTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
9. | Peiliukas (“slitter”) introdiuseriui pjauti
9.1. | Peiliukas (“slitter”) introdiuseriui pjauti | 90 | vnt.
9.1.1. | Peiliukas, turi tikti pjaustomo introdiuserio, koronarinio sinuso kaniuliavimui, pjovimui
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 5445 Eur
10. DALIS | INTRODIUSERIS TARPSKILVELINĖS PERTVAROS STIMULIACIJOS ELEKTRODUI ĮVESTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
10. | Introdiuseris tarpskilvelinės pertvaros stimuliacijos elektrodui įvesti
10.1. | Introdiuseris tarpskilvelinės pertvaros stimuliacijos elektrodui įvesti | 60 | vnt.
10.1.1. | 8-10 F diametro, 40-45 cm darbinio ilgio
10.1.2. | Distalinė dalis-3D kreivė (120° linkis ir gale antras 90° linkis)
10.1.3. | 58cm, 65cm ir 85cm ilgio elektrodams implantuoti
10.1.4. | Elektrodo spiralės fiksavimo užraktas, skirtas fiksuoti elektrodo spiralei tvirtinant pertvaroje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 32670 Eur
11. DALIS | ENDOKARDINIS STIMULIACIJOS ELEKTRODAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
11. | Endokardinis stimuliacijos elektrodas
11.1. | Endokardinis stimuliacijos elektrodas | 300 | vnt.
11.1.1. | Ilgis 46-100 cm, diametras ≤6F, išskiriantis gliukokortikoidus, aktyvios fiksacijos.
11.1.2. | Elektrodas įvedamas per ne didesnį nei 6F introdiuserį
11.1.3. | Elektrodai sertifikuoti atlikti 1,5T ir 3T magnetinio rezonanso tyrimus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 98010 Eur
12. DALIS | ENDOKARDINIS STIMULIACIJOS PRIEŠIRDINIS ELEKTRODAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
12. | Endokardinis stimuliacijos prieširdinis elektrodas
12.1. | Endokardinis stimuliacijos prieširdinis elektrodas | 300 | vnt.
12.1.1. | Ilgis 40–60 cm, diametras ne daugiau 6F, išskiriantis gliukokortikoidus, aktyvios fiksacijos, sumažintas atstumas (<2 mm) tarp kontaktų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 137940 Eur
13. DALIS | ENDOKARDINIS STIMULIACIJOS ELEKTRODAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
13. | Endokardinis stimuliacijos elektrodas
13.1. | Endokardinis stimuliacijos elektrodas | 60 | vnt.
13.1.1. | Ilgis 46-100 cm, diametras ≤6F, išskiriantis gliukokortikoidus, aktyvios fiksacijos
13.1.2. | Elektrodas įvedamas per ne didesnį nei 6F introdiuserį
13.1.3. | Elektrodai sertifikuoti atlikti 1,5T ir 3T magnetinio rezonanso tyrimus
13.1.4. | Sertifikuotas širdies pertvaros stimuliacijai
13.1.5. | Elektrodas valdomas stiletu
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 21780 Eur
14. DALIS | ENDOKARDINIS DEFIBRILIACIJOS ELEKTRODAS, SKILVELINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
14. | Endokardinis defibriliacijos elektrodas, skilvelinis
14.1. | Endokardinis defibriliacijos elektrodas, skilvelinis | 120 | vnt.
14.1.1. | Aktyvios fiksacijos 52-65cm ilgio, išskiriantys gliukokortikoidus, su viena arba dviem aukštos įtampos spiralėmis
14.1.2. | introdiuserio diametras ≤7F
14.1.3. | sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 90750 Eur
15. DALIS | KAIRIOJO SKILVELIO STIMULIACIJOS ENDOKARDINIS ELEKTRODAS KETURPOLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
15. | Kairiojo skilvelio stimuliacijos endokardinis elektrodas keturpolis
15.1. | Kairiojo skilvelio stimuliacijos endokardinis elektrodas keturpolis | 90 | vnt.
15.1.1. | Ilgis 75-90cm ±3cm, diametras ≤5F, atstumas tarp polių >10mm.
15.1.2. | Elektrodo distalinė dalis turi linkius, padedančius fiksuoti elektrodą vaininkinio ančio šaknelėse.
15.1.3. | Linkiai yra „S“ ir „L“ formos, nekreipiantys elektrodo į vieną pusę.
15.1.4. | Elektrodai sertifikuoti atlikti 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 49005 Eur
16. DALIS | AKLĖ IS-1 STANDARTO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
16. | Aklė IS-1 standarto
16.1. | Aklė IS-1 standarto | 60 | vnt.
16.1.1. | Kištukas IS-1kontakto kanalo užkimšimui ir izoliavimui
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 3630 Eur
17. DALIS | AKLĖ IS-1 STANDARTO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
17. | Aklė IS-1 standarto
17.1. | Aklė IS-1 standarto | 60 | vnt.
17.1.1. | Kištukas IS-1kontakto kanalo užkimšimui ir izoliavimui, keturpolis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 3630 Eur
18. DALIS | AKLĖ DF-1 STANDARTO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
18. | Aklė DF-1 standarto
18.1. | Aklė DF-1 standarto | 60 | vnt.
18.1.1. | Kištukas DF-1 kontakto kanalo užkimšimui ir izoliavimui
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 3630 Eur
19. DALIS | MINKŠTA ĮMAUTĖ (AKLĖ) ELEKTRODO SPIRALEI IZOLIUOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
19. | Minkšta įmautė (aklė) elektrodo spiralei izoliuoti
19.1. | Minkšta įmautė (aklė) elektrodo spiralei izoliuoti | 60 | vnt.
19.1.1. | 1,5−3 mm diametro elektrodui
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 3630 Eur
20. DALIS | ATSUKTUVAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
20. | Atsuktuvas
20.1. | Atsuktuvas | 60 | vnt.
20.1.1. | Sterilus atsuktuvas IS-1 ar DF-1 lizdo varžtui
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 3630 Eur
21. DALIS | SILIKONINIAI KLIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
21. | Silikoniniai klijai
21.1. | Silikoniniai klijai | 30 | vnt.
21.1.1. | Sterilūs silikoniniai klijai tūtelėje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 1815 Eur
22. DALIS | VIENKARTINIS STERILUS LAIDAS PRAILGINTUVAS MATAVIMAMS STIMULIATORIAUS IMPLANTAVIMO OPERACIJOS METU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
22. | Vienkartinis sterilus laidas prailgintuvas matavimams stimuliatoriaus implantavimo operacijos metu
22.1. | Vienkartinis sterilus laidas prailgintuvas matavimams stimuliatoriaus implantavimo operacijos metu | 150 | vnt.
22.1.1. | Laido ilgis 2,5-4,0 m, sudarytas iš dviejų izoliuotų gijų, piršteliai, tinkami pajungti į elektrofiziologinių signalo registravimo sistemą, viename gale, gnybtai kitame gale
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 4356 Eur
23. DALIS | VIENKAMERINIS ŠIRDIES STIMULIATORIUS SU STIMULIACIJOS DAŽNIO KEITIMU PAGAL AUTONOMINĖS NERVŲ SISTEMOS TONUSĄ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
23. | Vienkamerinis širdies stimuliatorius su stimuliacijos dažnio keitimu pagal autonominės nervų sistemos tonusą
23.1. | Vienkamerinis širdies stimuliatorius su stimuliacijos dažnio keitimu pagal autonominės nervų sistemos tonusą | 30 | vnt.
23.1.1. | Vienkamerinis, programuojamas;
23.1.2. | VVIR/AAIR stimuliavimo režimai;
23.1.3. | Prieširdžių ir skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija - būtina;
23.1.4. | Stimuliacijos dažnio keitimas pagal autonominės nervų sistemos tonusą - būtinas.
23.1.5. | Svoris - ne didesnis kaip 25 g;
23.1.6. | Maks. impulso amplitudė - ne mažiau 7,5 V;
23.1.7. | Maks. impulso trukmė - ne mažiau 1,5 ms;
23.1.8. | Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas (monopolinis ar bipolinis) – būtina;
23.1.9. | Darbo trukmė, stimuliuojant 100 proc. 60 k./min. dažniu 2,5V; 0,4 ms - ne mažiau 10 metų;
23.1.10. | Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose – 0,5 mV.
23.1.11. | Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike – būtina;
23.1.12. | Stimuliatoriaus veiklos kanalo (“marker channel”) registracija programavimo metu realiame laike – būtina;
23.1.13. | Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma – būtina;
23.1.14. | Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) – būtinas;
23.1.15. | Prieširdžių ir skilvelių didelio dažnio veiklos epizodų registracija – būtina;
23.1.16. | Stimuliatoriaus galimybė mažiausiai vieną kartą per parą perduoti stimuliacijos parametrus nuotoliniu būdu į gydymo įstaigą, naudojant portatyvinį siųstuvą (siųstuvas į komplektą neįeina) – būtina.
23.1.17. | Stimuliatorius ir elektrodas turi būti pritaikyti atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimą iki 1,5 Teslos stiprumo SAR ≤2W/kg magnetiniu lauku.
23.1.18. | Komplekte su elektrokardiostimuliatoriumi pateikiamas vienas endokardinis elektrodas. Elektrodas turi būti bipolinis, išskiriantis gliukokortikoidus, pakankamai mažo skersmens, kad būtų galima įvesti, naudojant 7 F vidinio skersmens įvediklį. Pateikiamas pasirinktinai (priklausomai nuo PIRKĖJO poreikių sutarties vykdymo metu) aktyvios arba pasyvios fiksacijos, 45±3 cm, 50±3 cm arba 60±3 cm ilgio elektrodas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 61710 Eur
24. DALIS | DVIKAMERINIS ŠIRDIES STIMULIATORIUS SU STIMULIACIJOS DAŽNIO KEITIMU PAGAL AUTONOMINĖS NERVŲ SISTEMOS TONUSĄ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
24. | Dvikamerinis širdies stimuliatorius su stimuliacijos dažnio keitimu pagal autonominės nervų sistemos tonusą
24.1. | Dvikamerinis širdies stimuliatorius su stimuliacijos dažnio keitimu pagal autonominės nervų sistemos tonusą | 60 | vnt.
24.1.1. | Dvikamerinis, programuojamas;
24.1.2. | DDDR ir paprastesni stimuliavimo režimai;
24.1.3. | Svoris - ne didesnis kaip 25 g;
24.1.4. | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui - būtina;
24.1.5. | Stimuliacijos dažnio keitimas pagal autonominės nervų sistemos tonusą - būtinas.
24.1.6. | Maks. impulso amplitudė ne mažiau 7,5 V;
24.1.7. | Maks. impulso trukmė - ne mažiau 1,5 ms;
24.1.8. | Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas (monopolinis ar bipolinis) – būtina;
24.1.9. | Darbo trukmė, stimuliuojant skilvelius 100 proc. 60 k./min. dažniu 2,5V; 0,4 ms - ne mažiau 9 metų;
24.1.10. | Jautrumas vidiniam signalui prieširdžiuose – 0,25 mV;
24.1.11. | Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose – 0,5 mV;
24.1.12. | Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike būtina;
24.1.13. | Stimuliatoriaus veiklos kanalo (“marker channel”) registracija programavimo metu realiame laike– būtina;
24.1.14. | Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma - būtina 80 12;
24.1.15. | Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) – būtinas;
24.1.16. | Prieširdžių ir skilvelių didelio dažnio veiklos epizodų registracija – būtina;
24.1.17. | Automatinis stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switching“) į DDIR režimą - būtinas;
24.1.18. | Atskirai programuojamas automatiškai perjungto stimuliacijos DDIR režimo („auto mode switching“) bazinis dažnis būtinas. Stimuliatorius ir elektrodai turi būti pritaikyti atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimą iki 1,5 Teslos stiprumo SAR ≤2W/kg magnetiniu lauku.
24.1.19. | Komplekte su elektrokardiostimuliatoriumi pateikiamas du endokardiniai elektrodai. Elektrodai turi būti bipoliniai, išskiriantys gliukokortikoidus, pakankamai mažo skersmens, kad būtų galima įvesti, naudojant 7 F vidinio skersmens įvediklį. Pateikiami pasirinktinai (priklausomai nuo PIRKĖJO poreikių sutarties vykdymo metu) aktyvios arba pasyvios fiksacijos, 45±3 cm, 50±3 cm arba 60±3 cm ilgio elektrodas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 156090 Eur
25. DALIS | DVIKAMERIAI ELEKTROKARDIOSTIMULIATORIAI SERTIFIKUOTI ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETO REZONANSO TYRIMU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
25. | Dvikameriai elektrokardiostimuliatoriai sertifikuoti atlikti viso kūno magneto rezonanso tyrimu
25.1. | Dvikameriai elektrokardiostimuliatoriai sertifikuoti atlikti viso kūno magneto rezonanso tyrimu | 300 | vnt.
25.1.1. | Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD(R).
25.1.2. | Stimuliacijos dažnis: 40–170 (±10) imp./min.
25.1.3. | Maks. impulso trukmė – 0,1–1,5 ms, keičiant mažesne nei 0,1 ms padala – būtina.
25.1.4. | Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius).
25.1.5. | Stimuliacijos amplitudė bent 0,5–7,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V.
25.1.6. | Prieširdžių stimuliacijos amplitudė bent 0,5–5,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V.
25.1.7. | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija.
25.1.8. | Programuojamas jautrumas skilveliuose: 0,5–5,0 V žingsnis kas 0,5 mV ir 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV.
25.1.9. | Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: 0,15 – 1,0 mV žingsnis kas 0,25 mV ir 1,0–4,0 mV žingsnis 0,5 mV.
25.1.10. | Stimuliacija ir jautrumas vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.
25.1.11. | Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.
25.1.12. | Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.
25.1.13. | Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė, įvykių žymekliai.
25.1.14. | Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos.
25.1.15. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥10 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis.
25.1.16. | Prietaiso darbo trukmė ≥ 9 metai (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 1000% DDD stimuliacija, saugomos EKG funkcija įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos)
25.1.17. | Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“.
25.1.18. | Atskirai programuojamas automatiškai perjungto stimuliacijos DDIR režimo („auto mode switching“) bazinis dažnis.
25.1.19. | Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmas.
25.1.20. | Prietaisas gali automatiškai nutraukti atsiradusį prieširdžių plazdėjimą dažna stimuliacija.
25.1.21. | Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse).
25.1.22. | Komplekte 2 vnt. 6F diametro elektrodai, sertifikuoti 1,5T ir 3T krūtinės zonos/širdies MRT tyrimams atlikti
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 326700 Eur
26. DALIS | IMPLANTUOJAMAS DVIKAMERINIS PROGRAMUOJAMAS EKS ,TURINTIS DAŽNIO ADAPTACIJOS FUNKCIJĄ (DDDR) IR), LEIDŽIANTIS ATLIKTI MAGNETINIO REZONANSO TYRIMĄ 3T MAGNETINIAME LAUKE BEI PROGRAMUOJAMAS NAUDOJANT SMARTSYNC TECHNOLOGIJĄ; SU DVIEM ELEKTRODAIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Tiekėjo pastabos pasiūlymai
26. | Implantuojamas dvikamerinis programuojamas EKS ,turintis dažnio adaptacijos funkciją (DDDR) ir), leidžiantis atlikti magnetinio rezonanso tyrimą 3T magnetiniame lauke bei programuojamas naudojant SmartSync technologiją; su dviem elektrodais
26.1. | Implantuojamas dvikamerinis programuojamas EKS ,turintis dažnio adaptacijos funkciją (DDDR) ir), leidžiantis atlikti magnetinio rezonanso tyrimą 3T magnetiniame lauke bei programuojamas naudojant SmartSync technologiją; su dviem elektrodais | 90 | vnt.
26.1.1. | Prieširdžių ir skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui.
26.1.2. | Stimuliavimo režimai: DDDR; AAIR ˂=˃ DDDR; AAI ˂=˃DDD yra privalomi.
26.1.3. | Svoris: ne didesnis kaip 23 g.
26.1.4. | Maks. impulso amplitudė: ne mažiau 8 V.
26.1.5. | Maks. impulso trukmė: ne mažiau 1,5 ms.
26.1.6. | Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas (monopolinis ar bipolinis).
26.1.7. | Tarnavimo trukmė, stimuliuojant DDD režimu 100 proc. 2.5V; 500Ω varža ne mažiau 11 metų.
26.1.8. | Automatinis stimuliavimo amplitudės parinkimas stimuliacijai prieširdžiuose ir skilveliuose, kai amplitudė ribos didinamos: 1.5x, 2x, 2.5x, 3x (kartus) bei galimybė rinktis minimalią amplitudę: 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5V
26.1.9. | Jautrumas vidiniam signalui prieširdžiuose: ≤ 0,5 mV.
26.1.10. | Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose: ≤ 1 mV.
26.1.11. | Intrakardinės elektrogramos (EGM) registracijos galimybė.
26.1.12. | Stimuliatoriaus veiklos kanalo (“marker channel”) registracija.
26.1.13. | Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma.
26.1.14. | Programuojamas naudojant SmartSync technologiją.
26.1.15. | Didelio dažnio veiklos epizodų registracija.
26.1.16. | Komplekte su elektrokardiostimuliatoriumi pateikiamas endokardinis elektrodas. Elektrodas turi būti bipolinis, išskiriantys gliukokortikoidus, pakankamai mažo skersmens, kad būtų galima įvesti, naudojant 7 F vidinio skersmens įvediklį. Pateikiamas pasirinktinai pagal ligoninės poreikį aktyvios fiksacijos, 45±3 cm, 50±3 cm arba 62±3 cm ilgio elektrodas.
26.1.17. | Širdies stimuliatorius bei elektrodas leidžia atlikti magnetinio rezonanso tyrimą 3T magnetiniame lauke
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 119790 Eur

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
19118-1 2026-01-29 15:04:57