## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
OPERACINIS STALAS ORTOPEDINĖMS TRAUMATOLOGINĖMS OPERACIJOMS ATLIKTI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomos įrangos parametro reikšmė ir dokumento, kuriame yra atitiktį patvirtinanti reikšmė, pavadinimas bei psl. Nr.
1.1. | Operacinis stalas ortopedinėms traumatologinėms operacijoms Nr. 1 | 1 |  | kompl.
1.1.1. | Stalas yra mobilus, su ratais arba operacinio stalo platforma, lengvai transportuojamas naudojant specialų vežimėlį, pateiktą rinkinyje
1.1.2. | Darbinėje padėtyje darbinis stalas stabilizuojamas elektriniu arba mechaniniu stabdžiu
1.1.3. | Stalo aukščio, išilginio poslinkio, kampų ir nuolydžio padėčių reguliavimas yra elektro-mechaninis arba elektro-hidraulinis
1.1.4. | Operacinio stalo valdymas bevieliu pultu (kraunamu su pakrovimo stotele arba laidu nuo stalo konsolės)
1.1.5. | Operacinio stalo valdymas integruotu į stalo koloną valdymo pultu skydeliu
1.1.6. | Stalo penktas ratukas stalo didesniam ir lengvesniam mobilumui
1.1.7. | Valdymo sistema elektro-mechaninė arba elektro-hidraulinė
1.1.8. | Stalo baterija įkraunama iš maitinimo tinklo: 240 V±10%
1.1.9. | Baterijos turi užtikrinti, kad stalas vienu įkrovimu veiktų ne mažiau kaip 5 dienas arba būtų galima atlikti ne mažiau kaip 100 operacijų arba nenutrūkstamas stalo veikimas ≥ 10 val.
1.1.10. | Baterijos indikatorius integruotas pultelyje ir stalo kolonoje integruotame valdymo skydelyje
1.1.11. | Stalo išoriniai (gabaritiniai) matmenys: ilgis 2200 mm ± 300 mm
1.1.12. | Stalo išoriniai (gabaritiniai) matmenys: plotis (įskaitant šoninius bėgius) nuo 500 mm iki 620 mm
1.1.13. | Stalviršio bazinė dalis: sėdmenų dalis, būtina
1.1.14. | Stalviršio modulinės dalys: reguliuojamas galvos segmentas, ne siauresnėse ribose kaip ±25º
1.1.15. | Stalviršio modulinės dalys: nugaros dalies prailginimo segmentas, uždedamas ir nuimamas nenaudojant papildomų įrankių
1.1.16. | Stalviršio modulinės dalys: kojų segmentas, dviejų dalių, reguliuojamas kartu ar atskirai
1.1.17. | Reikalavimai stalviršiui: nugaros ir kojų dalys gali būti nuimtos, o jų vietoje pritvirtinti kiti specialios paskirties reikmenys
1.1.18. | Reikalavimai stalviršiui: galimybė montuoti stalviršio dalis galvos pusėje ir atvirkščiai
1.1.19. | Europos tipo bėgis (-iai), pritvirtintas (-i) prie stalviršio kraštų papildomiems įtaisams montuoti
1.1.20. | Stalviršis yra pralaidus rentgeno spinduliams
1.1.21. | Stalas su apsaugos nuo susidūrimo sistema, kad būtų išvengta stalo segmentų, pažeidimų, aptinkant stalo ir stalo pagrindo arba grindų susidūrimo galimybę, sustabdant stalviršio judėjimą.
1.1.22. | Stalo apsauga su automatiniu apvirtimo ribos aptikimu, pasiekus apvirtimo ribą apie tai informuojamas vartotojas.
1.1.23. | Operacinio stalo atminties funkcija - galimybė iš anksto nusistatyti stalo padėtį, ≥ 3 stalo pozicijų atmintyje
1.1.24. | Stalviršio padėties reguliavimas: trendelenburgo padėtis ≥ 45°
1.1.25. | Stalviršio padėties reguliavimas: anti-trendelenburgo padėtis ≥ 30°
1.1.26. | Stalviršio padėties reguliavimas: lateralinė pozicija ≥ ±25°
1.1.27. | Stalviršio padėties reguliavimas: stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos nėra siauresnės nei nuo 650 mm iki 1000 mm
1.1.28. | Stalviršio padėties reguliavimas: nulinės padėties nustatymo funkcija
1.1.29. | Stalviršio padėties reguliavimas motorizuotas, išilginis stalviršio poslinkis ne mažesnis kaip 460 mm
1.1.30. | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui: Reguliavimas motorizuotas
1.1.31. | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui: Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne mažiau kaip nuo –40° iki +90°
1.1.32. | Reikalavimai kojų sekcijai: Reguliavimas motorizuotas
1.1.33. | Reikalavimai kojų sekcijai: Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose nuo –90 iki +20°
1.1.34. | Reikalavimai kojų sekcijai: Dviejų dalių kojų segmentai reguliuojami kartu ir/arba atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito
1.1.35. | Reikalavimai kojų sekcijai: Su mechaniškai reguliuojamu plitimu (abdukcija)
1.1.36. | Motorizuotas specialių stalviršio padėčių nustatymas: Būtini funkciniai valdymo mygtukai šioms padėtims: 0 padėtis, nugaros segmento padėtis aukštyn ir žemyn, kojų segmentas aukštyn ir žemyn, sėdmenų segmentas išsilenkia arba susilenkia (reflex ir flex funkcija), lateralinis posvyris į abi puses, viso stalo aukščio reguliavimas aukštyn ir žemyn, trendelenburgo ir antitrendelenburgo padėtis, normalus ir reversinis stalo valdymas
1.1.37. | Didžiausia gamintojo leistina stalo apkrova (statinė): Ne mažiau kaip 450 kg
1.1.38. | Čiužinys pralaidus rentgeno spinduliams
1.1.39. | Čiužinys pritvirtintas prie stalviršio konstrukcijos
1.1.40. | Čiužinys atsparus dezinfekavimo priemonėms
1.1.41. | Čiužinio storis 75 ± 15 mm
1.1.42. | Čiužinys pagamintas iš minkšto putplasčio arba lygiavertės medžiagos
1.1.43. | Komplektuojami operacinio stalo priedai turi tikti perkamam stalui
1.1.44. | Galvos segmentas suderinamas su trijų dalių nugarinė dalimi
1.1.45. | Galvos segmente galvos padėtis reguliuojama rankiniu būdu visose plokštumose
1.1.46. | Trijų dalių nugarinė dalis (1 kompl.), skirta peties operacijoms sudaryta iš ne mažiau kaip 3 nugaros dalių ir galvos laikikliui skirtos fiksavimo konstrukcijos (taško)
1.1.47. | Trijų dalių nugarinė dalis (1 kompl.), skirta peties operacijoms su galimybe išimti vieną iš nugaros elementų ir taip suteikti prieigą prie peties
1.1.48. | Diržas, skirtas paciento liemens pritvirtinimui prie operacinio stalo - 1 vnt.
1.1.49. | Diržas pagamintas iš poliesterio; fiksuojamas sagtimis prie stalo bėgelių
1.1.50. | Diržo matmenys: plotis 100 ± 20 mm, ilgis 1600 ± 400 mm
1.1.51. | Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai, gali judėti vertikaliai ir horizontaliai
1.1.52. | Reguliuojamo aukščio atrama padėti rankai su rankos fiksavimo diržu
1.1.53. | Reguliuojamo aukščio atramos padėti rankai pasisukimo diapazonas ≥ + 30°/-30°
1.1.54. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys (1 kompl.) tvirtinamas prie operacinio stalo šoninio bėgelio
1.1.55. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys cilindro formos
1.1.56. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys pralaidus rentgeno spinduliams
1.1.57. | Reguliuojamo aukščio, sukiojama pagal vertikalią ašį horizontalioje plokštumoje atrama kojai (Goepel tipo arba lygiavertė) – 1 kompl.
1.1.58. | Įtempimo įtaisas su pėdos tvirtinimo elementu skirtas kojos įtempimui
1.1.59. | Įtempimo įtaisas su pėdos tvirtinimo elementu valdomas mechaniškai
1.1.60. | Reguliuojamo pločio pėdos tvirtinimo elementas skirtas fiksuoti pėdą tempimo metu,
1.1.61. | Pėdos tvirtinimo elementas
1.1.62. | Slankiojantis bėgelis skirtas montuoti prie tempimo įrenginio
1.1.63. | Slankiojantis bėgelis gali būti lengvai pozicionuojamas per visą tempimo įrenginį
1.1.64. | Kojos atrama naudojant adaptorių montuojama prie slankiojančio bėgelio
1.1.65. | Kojos atramos reguliuojamas aukštis ne mažiau kaip 450mm
1.1.66. | Prailginimo bėgelis montuojamas prie stalo DIN bėgėlio
1.1.67. | Prailginimo bėgelio ilgis ne mažiau 315 mm
1.1.68. | Rankos atrama (1 vnt.) tvirtinama prie operacinio stalo
1.1.69. | Rankos atrama padengta minkšta danga
1.1.70. | Rankos atrama su rankos fiksavimo diržu (-ais)
1.1.71. | Rankos atrama su laisvai šarnyrine alkūninio guolio konstrukcija visomis kryptimis, turinčia bent tris šarnyrines alkūnes, leidžiančias keisti atramos aukštį, jos padėtį horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje bei deformacijos kampą, atrama pasislenka bet kuria kryptimi, palyginti su tvirtinimo prie operacinio stalo tašku (tinka pritvirtinti pakeltą ranką, kai pacientas yra šoninėje padėtyje). Visos konstrukcijos padėtį greitai užfiksuoja vienas centrinis fiksavimo mechanizmas.
1.1.72. | Stalviršio segmentas greitai ir lengvai uždedamas ant kolonos
1.1.73. | Stalviršio segmento priedai: vežimėlis; stalviršis skirtas naudoti su tempimo įtaisu; 1 kompl. traukimo įtaisų; teleskopiniai strypai (1 trumpas ir 1 ilgas); kojos fiksavimo segmentas; priedų prailginimo bėgelis; priedų adaptorius prie montuojamas ant bėgelio;
1.1.74. | Stalviršio segmento dviejų dalių kojų segmentas suderinamas su kojų tempimo įrenginiu
1.1.75. | Stalviršio segmento kojų segmentai ištraukiami/įdedami nenaudojant įrankių
1.1.76. | Prailginimo elementas skirtas prailginti arba sutrumpinti traukimo įtaisą
1.1.77. | Priedų tvirtinimo fiksatorius skirtas operaciniams priedams fiksuoti prie šoninių bėgelių (2 vnt.)
1.1.78. | Priedų tvirtinimo fiksatorius sudarytas iš dviejų tarpusavyje susijusių segmentų, leidžainčių reguliuoti fiksuojamo priedo padėtį vienoje plokštumoje
1.1.79. | Nustačius reikiamą padėtį, priedų tvirtinimo fiksatorius suveržiamas ranka;
1.1.80. | Prie šoninių bėgelių Priedų tvirtinimo fiksatorius tvirtinamas atskira (-omis) rankenėlemis.
1.1.81. | Suteikiama garantija ≥ 24 mėnesių su gamintojo numatoma periodine technine priežiūra, įskaitant keičiamas detales ir sunaudotas priemones. (galimos reikšmės: )) |  |  | mėn.
1.1.82. | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis pristatoma kartu su įrenginiu
1.1.83. | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos standartus. Pateikiami: CE sertifikatai.
1.2. | Operacinis stalas ortopedinėms traumatologinėms operacijoms Nr. 2 | 1 |  | kompl.
1.2.1. | Stalas yra mobilus, su ratais arba operacinio stalo platforma, lengvai transportuojamas naudojant specialų vežimėlį, pateiktą rinkinyje
1.2.2. | Darbinėje padėtyje darbinis stalas stabilizuojamas elektriniu arba mechaniniu stabdžiu
1.2.3. | Stalo aukščio, išilginio poslinkio, kampų ir nuolydžio padėčių reguliavimas yra elektro-mechaninis arba elektro-hidraulinis
1.2.4. | Operacinio stalo valdymas bevieliu pultu (kraunamu su pakrovimo stotele arba laidu nuo stalo konsolės)
1.2.5. | Operacinio stalo valdymas integruotu į stalo koloną valdymo pultu skydeliu
1.2.6. | Stalo penktas ratukas stalo didesniam ir lengvesniam mobilumui
1.2.7. | Valdymo sistema elektro-mechaninė arba elektro-hidraulinė
1.2.8. | Stalo baterija įkraunama iš maitinimo tinklo: 240 V±10%
1.2.9. | Baterijos turi užtikrinti, kad stalas vienu įkrovimu veiktų ne mažiau kaip 5 dienas arba būtų galima atlikti ne mažiau kaip 100 operacijų arba nenutrūkstamas stalo veikimas ≥ 10 val.
1.2.10. | Baterijos indikatorius integruotas pultelyje ir stalo kolonoje integruotame valdymo skydelyje
1.2.11. | Stalo išoriniai (gabaritiniai) matmenys: ilgis 2200 mm ± 300 mm
1.2.12. | Stalo išoriniai (gabaritiniai) matmenys: plotis (įskaitant šoninius bėgius) nuo 500 mm iki 620 mm
1.2.13. | Stalviršio bazinė dalis: sėdmenų dalis, būtina
1.2.14. | Stalviršio modulinės dalys: reguliuojamas galvos segmentas, ne siauresnėse ribose kaip ±25º
1.2.15. | Stalviršio modulinės dalys: nugaros dalies prailginimo segmentas, uždedamas ir nuimamas nenaudojant papildomų įrankių
1.2.16. | Stalviršio modulinės dalys: kojų segmentas, dviejų dalių, reguliuojamas kartu ar atskirai
1.2.17. | Reikalavimai stalviršiui: nugaros ir kojų dalys gali būti nuimtos, o jų vietoje pritvirtinti kiti specialios paskirties reikmenys
1.2.18. | Reikalavimai stalviršiui: galimybė montuoti stalviršio dalis galvos pusėje ir atvirkščiai
1.2.19. | Europos tipo bėgis (-iai), pritvirtintas (-i) prie stalviršio kraštų papildomiems įtaisams montuoti
1.2.20. | Stalviršis yra pralaidus rentgeno spinduliams
1.2.21. | Stalas su apsaugos nuo susidūrimo sistema, kad būtų išvengta stalo segmentų, pažeidimų, aptinkant stalo ir stalo pagrindo arba grindų susidūrimo galimybę, sustabdant stalviršio judėjimą.
1.2.22. | Stalo apsauga su automatiniu apvirtimo ribos aptikimu, pasiekus apvirtimo ribą apie tai informuojamas vartotojas.
1.2.23. | Operacinio stalo atminties funkcija - galimybė iš anksto nusistatyti stalo padėtį, ≥ 3 stalo pozicijų atmintyje
1.2.24. | Stalviršio padėties reguliavimas: trendelenburgo padėtis ≥ 45°
1.2.25. | Stalviršio padėties reguliavimas: anti-trendelenburgo padėtis ≥ 30°
1.2.26. | Stalviršio padėties reguliavimas: lateralinė pozicija ≥ ±25°
1.2.27. | Stalviršio padėties reguliavimas: stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos nėra siauresnės nei nuo 650 mm iki 1000 mm
1.2.28. | Stalviršio padėties reguliavimas: nulinės padėties nustatymo funkcija
1.2.29. | Stalviršio padėties reguliavimas motorizuotas, išilginis stalviršio poslinkis ne mažesnis kaip 460 mm
1.2.30. | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui: Reguliavimas motorizuotas
1.2.31. | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui: Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne mažiau kaip nuo –40° iki +90°
1.2.32. | Reikalavimai kojų sekcijai: Reguliavimas motorizuotas
1.2.33. | Reikalavimai kojų sekcijai: Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose nuo –90 iki +20°
1.2.34. | Reikalavimai kojų sekcijai: Dviejų dalių kojų segmentai reguliuojami kartu ir/arba atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito
1.2.35. | Reikalavimai kojų sekcijai: Su mechaniškai reguliuojamu plitimu (abdukcija)
1.2.36. | Motorizuotas specialių stalviršio padėčių nustatymas: Būtini funkciniai valdymo mygtukai šioms padėtims: 0 padėtis, nugaros segmento padėtis aukštyn ir žemyn, kojų segmentas aukštyn ir žemyn, sėdmenų segmentas išsilenkia arba susilenkia (reflex ir flex funkcija), lateralinis posvyris į abi puses, viso stalo aukščio reguliavimas aukštyn ir žemyn, trendelenburgo ir antitrendelenburgo padėtis, normalus ir reversinis stalo valdymas
1.2.37. | Didžiausia gamintojo leistina stalo apkrova (statinė): Ne mažiau kaip 450 kg
1.2.38. | Čiužinys pralaidus rentgeno spinduliams
1.2.39. | Čiužinys pritvirtintas prie stalviršio konstrukcijos
1.2.40. | Čiužinys atsparus dezinfekavimo priemonėms
1.2.41. | Čiužinio storis 75 ± 15 mm
1.2.42. | Čiužinys pagamintas iš minkšto putplasčio arba lygiavertės medžiagos
1.2.43. | Komplektuojami operacinio stalo priedai turi tikti perkamam stalui
1.2.44. | Trijų dalių nugarinė dalis skirta peties operacijoms (1 kompl.)
1.2.45. | Trijų dalių nugarinė dalis sudaryta iš ne mažiau kaip 3 nugaros dalių ir galvos laikikliui skirtos fiksavimo konstrukcijos (taško)
1.2.46. | Trijų dalių nugarinė dalis su galimybe išimti vieną iš nugaros elementų ir taip suteikti prieigą prie peties
1.2.47. | Galvos laikiklis (1 vnt.) peties operacijoms suderintas ir jungiasi prie perkamos trijų dalių nugarinės dallies, skirtos peties operacijoms
1.2.48. | Galvos laikiklis "Šalmo" formos
1.2.49. | Galvos laikiklyje galva fiksuojama dirželiais, galvos padėtis reguliuojama rankiniu būdu visose plokštumose
1.2.50. | Diržas, skirtas paciento liemens pritvirtinimui prie operacinio stalo - 1 vnt.
1.2.51. | Diržas pagamintas iš poliesterio; fiksuojamas sagtimis prie stalo bėgelių
1.2.52. | Diržo matmenys: plotis 100 ± 20 mm, ilgis 1600 ± 400 mm
1.2.53. | Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai, gali judėti vertikaliai ir horizontaliai
1.2.54. | Reguliuojamo aukščio atrama padėti rankai su rankos fiksavimo diržu
1.2.55. | Reguliuojamo aukščio atramos padėti rankai pasisukimo diapazonas ≥ + 30°/-30°
1.2.56. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys (1 kompl.) tvirtinamas prie operacinio stalo šoninio bėgelio
1.2.57. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys cilindro formos
1.2.58. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys pralaidus rentgeno spinduliams
1.2.59. | Universalią rankos atramą galima naudoti įvairioms chirurginėms disciplinoms;
1.2.60. | Universali rankos atrama tvirtinama prie operacinio stalo;
1.2.61. | Ypač lanksti ir manevringa rankos atrama turinti ne mažiau nei 3 šarnyrines alkunes leidžiančias keisti atramos aukštį, jos padėtį horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje bei deformacijos kampą, atrama pasislenka bet kuria kryptimi, palyginti su tvirtinimo prie operacinio stalo tašku. Manipuliuojama nuspaudus mygtukuką (be papildomo elektros maitinimo ar suspausto oro) arba atlaisvinus vieną visą sistemą fiksuojantį mechanizmą;
1.2.62. | Universalios rankos atramos priedas 1 - adapteris, skirtas sujungti unversalią rankos atramą ir paciento rankos atramos priedą;
1.2.63. | Universalios rankos atramos priedas 1 sterilizuojamas;
1.2.64. | Universalios rankos atramos priedas 1 suderinamas su perkama universalia rankos atrama.
1.2.65. | Universalios rankos atramos priedas 2 skirtas paciento rankos fiksavimui “paplūdimio kėdės pozicijoje“ (angl. beach chair);
1.2.66. | Universalios rankos atramos priedas 2 suderinamas su perkama universalia rankos atrama.
1.2.67. | Atrama, skirta ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros su pagalvėlės tvirinimo prie stalo elementu – 1 kompl.
1.2.68. | Atramos rėmas tvirtinamos prie operacinio stalo bėgelio ranka užveržiamais fiksatoriais;
1.2.69. | Atramos rėmas reguliuojama padėtis aukštyn, žemyn ir horizontalioje plokštumoje;
1.2.70. | Atramos rėmas Fiksuojamos nustatytoje padėtyje atskirais ranka užveržiamais fiksatoriais.
1.2.71. | Atraminės "pagalvėlės" plokščios arba šiek tiek išlenktos;
1.2.72. | Atraminės "pagalvėlės" padengtos minkšta danga;
1.2.73. | Atraminės "pagalvėlės" išmatavimai pasirenkami užsakymo metu
1.2.74. | Prailginimo bėgelis montuojamas prie stalo DIN bėgėlio
1.2.75. | Prailginimo bėgelio ilgis ne mažiau 315 mm
1.2.76. | Priedų tvirtinimo fiksatorius skirtas operaciniams priedams fiksuoti prie šoninių bėgelių (4 vnt.)
1.2.77. | Priedų tvirtinimo fiksatorius sudarytas iš dviejų tarpusavyje susijusių segmentų, leidžainčių reguliuoti fiksuojamo priedo padėtį vienoje plokštumoje
1.2.78. | Nustačius reikiamą padėtį, priedų tvirtinimo fiksatorius suveržiamas ranka;
1.2.79. | Prie šoninių bėgelių Priedų tvirtinimo fiksatorius tvirtinamas atskira (-omis) rankenėlemis.
1.2.80. | Suteikiama garantija ≥ 24 mėnesių su gamintojo numatoma periodine technine priežiūra, įskaitant keičiamas detales ir sunaudotas priemones. (galimos reikšmės: )) |  |  | mėn.
1.2.81. | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis pristatoma kartu su įrenginiu
1.2.82. | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos standartus. Pateikiami: CE sertifikatai.
1.3. | Operacinis stalas ortopedinėms traumatologinėms operacijoms Nr. 3 | 1 |  | kompl.
1.3.1. | Stalas yra mobilus, su ratais arba operacinio stalo platforma, lengvai transportuojamas naudojant specialų vežimėlį, pateiktą rinkinyje
1.3.2. | Darbinėje padėtyje darbinis stalas stabilizuojamas elektriniu arba mechaniniu stabdžiu
1.3.3. | Stalo aukščio, išilginio poslinkio, kampų ir nuolydžio padėčių reguliavimas yra elektro-mechaninis arba elektro-hidraulinis
1.3.4. | Operacinio stalo valdymas bevieliu pultu (kraunamu su pakrovimo stotele arba laidu nuo stalo konsolės)
1.3.5. | Operacinio stalo valdymas integruotu į stalo koloną valdymo pultu skydeliu
1.3.6. | Stalo penktas ratukas stalo didesniam ir lengvesniam mobilumui
1.3.7. | Valdymo sistema elektro-mechaninė arba elektro-hidraulinė
1.3.8. | Stalo baterija įkraunama iš maitinimo tinklo: 240 V±10%
1.3.9. | Baterijos turi užtikrinti, kad stalas vienu įkrovimu veiktų ne mažiau kaip 5 dienas arba būtų galima atlikti ne mažiau kaip 100 operacijų arba nenutrūkstamas stalo veikimas ≥ 10 val.
1.3.10. | Baterijos indikatorius integruotas pultelyje ir stalo kolonoje integruotame valdymo skydelyje
1.3.11. | Stalo išoriniai (gabaritiniai) matmenys: ilgis 2200 mm ± 300 mm
1.3.12. | Stalo išoriniai (gabaritiniai) matmenys: plotis (įskaitant šoninius bėgius) nuo 500 mm iki 620 mm
1.3.13. | Stalviršio bazinė dalis: sėdmenų dalis, būtina
1.3.14. | Stalviršio modulinės dalys: reguliuojamas galvos segmentas, ne siauresnėse ribose kaip ±25º
1.3.15. | Stalviršio modulinės dalys: nugaros dalies prailginimo segmentas, uždedamas ir nuimamas nenaudojant papildomų įrankių
1.3.16. | Stalviršio modulinės dalys: kojų segmentas, dviejų dalių, reguliuojamas kartu ar atskirai
1.3.17. | Reikalavimai stalviršiui: nugaros ir kojų dalys gali būti nuimtos, o jų vietoje pritvirtinti kiti specialios paskirties reikmenys
1.3.18. | Reikalavimai stalviršiui: galimybė montuoti stalviršio dalis galvos pusėje ir atvirkščiai
1.3.19. | Europos tipo bėgis (-iai), pritvirtintas (-i) prie stalviršio kraštų papildomiems įtaisams montuoti
1.3.20. | Stalviršis yra pralaidus rentgeno spinduliams
1.3.21. | Stalas su apsaugos nuo susidūrimo sistema, kad būtų išvengta stalo segmentų, pažeidimų, aptinkant stalo ir stalo pagrindo arba grindų susidūrimo galimybę, sustabdant stalviršio judėjimą.
1.3.22. | Stalo apsauga su automatiniu apvirtimo ribos aptikimu, pasiekus apvirtimo ribą apie tai informuojamas vartotojas.
1.3.23. | Operacinio stalo atminties funkcija - galimybė iš anksto nusistatyti stalo padėtį, ≥ 3 stalo pozicijų atmintyje
1.3.24. | Stalviršio padėties reguliavimas: trendelenburgo padėtis ≥ 45°
1.3.25. | Stalviršio padėties reguliavimas: anti-trendelenburgo padėtis ≥ 30°
1.3.26. | Stalviršio padėties reguliavimas: lateralinė pozicija ≥ ±25°
1.3.27. | Stalviršio padėties reguliavimas: stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos nėra siauresnės nei nuo 650 mm iki 1000 mm
1.3.28. | Stalviršio padėties reguliavimas: nulinės padėties nustatymo funkcija
1.3.29. | Stalviršio padėties reguliavimas motorizuotas, išilginis stalviršio poslinkis ne mažesnis kaip 460 mm
1.3.30. | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui: Reguliavimas motorizuotas
1.3.31. | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui: Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne mažiau kaip nuo –40° iki +90°
1.3.32. | Reikalavimai kojų sekcijai: Reguliavimas motorizuotas
1.3.33. | Reikalavimai kojų sekcijai: Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose nuo –90 iki +20°
1.3.34. | Reikalavimai kojų sekcijai: Dviejų dalių kojų segmentai reguliuojami kartu ir/arba atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito
1.3.35. | Reikalavimai kojų sekcijai: Su mechaniškai reguliuojamu plitimu (abdukcija)
1.3.36. | Motorizuotas specialių stalviršio padėčių nustatymas: Būtini funkciniai valdymo mygtukai šioms padėtims: 0 padėtis, nugaros segmento padėtis aukštyn ir žemyn, kojų segmentas aukštyn ir žemyn, sėdmenų segmentas išsilenkia arba susilenkia (reflex ir flex funkcija), lateralinis posvyris į abi puses, viso stalo aukščio reguliavimas aukštyn ir žemyn, trendelenburgo ir antitrendelenburgo padėtis, normalus ir reversinis stalo valdymas
1.3.37. | Didžiausia gamintojo leistina stalo apkrova (statinė): Ne mažiau kaip 450 kg
1.3.38. | Čiužinys pralaidus rentgeno spinduliams
1.3.39. | Čiužinys pritvirtintas prie stalviršio konstrukcijos
1.3.40. | Čiužinys atsparus dezinfekavimo priemonėms
1.3.41. | Čiužinio storis 75 ± 15 mm
1.3.42. | Čiužinys pagamintas iš minkšto putplasčio arba lygiavertės medžiagos
1.3.43. | Komplektuojami operacinio stalo priedai turi tikti perkamam stalui
1.3.44. | Trijų dalių nugarinė dalis skirta peties operacijoms (1 kompl.)
1.3.45. | Trijų dalių nugarinė dalis sudaryta iš ne mažiau kaip 3 nugaros dalių ir galvos laikikliui skirtos fiksavimo konstrukcijos (taško)
1.3.46. | Trijų dalių nugarinė dalis su galimybe išimti vieną iš nugaros elementų ir taip suteikti prieigą prie peties
1.3.47. | Galvos laikiklis (1 vnt.) peties operacijoms suderintas ir jungiasi prie perkamos trijų dalių nugarinės dallies, skirtos peties operacijoms
1.3.48. | Galvos laikiklis "Šalmo" formos
1.3.49. | Galvos laikiklyje galva fiksuojama dirželiais, galvos padėtis reguliuojama rankiniu būdu visose plokštumose
1.3.50. | Diržas, skirtas paciento liemens pritvirtinimui prie operacinio stalo - 1 vnt.
1.3.51. | Diržas pagamintas iš poliesterio; fiksuojamas sagtimis prie stalo bėgelių
1.3.52. | Diržo matmenys: plotis 100 ± 20 mm, ilgis 1600 ± 400 mm
1.3.53. | Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai, gali judėti vertikaliai ir horizontaliai
1.3.54. | Reguliuojamo aukščio atrama padėti rankai su rankos fiksavimo diržu
1.3.55. | Reguliuojamo aukščio atramos padėti rankai pasisukimo diapazonas ≥ + 30°/-30°
1.3.56. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys (1 kompl.) tvirtinamas prie operacinio stalo šoninio bėgelio
1.3.57. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys cilindro formos
1.3.58. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys pralaidus rentgeno spinduliams
1.3.59. | Kelio pozicionavimo įtaisas – 1 vnt.
1.3.60. | Kelio pozicionavimo įtaisas valdomas mechaniškai
1.3.61. | Kelio pozicionavimo įtaisas skirtas šlaunies fiksavimui operuojant kelio sąnarį
1.3.62. | Kelio pozicionavimo įtaiso reguliuojamas kojos diametras;
1.3.63. | Kelio pozicionavimo įtaisas tvirtinamas prie operacinio stalo šoninio bėgelio.
1.3.64. | Atramos, skirtos ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių – 2 kompl.
1.3.65. | Atramos rėmas tvirtinamas prie operacinio stalo bėgelio ranka užveržiamais fiksatoriais
1.3.66. | Atramos rėmo eeguliuojama padėtis aukštyn, žemyn ir horizontalioje plokštumoje
1.3.67. | Atramos rėmas fiksuojamas nustatytoje padėtyje atskirais ranka užveržiamais fiksatoriais
1.3.68. | Atramos rėmo atraminės "pagalvėlės" plokščios arba šiek tiek išlenktos
1.3.69. | Atramos rėmas atraminės "pagalvėlės" padengtos minkšta danga
1.3.70. | Atramos rėmas atraminės "pagalvėlės" išmatavimai pasirenkami užsakymo metu
1.3.71. | Prailginimo bėgelis muontuojamas prie stalo DIN bėgelio
1.3.72. | Prailginimo bėgelio ilgis ne mažiau 315 mm
1.3.73. | Priedų tvirtinimo fiksatorius skirtas operaciniams priedams fiksuoti prie šoninių bėgelių - 4 vnt.
1.3.74. | Priedų tvirtinimo fiksatorius sudarytas iš dviejų tarpusavyje susijusių segmentų, leidžiančių reguliuoti fiksuojamo priedo padėtį vienoje plokštumoje;
1.3.75. | Nustačius reikiamą padėtį, fiksatorius suveržiamas ranka;
1.3.76. | Prie šoninių bėgelių fiksatorius tvirtinamas atskira (-omis) rankenėlėmis.
1.3.77. | Priedas skirtas pozicionuotį pacientą „Kelių-alkūnių“ padėtyje,
1.3.78. | Priedas skirtas naudoti atliekant chirurgines intervencijas dubens ir stuburo srityje;
1.3.79. | Priedas turi reguliuojamą blauzdų atramą su aukščio nustatymu;
1.3.80. | Suteikiama garantija ≥ 24 mėnesių su gamintojo numatoma periodine technine priežiūra, įskaitant keičiamas detales ir sunaudotas priemones (galimos reikšmės: )) |  |  | mėn.
1.3.81. | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis (pristatoma kartu su įrenginiu)
1.3.82. | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos standartus. Pateikiami: CE sertifikatai.
1.3.83. | Mobilus operacinis stalas turi galimybę naudoti ne mažiau kaip 3 skirtingus stalvišius, kurie gali būti naudojami skirtingose disciplinose (galimos reikšmės: )) |  |  | Taip/ NE
1.3.84. | Nuotolinis stalo gedimų diagnozavimas: Turi būti numatyta galimybe techninaim personalui prisijungti prie operacinio stalo nuotoliu, prireikus, matyti dabartine stalo techninę būklę. (galimos reikšmės: )) |  |  | Taip/ NE
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 363000 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
1152 2024-12-23 14:16:09