CHIRURGINIŲ IMPLANTŲ NEUROCHIRURGINĖMS OPERACIJOMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PROJEKTAS)

| Nr. | Reikalaujami parametrai ir parametrų reikšmės |  | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis dokumentas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nurodykite siūlomos (-ų) prekės (-ių) gamintoją (-us) ir modelį (-ius) |  |  |  |  |
| 1. | Dirbtinas kietojo smegenų dangalo pakaitalas Dalies biudžetas su PVM: 24 103,20 Eur | 120 vnt. |  |  |
| 1.1. | Besirezorbuojantis kietojo smegenų dangalo pakaitalas |  |  |  |
| 1.2. | Skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti |  |  |  |
| 1.3. | Pagamintas iš jaučio perikardo kolageno arba lygiavertės medžiagos naudojant liofilizaciją ir pašalinant nekolageno komponentus |  |  |  |
| 1.4. | Implantas turi du sluoksnius: vienas - tankus ir lygus, kitas – porėtas, veltinio tipo. |  |  |  |
| 1.5. | Implanto nereikia tvirtinti siūlais |  |  |  |
| 1.6. | Pilnai rezorbuojasi ir yra pakeičiamas įprastu audiniu |  |  |  |
| 1.7. | Galimybė rinktis iš įvairių dydžių |  |  |  |
| 2. | Kietojo smegenų dangalo pažeidimus sandarinanti medžiaga Dalies biudžetas su PVM: 11 790,24 Eur | 120 vnt. |  |  |
| 2.1. | Medžiaga pagaminta iš žmogaus fibirinogeno ir žmogaus trombino |  |  |  |
| 2.2. | Skirtas smulkiems kietojo smegenų dangalo pažeidimams sandarinti |  |  |  |
| 2.3. | Pilnai rezorbuojasi |  |  |  |
| 2.4. | Medžiaga kempininės struktūros |  |  |  |
| 2.5. | Ne mažiau 2 dydžių |  |  |  |
| 2.6. | Nereikalingi papildomi instrumentai fiksavimui |  |  |  |
| 2.7. | Vienkartiniai, sterilioje pakuotėje |  |  |  |
| 3. | Stuburo krūtininės ir juosmeninės dalies fiksacinių sraigtų inkariniai implantai (naudojami, kai sraigtas atsilaisvina, išsitraukia ar lūžta) Dalies biudžetas su PVM: 28 909,32 Eur | 120 vnt. |  |  |
| 3.1. | Implantas yra įstumiamas į kaule paruoštą kanalą ir į jį turi įsisukti stuburo operacijoms naudojamas sraigtas |  |  |  |
| 3.2. | Skirtas naudoti stuburo sraigtams, kurių diametras nuo 3.5 iki 6.5 mm (+/- 0.5 mm) |  |  |  |
| 3.3. | Implanto ilgis turi būti 100 mm (+/- 10 mm) |  |  |  |
| 3.4. | Implantas gali būti karpomas |  |  |  |
| 3.5. | Pagamintas iš polietileno tereftalato arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |
| 3.6. | Implantas turi pasižymėti tvirtumo, elastingumo ir lankstumo savybėmis |  |  |  |
| 3.7. | Turi paskirstyti stresinius taškus nuo sraigto sriegio |  |  |  |
| 3.8. | Galimas kaulo įaugimas į implantą |  |  |  |
| 3.9. | Turi sustiprinti sraigto fiksaciją |  |  |  |
| 3.10. | CE sertifikatas |  |  |  |
| 3.11. | Sterilus |  |  |  |
| 4. | Juosmeninės ir krūtininės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo PEEK implantai "kulkos formos" Dalies biudžetas su PVM: 107 085,00 Eur | 300 Vnt. |  |  |
| 4.1. | Tinkantis gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Implantas gali būti implantuojamas atviros ir minimaliai invazinės operacijos būdu |  |  |  |
| 4.2. | Lordozės kampai 0°, 5° ir 8°± 1° |  |  |  |
| 4.3. | Medžiaga PEEK (poli-eter-eter-ketonas) arba lygiavertė medžiaga |  |  |  |
| 4.4. | Ne mažiau 3 rentgenokontrastiniai žymekliai implanto padėties nustatymui |  |  |  |
| 4.5. | Išmatavimai. Implanto ilgį galima rinktis iš ne mažiau dviejų dydžių 22± 1mm ir 26 mm± 1mm. Implanto aukštį galima rinktis iš nemažiau 7 skirtingų aukščių. Implanto aukščių intervalas nuo 7 iki 13 mm, didėja kas 1 mm. Implanto plotį galima rinktis iš ne mažiau dviejų dydžių 8 mm± 0,5mm ir 11 mm± 0,5mm |  |  |  |
| 4.6. | Autostatiniai dantukai, užtikrinantys implanto stabilumą |  |  |  |
| 4.7. | Sterilūs |  |  |  |
| 4.8. | Kartu pateikti reikiamus instrumentus panaudai |  |  |  |
| 5. | Juosmeninės ir krūtininės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo PEEK implantai "banano formos" Dalies biudžetas su PVM: 49 912,50 Eur | 150 vnt. |  |  |
| 5.1. | Tinkantis gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Implantas gali būti implantuojamas atviros ir minimaliai invazinės operacijos būdu |  |  |  |
| 5.2. | Lordozės kampas 5° ± 1° |  |  |  |
| 5.3. | Medžiaga PEEK (poli-eter-eter-ketonas) arba lygiavertė medžiaga |  |  |  |
| 5.4. | Ne mažiau 2 rentgenokontrastiniai markeriai implanto padėties nustatymui |  |  |  |
| 5.5. | Išmatavimai. Implanto ilgį galima rinktis iš ne mažiau 3 skirtingų dydžių. Implanto aukštį galima rinktis iš nemažiau 6 skirtingų aukščių. Implanto aukščių intervalas nuo 7 iki 17 mm, didėja kas 1-2mm. Implanto plotis 11 ± 0,5mm. |  |  |  |
| 5.6. | Autostatiniai dantukai, užtikrinantys implanto stabilumą |  |  |  |
| 5.7. | Sterilūs |  |  |  |
| 5.8. | Kartu pateikti reikiamus instrumentus panaudai |  |  |  |
| 6. | Juosmeninės ir krūtininės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo titaniniai implantai "banano formos" Dalies biudžetas su PVM: 36 300,00 Eur | 30 vnt. |  |  |
| 6.1. | Tinkantis gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Implantas gali būti implantuojamas atviros ir minimaliai invazinės operacijos būdu |  |  |  |
| 6.2. | Lordozės kampas 0 |  |  |  |
| 6.3. | Medžiaga - titano lydinys (arba lygiavertė medžiaga) suformuotas 3D spausdinimo technologija |  |  |  |
| 6.4. | Implanto poroziškumas 50- 55%, paviršius mikroporozinis, palengvinantis kaulo peraugimą. Aukštas pirminis stabilumas dėl grubaus paviršiaus. Aukštas antrinis stabilumas dėl greitos kaulų ląstelių migracijos į mikroporozinę struktūrą. Vienodas apkrovos pasiskirstymas dideliame kontakto plote |  |  |  |
| 6.5. | Išmatavimai: Implanto ilgį galima rinktis iš ne mažiau 4 skirtingų dydžių Implantų ilgio intervalas nuo 26 mm iki 38 mm ± 1 mm. Implanto aukštį galima rinktis iš nemažiau 8 skirtingų aukščių. Implanto aukščių intervalas nuo 7 iki 15 mm. Implanto plotis 11.5 ± 0,5mm |  |  |  |
| 6.6. | Implantas tinkantis kaulo ar kito užpildo pripildymui |  |  |  |
| 6.7. | Sterilus |  |  |  |
| 6.8. | Kartu pateikti reikiamus instrumentus panaudai |  |  |  |
| 7. | Juosmeninės ir krūtininės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo titaniniai implantai "kulkos formos" Dalies biudžetas su PVM: 46 464,00 Eur | 60 vnt. |  |  |
| 7.1. | Tinkantis gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Implantas gali būti implantuojamas atviros ir minimaliai invazinės operacijos būdu |  |  |  |
| 7.2. | Lordozės kampai 0°, 5° ir 8°± 1° |  |  |  |
| 7.3. | Medžiaga - titano lydinys arba lygiavertė medžiaga., palengvinantis kaulo peraugimą |  |  |  |
| 7.4. | Paviršius mikroporozinis. Mikroporozinės dangos paviršiaus šiurkštumas prisideda prie judėjimo segmento pirminio stabilumo. Antrinis stabilumas - kaulų įaugimas į dangą yra leidžiamas dėl mikroporozinės dangos palaikančių savybių, kas lemia kaulų suliejimą tarp gretimų slankstelių su implantatu. |  |  |  |
| 7.5. | Išmatavimai: Ne mažiau kaip 5 skirtingi ilgių. Implantų ilgių intervalas nuo 16 mm iki 26 mm ± 1 mm. Ne mažiau kaip 3 skirtingų pločių. Implantų pločių intervalas nuo 7 mm iki 9 mm ± 1 mm, didėja kas 1 mm. Implanto aukštį galima rinktis iš nemažiau 6 skirtingų aukščių. Implanto aukščių intervalas nuo 7 iki 13 mm. didėją kas 1-2mm |  |  |  |
| 7.6. | Implantas tinkantis kaulo ar kito užpildo pripildymui. Tiekiamas sterilioje pakuotėje. |  |  |  |
| 7.7. | Sterilus |  |  |  |
| 7.8. | Kartu pateikti reikiamus instrumentus panaudai |  |  |  |
| 8. | Vertebroplastikos rinkiniai Dalies biudžetas su PVM: 41 382,00 Eur | 90 vnt. |  |  |
| 8.1. | Rinkinį sudaro: vertebropastinis cementas, uždara maišymo sistema, cemento injektorius – švirkštas, aspiracinė kaniulė, jungiamasis vamzdelis, adapteris, vertebroplastinė adata |  |  |  |
| 8.2. | Vertebroplastinis cementas. Aukšto klampumo vertebroplastinis cementas, tinkamas suleisti specialiu injektoriumi. Cemento darbo laikas 8-9 min., pilnas cemento sustingimo laikas ne mažiau 10 min. ir ne daugiau 15 min. esant temperatūtai +21 laipsnis. Cementas gaunamas sumaišius 25±2 gramo sterilių miltelių su 10±1 ml sterilaus skysčio. Cemento sudėtyje turi būti rentgenokontrastinės medžiagos ne mažiau nei 45 %; |  |  |  |
| 8.3. | Uždara mechaninė cemento maišymo sistema, kurioje cementas pilnai išmaišomas iki vientisos masės, paruoštos injekavimui. Cementas iš maišymo sistemos saugiai aspiruojamas į cemento injektorių. Cemento injektorius patogus naudoti, su varžto tipo stūmokliu, užtikrinančiu reikiamą slėgį bei kontroliuojamą cemento suleidimą, permatomas, su cemento suleidimui skirtu permatomu prailginimo vamzdeliu, kuris patikimai tvirtinasi prie vertebroplastikos adatos. Sterili, vienkartinė |  |  |  |
| 8.4. | Adatų dydžiai, įgalinantys atlikti vertebroplastiką visose stuburo dalyse 11G, 13G ir 15G; Ilgis 12-15 cm. Adatos su stiletu ir nuožulniai nupjautu galiuku, lengvam injekcijos krypties pasirinkimui. Sterili, vienkartinė |  |  |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI :
 1. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pateiktoje techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomų prekių (šiuo metu gaminamų, išbandytų, sertifikuotų ir paruoštų tiekimui) techninių charakteristikų aprašymus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamo prekių parametro atitiktį patvirtinančios informacijos arba neišsamiai aprašyta, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą.

2. Tiekėjas, komisijai pareikalavus, turės pateikti siūlomų prekių  pavyzdžius - 1 vnt. (kiekvienai pirkimo daliai). Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu, juos turės pateikti tiekėjas, Viešojo pirkimo komisijai paprašius, techninio vertinimo metu, per 5 darbo dienas į VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninės Viešųjų pirkimų skyrių adresu: Smėlynės g. 25, Panevėžys.

- Pavyzdžio vertinimas:  savybės nustatomos apžiūrint prekę, tiriant atitinkamais prietaisais (jei taikoma).

- Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su ligoninės paskirtu kontaktiniu asmeniu ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki prekių pavyzdžių pristatymo. Kontaktinis asmuo: Evelina Rimkutė, tel. 0 45502104, el.p.: evelina.rimkute@panevezioligonine.lt

- Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui – „CHIRURGINIAI IMPLANTAI NEUROCHIRURGINĖMS OPERACIJOMS“, [X] pirkimo daliai (dalies numerį ir pavadinimą nurodo tiekėjas)“ turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio.

- Prekių pavyzdžių pristatymo ir atsiėmimo (jei tokių bus) išlaidas dengia patys tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.

-Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes."

3. Prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Kartu su prekėmis privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.