## technine spec.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS ĮRANGOS- PROJEKTAS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | MONITORIUS PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ SEKIMO
1.1 | Transportinis paciento monitorius
1.2 | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), jautrus lietimui; 2. Ekrano istrižainė ≥ 5 colių; 3. Raiška ne prastesnė nei 800 x 480; 4. Skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3; 5. Braižymui atsparus monitoriaus ekranas; 6. Skaitmeninė klaviatūra paciento informacijos įvedimui. 7. Turi būti galimybė nustatyti ekrano ryškumą (užtamsinti).
1.3 | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1. Pakraunama ličio jonų (arba lygiavertė) baterija ; 2. Užtikrina > 3 valandų automatinį darbą iš baterijos. 3. Turi būti tvirtinimo stotelės monitoriaus pakrovimui arba įkrovimo kabelis.
1.4 | Monitoriaus konstrukcija | 1. Turi atlaikyti kritimą iš ≥ 100 cm aukščio; 2. Atsparumas išoriniams veiksniams ne blogesnis kaip IP33; 3. Integruota rankena transportavimui monitoriaus korpuse arba transportavimo stotelėje.
1.5 | Transportinio monitoriaus registruojami parametrai: | 1. EKG; 2. Kvėpavimas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 4. Neinvazinis kraujospūdis; 5. SpO2; 6. Temperatūra; 7. Šalutinio srauto CO2 matavimas;
1.6 | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:
1.6.1 | ŠSD matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 20-300 k/min
1.6.2 | ST segmento matavimas | Būtinas
1.6.3 | Išplėstinis aritmijų monitoravimas | Ne mažiau kaip: 1. Asistolija; 2. Tachikardija; 3. Bradikardija; 4. Pauzė; 5. Bigeminija; 6. Prieširdžių virpėjimas; 7. Skilvelių virpėjimas; 8. Nereguliarus ritmas; 9. Priešlaikiniai susitraukimai; 10. Stimuliacijos aptikimas.
1.6.4 | EKG derivacijos | Vaizduojamos 12 derivacijų, būtina
1.6.5 | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 0-150 k/min
1.7 | Reikalavimai SpO2 kanalui:
1.7.1 | SpO2 matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 30-100%
1.7.2 | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu | Ne daugiau ±2% SpO2 (diapazone 70% - 100%)
1.7.3 | Pulso matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 30-300 k/min
1.1 | Temperatūros matavimo diapazonas | Ne siauriau nei 0 – 45 °C, paklaida ± 0,1 °C
1.9.1 | Šalutinio srauto CO2 matavimo diapazonas | Ne mažiau 0 – 150 mmHg
1.10 | Transportinio monitoriaus svoris | < 1.5 kg su baterija
1.11 | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai | 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius
1.12 | Atitinka standartus (arba lygiaverčius) | 1. EN1789; 2. IEC 60601-1-12 3. MIL-STD-461 4. MIL-STD-810G - pageidautina
1.13 | Komplektuojami monitorių priedai: | 1. 3 elektrodų EKG kabelis. 2. 10 elektrodų 12 kanalų EKG kabelis. 2. Vienkartiniai EKG elektrodai. 3. SpO2 matavimo daviklis suaugusiems, daugkartinio naudojimo, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu. 4. Ne mažiau 2 skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos suaugusiems, daugkartiniam naudojimui. Komplekte turi būti po 1 vnt. skirtingo dydžio manžetę su jungiamąja žarnele prijungimui prie monitoriaus, daugkartinio naudojimo. 5. Odos temperatūros matavimo daviklis suaugusiems, skirtas daugkartiniam naudojimui. 6. Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis suaugusiems, skirtas daugkartiniam naudojimui. 7. Šalutinio srauto CO2 matavimo daviklis (jeigu nėra integruotas). Kontūras ir jungtis prie kontūro jei nėra integruotas daviklis į monitorių. 8. CO2 šalutinio srauto monitoravimo linija intubuotam suaugusiajam pacientui , ne mažiau 10 vnt. (jei daviklis integruotas į monitorių).
1.14 | Įrangai suteikiama garantija | > 24 mėnesiai
2 | ATSIURBĖJAS NEŠIOJAMAS
2.1 | Paskirtis | Siurbti biologinius skysčius, sekretus, svetimkūnius iš kvėpavimo takų, operacinių vietų. Tinkamas naudoti suaugusiesiems ir vaikams
2.2 | Veikimo režimai | Nuolatinis ir pertraukiamas
2.3 | Reguliuojamas vakuumo diapazonas, su siurbimo sistemos nustatymais ne mažiau nei šie: | 1. Chirurginis – vertė nuo 15 iki 500 mmHg 2. Ryklės – vertė nuo 15 iki 350 mmHg; 3. Trachėjos – vertė nuo 50 iki 200 mmHg;
2.4 | Oro srauto reguliavimas: | 1. Nuolatinis – ne mažiau kaip iki 30 l/min.; 2. Didžiausias – ne mažiau kaip iki 35 l/min.
2.5 | Vakuumo lygis reguliuojamas ne siuaresnėse ribose nei: | 10 mmHg iki 600 mmHg
2.6 | Maitinimas | 1. Iš 230 V ±10 % elektros tinklo. 2. Iš įkraunamo akumuliatoriaus, kuris užtikrintų prietaiso veikimą ne mažiau kaip 8 val. Veikimo laikas skirtingais režimais: chirurginis – ne mažiau kaip 4 val., ryklės – ne mažiau kaip 6 val., trachėjos – ne mažiau kaip 8 val.
2.7 | Ekranas | LCD arba lygiavertis
2.8 | Aliarmai | Turi būti šviesiniai / įspėjamieji aliarmo indikatoriai, kurie atspindėtų: aparatas paruoštas veikti; aparatas veikia su nežymiais sutrikimais, bet veikimas galimas; aparatas veikia su reikšmingais sutrikimais, todėl naudojimas negalimas.
2.9 | Valdymas | Valdymas su ekrane rodomomis komandomis reaguojant į aliarmo signalus.
2.10 | Slėgio kompensavimas | Automatinis slėgio kompensavimas, kai aukštis virš jūros lygio ne mažiau nei – nuo 600 metrų iki 7500 metrų.
2.11 | Turi turėti ne mažiau nei šias funkcijas: | 1. Visiškai išjungti garsinius signalus; 2. Turi būti funkcija leidžianti pritaikyti įrenginį naudojimui, naudojant naktinio matymo prietaisus
2.12 | Techniniai parametrai | 1. Matmenys– ne didesni nei 35x25x15cm; 2. Svoris – ne daugiau nei 5 kg; 3. Aparato darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip -25°C iki 55°C. 4. Prietaiso korpusas turi atlaikyti kritimą iš ne mažiau kaip 1 m. aukščio
2.13 | Atitikimas | Turi atitikti standartą RTCA- DO-160 arba MIL‑STD‑461 arba lygiaverčius
2.14 | Komplektacija | 1. Ne mažiau kaip 10 vnt. plastikinių daugkartinių surinkimo konteinerių ne mažesnės 0,8-1,5ltr. Talpos 2. Ne mažiau kaip 10 vnt. pagrindinių žarnelių (kontūrų), jungiančių aparatą su konteineriu. 3. Ne mažiau kaip 10 vnt. siurbimo žarnelių (kontūrų), jungiančių konteinerį su į siurbimo antgaliu. 4. Antgalis atsiurbimo lankstus 18 fr. Ne mažiau kaip 10 vnt. 5. Filtras apsauginis ne mažiau kaip 1 vnt. 6. Akumuliatoriaus įkroviklis 7. Minkštas prietaiso transportavimo krepšys.
2.15 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
3 | DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATAS
3.1 | Paskirtis | Aparatas pritaikytas suaugusių, vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai. Portatyvus, kompaktiškas. Pacientų transportavimui.
3.2 | Svoris | Su baterija, be papildomų priedų ne daugiau nei 3,5 kg.
3.3 | Matmenys | Ne didesni nei: 18 cm x 18 cm x 6 cm.
3.4 | Aparatas pritaikytas darbui ligoninės viduje, lauke ar GMP automobilyje | 1. Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo -10°C iki +45°C. 2. Darbinis aplinkos drėgmės lygis ne siauriau 20% - 90%. 3. Turi atitikti RTCA DO-160G, MIL-STD-810G, EN 60601-1-12, EN794-3, EN, 1789 arba lygiaverčius standartus. 5. Prietaiso apsaugos klasė ne mažiau kaip IP 45.
3.5 | Aparatas turi integruotą turbiną | Būtina, nereikia suspausto dujų šaltinio.
3.6 | Maitinimo šaltinis | 1. Vidinė integruota pakraunama Ličio jonų ar lygiavertė baterija. 2. Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 4 val. 3. Pakrovimo laikas nuo visiško išsikrovimo iki ~85% ne ilgiau kaip 4 val.
3.7 | Oro filtras | Būtina. Skirtas apsaugoti prietaisą nuo užteršimo.
3.8 | Pajungimas prie išorinio deguonies šaltinio | Būtina.
3.9 | Greitas reikiamo rėžimo pasirinkimas įjungus prietaisą | Pageidautina, kad įvedus paciento amžių ir ūgį arba svorį aparatas įjungia iš anksto nustatytus startinius parametrus.
3.10 | Ventiliacijos pasirenkami rėžimai ne mažiau kaip šie: | 1. SIMV 2. IPPV arba VCV 3. CPAP- pageidautina. 4. CPR Mode- pageidautina
3.11 | Pagrindiniai parametrai:
3.11.1 | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos | Ne siauresnės nei 8-30 k/min.
3.11.2 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio nustatymo ribos | Ne siauresnės nei 200 - 800 ml.
3.11.3 | Iškvėpimo įkvėpimo santykis I:E | Reguliuojamas nuo 1:4 iki 4:1
3.11.4 | Nustatomos teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje PEEP ribos | Ne siauresnės nei: 0 mbar iki 20 mbar.
3.11.5 | O2 koncentracijos nustatymo ribos | Ne siauresnės už nurodytas 21-90 %.
3.12 | Vaizdiniai parodymai | Ne mažiau nei šie: 1. Akumuliatoriaus įkrovos lygis; 2. Įputimų dažnis (BPM); 3. Įpučiamas tūris (Tidal volume); 4. Maksimalus įputimo slėgis (PIP); 5. Liekamas teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigoje (PEEP).
3.13 | Komplektacija | Ne mažiau nei ši: 1. 20 vnt vienkartinių kontūrų suaugusiems 2. 2 vnt. pediatrinei vienkartiniai kontūrai. 3. Prietaiso oro filtrai, 5vnt. 4. Iš 230 V ±10 % elektros tinklo ir 12 V. 5. Krepšys /dėklas transportavimui. 6. Atsarginis pakraunamas akumuliatorius, 3 vnt. 7. Deguonies tiekimo žarna žemo slėgio sistemai.
3.14 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
4 | SKYSČIŲ ŠILDYTUVAS, SISTEMA
4.1 | Lengva, nešiojama, kompaktiška infuzinių skysčių ir kraujo pašildymo sistema | Būtina
4.2 | Nustatoma tikslinė temperatūra | 39°C ± 3°C
4.3 | Minimali įeinančio skysčio temperatūra | ne didesnė nei 5°C
4.4 | Srauto greitis | Ne mažiau kaip iki 150 ml/min
4.5 | Skysčio pašildymas iki tikslinės temperatūros, kai įeinančio skysčio temperatūra ne didesnė nei 5°C | Ne ilgiau kaip 30 sekundžių
4.6 | Šildytuvo konstrukcija turi apsaugoti sušildytą skystį, kad neatvėstų linijoje prieš patenkant į pacientą | Būtina
4.7 | Vaizdinis indikatorius | Šildytuve turi būti integruotas LED indikatorius, rodantis pasiruošimo, darbinę būsenas arba pranešimą dėl per aukštos temperatūros
4.8 | Veikimas nuo pakraunamos baterijos | Būtina
4.9 | Baterijoje turi būti integruotas indikatorius, parodantis baterijos įkrovimo lygį. | Būtina
4.10 | Galimybė pakeisti bateriją procedūros metu, nenaudojant papildomų įrankių | Būtina.
4.11 | Maksimalus šildomo skysčio kiekis su pilnai pakrauta baterija | Ne mažiau 1,5 l, kai įeinančio skysčio temperatūra ne didesnė nei 5°C arba ne mažiau 3 l, kai įeinančio skysčio temperatūra ne mažesnė nei 20°C .
4.12 | Darbinė temperatūra | Ne siauresnėse kaip nuo 0 °C iki 40 °C ribose
4.13 | Apsaugos nuo dulkių ir vandens lygis | Ne mažesnis kaip IP44
4.14 | Prietaiso svoris su baterija | Ne daugiau 1 kg
4.15 | Prietaiso matmenys ne daugiau (PxIxA) | 7,5x12x7 cm
4.16 | Baterijos matmenys ne daugiau (PxIxA) | 10 x 20x12 cm
4.17 | Turi atitikti šių standartų reikalavimus | IE60601-1, IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1-12, EN 1789 arba lygiaverčius.
4.18 | Transportinę infuzinių skysčių ir kraujo pašildymo sistemą sudaro ne mažiau kaip: | 1. Ne mažiau 10 vnt. vienkartinių sterilių infuzinių skysčių ir kraujo šildytuvų; 2. Pakraunama baterija/akumuliatorius; 3. Pakrovėjas 100-240 V AC, 10-30 V DC pakrovėjas - pageidautina. 4. Karabinas 5. Transportinis krepšelis.
4.19 | Baterijos garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn.
5 | ULTRAGARSINIS PRIETAISAS, NEŠIOJAMAS
5.1 | Tyrimų paketai: | 1. Abdominaliniai; 2. MSK (raumenų ir skeleto); 3. Plaučių; 4. Paviršinių struktūrų; 5. Kraujagyslių;
5.2 | Ultragarso aplikacijos principu paremtas veikimas. | Būtina. Galimybė pateikiamą programinę įrangą instaliuoti Android ar Windows arba iOS išmaniuosiuose prietaisuose .
5.3 | Realaus laiko tarpusavio komunikavimo programinė įranga su video galimybe skenavimo metu. | Būtina. Pageidautina su Reacts programa.
5.4 | Komplektuojamas planšetės tipo išmanusis prietaisas | Būtina
5.5 | Bendras sistemos svoris | Ne daugiau 1 kg, komplektuojamos planšetės ir UG daviklio.
5.6 | Reikalavimai išmaniąjam prietaisui:
5.6.1 | Maitinimo šaltinis | Maitinimas nuo vidinio akumuliatoriaus, ne mažiau 6000 mAh. (Komplekte su prietaisais turi būti pateiktas adapteris akumuliatoriaus krovimui nuo -230V ±10%, 50 Hz elektros tinklo).
5.6.2 | Vidinė atmintis | ne mažiau 64 GB
5.6.3 | Operatyvinė atmintis | ne mažiau 4 GB
5.6.4 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 9,5 colio
5.6.5 | Ekrano tipas | Lietimui jautrus
5.6.6 | Integruota priekinė ir vidinė kameros | Būtina, ne mažesnės kaip 5 MP rezoliucijos
5.7 | Reikalavimai USB jungtims | Būtina. USB-C tipo arba lygiavertės
5.8 | Reikalavimai daviklio sistemos architektūrai: | Pilnai skaitmeninė architektūra
5.8.1 | Maksimalus dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 170 dB
5.8.2 | Skaitmeninių kanalų skaičius | Ne mažiau 65 000
5.8.3 | Pilkumo skalės lygiai | Ne mažiau 256 lygių 2D ir spektrinio Doplerio režimuose
5.8.4 | Vaizdo trikdžių sumažinimo ir kontūro ryškinimo programinė įranga | Būtina
5.8.5 | Darbo režimai | 1. 2D; 2. Spalvinis dopleris; 3. Pulsinės bangos dopleris; 3. Audinių harmonikų vaizdavimas; 4. Vaizdų skirtingais kampais sumavimo režimas.
5.8.6 | Vaizdo optimizavimas ir pateikimas: | 1. Automatinio parametrų optimizavimo funkcija; 2. Vaizdo peržiūra realiu laiku, per visą ekraną
5.9 | Ryšiai ir DICOM funkcijos:
5.10 | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus, dinaminius vaizdus, rezultatus) išsaugoti ir perduoti DICOM formatu) | Būtina. Prietaise turi būti instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga.
5.11 | Ryšys su DICOM duomenų stotimis | Laidiniu ir belaidžiu ryšiu
5.12 | Davikliai:
5.12.1 | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauriesnis kaip nuo 2 iki 5 MHz; 2. Apžvalgos lauko plotis ne mažiau 65°; 3. Elementų skaičius ne mažiau 128; 4. Skenavimo gylis ne mažiau 24 cm.
5.12.2 | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 5 iki 10 MHz; 2. Apžvalgos lauko plotis ne mažiau 34 mm; 3. Elementų skaičius ne mažiau 128; 4. Skenavimo gylis ne mažiau 8 cm.
5.13 | Atitikimas standartams | Būtina. IEC 60601-1-12, IEC 6601-1, IEC 60601-2-37 arba lygiaverčius. RTCA DO-160G -pageidautina (arba lygiavertį).
5.14 | Atsparumas išoriniams veiksniams | ne prastesnis nei IP X7
5.15 | Dėklas komplektuojamai planšetei | Būtinas. Turi apsaugoti nuo kritimo sukeliamų pažeidimų su integruota rankena į dėklą planšetei laikyti.
5.16 | Krepšys, skirtas planšetei ir davikliams įsidėti | Būtina
5.17 | Garantinis laikotarpis | 1. Ne mažiau kaip 36 mėn. Ultragarso davikliui 2. Ne mažiau kaip 24 mėn. Komplektuojamai planšetei
6 | SISTEMA CHIRURGINĖ VIDINIO SLĖGIO MONITORAVIMO
6.1 | Paskirtis | Universali chirurginė stebėjimo ir sekimo sistema, toliau (sistema) – prietaisas skirtas slėgio matavimui kūno ertmėse. Vienkartinis. Sterilus
6.2. | Matuojamo slėgio rėžiai: | iki 999 mmHg, kai paklaidos: 1. ± 2 mm Hg: < 50mm Hg; 2. ± 3 mm Hg: 50–100mm Hg; 3. ± 5 mm Hg:100--300mm Hg; 4. ± 10 mm Hg:>300mm Hg).
6.2. | Automatinė kalibracija | Būtina
6.2. | Ekranas | Būtina, turi atvaizduoti gautus parodymus
6.2. | Temperatūra | Naudojimo- ne siauresnėse ribose nei: 15–40 oC Sandėliavimo- ne siauresnėse ribose nei -25 + 49 oC
6.2. | Maitinimas | Vidinė baterija ar akumuliatorius užtikrinantis ne trumpesnį kaip 8 val. prietaiso veikimą
6.2. | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn
7 | STERILIZATORIUS LAUKO
7.1 | Techniniai duomenys | 1. Sterilizacijos kameros tūris ne mažesnis nei 50 litrų. 2. Darbinė įkrova ne mažesnė nei 10 kg. 3. Išoriniai matmenys (ilgis / plotis / aukštis) ne didesni nei 85 x 60 x 60 cm. 4. Svoris ne didesnis nei 70 kg. 5. Sterilizacijos metu turi skleisti ne didesnį nei 70 dB garsą.
7.2 | Režimai | Ne mažiau nei šie: 1. > 120°C, trukmė 30 min. ekspozicija; 2. > 130°C, trukmė 4 min. ekspozicija; 3. ≥ 135°C, trukmė 3 min. ekspozicija.
7.3 | Vandens talpa | Ne mažiau kaip 3,8 litro.
7.4 | Vandens sąnaudos vienam ciklui | Ne daugiau nei 110 ml.
7.5 | Veikia nuo distiliuoto vandens | Būtina
7.6 | Maksimalus darbinis slėgis | Ne mažiau kaip 300 kPA.
7.7 | Dinaminis oro pašalinimas perteklinio slėgio susidarymo atveju. | Būtina
7.8 | Temperatūros rėžimai | 1. Darbinės temperatūros diapazonas ne mažesni kaip nuo 2°Ciki 50°C 2. Sandėliavimo temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip nuo -50 °C iki 80 °C
7.9 | Apsaugos klasė, sertifikatai | 1. Ne mažiau nei šie: ANSI/AAMI ST55:2016 IEC 61010-1 Edition 3.1 2017-01; IEC 61010-2-040:2020; IEC 61326-1:2020 arba lygeverčiai 2. NEMA 3R klasifikaciją arba turi turėti kitą lygiavertį sertifikatą. 3. Prietaiso naudojimo altitudė ne prastesnė nei nuo 0 iki 3000 metrų.
7.10 | Maitinimas | 1. 120VAC+10%, 1PH, 50/60 Hz, 15 AMP srove 2. 230V +10%, 1PH, 50/60 Hz, 15 AMP srove.
7.11 | Komplektacija | 1. Kameros lentynėlė ne mažiau kaip 1 vnt. 2. Oro filtrai ne mažiau kaip 2 vnt. 3. Maitinimo kabelis ne mažiau kaip 2 vnt. 4. Nudrenavimo vamzdelis ne mažiau kaip 1 vnt. 5. Kameros valymo skystis ne mažiau kaip 1 vnt. 6. Atsarginių vamzdelių komplektas ne mažiau kaip 1 vnt. 7. Durų atsarginių tarpinių komplektas ne mažiau kaip 2 vnt. 8. Atsarginių tarpinių komplektas ne mažiau kaip 1 vnt. 9. Duomenu saugojimo atminties kortelė ne mažiau kaip 1 vnt.
7.12 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
8 | ŠILDYTUVAS SKYSČIŲ, KRAUJO KOMPAKTIŠKAS
8.1 | Paskirtis | Įrenginys, užtikrinantis nuolatinį kraujo produktų, vakcinų ir kontroliuojamos temperatūros vaistų aušinimą
8.2 | Matmenys | Plotis 490±10 mm × aukštis 257±10 mm × gylis 259±10 mm
8.3 | Svoris | Su baterija ne daugiau kaip 13,2±1 kg, neįkrautas
8.4 | Tūris | Ne mažiau kaip 4,2 l ± 500 ml
8.5 | Talpa | Ne mažiau kaip 6×500 ml kraujo maišeliai
8.6 | Temperatūros diapazonai | 1. Darbo aplinkos temperatūra ne siauresnių ribų kaip nuo –32 C iki 50 C, kai baterija išsikrauna ir veikia kintamosios srovės maitinimu. 2. Akumuliatoriaus įkrovimas ne siauresn4se ribose kaip –10 C iki 40 C. 3. Sandėliavimas ne siauriau kaip –32 C iki 60 C. 4. Palaiko kraujo temperatūrą 1–6 C diapazone. 5. Vidaus temperatūra 4,5±0,8 C. 6. Turi turėti šaldymo funkciją. 7. Temperatūra turi būti palaikoma bet kurioje įrenginio padėtyje, automatiškai valdomas aktyvus aušinimas apvertus
8.7 | Ekranas | 1. LCD ar lygiavertis ekranas. 2. Turi būti atvaizduojamas akumuliatoriaus išsikrovimo ir pakrovimo lygis. 3. Turi būti atvaizduojamas temperatūros diapazonas. 4. Turi būti atvaizduojamas temperatūros užrašymo žurnalas. 5. Turi būti atvaizduojami gedimai (aliarmu skydelyje).
8.8 | Tylus ir tamsus režimas („Black out“) apsaugoti nuo infraraudonųjų spindulių naktinio matymo įrangos trikdžių ir išsaugo paslėptumą. | Būtina
8.9 | Garso signalai | Turi būti galimybė užtildyti visus garsinius signalus
8.10 | Duomenų saugojimas ir sąsajos | 1. Temperatūros užrašymo dažnis – ne rečiau kaip kas 5 val. 2. Temperatūros užrašymo atmintis ne mažiau kaip 72 dienų. 3. Bluetooth arba lygiavertė sąsają mobiliajam telefonui arba planšetei prijungti, siekiant efektyviau analizuoti sukauptus duomenis.
8.11 | Maitinimas | 1. Išimamoji standartinė karinė MIL-PRF-32383/ BB-2590/U išmanioji baterija. 2. Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 95±2 val. 24℃ temperatūroje. 3. Vidinis kroviklis įkrauna akumuliatorių ir išlaiko temperatūrą. Baterija įkraunama per 4±1 val. 4. Darbinės įtampos – nuo 100 iki 240 VAC (50/60 Hz) arba 12,0–31,0 VDC.
8.12 | Atsparus smugiams ir pritaikytas prie nepalankios darbo aplinkos, atsparus sūriam vandeniui | Būtina
8.13 | Standartai | 1. Turi atitikti ne mažiau nei šiuos arba lygiaverčius standartus: IEC 61010-1, EMC EN 55011 CISPR 11 A klasė, UL/IEC 61010-2-11, UL/ IEC 61010-2-10, AABB kraujo bankų ir perpylimo paslaugų standartas, Helicopter Air Ambulance“ (HAA) įrangos reikalavimus dėl smūgio / vibracijos ir radijo trukdžių. DO-160-G. 2. Apsaugos klasė ne mažiau kaip IP66 3. Turi turėti NSN numerį.
8.14 | Atsarginės dalys | Gamintojo numatytas detalių komplektas ir apmokymai smulkiems remonto darbams atlikti
8.15 | Komplektacija | 1. Karinė MIL-PRF-32383/ BB-2590/U išmanioji baterija ne mažiau kaip 1 vnt. 2. Kroviklis 220–230 V ir 12 V ne mažiau kaip po 1 vnt. 3. Transportavimo krepšys-kuprinė / dėklas ne mažiau kaip 1 vnt- pageidautina
| Garantija | Ne mažiau kaip 24mėn.
9 | POMPA ŠVIRKŠTINĖ
9.1 | Matmenys | Ne didesni nei 170x65x40 mm.
9.2 | Svoris | Ne didesnis nei 230 g. su baterijomis.
9.3 | Veikimo trukmė su pilnomis baterijomis | ne trumpesnė nei 70 pilnų infuzijos ciklų vidutiniu greičiu (10-15 ml/val. greičiu).
9.4 | Reguliuojamas infuzijos greičio intervalas | Ne siauresnėse ribose kaip 0,1-33ml/val.
9.5 | Tinkama naudoti bent su 4 skirtingų gamintojų švirkštais. | Būtina
9.6 | Švirkštų atpažinimas | Ne mažiau kaip 4 skirtingų gamintojų
9.7 | Infuzijos paklaida | Ne didenė kaip ± 2 %.
9.8 | Galimybė naudoti boliusavimo režimą | Būtina
9.9 | Reguliuojamas okliuzijos lygis | Būtina
9.10 | Užrakinamas greičio režimas | Būtina
9.11 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
10 | ŠILDYTUVAS SKYSČIŲ, KRAUJO
10.1 | Paskirtis | Įrenginys, užtikrinantis nuolatinį kraujo produktų, vakcinų ir kontroliuojamos temperatūros vaistų aušinimą
10.2 | Matmenys | Plotis 550±10 mm × aukštis 600±10 mm × gylis 620±10 mm
10.3 | Svoris | Su baterija ne daugiau kaip 45±1 kg, neįkrautas
10.4 | Tūris | Ne mažiau kaip 43 l ± 500 ml
10.5 | Talpa | Ne mažiau kaip 48×450 ml maišelių
10.6 | Temperatūros diapazonai | 1. Darbo aplinkos temperatūra ne siauresnių ribų kaip nuo –32 C iki 50 C, kai baterija išsikrauna ir veikia kintamosios srovės maitinimu. 2. Akumuliatoriaus įkrovimas ne siauriau kaip –10 C iki 40 C. 3. Sandėliavimas ne siauriau kaip –32 C iki 60 C. 4. Vidaus temperatūra 4,5±0,8 C, turi išlaikyti ne mažiau, kaip 240 val. 24℃ temperatūroje 5. Turi turėti šaldymo funkciją, gebėtų pasiekti ne aukštesnę nei –23 C
10.7 | Ekranas | 1. LCD ar lygiavertis ekranas. 2. Turi būti atvaizduojamas akumuliatoriaus išsikrovimo ir pakrovimo lygis. 3. Turi būti atvaizduojamas temperatūros diapazonas. 4. Turi būti atvaizduojamas temperatūros užrašymo žurnalas. 5. Turi būti atvaizduojami gedimai (aliarmu skydelyje). 6. Turi būti atvaizduojamas numatomas likęs saugojimo laikas.
10.8 | Tylus ir tamsus režimas („Black out“) apsaugoti nuo infraraudonųjų spindulių naktinio matymo įrangos trikdžių ir išsaugo paslėptumą. | Būtina
10.9 | Duomenų saugojimas ir sąsaja | 1. Temperatūros užrašymo dažnis – ne rečiau kaip kas 15 min. su ±0,5℃ paklaida. 2. Temperatūros užrašymo atmintis ne mažiau kaip 72 dienos. 3. Turi turėti „NIST“ kalibracijos standartą. 4. Turi „Bluetooth“ sąsają mobiliajam telefonui arba planšetei prijungti, siekiant efektyviau analizuoti sukauptus duomenis.
10.10 | Maitinimas | 1. Išimamoji standartinė karinė MIL-PRF-32383/ BB-2590/U išmanioji baterija. 2. Baterijos tarnavimo laikas ne trumpesnis nei 8 dienos. 3. Su vidiniu įkrovikliu, įkrauna akumuliatorių ir išlaiko temperatūrą. 4. Baterija įkraunama ne ilgiau kaip per 5 val. 5. Darbinės įtampos – nuo 100 iki 240 VAC (50/60 Hz) arba 20,0–31,0 VDC.
10.11 | Atsparus smugiams ir pritaikytas prie nepalankios darbo aplinkos, atsparus sūriam vandeniui | Būtina
10.12 | Standartai | 1. Turi atitikti: IEC 61010-1 standartą „Temperatūra ir drėgmė“. 2. Turi atitikti: IP66 standartą „Apsauga nuo patekimo“ ir NEMA 4X „Atsparus vandeniui“. 3. Turi atitikti: EMC EN 55011 CISPR 11 A klasė. 4. Turi atitikti: UL/IEC 61010-2-11 „Šaldymo sauga“. 5. Turi atitikti: UL/ IEC 61010-2-10 „Šildytuvo sauga“. 6. Turi atitikti: AABB kraujo bankų ir perpylimo paslaugų standartus. 7. Turi atitikti: „Helicopter Air Ambulance“ (HAA) įrangos reikalavimus dėl smūgio / vibracijos ir radijo trukdžių. 8. Temperatūra palaikoma bet kurioje įrenginio padėtyje, automatiškai valdomas aktyvus aušinimas (apvertus, pasukus ant šono ir t.t.). 9. Skyriaus šildymas ir vėsinimas užtikrina stabilią temperatūrą bet kokiomis sąlygomis.
10.13 | Atsarginės dalys | Gamintojo numatytas detalių komplektas ir apmokymai smulkiems remonto darbams atlikti
10.14 | Komplektacija | 1. Karinė MIL-PRF-32383/ BB-2590/U išmanioji baterija ne mažiau kaip 1 vnt. 2. Kroviklis 220–230 V ir 12 V ne mažiau kaip po 1 vnt. 3. Specialus krepšeliai kraujo maišelių sandėliavimui vidiniame skyriuje.
10.15 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
11 | NEŠTUVAI SUDEDAMI | 1. Neštuvai sukonstruoti taip, kad kompaktiškai susidėtų į spec. dėklą-krepšį, kurį gali nešti ant pečių vienas asmuo. Krepšys turi būti komplektacijoje. Galimos neštuvų ir krepšio spalvos: juoda, žalia arba rusvai žalia. 2. Neštuvų matmenys: išskleistų (be ištrauktų teleskopinių rankenų) 220 (±5) cm x 55 (±5) cm x 15 (±3) cm, išskleistų su ištrauktomis teleskopinėmis rankenomis ilgis ne daugiau kaip 265 cm. Sulankstytų - 55 (±5) cm x 25 (±3) cm x 20 (±3) cm. Supakuotų neštuvų su dėklu svoris ne daugiau 9 kg. 3. Neštuvų konstrukcija: Lengvai išskleidžiami ir sulankstomi į 4 dalis per 6 lenkimo taškus. Sukonstruoti iš metalinių rėmų ir neslystančio, atsparaus plyšimui (ripstop) patvaraus intensyviam naudojimui tinklinio audinio. Neštuvų sulenkimo vietose audinys turi būti papildomai sutvirtintas. Ištraukiamos rankenos. Turi būti diržai paciento tvirtinimui, nemažiau 2 vnt. Ne mažiau kaip 4 IV (lašinių infuzijų stovų) tvirtinimo taškai. 4. Neštuvų keliamoji galia ne mažiau 220 kg.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
8. Tiekėjo siūloma įranga turi atitikti nacionalinio kibernetinio saugumo keliamus reikalavimus pagal LR Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimą Nr. 280 ,,Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo"
GRA prie KAM Atsargų valdymo departamento Medicinos priemonių, įrangos ir vaistų skyriaus vyr. specialistas
št. srž. Adomas Kučinskas