## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AUTOMATINIS STACIONARUS NUOTEKŲ MĖGINIŲ SEMTUVAS

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – UAB „Utenos vandenys“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekė – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Tiekėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Tiekėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Tiekėjas turi pasiūlyti prekę – stacionarų automatinį nuotekų mėginių semtuvą, skirtą nevalytų nuotekų ėminių ėmimui 2 (du) vnt.

3. REIKALAVIMAI PREKIŲ TIEKIMUI

3.1. Tiekėjas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, privalo pateikti techninę informaciją apie papildomus reikalingus techninius sprendimus, kurie turi būti išpildyti prieš stacionaraus automatinio mėginių semtuvo sumontavimą, įskaitant detales apie infrastruktūros pritaikymą, energijos tiekimą, bei kitus galimus techninius reikalavimus.

3.2. Pirkėjui prieš 3 (tris) darbo dienas informavus Tiekėją apie pradedamus įrangos montavimo, paleidimo-derinimo darbus, Tiekėjas privalo užtikrinti savo atstovo dalyvavimą šių darbų atlikimo metu.

3.3. Tiekėjo atstovas dalyvaujantis įrangos montavimo, paleidimo-derinimo darbuose turi turėti įgaliojimą pasirašyti aktą, liudijantį įrangos montavimo darbų atitikimą keliamiems reikalavimams bei jos tinkamumą eksploatuoti.

3.4. Tiekėjas turi pateikti techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimą, kontaktus, atsakingų asmenų kontaktus, vykdysiančius gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto darbus garantinio termino laikotarpiu.

3.5. Tiekėjas turi užtikrinti Prekės garantinį aptarnavimą.

3.6. Tiekėjas kartu su prekės pristatymu turės patiekti atsargines/susidėvinčias dalis visam garantiniam laikotarpiui arba užtikrinti jų pakeitimą garantinio laikotarpio metu.

3.7. Pateikus Prekę, neatitinkančią techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, Tiekėjas turės ją išsivežti savo transportu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informavimo raštu (el. paštu, faksu) dienos.

3.8. Prekės pristatymo terminas 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.

3.9. Į Prekės kainą įskaityti transporto išlaidas pristatant mėginių semtuvus Pirkėjui adresu: UAB „Utenos vandenys“, Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos raj.

4. REIKALAVIMAI SEMTUVUI

4.1. Tiekiamas naujas stacionarus automatinis mėginių semtuvas turi:

4.1.1. atitikti EN ISO 5667, EN 16479 ar lygiaverčių standartų reikalavimus; turėti CE sertifikatą ir ženklinimą;

4.1.2. būti atsparus agresyviai aplinkai, būti pritaikytas eksploatuoti lauko sąlygomis, atitinkančiomis regione vyraujančiai klimatinei zonai (ne mažiau kaip -30o ir +30o) be papildomų apsaugos priemonių, turėti spyną/užraktą leidžiantį semtuvą užplombuoti;

4.1.3. turėti integruotą automatinį mėginių paėmimo siurblį, kuris reaguotų į mėginį ir po kiekvieno mėginio paėmimo galėtų prapūsti žarnas oro srautu;

4.1.4. turėti automatines šaldymo / šildymo funkcijas (gamykliškai integruotas), palaikančias pastovią, užprogramuojamą mėginio temperatūrą (5 +- 3)°C, su galimybe atvaizduoti palaikomą temperatūrą ekrane. Šaldymo sistemos vamzdeliai turi būti pagaminti iš korozijai atsparios medžiagos arba padengti korozijai atsparia medžiaga. Turi būti numatyta kondensato išgarinimo funkcija;

4.1.5. būti sukomplektuotas su vienu mėginių paėmimo talpos dydžiu ne mažesniu kaip 20 l, siurbliais, mėginių pasiurbimo/išleidimo žarnomis, prekę nuo išorinio aplinkos poveikio apsaugančiomis dalimis, laidu įrenginio pajungimui į 220 V tinklą;

4.1.6. pasiurbimo žarnos turi atitikti semtuvo konstrukciją, pasiurbimo žarnos gale turi būti sumontuotas specialus nerūdijančio plieno antgalis su atitinkamo dydžio angomis, apsaugančiomis nuo stambių priemaišų patekimo ir sistemos užsikimšimo;

4.1.7. turėti apsaugos nuo persipylimo funkciją;

4.1.8. turėti savaiminę klaidų testavimo funkciją – atsiradusi klaida matoma ekrane ją paryškinant;

4.1.9. turėti programavimo funkciją, kuri užtikrintų mėginių paėmimo automatinį programavimą;

4.1.10. turėti įvykių istorijos funkciją;

4.1.11. turėti valdymo skydo (valdymo panelės apsauga nuo nesankcionuotos prieigos) kodinį užraktą;

4.1.12.  turėti RS232 sąsają prisijungimui prie kompiuterio.

4.1.13. veikti nuo vienfazio 230 V AC tinkle (lauko sąlygomis).

5. KITOS SĄLYGOS

5.1. Su semtuvais pateikiama techninė dokumentacijos lietuvių kalba komplektas (po 1 egz. spausdintoje ir elektroninėje formoje), kuriame būtų visų jo dalių veikimo principų aprašymas, techninės charakteristikos, eksploatacijos ir techninio aptarnavimo instrukcijos ir kita prietaiso paleidimui bei naudojimui reikalinga informacija.

5.2. Supažindinti įmonės darbuotojus su jos naudojimu, atsakingą įmonės automatikos specialistą supažindinti su semtuvo paleidimo, valdymo ir programavimo informacija.

5.4. Automatiniam mėginių semtuvui suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija. Garantijos terminai skaičiuojami nuo šių Techninių specifikacijų 3.3. punkte minimo akto pasirašymo dienos.