TSD-75, VPP-8161

Chirurginio mikroskopo su priedais 
techninė specifikacija (kiekis 1 komplektas)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aprašymas | Chirurginis mikroskopas bus naudojamas gerybinių ir piktybinių navikų operacijoms |  |
| 2. | Mikroskopinės sistemos konstrukcija | - Tiksliai valdomas reguliuojamo greičio XY judesys ant rankenos, nekeičiant mikroskopo fiksavimo padėties; - Automatinė balansavimo sistema arba kompiuterinio asistento sistema, kuri žingsnis po žingsnio padeda subalansuoti mikroskopą; - Integruota vaizdo gylį padidinanti sistema. |  |
| 3. | Šviesos šaltinio modulis | - Pilnai integruotas į mikroskopo stovą, su dviem ≥ 300W galingumo ksenoninėmis lempomis (arba lygiavertėmis); - Yra lempų perjungimo mechanizmas; - Apšvietimo intensyvumas automatiškai pareguliuojamas, priklausomai nuo darbinio atstumo ir didinimo; - Automatiškai keičiamas apšvietimo lauko skersmuo. |  |
| 4. | Mikroskopo stovo važiuoklė | Manevruojama, su stabdžiu, skirtu sistemos fiksavimui darbo vietoje |  |
| 5. | Atstumas nuo mikroskopo „galvos“ iki grindų | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 747–1540 mm |  |
| 6. | Mikroskopo „galvos“ atstumas nuo vertikalios centrinės stovo ašies | - Reguliuojamas; - Atstumas, „galvai“ esant tolimiausioje padėtyje, ≥ 1480 mm (skaičiuojant nuo mikroskopo stovo centrinės ašies) |  |
| 7. | Spalvoto vaizdo monitorius | - Ne mažiau kaip 1 spalvotas ekranas, ≥ 24 colių įstrižainės, sumontuotas ant reguliuojamos padėties alkūnės; - Ekranas integruotas į mikroskopo stovą, be atskirų mobilių stovų; - Valdomas lietimu. |  |
| 8. | Mikroskopo „galvos“ nukreipimo į priekį / atgal (objektyvą kreipiant nuo / link pagrindinio chirurgo) reguliavimo ribos, matuojant nuo pradinės padėties, kai objektyvas nukreiptas vertikaliai žemyn | Ne siauresnės kaip nuo +95° iki -30° |  |
| 9. | Mikroskopo „galvos“ šoninio pakreipimo kampas (vertikalios ašies atžvilgiu) | ≥ ± 45° |  |
| 10. | Mikroskopo „galvos“ sukimasis apie vertikalią ašį | ≥ ± 225° |  |
| 11. | Motorizuota vaizdo didinimo „Zoom“ funkcija | - Turi būti motorizuota vaizdo didinimo funkcija; - Didžiausias didinimas ne mažiau kaip 6 kartai. |  |
| 12. | Motorizuota didinimo sistema | - Darbinis atstumas reguliuojamas tolygiai, ne siauresniame kaip 225–600 mm diapazone; - Keičiamo greičio, bei nuo didinimo priklausantis fokusavimo greitis. |  |
| 13. | Pagrindinio chirurgo binokuliarinis vamzdis su dviem didinimo okuliarais | - ≥ 12,5× didinimo; - Binokuliarinis tubusas, palenkiamas ne siauresnėse ribose kaip 30°–150°. |  |
| 14. | Papildomas binokuliarinis vamzdis asistentui stereo su dviem didinimo okuliarais | - ≥ 12,5× didinimo; - Stereo sistema; - Sulankstomas (angl. „foldable“) binokuliarinis tubusas arba lankstomas binokuliarinis tubusas, ne siauresnėse ribose kaip 30°–150°; - Skirtas darbui 90° kampu (iš dešinės arba iš kairės) pagrindinio mikroskopo atžvilgiu. |  |
| 15. | Papildomas binokuliarinis vamzdis antram asistentui stereo su dviem didinimo okuliarais | - ≥ 12,5× didinimo; - Stereo sistema; - Sulankstomas (angl. „foldable“) binokuliarinis tubusas arba lankstomas binokuliarinis tubusas, ne siauresnėse ribose kaip 30°–150°; - Skirtas darbui veidas į veidą pagrindinio mikroskopo atžvilgiu. |  |
| 16. | Mikroskopo valdymas | - Mikroskopo laikymo rankenose įmontuoti valdymo elementai, kurie programuojami įvairioms funkcijoms atlikti; - Į komplektaciją įtrauktas mikroskopo valdymo kojinis pedalas. |  |
| 17. | Video sistema | - Į mikroskopo „galvą“ integruota ne blogesnės nei HD rezoliucijos, ≥ 1080p vaizdo kamera; - Į mikroskopo stovą integruota video vaizdų įrašymo sistema; - Gyvo video vaizdo transliacija kompiuteriniu tinklu; - Integruotas kietasis diskas ≥ 1TB. |  |
| 18. | Intraoperatyvi fluorescencinė sistema, veikianti matomos šviesos spektre | Mikroskopas turi turėti galimybę ateityje papildomai nusipirkti ir aktyvuoti fluorescencinę sistemą, veikiančią matomos šviesos spektre |  |
| 19. | Paviršių valymas | Mikroskopo paviršiai turi būti pritaikyti valymui bei dezinfekcijai |  |
| 20. | Elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 21. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 22. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 23. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 24. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 25. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 26. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 27. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |