TSD-59, VPP-7996, VPP-7692
Deguonies drėkintuvų techninė specifikacija 
1 pirkimo dalis. Deguonies drėkintuvai, orientacinis kiekis 200 vnt.

	Eil.

Nr.


	Parametrai 
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės 

	1.
	Paskirtis
	Skirtas pacientui tiekiamo deguonies drėkinimui, tolygiam deguonies srauto reguliavimui bei srauto indikavimui.
	

	2.
	Deguonies srauto reguliavimo ribos 
	Nuo 0 iki 15-20 l/min 


	

	3.
	Darbinio deguonies slėgio diapazonas
	Ne siauresnis kaip nuo 4 bar iki 5 bar
	

	4.
	Deguonies srauto reguliavimas 
	1. Reguliatorius kompensuoja mažus slėgio pokyčius;

2. Srauto matuoklio skalė turi specialią gradaciją, leidžiančią tiksliau nustatyti mažą deguonies srautą – ne siauresniame kaip 0-2 l/min srauto intervale skalė sugraduota kas 0,5 l/min. arba kas 1 l/min (pageidautina kas 0,5 l/min).
	

	5.
	Srauto reguliavimo tikslumas 
	Paklaida ne didesnė kaip 10% nuo nustatytos skalėje reikšmės
	

	6.
	Vidinis filtras
	Deguonies drėkintuvas turi vidinį filtrą, sulaikantį kietąsias daleles, kurių dydis 60 µm ir daugiau.
	

	7.
	Deguonies srauto reguliatoriaus identifikacija
	Kiekvienas reguliatorius pažymėtas serijiniu numeriu
	

	8.
	Drėkintuvo indas
	1. Plastikinis (arba lygiavertės medžiagos), skaidrus, nedūžtantis;

2. 200-400 cm3 talpos;

3. Autoklavuojamas 121°C arba 134°C temperatūroje (pageidautina galimybė autoklavuoti 134 °C temperatūroje);

4. Standžia jungtimi prijungiamas prie deguonies srauto reguliatoriaus. 
	

	9.
	Garso slopinimas darbo metu
	Deguonies drėkintuvas turi specialų smulkiai porėtą difuzorių garso slopinimui ir geresniam deguonies drėkinimui
	

	10.
	Srauto matuoklio konstrukcija
	Skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko arba polikarbonato (arba lygiavertės medžiagos)
	

	11.
	Deguonies drėkintuvo paviršiai
	Atsparūs dezinfekuojančių medžiagų poveikiui
	

	12.
	Deguonies drėkintuvo prijungimas prie centralizuoto deguonies tiekimo sistemos
	Drėkintuvas pateikiamas su standžiai ir sandariai pritvirtintu kištuku, skirtu tiesioginiam prijungimui (nenaudojant žarnelės) prie centralizuoto deguonies tiekimo sistemos, suderinamu su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais deguonies tiekimo sistemos lizdais. Lizdai LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojami dviejų tipų: 

1. DIN 13260-2 (vokiškas) su šešiakampe ertme raktui; 

2. Medical Technologies LBI gamybos su keturkampe ertme raktui;
(reikiamas kištuko (jungties) tipas suderinamas užsakymo metu).
	

	13.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	14.
	Garantinis terminas
	Ne mažiau 24 mėnesiai
	

	15.
	Kartu su preke pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
	


Papildomi reikalavimai:

1. Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas katalogas ar kita gamintojo dokumentacija su siūlomo gaminio iliustracija bei aprašymu.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

2 pirkimo dalis. Deguonies drėkintuvas, orientacinis kiekis 6 vnt.

	Eil.

Nr.


	Parametrai 
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės 

	1.
	Paskirtis
	Skirtas pacientui tiekiamo deguonies drėkinimui, tolygiam deguonies srauto reguliavimui bei srauto indikavimui.
	

	2.
	Deguonies srauto reguliavimo ribos 
	Nuo 0 iki 15-20 l/min 


	

	3.
	Darbinio deguonies slėgio diapazonas
	Ne siauresnis kaip nuo 4 bar iki 5 bar
	

	4.
	Deguonies srauto reguliavimas 
	1. Reguliatorius kompensuoja mažus slėgio pokyčius;

2. Srauto matuoklio skalė turi specialią gradaciją, leidžiančią tiksliau nustatyti mažą deguonies srautą – ne siauresniame kaip 0-2 l/min srauto intervale skalė sugraduota kas 0,5 l/min. arba kas 1 l/min (pageidautina kas 0,5 l/min).
	

	5.
	Srauto reguliavimo tikslumas 
	Paklaida ne didesnė kaip 10% nuo nustatytos skalėje reikšmės
	

	6.
	Vidinis filtras
	Deguonies drėkintuvas turi vidinį filtrą, sulaikantį kietąsias daleles, kurių dydis 60 µm ir daugiau.
	

	7.
	Deguonies srauto reguliatoriaus identifikacija
	Kiekvienas reguliatorius pažymėtas serijiniu numeriu
	

	8.
	Drėkintuvo indas
	1. Plastikinis (arba lygiavertės medžiagos), skaidrus, nedūžtantis;

2. 200-400 cm3 talpos;

3. Autoklavuojamas 121°C arba 134°C temperatūroje (pageidautina galimybė autoklavuoti 134 °C temperatūroje);

4. Standžia jungtimi prijungiamas prie deguonies srauto reguliatoriaus. 
	

	9.
	Garso slopinimas darbo metu
	Deguonies drėkintuvas turi specialų smulkiai porėtą difuzorių garso slopinimui ir geresniam deguonies drėkinimui
	

	10.
	Srauto matuoklio konstrukcija
	Skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko arba polikarbonato (arba lygiavertės medžiagos)
	

	11.
	Deguonies drėkintuvo paviršiai
	Atsparūs dezinfekuojančių medžiagų poveikiui
	

	12.
	Deguonies drėkintuvo prijungimas prie centralizuoto deguonies tiekimo sistemos
	Drėkintuvas pateikiamas su standžiai ir sandariai pritvirtintu kištuku, skirtu tiesioginiam prijungimui (nenaudojant žarnelės) prie centralizuoto deguonies tiekimo sistemos, suderinamu su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais deguonies tiekimo sistemos lizdais. Lizdai LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojami dviejų tipų: 

1. DIN 13260-2 (vokiškas) su šešiakampe ertme raktui; 

2. Medical Technologies LBI gamybos su keturkampe ertme raktui;
(reikiamas kištuko (jungties) tipas suderinamas užsakymo metu).
	

	13.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	14.
	Garantinis terminas
	Ne mažiau 24 mėnesiai
	

	15.
	Kartu su preke pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
	


Papildomi reikalavimai:

1. Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas katalogas ar kita gamintojo dokumentacija su siūlomo gaminio iliustracija bei aprašymu.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

PAGE  
3

