TSD-1253, VPP-7329

Mikroskopo techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optinė sistema | Begalinio tubuso optinė sistema |  |
| 2. | Fokusavimas | 1. Koaksialiniai grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai; 2. Grubaus fokusavimo eiga ne daugiau kaip 18 mm vienam sraigto apsisukimui; 3. Tikslaus fokusavimo eiga ne daugiau kaip 0,2 mm vienam sraigto apsisukimui; 4. Pilna fokusavimo eiga ne mažiau kaip 25 mm. |  |
| 3. | Fokusavimo reguliavimas | 1. Turi būti grubaus fokusavimo sraigto įtempimo (pasipriešinimo) reguliavimas; 2. Turi būti reguliuojamas fokusavimo stabdis (stalo aukščio ribotuvas) greitam fokuso nustatymui. |  |
| 4. | Tubusas | Ergonominis trinokulinis tubusas, okuliarų pasvirimo kampo reguliavimo intervalas ne siauresnis kaip nuo 5 iki 32 laipsnių. Atstumo tarp akių reguliavimas. |  |
| 5. | Okuliarai | 1. Okuliarai ne mažiau kaip 2 vnt.; 2. Didinimas 10x; 3. Regos laukas ne mažiau kaip 22 mm.; 4. Dioptrijų korekcija. |  |
| 6. | Revolveris | Revolveris ne mažiau kaip 6-iems objektyvams |  |
| 7. | Objektyvas 4x | 1. Ne žemesnės klasės kaip Plan Semi-Apochromatinis objektyvas; 2. Didinimas 4x; 3. Skirtas darbui su ir be perkančiosios organizacijos naudojamu 0,17 mm dengiamuoju stikliuku; 4. Skiriamoji geba N.A. ne mažiau kaip 0,13; 5. Darbinis atstumas ne mažiau kaip 17 mm. |  |
| 8. | Objektyvas 10x | 1. Ne žemesnės klasės kaip Plan Semi-Apochromatinis objektyvas, 2. Didinimas 10x; 3.Skirtas darbui be ir su perkančiosios organizacijos naudojamu 0,17 mm storio dengiamuoju stikliuku; 4. Skiriamoji geba N.A. ne mažiau kaip 0,3; 5. Darbinis atstumas ne mažiau kaip 10 mm. |  |
| 9. | Objektyvas 20x | 1. Ne žemesnės klasės kaip Plan Semi-Apochromatinis objektyvas; 2. Didinimas 20x; 3. Skirtas darbui su perkančiosios organizacijos naudojamu 0,17 mm storio dengiamuoju stikliuku; 4. Skiriamoji geba N.A. ne mažiau kaip 0,5; 5. Darbinis atstumas ne mažiau kaip 1,27 mm. |  |
| 10. | Objektyvas 40x | 1. Ne žemesnės klasės kaip Plan Apochromatinis objektyvas; 2. Didinimas 40x; 3. Skirtas darbui su perkančiosios organizacijos naudojamu 0,17 mm storio dengiamuoju stikliuku; 4. Skiriamoji geba N.A. ne mažiau kaip 0,95; 5. Darbinis atstumas ne mažiau kaip 0,17 mm. |  |
| 11. | Objektyvas 100x | 1. Ne žemesnės klasės kaip Plan Apochromatinis objektyvas; 2. Didinimas 100x; 3. Skirtas darbui su perkančiosios organizacijos naudojamu 0,17 mm storio dengiamuoju stikliuku aliejaus imersinėje terpėje; 4. Skiriamoji geba N.A. ne mažiau kaip 1,44; 5. Darbinis atstumas ne mažiau kaip 0,10 mm. |  |
| 12. | Pozicionavimo stalas | 1. Mechaninis X-Y slankiojantis stalas, valdomas kaire ranka; 2. Su keraminiu arba lygiavertės medžiagos paviršiumi; 3. Su reguliuojamu sraigtų įtempimu (pasipriešinimu); 4. Eiga ne mažiau kaip 75 x 50 mm. |  |
| 13. | Laikiklis objektiniams stikleliams | Laikiklis objektiniams stikleliams su galimybe prispausti bent du standartinio dydžio (75,5 (±0,5) mm x 25,5 (±0,5) mm) stiklelius |  |
| 14. | Kondensorius | 1. Kondensorius užtikrinantis tolygų viso regėjimo lauko apšvietimą; 2. Skiriamoji geba N.A. ne mažiau kaip 0,9 dirbant su 4x, 10x, 20x, 40x ir 100x objektyvais. |  |
| 15. | Transmisinio apšvietimo šaltinis | 1. LED arba lygiavertis iliuminatorius prašviečiamam mikroskopavimui, sukuriantis tolygų viso stebimo bandinio apšvietimą su reguliuojama lauko diafragma; 2. Apšvietimo intensyvumas ne mažiau kaip 100W halogeninio arba lygiaverčio šaltinio ekvivalento. |  |
| 16. | Apšvietimo valdymas | Apšvietimo derinimas rankiniu ir automatiniu būdu. Turi būti šviesos intensyvumo įsiminimo kiekvienam objektyvui funkcija. Pakeičiant objektyvą apšvietimo intensyvumas parenkamas automatiškai. |  |
| 17. | Fluorescencinis iliuminatorius | 1. Iliuminatorius su ne mažiau nei 5 vietomis fluorescencinių filtrų rinkiniams (kubams); 2. Filtrų kubai turi būti keičiami be papildomų įrankių; 3. Automatinis iliuminatoriaus karuselės pozicijos nuskaitymas. |  |
| 18. | Fluorescencijos šviesos šaltinis | 1. LED tipo plataus spektro valdomas šviesos šaltinis; 2. Spektro diapazonas ne siauresnis kaip nuo 365 nm iki 635 nm; 3. Šviesos valdymo intensyvumas nuo 0 iki 100% su 1% žingsniu; 4. Šviesos šaltinis turi būti montuojamas tiesiogiai prie mikroskopo, nenaudojant šviesolaidžių. |  |
| 19. | Fluorescencijos filtrų rinkiniai skirti dažams | 1. Su mikroskopu turi būti pateikiami dažams tinkami filtrų rinkiniai; 2. Rinkinį sudaro: 2.1. Žadinimo filtras; 2.2. Dichroinis filtras; 2.3. Emisijos filtras. |  |
| 19.1. | DAPI dažai | Filtrų rinkinys, skirtas DAPI dažams – 1 vnt. |  |
| 19.2. | FITC, Alexa Fluor 488 dažai | Filtrų rinkinys, skirtas FITC, Alexa Fluor 488 dažams – 1 vnt. |  |
| 19.3. | TRITC, Cy3 dažai | Filtrų rinkinys, skirtas TRIC, Cy3 dažams – 1 vnt. |  |
| 19.4. | Texas Red dažai | Filtrų rinkinys, skirtas Texas Red dažams – 1 vnt. |  |
| 20. | Skaitmeninė kamera | Fluorescencijos signalui registruoti turi būti pateikiama nespalvota skaitmeninė kamera |  |
| 20.1. | Raiška | Ne mažiau nei 2040×2040 taškų |  |
| 20.2. | Sparta | Ne mažiau nei 21 fps naudojant maksimalią raišką |  |
| 20.3. | Pikselio dydis | Ne mažiau nei 2,2 × 2,2 µm |  |
| 20.4. | Jungtis | Prie kompiuterio jungiama per USB 3.0 arba lygiavertę jungtį |  |
| 21. | Taikomoji programinė įranga | Kameros parametrų valdymui ir vaizdų registravimui turi būti pateikiama programinė įranga, kuri turi gebėti: - Registruoti ir išsaugoti stacionarių ir filmuotus vaizdus; - Nuskaityti mikroskopo koduotų elementų (revolverio, filtrų karuselės) signalus, įrašyti duomenis į nuotraukų metaduomenis; - Registruoti ir apjungti kelių spektrinių kanalų (fluorescencinius) vaizdus; - Išmatuoti objektų ilgį, plotą, kampus; - Žymėti anotacijas. |  |
| 22. | Priedai prie mikroskopo | 1. Vienkartinės valymo servetėlės, skirtos optikos valymui, ne mažiau kaip 100 vnt.; 2. Gaubtas, skirtas viso mikroskopo uždengimui nuo dulkių – 1 vnt. |  |
| 23. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 24. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 25. | Atitiktis | Siūloma prekė turi atitikti Europos bendrijos 98/79/EC „in Vitro diagnostikos gaminiams medicinai“ arba 2006/95/EC arba lygiavertę direktyvą. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus lietuvių arba anglų kalba (deklaraciją arba sertifikatą arba lygiavertį dokumentą) |  |
| 26. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 27. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |