                                                                                                                                       TSD-1226, VPP-4521 
Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

	 Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Aparatas pritaikytas suaugusių dirbtinei plaučių ventiliacijai


	Aparatas pritaikytas suaugusių dirbtinei plaučių ventiliacijai
	

	2.
	Aparato naudojamos dujos  
	Tik deguonis tiekiamas iš ligoninės centralizuotos dujų tiekimo sistemos arba deguonies balionų
	

	3.
	Elektros maitinimas
	1. ~230V (10(, 50Hz  elektros tinklas;

2. Maitinimo šaltiniai (akumuliatoriai); aparato veikimo laikas, maitinant iš akumuliatorių ≥ 30 min.
	

	4.
	Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai:
	
	

	4.1
	Intubacinė ventiliacija
	Būtina intubacinė ventiliacija
	

	4.2
	Neinvazinė ventiliacija
	Būtina neinvazinė ventiliacija
	

	5.
	Ventiliacijos darbo režimai:
	
	

	5.1
	Tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija
	Būtina tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija
	

	5.2
	Tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija
	Būtina tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija
	

	5.3
	Privalomą minutinį tūrį užtikrinanti ventiliacija
	Būtina privalomą minutinį tūrį užtikrinanti ventiliacija  su slėgio ir srauto korekcijomis priklausomai nuo paciento plaučių mechanikos pokyčių.
	

	5.4
	Slėgiu kontroliuojama bifazinė ventiliacija
	Būtina slėgiu kontroliuojam bifazinė ventiliacija (arba lygiavertis režimas)
	

	5.5
	Slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija 
	Būtina slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija
	

	5.6
	Spontanine ventiliacija esant nuolatiniam teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose
	Būtina spontanine ventiliacija esant nuolatiniam teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose
	

	6.
	Neinvazinė ventiliacija: 
	
	

	6.1
	Automatinis dujų nuotėkio kompensavimas neinvazinės ventiliacijos metu  
	Būtina automatinis dujų nuotėkio kompensavimas neinvazinės ventiliacijos metu  
	

	7.
	Režimai/funkcijos
	
	

	7.1
	CO2 koncentracijos matavimas 
	Pagrindinio srauto metodu
	

	7.2
	Spontaninis paciento kvėpavimas galimas visuose ventiliacijos režimuose


	Būtina spontaninis paciento kvėpavimas galimas visuose ventiliacijos režimuose


	

	7.3
	Pradinių ventiliavimo parametrų parinkimas pagal pagal paciento ūgį arba amžiaus kategoriją
	Būtina pradinių ventiliavimo parametrų parinkimas ir išsaugojimas pagal paciento ūgį arba amžiaus kategoriją


	

	8.
	Pagrindiniai nustatymai:
	
	

	8.1
	Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos 

(ne siauresnės už nurodytas)
	4 – 80 k/min
	

	8.2
	Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	50 – 2000 ml
	

	8.3
	Maksimalus (nuolatinis) srautas įkvėpime 
	ne mažiau kaip iki 230 l/min
	

	8.4
	Įkvėpimo laiko nustatymo ribos 

(ne siauresnės už nurodytas)
	0.2 – 10 s
	

	8.5
	Slėgio nustatymo ribos 
(ne siauresnės už nurodytas)
	 5 – 60  cmH2O
	

	8.6
	Nustatomos teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	0 – 35  cmH2O
	

	8.7
	Srauto trigero jautrumo nustatymo ribos (įkvėpimo fazės pradinis taškas) (ne siauresnės už nurodytas)
	1 – 15 l/min
	

	8.8
	O2 koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	21 – 100 %
	

	9.
	Rankiniu būdu atliekamas valdymas:
	
	

	9.1
	Iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymas
	Būtina iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymas
	

	9.2
	Vaistų įpurškimas – “nebulaizeris”  su vaistų įpurškimo įkvėpimo metu sinchronizacija


	Būtina vaistų įpurškimas – “nebulaizeris” su vaistų įpurškimo įkvėpimo metu sinchronizacija
	

	9.3
	Įsotinimo deguonimi funkcija (pacientui tiekiamo deguonies koncentracijos padidinimas prieš ir po atsiurbimo, laikinai išjungiant aliarmo signalus ir paciento inicijuoto įkvėpimo sistemą)


	Būtina įsotinimo deguonimi funkcija (pacientui tiekiamo deguonies koncentracijos padidinimas prieš ir po atsiurbimo, laikinai išjungiant aliarmo signalus ir paciento inicijuoto įkvėpimo sistemą)
	

	9.4
	Didelio srauto deguonies terapijos funkcija (pacientui tiekiamo deguonies srauto ir koncentracijos nustatymas DPV aparate)


	Aparato sukuriamas deguonies srautas ne siauresniame kaip 2-80 l/min. diapazone. Deguonie koncentracijos nustatymo ribos 21-100% (ne siauresnės už nurodytas)


	

	10.
	Atodūsio funkcija 


	Būtina atodūsio funkcija 
	

	11.
	Apnėjos ventiliacija (automatinis perjungimas į priverstinę ventiliaciją, sustojus paciento kvėpavimui) 
	Būtina apnėjos ventiliacija (automatinis perjungimas į priverstinę ventiliaciją, sustojus paciento kvėpavimui)


	

	12.
	Trigerio ventiliacija, sinchronizuojanti privalomus įkvėpimus su paciento pastangomis savaime įkvėpti
	Būtina trigerio ventiliacija, sinchronizuojanti privalomus įkvėpimus su paciento pastangomis savaime įkvėpti
	

	13.
	Ekranas:
	
	

	13.1
	Ventiliacijos proceso atvaizdavimas spalvotame, ne mažesniame kaip 30 cm įstrižainės ekrane su sensoriniu valdymu ir parametrų nustatymo ratuku
	Būtina ventiliacijos proceso atvaizdavimas spalvotame, ne mažesniame kaip 30 cm įstrižainės ekrane su sensoriniu valdymu ir parametrų nustatymo ratuku
	

	13.2
	Galimybė vienu metu monitoriuje stebėti ne mažiau kaip tris pasirenkamų parametrų kreives 
	Vienu metu monitoriuje galima stebėti ne mažiau kaip tris pasirenkamų parametrų kreives
	

	13.3
	Galimi atvaizdavimo tipai
	Kreivės, grafiniai ir skaitiniai trendai, kilpinės kreivės, įspėjimų (aliarmų) ir nustatymų pakeitimų istorija
	

	13.4
	Nakties/dienos ekrano režimai
	Būtina nakties/dienos ekrano režimai
	

	13.5
	Galimybė užrakinti ekrano valdymą
	Galima užrakinti ekrano valdymą
	

	14.
	Matuojami parametrai:
	
	

	14.1
	Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP)
	Būtina teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP)
	

	14.2
	Plato slėgis (Pplat)
	Būtina plato slėgis (Pplat)
	

	14.3
	Pikinis įkvėpimo slėgis 
	Būtina pikinis įkvėpimo slėgis 
	

	14.4
	Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean)
	Būtina vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean)
	

	14.5
	Minutinis tūris iškvėpime bendras ir spontaninis
	Būtina minutinis tūris iškvėpime bendras ir spontaninis
	

	14.6
	etCO2 koncentracija
	Būtina etCO2 koncentracija
	

	14.7
	Nuotėkis
	Būtina 
	

	14.8
	Kvėpavimo dažnis: bendras ir spontaninis 
	Būtina kvėpavimo dažnis: bendras ir spontaninis
	

	14.9
	Įkvėpiamo deguonies koncentracija 
	Būtina įkvėpiamo deguonies koncentracija
	

	14.10
	Kvėpavimo tūris, iškvepiamas tūris ir spontaninio kvėpavimo metu susidaręs iškvėpiamas tūris
	Būtina kvėpavimo tūris, iškvepiamas tūris ir spontaninio kvėpavimo metu susidaręs iškvėpiamas tūris
	

	15.
	Apskaičiuojami parametrai:
	
	

	15.1
	Elastingumas (angl., compliance)
	Būtina elastingumas (angl., compliance)
	

	15.2
	Pasipriešinimas (angl., resistance)
	Būtina pasipriešinimas (angl., resistance)
	

	15.3
	Greitas paviršinis kvėpavimas
	Būtina greitas paviršinis kvėpavimas
	

	15.4
	Kvėpavimo tūris pagal idealų kūno svorį 
	Būtina kvėpavimo tūris pagal idealų kūno svorį
	

	16.
	Išmatuotų parametrų reikšmių ir grafinių „trendų“ saugojimas atmintyje ne trumpiau kaip 72 valandas
	Būtina išmatuotų parametrų reikšmių ir grafinių „trendų“ saugojimas atmintyje ne trumpiau kaip  

72 valandas
	

	17.
	Garsinė ir vaizdinė  apsaugos (aliarmo) sistema
	Būtina garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema
	

	18.
	Aparato jungtys, skirtos duomenų perdavimui:
	 RS232 (arba lygiavertė) jungtis  ≥ 1 vnt.
	

	19.
	Kilpinės kreivės:
	
	

	19.1
	Slėgio-tūrio
	Būtina slėgio-tūrio
	

	19.2
	Srauto-tūrio
	Būtina srauto-tūrio
	

	19.3
	Srauto-slėgio
	Būtina srauto-slėgio
	

	19.4
	Tūrio-CO2
	Būtina tūrio-CO2
	

	20.
	Reikalavimai komplektacijai:
	
	

	20.1
	Vežimėlis aparatui 
	1vnt.
	

	20.2
	Medikamentų purkštuvas, daugiakartinis, autoklavuojamas  arba vienkartinis
	1 vnt.   (jeigu siūlomas daugkartinis)

20 vnt. (jeigu siūlomas vienkartinis) 
	

	20.3
	Daugkartinio naudojimo iškvėpimo vožtuvas
	1 vnt.
	

	20.4
	Vienkartinio naudojimo iškvėpimo vožtuvas
	5 vnt.
	

	20.5
	Daugkartinio naudojimo kiuvetė etCO2 matavimui skirta suaugusiems
	2 vnt.
	

	20.6
	Deguonies padavimo žarnelė su greitos fiksacijos jungtimi į ligoninėje naudojamą centralizuotą dujų pajungimo lizdą, ne trumpesnė kaip 3 m
	1 vnt.
	

	20.7
	Paciento kontūro laikiklių sistema
	1 vnt.
	

	21.
	Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją)


	

	22.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥  36 mėnesiai. Į garantiją įskaičiuotas  nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu ir baigiantis garantiniam laikotarpiui nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.


	

	23.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalbomis
	

	24.
	Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas
	Pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo  išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	


Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

