TSD-1242, VPP-3438
Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato techninė specifikacija (kiekis 3 vnt.)
	Eil.

Nr.
	Parametrai 

(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Aparatas turi būti pritaikytas
	Suaugusiųjų dirbtinei plaučių ventiliacijai
	

	2.
	Oro ir deguonies tiekimas 
	Centralizuotas – iš ligoninėje esančios centralizuoto dujų tiekimo sistemos
	

	3.
	Elektros maitinimas
	1. 230V, 50Hz elektros tinklas;

2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ≥ 30 min. trukmės aparato darbą be išorinio maitinimo.
	

	4.
	Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai:
	1. Intubacinė ventiliacija;
2. Neinvazinė ventiliacija.
	

	5.
	Ventiliacijos darbo režimai:
	1. Tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija;
2. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija;

3. Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija;

4. Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota bifazinė ventiliacija;

5. Slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija;

6. Slėgiu kontroliuojama priverstinė ventiliacija su trumpais slėgio sumažėjimais (APRV);

7. Slėgiu kontroliuojama su pagalbiniu slėgiu;

8. Savaiminis kvėpavimas su nuolatiniu teigiamu slėgiu;
9. Savaiminis kvėpavimas su nuolatiniu teigiamu ir pagalbiniu slėgiais.
	

	5.1.
	Automatinis dirbtinės plaučių ventiliacijos parametrų palaikymas pagal nustatytus kvėpuojamųjų dujų tikslus su paciento pasiruošimo būti atjungtam nuo dirbtinės plaučių ventiliacijos indikacija
	Pacientui aparatas turi atlikti automatines plaučių ventiliacijos parametrų korekcijas, atsižvelgiant į realiuoju laiku išmatuotus kvėpavimo dažnio, vienkartinio tūrio ir etCO2 parametrų reikšmes, siekiant adaptuoti pagalbinio slėgio lygį greitesniam paciento atpratinimui nuo dirbtinės plaučių ventiliacijos arba lygiavertis techninis sprendimas
	

	5.2.
	Tūriu kontroliuojama, privalomą minutinį tūrį užtikrinanti ventiliacija arba adaptuota palaikomoji ventiliacija
	Privalomas minutinis tūris parenkamas vartotojo, automatinis persijungimas tarp spontaninio ir priverstinio kvėpavimo ir atvirkščiai 
	

	6.
	Neinvazinė ventiliacija: 
	
	

	6.1.
	Automatinis dujų nuotėkio kompensavimas neinvazinės ventiliacijos metu  
	Automatinis dujų nuotėkio kompensavimas neinvazinės ventilicijos metu. Būtina
	

	7.
	Režimai / funkcijos:
	
	

	7.1.
	Srauto matavimo daviklis
	Aparate įmontuotas daugkartinio naudojimo srauto matavimo daviklis
	

	7.2.
	CO2 koncentracijos matavimo technologija 
	Pagrindinio srauto metodu, nenaudojant vienkartinių matavimo linijų
	

	7.3.
	Papildoma funkcija aktyvuojama vartotojo pasirinkimu, tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režimuose
	Automatiškai reguliuojanti įkvėpimo srautą, leidžianti pacientui kvėpuoti savarankiškai bet kurioje kvėpavimo ciklo fazėje 
	

	7.4.
	Papildoma funkcija aktyvuojama vartotojo pasirinkimu, slėgiu kontroliuojamos ventiliacijos režimuose
	Automatiškai reguliuojanti priverstinių įkvėpių slėgį, leidžianti pacientui kvėpuoti savarankiškai bet kurioje kvėpavimo ciklo fazėje
	

	8.
	Pirminiai ventiliavimo parametrų nustatymai
	Pradinių ventiliavimo parametrų parinkimas ir išsaugojimas pagal amžiaus grupę arba ūgį, pagal kurį apskaičiuojamas idealus paciento kūno svoris
	

	9.
	Pagrindiniai nustatymai:
	
	

	9.1.
	Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	4 – 80 k/min
	

	9.2.
	Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	100 – 2000 ml
	

	9.3.
	Maksimalus (besitęsiantis) srautas įkvėpime
	Ne mažiau 180 l/min
	

	9.4.
	Įkvėpimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	0,2 – 5 s
	

	9.5.
	Slėgio nustatymo ribos slėgiu kontroliuojamos ventiliacijos režime (ne siauresnės už nurodytas) 
	1 – 95 cm H2O
	


	9.6.
	Srauto trigerio jautrumo nustatymo ribos (įkvėpimo fazės pradinis taškas) (ne siauresnės už nurodytas)
	0,2 – 2 l/min
	

	9.7.
	Deguonies koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	21 – 100 %
	

	10.
	Rankiniu būdu valdomos aparato funkcijos:
	1. Iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymas;

2. Integruotas vaistų purkštuvas – “nebulaizeris”.
	

	11.
	Didelio srauto deguonies terapijos funkcija (pacientui tiekiamo deguonies srauto ir koncentracijos nustatymas DPV aparate)
	Būtina. Aparato sukuriamas deguonies srautas ne siauresniame kaip 15-60 l/min diapazone, su deguonies koncentracijos nustatymu.
	

	12.
	Atodūsio funkcija 
	Būtina atodūsio funkcija arba lygiavertis techninis sprendimas 
	

	13.
	Apnėjos ventiliacija 
	Būtina (automatinis perjungimas į priverstinę ventiliaciją, sustojus paciento kvėpavimui)
	

	14.
	Trigerio ventiliacija, sinchronizuojanti privalomus įkvėpimus su paciento pastangomis savaime įkvėpti
	Būtina trigerio ventiliacija, sinchronizuojanti privalomus įkvėpimus su paciento pastangomis savaime įkvėpti
	

	15.
	P/V kilpa
	Ventiliatorius turi galimybę įvertinti plaučių mechaniką (viršutinę ir apatinę) esant pastoviam srauto manevrui, kad būtų galima identifikuoti tinkamus Pinsp ir PEEP parametrus. 
	

	16.
	Reikalavimai monitoriui:
	
	

	16.1.
	Ekrano parametrai
	1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD tipo arba lygiavertis), sensorinio valdymo; 

2. Įstrižainė ne mažiau 15 colių;
3. Nakties/dienos ekrano apšvietimo režimai arba automatinis šviesumo reguliavimas.
	

	16.2.
	Monitorius
	1. Galimybė vienu metu monitoriuje stebėti ne mažiau kaip 3 pasirenkamų parametrų kreives;

2. Galimi atvaizdavimo tipai: kreivės, trendai, kilpinės kreivės, įspėjimų (aliarmų) ir nustatymų pakeitimų istorija.
	

	17.
	Matuojami parametrai:
	1. Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP);
2. Plato slėgis (Pplat);

3. Pikinis įkvėpimo slėgis (PIP);
4. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean);

5. Minutinis tūris iškvėpime bendras ir spontaninis;

6. Dujų nuotėkis;

7. Kvėpavimo dažnis: priverstinis ir spontaninis;

8. Įkvėpiamo deguonies koncentracija;

9. Kvėpavimo tūris (VT);

10. Anatominio apykaitoje nedalyvaujančio oro ir iškvėpavimo tūrio santykis (VDS/VTe) arba lygiavertis parametras;

11. Per minutę iškvėpto CO2 kiekis (V‘CO2);

12. Vieno įkvėpimo metu iškvėpto CO2 tūris (VTCO2).
	

	18.
	Okliuzijos slėgis (P0.1)
	Okliuzijos slėgis (P0.1). Būtina. 
	

	19.
	Apskaičiuojami parametrai:
	1. Tamprumas (angl. compliance);
2. Pasipriešinimas (angl., resistance);

3. Greitas paviršinis kvėpavimas (RSB).
	

	20.
	Išmatuotų parametrų reikšmių ir grafinių „trendų“ išsaugojimas
	Būtinas išmatuotų parametrų reikšmių ir grafinių „trendų“ saugojimas atmintyje ≥ 72 val.
	

	21.
	Garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema
	Būtina garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema
	

	22.
	 Daviklių kalibracija
	Slėgio ir/arba O2 daviklių kalibracija, nenutraukiant paciento ventiliacijos proceso
	

	23.
	Aparato jungtys, skirtos duomenų perdavimui:
	1. RS232 (arba lygiavertė) jungtis – ≥ 1 vnt;

2. USB jungtis - ≥ 1 vnt.;

3. Tinklo jungtis - ≥ 1 vnt.
	

	24.
	Komplektacija:
	1. Vežimėlis – 1 vnt.;

2. Medikamentų purkštukas – 1 vnt.;

3. Daugkartinio naudojimo iškvėpimo vožtuvas – 2 vnt. (pateikti nebūtina, jei iškvėpimo vožtuvai yra integruoti į kvėpavimo sistemą);
4. Paciento kontūro laikiklių sistema – 1 vnt.;
5. Daugkartinio naudojimo CO2 matavimo kiuvetės skirtos suaugusių kontūrams – 2 vnt.
	

	25.
	Papildomi reikalavimai:
	Aparatas privalo būti pilnai sukomplektuotas, (komplektacijoje privalo būti įtraukti visi kabeliai, davikliai, filtrai ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės), kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje išvardintas gamyklos numatytas funkcijas.
	

	26.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	27.
	Garantinis terminas
	≥  36 mėnesiai
	

	28.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	29.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	30.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą 

įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	31.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: 

a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; 

b) Instaliavimo instrukcijos; 

c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; 

d) Aptarnavimo instrukcijos; 

e) Gedimų nustatymo instrukcijos; 

f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; 
g) Atsarginių dalių katalogas; 

h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; 

i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); 

j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).
	


PAGE  
4

