2 pirkimo dalis

Techninė specifikacija

Tonometras ,  1 vnt.

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g.3-1, Skuodas;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

1. Pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Siūlomi tiekėjo parametrai (įvardinanti tikslius gamintojų, prekių modelių pavadinimus ir parametrų reikšmes), apsiribojimas „atitinka“ arba „taip“ negalimas |
| --- | --- | --- |
| 2. | Tonometras 1 vnt. |  |
| 2.1 | Gamintojas ir modelis | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |
| 2.2. | Tonometras turi būti rankinis (hand-held). Turi būti pateiktas stalo ar sieninis stovas ir/ar transportavimo dėklas, užtikrinantis saugų tonometro laikymą ir pritaikytas gamintojo numatytiems priedams (pvz., zondų pakuotėms, IOP pad ir pan.). |  |
| 2.3. | Įranga turi būti skirta darbui ambulatorinėse ir stacionarinėse akių ligų kabinetuose bei palatose, su galimybe transportuoti tarp kabinetų (su transportavimo dėklu). |  |
| 2.4. | Matavimo principas – „rebound“ tonometrija su vienkartiniais zondais. |  |
| 2.5. | Matavimo diapazonas – ne siauresnis kaip 7–50 mmHg. Leidžiami platesni gamintojo deklaruoti diapazonai (pvz., 5–60 mmHg). |  |
| 2.6. | Matavimo tikslumas – ne mažiau nei ±1,2 mmHg (esant ≤20 mmHg) ir ±2,2 mmHg (esant >20 mmHg) pagal gamintojo techninius duomenis. |  |
| 2.7. | Turi būti numatyta priemonė (pvz., reguliuojama kaktos atrama), leidžianti patikimai išlaikyti tinkamą atstumą (~5–7 mm) tarp zondo ir ragenos, pagal gamintojo rekomendacijas. |  |
| 2.8. | Turi būti galimybė išmatuoti akispūdį ir gauti rezultatą ne daugiau kaip iš 3–6 matavimų serijos vienai akiai (automatinis vidurkio skaičiavimas). |  |
| 2.9. | Turi būti rodoma, kuriai akiai (OD/OS) atliekamas matavimas, ir pateikiami atskiri OD ir OS rezultatai ekrane. |  |
| 2.10. | Turi būti vizualinis matavimo patikimumo indikavimas (spalviniai žiedai ar analogiška sistema, žyminti rezultatų patikimumą). |  |
| 2.11. | Tonometras turi turėti integruotą pozicionavimo sistemą (pvz., taikiklio žymeklius ekrane, spalvinius indikatorius, žiedus ar pan.), padedančią operatoriui suderinti prietaisą su ragenos viršūne ir vizualiai informuojančią apie teisingą / neteisingą pozicionavimą. |  |
| 2.12. | Turi būti numatyta funkcija, leidžianti po vieno mygtuko paspaudimo automatiškai atlikti visą reikiamų matavimų seriją, operatoriui tik išlaikant teisingą prietaiso poziciją (pvz., serijinis matavimo režimas). |  |
| 2.13. | Vartotojo sąsaja turi būti spalvotas ekranas su aiškiai matomais IOP rezultatais, matavimų skaičiumi, matavimo režimu ir baterijos būsena |  |
| 2.14. | Ekranas turi būti orientuotas į operatorių (operator-facing display), pritaikytas patogiam kairiarankių ir dešiniarankių darbui. |  |
| 2.15. | Turi būti pasirinkimo mygtukai režimams, akiai (OD/OS) ir meniu navigacijai, išdėstyti patogioje pasiekiamoje vietoje ant prietaiso korpuso. |  |
| 2.16. | Prietaisas turi turėti minkštą kaktos atramą (pvz., FlexiSoft™ arba lygiavertę), užtikrinančią patogų ir stabilų atstumą iki akies. |  |
| 2.17. | Maitinimas: tonometras turi būti maitinamas integruota įkraunama ličio jonų baterija ir (arba) keičiamomis AA tipo baterijomis. |  |
| 2.18. | Tonometras turi turėti integruotą Bluetooth ryšio modulį, skirtą: - duomenų (akispūdžio rezultatų) perdavimui į kompiuterį ar medicininės informacinės sistemos darbo vietą; - programinės įrangos atnaujinimams. Gamintojas turi užtikrinti galimybę integruoti prietaisą į EHR/EMR sistemas (EHR ready), naudojant oficialiai dokumentuotą sąsają ar programinį sprendimą |  |
| 2.19. | Vienkartiniai zondai: Turi būti siūlomi originalūs arba gamintojo patvirtinti vienkartiniai zondai, specialiai skirti šiam tonometrui. Zondai turi būti sterilūs, skirti vienkartiniam naudojimui ir negali būti dezinfekuojami ar naudojami pakartotinai. Zondai turi būti tiekiami atskiruose apsauginiuose tūbelių tipo įpakavimuose, ne mažiau kaip po 100 vnt. dėžutėje. Pradinėje komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip 100 vienkartinių sondų. |  |
| 2.20. | Prietaisas turi turėti: Datą ir laiką; Vienetų (mmHG) nustatymus; Galimybę peržiūrėti paskutinių matavimų istoriją. |  |
| 2.21. | Komplektacija: Rankinis tonometras 1 vnt; Stalinis laikymo ir krovimo pagrindas su zondų talpykla – 1 vnt. Transportavimo dėklas (kietas arba pusiau kietas) tonometro ir priedų saugiam pervežimui – 1 vnt. Maitinimo adapteris ir/ar kroviklis įkraunamai baterijai – 1 komplektas. Jei tiekiamas AA modelis – pradinės AA baterijos (ne mažiau kaip 4 vnt.). Vienkartiniai zondai – ne mažiau kaip 100 vnt. Jei reikalinga, visi pritaikymo ir prijungimo prie vietinės informacinės sistemos kabeliai / adapteriai. |  |

| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) | (parašas) | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- |