6 pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Laringoskopo rinkinys su integruotu šviesolaidžiu,  1 komplektas

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g.3-1, LT -98114,Skuodas;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Gamintojas ir modelis | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |
| 1.2. | Laringoskopo rankena turi būti vidutinio dydžio. |  |
| 1.3. | Rankenos paviršius turi būti lygus, paviršius neslydus ir tinkamas saugiam bei higieniškam naudojimui medicinos aplinkoje. |  |
| 1.4. | Integruoto pakrovėjo ir baterijos blokas su USB tipo krovimo jungtimi turi būti lengvai išimamas iš rankenos. |  |
| 1.5. | Baterija turi būti Ličio jonų, ne mažiau 3,5 V |  |
| 1.6. | Rankena turi būti autoklavuojama. |  |
| 1.7. | Lempos laikiklis turi būti metalinis. |  |
| 1.8. | Mentelės turi būti Macintosh tipo su integruotu keičiamu šviesolaidžiu. |  |
| 1.9. | Mentelės MAC0 matmenys : Ilgis 80 ±2 mm, plotis 10±2 mm. |  |
| 1.10. | Mentelės MAC1 matmenys: ne mažesni nei ilgis 90 mm, plotis 10 mm. |  |
| 1.11. | Mentelės MAC2 matmenys: ne mažesnės nei Ilgis 115 mm, plotis 15 mm. |  |
| 1.12. | Mentelės MAC3 matmenys: ne mažesnė nei Ilgis 130 mm, plotis 15 mm. |  |
| 1.13. | Mentelės MAC4 matmenys : ne mažesnės nei Ilgis 155 mm, plotis 15 mm. |  |
| 1.14. | Mentelės turi būti autoklavuojamos ne mažiau 2000 ciklų |  |
| 1.15. | Šviesolaidžio kokybė turi būti ne mažiau 5000 fibrų. |  |
| 1.16. | Šviesolaidžio diametras turi būti ne mažiau 4 mm. |  |
| 1.17. | Apšvietimas turi būti ne mažiau 10000 liuksų. |  |
| 1.18. | Tiekėjo prekės rankena ir mentelės atitinka standartą ISO 7376. |  |
| 1.20. | Komplektacija: Laringoskopo rankena – 1 vnt. Mentelė MAC0 – 1 vnt. Mentelė MAC1 – 1 vnt. Mentelė MAC2 – 1 vnt. Mentelė MAC3 – 1 vnt. Mentelė MAC4 – 1 vnt. Transportavimo lagaminas – 1 vnt. |  |

| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |