Techninė specifikacija

Chirurginės rentgeno sistemos C lankas

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veikimo režimai |  |  |
| 1.1 | Pulsinė rentgenoskopija | Būtina |  |
| 1.2 | Skaitmeninės rentgenografijos ekspozicijos (angl. Single shot exposure (snapshot), Digital spot mode, Single image arba lygiavertis režimas). | Būtina |  |
| 2. | Reikalavimai C lanko mechaninėms charakteristikoms |  |  |
| 2.1 | C lanko motorizuotas vertikalus judesys | ≥ 420 mm |  |
| 2.2 | C lanko horizontalus judesys | ≥ 200 mm |  |
| 2.3 | C lanko rotacija | ≥ 400° |  |
| 2.4 | C lanko orbitalinė rotacija | ≥ 140° |  |
| 2.5 | C lanko lateralinė rotacija (angl. swivel range) | ≥ ±10º |  |
| 2.6 | Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus | ≥ 990 mm |  |
| 2.7 | C lanko gylis | ≥ 660 mm |  |
| 2.8 | Laisva C lanko erdvė (angl. free space) | ≥ 780 mm |  |
| 2.9 | Lietimui jautri C lanko valdymo konsolė | Būtina |  |
| 3. | Reikalavimai monitorių sistemai |  |  |
| 3.1 | Monitorių kiekis | ≥ 2 |  |
| 3.2 | Monitoriai sumontuoti ant C-lanko vežimėlio | Būtina |  |
| 3.3 | Monitorių įstrižainė | ≥ 19" (tiekėjas gali siūlyti ≥ 27" monitorių, tokiu atveju 3.1 p. leidžiama siūlyti 1 vnt. monitorių) |  |
| 3.4 | Maksimalus monitoriaus(-ių) skaistis | ≥ 600 cd/m² |  |
| 3.5 | Monitoriaus(-ių) kontrasto santykis | ≥ (1000:1) |  |
| 4. | Reikalavimai rentgeno sistemai |  |  |
| 4.1 | Aukšto dažnio generatorius | Būtina |  |
| 4.2 | Generatoriaus galia | ≥ 2 kW |  |
| 4.3 | Įtampos keitimo diapazonas | ≥ (40-110) kV |  |
| 4.4 | Maksimali srovė skaitmeninės pulsinės rentgenoskopijos režime | ≥ 20 mA |  |
| 4.5 | Maksimali srovė rentgenografijos režime | ≥ 20 mA |  |
| 4.6 | Maksimalus pulsų dažnis pulsinės rentgenoskopijos režime | ≥ 25 |  |
| 4.7 | Židinio dėmės dydis (jei siūloma sistema su viena židinio dėme, jos dydis turi tenkinti mažojo židinio parametro vertę): | ≤ 0,6 mm |  |
| 4.8 | Maksimali anodo šiluminė talpa | ≥ 75 kHU |  |
| 4.9 | Rentgeno vamzdžio šiluminė talpa | ≥ 900 kHU |  |
| 4.10 | Maksimalus anodo aušinimas | ≥ 35 kHU/min |  |
| 4.11 | Filtravimas (bendrojo filtro storis) | ≥ 3,0 mm Al ekvivalentas. |  |
| 4.12 | Automatinis rentgeno parametrų parinkimas pagal pasirinktą anatominę sritį | Būtina |  |
| 5. | Kolimavimo sistema |  |  |
| 5.1 | Rainelės tipo kolimacija | Būtina |  |
| 5.2 | Plyšinio tipo kolimacija | Būtina |  |
| 5.3 | Virtuali kolimacija (nenaudojant rentgeno spinduliuotės) | Būtina |  |
| 5.4 | Kolimatoriaus pasukimas | Būtina |  |
| 6. | Reikalavimai skaitmeniniam rentgeno spindulių detektoriui |  |  |
| 6.1 | CMOS arba IGZO detektoriaus tipas | Būtina |  |
| 6.2 | Detektoriaus aktyvios zonos dydis | ≥ (300 x 300) mm |  |
| 6.3 | Pikselio dydis | ≤ 200 µm |  |
| 6.4 | Detektoriaus matrica | ≥ (1500 x 1500) taškų |  |
| 6.5 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) prie 0-0.05 linijų/mm (pagal IEC-62220 standartą) | ≥ 72% |  |
| 6.6 | Skiriamoji geba | ≥ 3,0 lp/mm |  |
| 6.7 | Integruotas lazerinis pozicionavimo įrenginys | Būtina |  |
| 6.8 | Rentgeno spindulių tinklelis | Būtina |  |
| 7. | Reikalavimai spinduliuotės mažinimo sistemai | Integruotas rentgeno dozės matavimo įrenginys (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) |  |
| 8. | Reikalavimai skaitmeninei vaizdų apdorojimo sistemai |  |  |
| 8.1 | Vaizdo padidinimas | Būtina |  |
| 8.2 | Kraštų paryškinimas | Būtina |  |
| 8.3 | Horizontalus/vertikalus vaizdo pavertimas | Būtina |  |
| 8.4 | Automatinis metalo sukeliamų artefaktų mažinimas | Būtina |  |
| 8.5 | Judesio aptikimas | Būtina |  |
| 8.6 | Objekto aptikimas | Būtina |  |
| 8.7 | Atmintyje saugomų vaizdų skaičius | 100 000 vaizdų |  |
| 8.8 | Tyrimų vaizdų įrašymas į USB laikmenas standartiniais kompiuteriniais formatais | Būtina |  |
| 9. | Reikalavimai DICOM (arba lygiaverčio) standarto funkcijoms |  |  |
| 9.1 | DICOM Storage | Būtina |  |
| 9.2 | DICOM Modality Worklist | Būtina |  |
| 9.3 | DICOM Query/Retrieve | Būtina |  |
| 9.4 | DICOM MPPS | Būtina |  |
| 9.5 | Radiation dose Structured report (RDSR) | Būtina |  |
| 10. | Programuojamas kojinis rentgeno aparato valdymo pedalas | Būtina |  |