TSD-1316, VPP-3852

Automatinių pompų techninė specifikacija

1 pirkimo dalis: Automatinė švirkštinė pompa (1 švirkšto) – kiekis 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naudojamų švirkštų dydžiai | 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml. |  |
| 2. | Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų |  |
| 3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml/val. iki 999 ml/val. |  |
| 4. | Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 min iki 96 val. |  |
| 5. | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 2 % |  |
| 6. | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją. |  |
| 7. | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, µg, IU/U arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.) |  |
| 8. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 2. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.; 4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU/U arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai. |  |
| 9. | Antiboliuso funkcija | Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo |  |
| 10. | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu: | 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Likęs infuzijos laikas; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 7. Aliarminės situacijos; 8. Aliarmo priežastys. |  |
| 11. | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Tūris beveik suleistas; 3. Baterija beveik tuščia; |  |
| 12. | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Švirkštas tuščias; 2. Tūris suleistas; 3. Baterija tuščia; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas; 5. Pasiektas švirkšto likutinis tūris; 6. Spaudimas per aukštas; 7. Neteisingai įstatytas švirkštas. |  |
| 13. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1 bar |  |
| 14. | Atviro venos spindžio palaikymo režimas | KVO arba lygiavertis |  |
| 15. | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Ne mažiau 3 lygių: 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai; |  |
| 16. | Įrenginio sąsajos | 1. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio ir paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; 2. Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu; 3. Wi-Fi sąsaja. |  |
| 17. | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo; 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio). |  |
| 18. | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 6 val. |  |
| 19. | Pompos ekranas | Ne mažesnis kaip 7 cm įstrižainės ekranas |  |
| 20. | Vaistų biblioteka | 1. Vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 3800 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: a) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų. |  |
| 21. | Pauzės (budėjimo) režimas | Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val. |  |
| 22. | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją. |  |
| 23. | Reiklavimai infuzinei švirkštinei pompai | 1. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; 2. Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui; 3. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių sąsaja; 4. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; 5. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena; |  |
| 24. | Pompos klasifikacija | 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP34 klasės (arba lygiavertė). |  |
| 25. | Pompos svoris | Ne daugiau 2,1 kg |  |
| 26. | Komplektacija | 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas; 2. Rankena / fiksatorius tvirtinti prie stovo. |  |
| 27. | # Garantinis terminas | ≥ 36 mėn. |  |
| 28. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 29. | Kartu su pompa pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 30. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 31. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

2 pirkimo dalis: Automatinė infuzinė tūrinė pompa – kiekis 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompos darbo režimai | 1. Nuolatinės infuzijos 2. Transfuzijos |  |
| 2. | Infuzijos greičio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. |  |
| 3. | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 5% |  |
| 4. | Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 ml iki 3000ml |  |
| 5. | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją |  |
| 6. | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, µg, IU/U arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.) |  |
| 7. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 2. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.; 4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU/U arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai. |  |
| 8. | Oro burbulų detekcija | Aptinkami imtinai iki 0,01 ml tūrio (pageidautina ir mažesni) oro burbuliukai |  |
| 9. | Priešrovinis slėgio daviklis | Pompa turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai |  |
| 10. | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Infuzija beveik baigta; 2. Baterija beveik tuščia; |  |
| 11. | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Tūris suleistas; 2. Baterija tuščia; 3. Spaudimas per aukštas; 4. Okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje aliarmas; 5. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas; 6. Netaisyklingai įdėta infuinė sistema; 7. Atidarytos priekinės durelės; |  |
| 12. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1 bar |  |
| 13. | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Ne mažiau 3 lygių: 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai; |  |
| 14. | Įrenginio sąsajos | 1. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio ir paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; 2. Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu; 3. Wi-Fi sąsaja. |  |
| 15. | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo; 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio). |  |
| 16. | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 2,5 val., esant infuzijos greičiui ≥ 1200 ml/val. |  |
| 17. | Pompos ekranas | Ne mažesnis kaip 7 cm įstrižainės ekranas |  |
| 18. | Galimybė atnaujinti pompos programinę įrangą nuotoliniu būdu (jei reikalinga, papildomai įsigijus specialią, pompos programinės įrangos nuotoliniam atnaujinimui naudojamą programinę įrangą) | Pompa aparatūriškai pritaikyta jos programinės įrangos atnaujinimui nuotoliniu būdu (prašome nurodyti ar šiam tikslui reikalinga papildomai įsigyti specialią, pompos programinės įrangos nuotoliniam atnaujinimui naudojamą programinę įrangą) |  |
| 19. | Vaistų biblioteka | 1. Vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 3800 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: a) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų. |  |
| 20. | Pauzės (budėjimo) režimas | Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val. |  |
| 21. | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją. |  |
| 22. | Reiklavimai infuzinei tūrinei pompai | 1. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių sąsaja; 2. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; 3. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena; |  |
| 23. | Pompos svoris | Ne daugiau 2,1 kg. |  |
| 24. | Pompos klasifikacija | 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas; 2. I arba didesnė apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės (arba lygiavertė). |  |
| 25. | Komplektacija | 1. Pakrovėjas; 2. Rankena / fiksatorius tvirtinti prie stovo. |  |
| 26. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėn. |  |
| 27. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 28. | Kartu su pompa pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 29. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 30. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.