Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Techninė specifikacija“

VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“

I lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos techninė specifikacija

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su prekės aprašymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentuose techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (.pdf formatu). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.*

4.Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.*

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Perkančiosios organizacijos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.*

6. Garantinis laikotarpis:

6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:

6.2.1. Atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);

6.2.2. Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų šalinimą;

6.2.3. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);

6.2.4. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;

6.2.5. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;

6.2.6. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl pirkėjo kaltės.*

7. Kartu su įranga (pristatant) pateikiama dokumentacija:

7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.

1 pirkimo dalis

Operacinė lempa (1 vnt.)

SVARBU:

*  Nepateikus reikalaujamų parametrų reikšmes patvirtinančių dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas.

** Tiekėjas turi nurodyti konkrečius  parametrus (technines charakteristikas), jų abstrakčiai nenurodant „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą (parašymas „atitinka“ nebus laikomas tinkamu) | Pridedamo dokumento pavadinimas (būtina nurodyti tikslius dokumento psl. Nr.) arba gamintojo internetinio puslapio nuorodas į parametro reikšmės atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  |

| 1. | Vieno modulio operacinis šviestuvas | Būtina |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Šviesos šaltinis LED diodai sumontuoti modulio kupole | Būtina |  |
| 3. | Maksimali apšvieta | ≥160 000 lux |  |
| 4. | Elektroninis šviesos intensyvumo (apšviestumo) reguliavimas | Nuo 10% iki 100 % |  |
| 5. | Elektroninis šviesos lauko diametro reguliuojamas | Nuo 140mm iki 370mm |  |
| 6. | Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra reguliuojama | Nuo 3000 K iki 5000 K |  |
| 7. | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra) | ≥ 96 |  |
| 8. | Skleidžiamos raudonos spalvos šviesos spalvinis indeksas (R9) | ≥ 96 |  |
| 9. | Skleidžiamos „odos spalvos“ spalvinis indeksas (R13) | ≥ 96 |  |
| 11. | Apšvietimo stulpo gylis (L1+L2) ties 20% | ≥ 1030mm |  |
| 12. | Šviesos diodų tarnavimo laikas | ≥ 60 000 val. |  |
| 13. | Valdymo konsolė sumontuota ant šviestuvo laikančiosios konstrukcijos arba kupole | Būtina |  |
| 14. | Operacinė lempa turi būti su jos tvirtinimui prie lubų optimaliai (pagal lubų aukštį) parinktais konstrukciniais elementais. Pastaba: daviniai apie operacinių patalpų lubų tipą bei patalpų aukštį bus pateikti po sutarties įsigaliojimo dienos | Duomenys apie operacinių patalpų lubų tipą bei patalpų aukštį bus pateikti po sutarties įsigaliojimo dienos |  |
| 15. | Komplektuojama su steriliomis rankenomis (autoklavuojamos) | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |

2 pirkimo dalis

Ultragarso diagnostinis aparatas (2 vnt.)

SVARBU:

*  Nepateikus reikalaujamų parametrų reikšmes patvirtinančių dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas.

** Tiekėjas turi nurodyti konkrečius  parametrus (technines charakteristikas), jų abstrakčiai nenurodant „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą (parašymas „atitinka“ nebus laikomas tinkamu) | Pridedamo dokumento pavadinimas (būtina nurodyti tikslius dokumento psl. Nr.) arba gamintojo internetinio puslapio nuorodas į parametro reikšmės atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  |

| 1. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos struktūra | 1. Pilnai skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 270 dB; 3. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 10 colių arba didesnė; 4. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 5. ≥ 21 colio įstrižainės vaizdo monitorius; 6. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 7. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Paviršinių struktūrų tyrimai; 3. Širdies tyrimai 4. Urologiniai tyrimai |  |  |
| 3. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis dopleris 4. Spalvinis galios dopleris 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas veikiantis su linijiniu davikliu; 7. Tripleksinis režimas; 8. Nuolatinės bangos (CW) režimas. |  |  |
| 4. | Maksimali kadrų kaita | 850 kadrų per sekundę |  |  |
| 5. | Jungtys davikliams | 4 aktyvios |  |  |
| 6. | B rėžimo konfigūruojami parametrai | Automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui, vieno mygtuko paspaudimu |  |  |
| 7. | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai | 1. Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; 2. Automatinis parametrų optimizavimas |  |  |
| 8. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. Įrašymas į USB atmintines; 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos: Storage (arba lygiavertė), Modality Worklist (arba lygiavertė), Query/Retrieve (arba lygiavertė). |  |  |
| 9. | Komplektacija: |  |  |  |
| 9.1 | Konveksinis daviklis | 1. Apžiūros kampas 70o; 2. Dažnio diapazonas (2,0 - 5,0) MHz . |  |  |
| 9.2 | Linijinis daviklis | 1. Paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 38mm; 2. Dažnio diapazonas (5,0 - 12,0) MHz. |  |  |
| 9.3 | Endokavitalinis daviklis | 1. Apžiūros kampas 165o; 2. Dažnio diapazonas (5,0 - 10,0) MHz . |  |  |
| 9.4 | Sektorinis daviklis | 1. Apžiūros kampas 120o; 2. Dažnio diapazonas (1,8 - 4,0) MHz. |  |  |
| 10. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina |  |  |
| 11. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | ~220 ± 10% V, 50Hz elektros tinklas |  |  |

3 pirkimo dalis

Defibriliatorius  (2 vnt.)

SVARBU:

*  Nepateikus reikalaujamų parametrų reikšmes patvirtinančių dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas.

** Tiekėjas turi nurodyti konkrečius  parametrus (technines charakteristikas), jų abstrakčiai nenurodant „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą (parašymas „atitinka“ nebus laikomas tinkamu) | Pridedamo dokumento pavadinimas (būtina nurodyti tikslius dokumento psl. Nr.) arba gamintojo internetinio puslapio nuorodas į parametro reikšmės atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  |

| 1. | Defibriliatoriaus darbo režimai | 1. Nesinchronizuota defibriliacija, 2. Sinchronizuota kardioversija, 3.Automatinio defibriliavimo režimas (AED), 4. Išorinė širdies stimuliacija, 5. EKG Monitoringo moda. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Integruotas termo printeris | Būtina |  |  |
| 3. | Energija | 1-360J |  |  |
| 4. | Spalvotas ekranas | Ne mažesnis kaip 8 colių, LCD TFT arba lygiavertės technologijos |  |  |
| 5. | Maitinimas | 10-240 V ir vidinė pakraunama baterija |  |  |
| 6. | Atmintis | Įvykiai, trendai, pasirinktos dinaminės kreivės |  |  |
| 7. | Maksimalus pakrovimo laikas | 1. Didžiausios energijos (360 J) impulsui generuoti ne daugiau 8 sek.; 2. Iki 200J energijos - ne daugiau 6 sek. |  |  |
| 8. | Komplektacija: | 1. Daugkartiniai universalūs defibriliacijos elektrodai, skirti suaugusiųjų ir vaikų defibriliacijai ir EKG monitoravimui, 2. EKG 5-laidų kabelis – 1vnt. 3. Termoprinterio popieriaus rulonai -2 vnt, 4. 1 rinkinys vienkartinių elektrodų defibriliatoriui suaugusiesiems, 5. 1 vnt. vienkartinių elektrodų prijungimo laidas. |  |  |

4 pirkimo dalis

Odontologijos kabineto įranga (1 kompl.)

SVARBU:

*  Nepateikus reikalaujamų parametrų reikšmes patvirtinančių dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas.

** Tiekėjas turi nurodyti konkrečius  parametrus (technines charakteristikas), jų abstrakčiai nenurodant „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą (parašymas „atitinka“ nebus laikomas tinkamu) | Pridedamo dokumento pavadinimas (būtina nurodyti tikslius dokumento psl. Nr.) arba gamintojo internetinio puslapio nuorodas į parametro reikšmės atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  |
| 1. | Odontologinės įrangos komplektas |  |  |  |
| 1.1. | Kėdė pacientui: |  |  |  |
| 1.1.1. | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 (± 10) 50/60 Hz | Būtina |  |  |
| 1.1.2. | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos | Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 42 cm Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 80 cm |  |  |
| 1.1.3. | Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos | Suspausto oro padavimas, atsiurbimas, vandens tiekimas, elektros pajungimai susiveda į paciento kėdę ir užsidengia gaubtu. |  |  |
| 1.1.4. | Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis – mechaninis arba elektrinis - hidraulinis | Būtina |  |  |
| 1.1.5. | Galvos atlošo padėties reguliavimas | Ne mažiau kaip 2 ašimis |  |  |
| 1.1.6. | Artikuliacinis, reguliuojamas galvos atlošas | Būtina |  |  |
| 1.1.7. | Ne mažiau 2 (dvi) individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, “0” (išlaipinimo) programa, grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa | Būtina |  |  |
| 1.1.8. | Porankiai | Būtini abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis nusukamas arba nulenkiamas |  |  |
| 1.1.9 | Paciento kėdės apmušalo danga | Besiūlė Galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą bent iš 7 variantų (pateikti siūlomų dangos spalvų paletę prieš užsakant prekes). |  |  |
| 1.1.10. | Kėdės (paciento) keliamoji galia | ≥ 135 kg |  |  |
| 1.1.11. | Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde | Būtina |  |  |
| 1.1.12. | Kėdės valdymas | Iš ne mažiau kaip 2 darbo vietų |  |  |
| 1.1.13. | Kojūgalio apsauginė danga | Būtina |  |  |
| 1.1.14. | Nugaros atlošas turi būti reguliuojamas nuo sėdimos iki pilnai gulimos padėties | Būtina |  |  |
| 1.2 | Gydytojo instrumentų dalis |  |  |  |
| 1.2.1. | Gydytojo instrumentai | 1) pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo) - rankovė turbinai su pašvietimu; - rankovė bešepetėliniam mikrovarikliui su pašvietimu; - rankovė bešepetėliniam mikrovarikliui su pašvietimu; - rankovė ultragarsiniam skaleriui su šviesa. |  |  |
| 1.2.2. | Instrumentų stalelio tvirtinimas | Tvirtinamas prie spjaudyklės bloko |  |  |
| 1.2.3. | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo pneumatinis stabdis | Būtinas |  |  |
| 1.2.4. | Valdymo pedalas | - spaudžiamas iš viršaus; - vandens įjungimo/išjungimo į instrumentus funkcija. |  |  |
| 1.2.5 | Kėdės valdymas koja | Būtinas, įgyvendinamas per pedalą arba kitą gamintojo numatytą sprendimą. |  |  |
| 1.2.6. | Instrumentų rankovių išvedimas iš stalelio viršaus | Būtina |  |  |
| 1.2.7. | Tiekiamo vandens kiekis į instrumentus reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai. | Būtina |  |  |
| 1.2.8. | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai | Būtina |  |  |
| 1.2.9. | Darbinio oro (slėgio) reguliatoriai | Ne mažiau kaip trys reguliatoriai: turbinai ir dviems mikrovarikliams |  |  |
| 1.2.10. | Padėklas odontologo darbo priemonėms | Keičiamos padėties (tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio) |  |  |
| 1.2.11. | Instrumentų, naudojančių vandenį, kanalų dezinfekcija | Būtina |  |  |
| 1.2.12. | Vandens pašildymo funkcija | Pageidautina |  |  |
| 1.2.13. | Instrumentų stalelio valdymo pultas-spalvotas, liečiamas (touchpad) ekranas | Pageidautina |  |  |
| 1.2.14. | Pulto valdymo funkcijos | 1) kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; 2) šviestuvo įjungimo/išjungimo; 3) spjaudyklės apiplovimo įjungimo; 4) stiklinės pripildymo. |  |  |
| 1.3 | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis |  |  |  |
| 1.3.1. | Asistento instrumentai | 1) pūtiklis ne mažiau 3-jų funkcijų, kampinis; 2) seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais. |  |  |
| 1.3.2. | Spjaudyklės bloko tvirtinamas | Prie paciento kėdės |  |  |
| 1.3.3. | Asistento valdymo panelė | Valdymo elementai: - stiklinės pripildymo; - spjaudyklės apiplovimo įjungimo. |  |  |
| 1.3.4. | Spjaudyklė | Keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne daugiau 180o |  |  |
| 1.3.5. | Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimas | Būtina |  |  |
| 1.3.6. | Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtras | Būtina |  |  |
| 1.3.7. | Seilių, dulkių ir spjaudyklės atliekos turi būti tinkamai nukreiptos į išmetimo / nuotekų sistemą | Būtina |  |  |
| 1.4. | Apšvietimo sistema: |  |  |  |
| 1.4.1. | Apšvietimo lempa | Šviestuvas su LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu |  |  |
| 1.4.2. | Padėties reguliavimo rankenos | Iš abiejų pusių, nuimamos dezinfekcijai |  |  |
| 1.4.3. | Maksimalus šviesos intensyvumas | Ne mažiau 30 000 Lux |  |  |
| 1.4.4. | Spalvos temperatūra | Reguliuojama, ne siauresniame intervale kaip 4300–5000K |  |  |
| 1.4.5. | Apšvietimo lempos montavimas | Tvirtinama prie spjaudyklės bloko |  |  |
| 1.4.6. | Plombavimo režimas | Būtinas, geltonos arba oranžinės spalvos, gamintojo patvirtintas |  |  |
| 1.4.7. | Apšvietimo lempos pozicionavimas | Valdoma ne mažiau trimis ašimis |  |  |
| 1.5. | Elektrinis mikrovariklis |  |  |  |
| 1.5.1. | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu (2 vnt.) | - apsisukimų greitis ne siauresnėse ribose kaip 100-40000 aps./min. sterilizuojamas. |  |  |
| 1.6. | Ultragarsinis skaleris |  |  |  |
| 1.6.1. | Ultragarsinis skaleris su šviesa | ne mažiau 5 darbinių antgaliukų. |  |  |
| 1.7. | Polimerizacinė lempa |  |  |  |
| 1.7.1. | Polimerizacinė lempa | - šviesos intensyvumas ne mažiau 1200 mW/cm2; - ne mažiau nei 3 skirtingos kietinimo programos; - ne mažiau nei 2 laiko režimai |  |  |
| 1.8. | Kampinis antgalis mikrovarikliui |  |  |  |
| 1.8.1. | Kampinis antgalis mikrovarikliui su šviesa | - aušinimas vandeniu ir oru, - grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; - apsisukimų perdavimo santykis 1:1; - apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min; |  |  |
| 1.9. | Kampinis antgalis mikrovarikliui greitinantis |  |  |  |
| 1.9.1 | Kampinis antgalis mikrovarikliui greitinantis su šviesa | - su šviesa; - apsisukimų perdavimo santykis 1:5; - aušinimas vandeniu ir oru iš mažiau nei 3 taškų; - grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; - apsukų skaičius ne mažesnis nei 200000 aps./min.; |  |  |
| 1.10. | Turbininis antgalis su šviesa |  |  |  |
| 1.10.1. | Turbininis antgalis su šviesa | - aušinamas vandeniu ir oru ne mažiau nei iš 3 purkštukų; - apsukų skaičius ne mažiau nei 335.000 aps./min. |  |  |
| 2. | Gydytojo kėdutė |  |  |  |
| 2.1. | Gydytojo kėdutė | - su atlošu; - ne mažiau kaip 5 ratukų; - sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; - kėdutės paviršius dirbtinės odos, lengvai valomas ir dezinfekuojamas. |  |  |
| 3. | Balninė kėdutė |  |  |  |
| 3.1. | Balninė kėdutė | - ne mažiau kaip 5 ratukų; - sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; - reguliuojamas sėdimos dalies pasvirimo kampas; - kėdutės paviršius dirbtinės odos, lengvai valomas ir dezinfekuojamas. |  |  |
| 4. | Sauso siurbimo vakuuminis siurblys |  |  |  |
| 4.1. | Maitinimas | 230 (± 10) 50 Hz |  |  |
| 4.2. | Galingumas | Ne mažiau kaip 0,4kW |  |  |
| 4.3. | Vakuumo gylis | Ne mažiau 120 mbar |  |  |
| 4.4. | Siurbimo našumas | Ne mažiau 1200 l/min. |  |  |
| 5. | Kompresorius vienai darbo vietai |  |  |  |
| 5.1. | Maitinimas | 230 (± 10) 50 Hz |  |  |
| 5.2. | Galingumas | Ne mažiau 0,55 kW |  |  |
| 5.3. | Našumas | Ne mažiau 60 l/min prie 6 atm |  |  |
| 5.4. | Triukšmo lygis | Ne daugiau 65 dB |  |  |
| 5.5. | Su oro sausintuvu | Rasos taškas +3C |  |  |

5 pirkimo dalis

Skaitmeninis panoraminis rentgenas  (1 vnt.)

SVARBU:

*  Nepateikus reikalaujamų parametrų reikšmes patvirtinančių dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas.

** Tiekėjas turi nurodyti konkrečius  parametrus (technines charakteristikas), jų abstrakčiai nenurodant „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą (parašymas „atitinka“ nebus laikomas) | Pridedamo dokumento pavadinimas (būtina nurodyti tikslius dokumento psl. Nr.) arba gamintojo internetinio puslapio nuorodas į parametro reikšmės atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |
| 1.1. | Tvirtinama prie grindų ir sienos | Būtina |  |  |
| 1.2. | Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo | 230 V (±10%), 50/60 |  |  |
| 2. | Komplektacija: |  |  |  |
| 2.1 | Aukštos įtampos rentgeno spindulių generatorius | Būtina |  |  |
| 2.2 | Rentgeno vamzdis | Būtina |  |  |
| 2.3 | Filtrų sistema | Būtina |  |  |
| 2.4 | Filtrų skaičius | ≥ 2 vnt. |  |  |
| 2.5 | Rentgeno spindulių kolimatorius | Būtina |  |  |
| 2.6 | Integruotas valdymo ekranas | Būtina |  |  |
| 2.7 | Nuotolinis ekspozicijos paleidimo mygtukas su spalvine būsenos indikacija | Būtina |  |  |
| 2.8 | Lazerinė pozicionavimo sistema | Būtina. ≥ 3 lazerių sistema |  |  |
| 2.9 | Rankena pacientui | Būtina |  |  |
| 2.10 | Kandiklių laikiklis | ≥ 1 vnt. |  |  |
| 2.11 | Kandikliai | ≥ 3 vnt. |  |  |
| 2.12 | Kandiklio apsauginės higieninės įmautės | ≥ 100 vnt. |  |  |
| 2.13 | Smakro atrama neturintiems dantų | ≥ 1 vnt. |  |  |
| 2.14 | Pozicionavimo atrama žandikaulio sąnario tyrimui | ≥ 1 vnt. |  |  |
| 2.15 | Pozicionavimo atrama sinusų tyrimams | ≥ 1 vnt. |  |  |
| 2.16. | Galvos laikiklių komplektas su paminkštinimu | ≥ 1 kompl. |  |  |
| 2.17 | Programinė įranga turi būti užtikrinta visose Pirkėjo odontologų darbo vietose. Programų veikimas neturėtų būti ribotas papildomomis licencijomis ar mokesčiais. | Būtina |  |  |
| 3. | Panoraminis rentgeno aparatas: |  |  |  |
| 3.1 | Aukštos įtampos rentgeno spindulių generatorius | Būtina |  |  |
| 3.2 | Generatoriaus galia | ≥ 1600 W |  |  |
| 3.3. | Dozės matavimas µGycm² po kiekvienos ekspozicijos | Būtina |  |  |
| 3.4 | Dozės reikšmės pateikimas integruotame valdymo ekrane | Būtina |  |  |
| 3.5. | Įtampos diapazonas | ≥ (50 – 95) kV |  |  |
| 3.6 | Srovės diapazonas | ≥ (4 – 15) mA |  |  |
| 3.7 | Ekspozicijos laiko diapazonas | ≥ (2 – 12) s |  |  |
| 3.8 | Rentgeno vamzdis | Būtina |  |  |
| 3.9 | Židinio dėmės dydis | ≤ 0,5 mm |  |  |
| 3.10 | Bendras filtro storis | ≥ 2,8 mm Al |  |  |
| 3.11 | Anodo šiluminė talpa | ≥ 35 kJ |  |  |
| 4. | Skaitmeninis detektorius: |  |  |  |
| 4.1 | Detektoriaus tipas | CMOS arba analogiškas |  |  |
| 4.2 | Detektoriaus aktyvaus ploto matmenys | ≥ 6 x 150 mm |  |  |
| 4.3 | Pikselio dydis | ≤ 100 mm |  |  |
| 4.4 | Pilkumo skalių skaičius | ≥ 14 bitų |  |  |
| 4.5 | Maksimalus kadrų skaičius | ≥ 300 k/s |  |  |
| 5. | Mechaninės aparato savybės: |  |  |  |
| 5.1 | Atstumas nuo židinio iki detektoriaus | ≥ 490 mm |  |  |
| 5.2 | Atstumas nuo židinio iki objekto | ≥ 370 mm |  |  |
| 5.3 | Vertikalus judėjimas | ≥ 700 mm |  |  |
| 5.4 | Motorizuotas aukščio keitimas | Būtina |  |  |
| 5.5 | Minimalus aukštis | ≤ 1600 mm |  |  |
| 5.6 | Maksimalus aukštis | ≥ 2250 mm |  |  |
| 5.7 | Paciento pozicionavimo tipas | Veidas į veidą |  |  |
| 6. | Valdymo panelė: |  |  |  |
| 6.1 | Prisilietimams jautrus ekranas | Būtina |  |  |
| 7. | Funkcijos: |  |  |  |
| 7.1 | Įtampos parametrai | Būtina |  |  |
| 7.2 | Srovės parametrai | Būtina |  |  |
| 7.3 | Dozės parametrai | Būtina |  |  |
| 7.4 | Ekspozicijos laikas | Būtina |  |  |
| 7.5 | Tyrimo tipas | Būtina |  |  |
| 7.6 | Kokybės parametrai | Būtina |  |  |
| 7.7 | Galimybė rinktis iš ne mažiau kaip dviejų tipų | Būtina |  |  |
| 7.8 | Paciento anatominė sudėtis | Būtina |  |  |
| 7.9 | Galimybė rinktis iš ne mažiau kaip keturių tipų | Būtina |  |  |
| 7.10 | Anatominės srities pasirinkimas | Būtina |  |  |
| 7.11 | Galimybė rinktis iš ne mažiau kaip trylikos tipų | Būtina |  |  |
| 8. | Vaizdo apdorojimo funkcijos: |  |  |  |
| 8.1 | Vaizdo didinimas | Būtina |  |  |
| 8.2 | Vaizdo rotacija | Būtina |  |  |
| 8.3 | Horizontali vaizdo inversija | Būtina |  |  |
| 8.4 | Vertikali vaizdo inversija | Būtina |  |  |
| 8.5 | Ryškumo korekcija | Būtina |  |  |
| 8.6 | Kontrasto korekcija | Būtina |  |  |
| 8.7 | Šviesumo korekcija | Būtina |  |  |
| 8.8 | Atstumų matavimas | Būtina |  |  |
| 8.9 | Kampo matavimas | Būtina |  |  |
| 8.10 | Kraštų maskavimas | Būtina |  |  |
| 9. | Suderinamumas: |  |  |  |
| 9.1 | Programinė įranga turi būti suderinama įstaigoje naudojama MedDream vaizdų archyvavimo sistema | Būtina |  |  |
| 9.2 | Galimybė įrašyti vaizdus į išorines laikmenas | Būtina |  |  |
| 9.3 | Formatai, kuriais gali būti saugoma informacija | Ne mažiau kaip: DICOM; PNG; TIFF; JPEG; Bitmap |  |  |
| 9.4 | Vaizdų peržiūros programa išorinėje laikmenoje įrašoma kartu su vaizdais | Būtina |  |  |
| 9.5 | Dirbtinio intelekto (DI) funkcionalumas | Būtina |  |  |
| 10. | DI funkcijos: |  |  |  |
| 10.1 | Nuotraukos pozicijos automatinis aptikimas ir koregavimas | Būtina (horizonaliai ir vertikaliai) |  |  |
| 10.2 | Automatinis dantų atpažinimas ir numeravimas | Būtina |  |  |

6 pirkimo dalis

Ginekologinė kėdė (1 vnt.)

SVARBU:

*  Nepateikus reikalaujamų parametrų reikšmes patvirtinančių dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas.

** Tiekėjas turi nurodyti konkrečius  parametrus (technines charakteristikas), jų abstrakčiai nenurodant „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą (parašymas „atitinka“ nebus laikomas tinkamu) | Pridedamo dokumento pavadinimas (būtina nurodyti tikslius dokumento psl. Nr.) arba gamintojo internetinio puslapio nuorodas į parametro reikšmės atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  |
|  | Funkcinė kėdė pritaikyta ginekologinėms procedūroms atlikti |  |  |  |
|  | Kėdės rėmas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), padengtas epoksidiniais milteliais ar lygiaverte medžiaga | Būtina |  |  |
|  | Kėdės dalių skaičius: nugaros atlošo, sėdynės ir kojų | Ne mažiau 3 |  |  |
|  | Kėdės aukščio reguliavimas | Elektrinis valdymas rankiniu pulteliu arba kojiniu valdymo pultu |  |  |
|  | Kėdės nugaros dalies reguliavimas | Elektrinis valdymas rankiniu pulteliu arba kojiniu valdymo pultu |  |  |
|  | Kėdės trendelenburgo pozicijos nustatymas | Elektrinis valdymas rankiniu pulteliu arba kojiniu valdymo pultu |  |  |
|  | Kėdės bendras plotis | Ne daugiau 710 mm |  |  |
|  | Kėdės bendras ilgis gulimoje padėtyje (be kojų dalies) | 1400 mm+/-20 mm |  |  |
|  | Kėdės bendras ilgis sėdimoje padėtyje | Ne daugiau 800 mm |  |  |
|  | Kėdės sėdimosios ir nugaros dalies plotis | Ne mažiau 530 mm |  |  |
|  | Kėdės aukščio reguliavimo ribos | Ne mažiau kaip 54-93 cm |  |  |
|  | Kėdė rotuojama apie sako vertikalią ašį | Ne mažiau 360° kampu |  |  |
|  | Kėdės nugaros dalies reguliavimo ribos | Ne mažiau kaip 0°/+90° |  |  |
|  | Kėdės trendelenburgo reguliavimo ribos | Ne mažiau kaip 0°-25° |  |  |
|  | Gulimos dalies apmušalas pagamintas iš odos arba dirbtinės odos, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, neįgeriantis skysčių, antibakterinis, atsparus plyšimui, UV spinduliams | Būtina |  |  |
|  | Kėdės čiužinys anatominis | Būtina |  |  |
|  | Apmušalo spalvą galima rinktis | Ne mažiau 6 skirtingų spalvų |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 220V/ 50 Hz +/-10% |  |  |
|  | Kėdės svoris | Ne daugiau 95 kg |  |  |
|  | Maksimali leistina darbinė apkrova | Ne mažiau 200 kg |  |  |
|  | Priedai (pateikiami kartu su tvirtinimo mechanizmais): |  |  |  |
| 21.1 | Reguliuojamo aukščio ir visomis kryptimis reguliuojami kojų laikikliai padengti ta pačia medžiaga kaip ir gulimasis paviršius | 1 pora |  |  |
| 21.2 | Ištraukiamas nerūdijančio plieno dubuo | 1 vnt. |  |  |
| 21.3 | Pakeliami ranktūriai, sumontuoti kėdės nugaros dalyje | 1 vnt. |  |  |
| 21.4 | Atminties mygtukai kojiniame pultelyje | Ne mažiau 2 vnt. |  |  |
| 21.5 | Kojų dalis | Kojų dalis reguliuojama hidrauline pavara arba dujinės spyruoklės pagalba |  |  |