Techninės specifikacijos priedas

Reikalavimai įrangai, suteikiamai panaudos būdu

Reikalavimai įrangai (iScan lygiaverčiam genominiam analizatoriui) suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 1-oje pirkimo dalyje išvardintais reagentais ir priemonėmis – citogenominiams ir genomo metilinimo tyrimams atlikti.

- Aplinkos temperatūra eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 10–30°C.

- Aplinkos santykinė drėgmė eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 20%-80%.

- El. maitinimas: 90-264 VAC.

- Išoriniai išmatavimai: ne didesni kaip: 52 cm × 45 cm × 66 cm.

- Vaizdo failų išvesties formatas: TIFF arba JPG duomenų failo išvestys su automatine vaizdo kokybės analize.

- Dvigubas lazerinis sužadinimas: 532 nm ir 658 nm.

- Veikiantis mikrolustų principu ir pritaikytas citogenominių aberacijų tyrimams, nustatant subalansuotus genominius pokyčius ir heterozigotiškumo praradimą.

- Pritaikytas darbui su nefiksuota ir FFPĮ fiksuota genetine medžiaga.

- Pritaikytas metilinimo žymenų tyrimui viso genomo mastu.

- Ne mažiau kaip 8 mėginių tyrimas vienu metu.

Reikalavimai įrangai (MiSeq lygiavertei sekoskaitos sistemai), suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta darbui su 2-oje pirkimo dalyje išvardintais reagentais ir priemonėmis – naujos kartos sekoskaitos tyrimams atlikti.

- Aplinkos temperatūra eksploatacijai: 22°C ± 3°C.

- Aplinkos santykinė drėgmė eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 10–90%.

- El. maitinimas: 240 VAC.

- Išoriniai išmatavimai: ne didesni kaip: 68.6 cm × 56.5 cm × 52.3 cm.

- Šviesos diodas (LED): 520 nm, 660 nm.

- Veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų.

- Ne mažiau kaip 15 Gb maksimali išeiga, sekvenuojant 25x10^6 2x300 bp ilgio fragmentus.

- Sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 1×36 bp sekoskaita; > 90% bazių su Q30, 2×25 bp sekoskaita; > 80% bazių su Q30, 2× 50 bp sekoskaita; > 75% bazių su Q30, 2×250 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 1×75 bp sekoskaita; > 70% bazių su Q30, 2×300 bp sekoskaita.

- Integruotas kompiuteris pirminei duomenų analizei ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma.

Reikalavimai įrangai ( NovaSeq X Plus lygiavertei sekoskaitos sistemai), suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta darbui su 2-oje pirkimo dalyje išvardintais reagentais ir priemonėmis – naujos kartos sekoskaitos tyrimams atlikti.

- Aplinkos temperatūra eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 15°C-30°C, svyravimai <2°C pokytis per valandą.

- Aplinkos santykinė drėgmė eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 20%-65%.

- El. maitinimas: 200–240 VAC.

- Išoriniai išmatavimai: ne didesni kaip: 86.4 cm × 93.3 cm × 158.8 cm.

- Lazeris: 532 nm ir 457 nm.

- Veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų.

- Ne mažiau kaip 8 Tb maksimali išeiga, sekvenuojant 25x10^7 2x150 bp ilgio fragmentus.

- Sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 2× 50 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 1×100 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 2×150 bp sekoskaita.

- Integruotas kompiuteris pirminei duomenų analizei ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma.