KLAUSIMYNAS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis. | Rinkiniai šlapimo pūslės kateterizavimui |  |  |
| 0 | Rinkiniai šlapimo pūslės kateterizavimui |  |  |
| 1 | Pažymėtas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745. |  |  |
| 2 | Ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su gamybos ir sterilumo kontrolės duomenimis. |  |  |
| 3 | Rinkinys supakuotas popieriaus- laminato pakuotėje, sterilus, su pažymėta atidarymo vieta. Rinkinio sudėtis nurodyta 1.1.4 - 1.1.10 punktuose. |  |  |
| 4 | Apklotas 2 sluoksnių, vandeniui atsparus 90x75cm (±2cm) (1 vnt.) |  |  |
| 5 | Marliniai tvarsčiai 7,5x7,5cm ( ±1 cm), ne mažiau 8 sluoksnių, ne mažiau 17 siūlų, kraštai užlenkti, nėra palaidų siūlų (5 vnt.) |  |  |
| 6 | Plastikinis pincetas, 13 cm ±0,5cm (1 vnt.) |  |  |
| 7 | Plastikinis Pean tipo spaustukas, 13 cm ±0,5cm (1 vnt.) |  |  |
| 8 | Dezinfektantas Prontosan arba lygiavertis, 40 ml ±5 ml (1 vnt.) |  |  |
| 9 | Lurikantas su lidokainu ir chlorheksidinu švirkšte, 6 ml (1 vnt.) |  |  |
| 10 | Polietileno užsegamas maišas 360x350 mm ± 5 mm (1 vnt.) |  |  |
| 2 dalis. | Rinkiniai centrinės venos kateterizavimui |  |  |
| 0 | Rinkiniai centrinės venos kateterizavimui |  |  |
| 1 | Pažymėtas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745. |  |  |
| 2 | Ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su gamybos ir sterilumo kontrolės duomenimis. |  |  |
| 3 | Rinkinys supakuotas popieriaus- laminato pakuotėje, sterilus, su pažymėta atidarymo vieta. Rinkinio sudėtis nurodyta 2.1.4 - 2.1.16 punktuose. |  |  |
| 4 | Apklotas 2 sluoksnių, vandeniui atsparus su lipnia anga 90x80cm (±5cm) angos dydis Ø 12cm± 0,5cm (1 vnt.) |  |  |
| 5 | Apklotas 2 sluoksnių, vandeniui atsparus 90x75cm (±5cm) (2 vnt.) |  |  |
| 6 | Marliniai tvarsčiai 7,5x7,5cm ( ±1 cm), ne mažiau 8 sluoksnių, ne mažiau 17 siūlų, kraštai užlenkti, nėra palaidų siūlų (15 vnt.) |  |  |
| 7 | Apvalūs marliniai tamponėliai(tupferiai) ne mažiau 17 siūlų 30x30cm ± 0,5cm (6 vnt) |  |  |
| 8 | Injekcinė adata 0,8x40mm (3 vnt.) |  |  |
| 9 | Švirkštas vienkartinis 3 dalių 10 ml (2 vnt.) |  |  |
| 10 | Švirkštas vienkartinis 3 dalių 5 ml (2 vnt.) |  |  |
| 11 | Kempinėlė dezinfekcijai, išmatavimai 4x5x2 cm±0,5cm , kotelio ilgis 14 cm±0,5cm (2 vnt.) |  |  |
| 12 | Plastikinis spalvotas indas, sugraduotas 125 ml (1 vnt.) |  |  |
| 13 | Hipoalerginis pleistras 10 cm x 8 cm ± 0,5cm (2 vnt.) |  |  |
| 13 | Vienkartinis adatkotis, metalinis, 13 cm ± 0,5cm (1 vnt.) |  |  |
| 14 | Vienkartinis metalinis Rochester Pean tipo spaustukas, lenktas, 14 cm ± 0,5cm (1 vnt.) |  |  |
| 15 | Vienkartinis metalinis pincetas, 14 cm ± 0,5cm (1 vnt.) |  |  |
| 16 | Chirurginis chalatas, dydis XL, ilgis ne mažau 150 cm (1 vnt.) |  |  |
| 3 dalis. | Rinkiniai spinalinei nejautrai |  |  |
| 0 | Rinkiniai spinalinei nejautrai |  |  |
| 1 | Pažymėtas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745. |  |  |
| 2 | Ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su gamybos ir sterilumo kontrolės duomenimis. |  |  |
| 3 | Rinkinys supakuotas popieriaus- laminato pakuotėje, sterilus, su pažymėta atidarymo vieta. Rinkinio sudėtis nurodyta 3.1.4 - 3.1.9 punktuose. |  |  |
| 4 | Paketo viršuje- Chirurginis chalatas, dydis XL, ilgis ne mažau 150 cm (1 vnt.) |  |  |
| 5 | Apklotas staliukui- 2 sluoksnių, vandeniui atsparus 90x75cm (±2cm) (1 vnt.) |  |  |
| 6 | Apklotas 2 sluoksnių, vandeniui atsparus 90x75cm (±2cm) ir su lipnia kraštine 75cm (1 vnt.) |  |  |
| 7 | Marliniai tvarsčiai 7,5x7,5cm ( ±1 cm), ne mažiau 8 sluoksnių, ne mažiau 17 siūlų, kraštai užlenkti, nėra palaidų siūlų (10 vnt.) |  |  |
| 8 | Kempinėlė dezinfekcijai, išmatavimai 4x5x2 cm±0,5cm , kotelio ilgis 14 cm±0,5cm (2 vnt.) |  |  |
| 9 | Plastikinis spalvotas indas, sugraduotas 120 ml (1 vnt.) |  |  |
| 4 dalis. | Akių okliuzinis tvarstis |  |  |
| 0 | Akių okliuzinis tvarstis |  |  |
| 1 | vienkartinis (simbolis ant pakuotės) |  |  |
| 2 | sterilus (simbolis ant pakuotės) |  |  |
| 3 | išmatavimai: 3,1±0,1 cm x 8,3 ±0,3 cm; |  |  |
| 4 | 2 zonų tvarstis: rėmelis ir poliuretano permatomos plėvelės langas, leidžiantis matyti voką; |  |  |
| 5 | tvarsčio rėmelis iš neaustinės ar lygiavertės medžiagos; |  |  |
| 6 | abi tvarsčio zonos padengtos hipoalerginiais klijais; |  |  |
| 7 | pakuotėje 2 vnt.; |  |  |
| 8 | individualioje pakuotėje; |  |  |
| 9 | ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas |  |  |
| 5 dalis. | BIS davikliai |  |  |
| 0 | BIS davikliai |  |  |
| 1 | BIS davikliai suderinami su BIS miego gylio matavimo monitoriams ar monitorių moduliams |  |  |
| 2 | Matuoja smegenų aktyvumą bendrosios anestezijos ar sedacijos metu |  |  |
| 3 | Skirta suaugusiems |  |  |
| 4 | Skirti naudoti tiesiogiai ant paciento odos; pagaminti iš minkštos ir biologiškai suderinamos medžiagos |  |  |
| 5 | Tinka naudoti iki 24 valandų; |  |  |
| 6 | Vienkartinio naudojimo |  |  |
| 7 | Be latekso |  |  |
| 8 | Tinkamumo naudoti laikas nuo pagaminimo datos 1,5 metų |  |  |
| 9 | Ant pakuotės nurodyta pagaminimo bei galiojimo data |  |  |
| 6 dalis. | Stimuliacinės adatos |  |  |
| 0 | Stimuliacinės adatos vietiniam nervų blokavimuisu ultragarsiniais reflektoriais. |  |  |
| 1 | Sterili, įpakuota individualioje pakuotėje |  |  |
| 2 | Galiukas facetinio arba pieštukinio tipo pasirinktinai. |  |  |
| 3 | Izoliacine danga padengta adatos ir išorė, ir vidus. |  |  |
| 4 | Gylio gradacija. Ypač lygus, nupoliruotas paviršius. |  |  |
| 5 | Ultragarsiniai 3D reflektoriai, išdėstyti dvejomis sekcijomis po 10mm nuo adatos galiuko vizualizacijai echoskopijos metu. |  |  |
| 6 | Adata gerai matoma echoskopu nepriklausomai nuo punkcijos kampo. |  |  |
| 7 | Adata sukomplektuota su prailginimo linija injekcijoms bei el.kabeliu stimuliacijai. |  |  |
| 8 | CE ženklinimas |  |  |
| 9 | Dydis: 21G x 100mm (±2mm) |  |  |
| 0 | Stimuliacinės adatos vietiniam nervų blokavimuisu ultragarsiniais reflektoriais. |  |  |
| 1 | Sterili, įpakuota individualioje pakuotėje |  |  |
| 2 | Galiukas facetinio arba pieštukinio tipo pasirinktinai. |  |  |
| 3 | Izoliacine danga padengta adatos ir išorė, ir vidus. |  |  |
| 4 | Gylio gradacija. Ypač lygus, nupoliruotas paviršius. |  |  |
| 5 | Ultragarsiniai 3D reflektoriai, išdėstyti dvejomis sekcijomis po 10mm nuo adatos galiuko vizualizacijai echoskopijos metu. |  |  |
| 6 | Adata gerai matoma echoskopu nepriklausomai nuo punkcijos kampo. |  |  |
| 7 | Adata sukomplektuota su prailginimo linija injekcijoms bei el.kabeliu stimuliacijai. |  |  |
| 8 | CE ženklinimas |  |  |
| 9 | Dydis: 22G x 80mm (±2mm) |  |  |
| 7 dalis. | RAE intubaciniai vamzdeliai |  |  |
| 0 | RAE intubaciniai vamzdeliai per burną |  |  |
| 1 | Vienkartinis |  |  |
| 2 | Sterilus |  |  |
| 3 | Oralinis lenktas trachėjos vamzdelis su manžete |  |  |
| 4 | Be latekso, pagamintas iš permatomo polivinilchlorido (PVC) ar lygiavertis |  |  |
| 5 | Rentgenokontrastinė linija tęsiasi per visą vamzdelio ilgį |  |  |
| 6 | Vamzdelyje yra šoninė anga ("Murphy Eye" tipo) |  |  |
| 7 | Aiškus ženklinimas |  |  |
| 8 | Standartinis gylio žymėjimas ir standartinė 15mm jungtis. Vamzdelių dydžiai nurodyti 7.1.9 -7.1.25 punktuose: |  |  |
| 9 | I.D. (vidinis skersmuo) 2,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 2,9mm (±0,2mm) |  |  |
| 10 | I.D. (vidinis skersmuo) 2,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 3,6mm (±0,2mm) |  |  |
| 11 | I.D. (vidinis skersmuo) 3,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 4,3mm (±0,2mm) |  |  |
| 12 | I.D. (vidinis skersmuo) 3,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 5,0mm (±0,2mm) |  |  |
| 13 | I.D. (vidinis skersmuo) 4,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 5,6mm (±0,2mm) |  |  |
| 14 | I.D. (vidinis skersmuo) 4,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 6,2mm (±0,2mm) |  |  |
| 15 | I.D. (vidinis skersmuo) 5,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 6,9mm (±0,2mm) |  |  |
| 16 | I.D. (vidinis skersmuo) 5,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 7,5mm (±0,2mm) |  |  |
| 17 | I.D. (vidinis skersmuo) 6,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 8,2mm (±0,2mm) |  |  |
| 18 | I.D. (vidinis skersmuo) 6,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 8,8mm (±0,2mm) |  |  |
| 19 | I.D. (vidinis skersmuo) 7,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 9,6mm (±0,2mm) |  |  |
| 20 | I.D. (vidinis skersmuo) 7,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 10,2mm (±0,2mm) |  |  |
| 21 | I.D. (vidinis skersmuo) 8,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 10,9mm (±0,2mm) |  |  |
| 22 | I.D. (vidinis skersmuo) 8,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 11,5mm (±0,2mm) |  |  |
| 23 | I.D. (vidinis skersmuo) 9,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 12,1mm (±0,2mm) |  |  |
| 24 | I.D. (vidinis skersmuo) 9,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 12,7mm (±0,2mm) |  |  |
| 25 | I.D. (vidinis skersmuo) 10,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 13,6mm (±0,2mm) |  |  |
| 0 | RAE intubacinių vamzdelių per nosį |  |  |
| 1 | Vienkartinis |  |  |
| 2 | Sterilus |  |  |
| 3 | Nasalinis lenktas trachėjos vamzdelis su manžete |  |  |
| 4 | Be latekso, pagamintas iš permatomo polivinilchlorido (PVC) ar lygiavertis |  |  |
| 5 | Rentgenokontrastinė linija tęsiasi per visą vamzdelio ilgį |  |  |
| 6 | Vamzdelyje yra šoninė anga ("Murphy Eye" tipo) |  |  |
| 7 | Aiškus ženklinimas |  |  |
| 8 | Standartinis gylio žymėjimas ir standartinė 15mm jungtis. Vamzdelių dydžiai nurodyti 7.1.9 -7.1.25 punktuose: |  |  |
| 9 | I.D. (vidinis skersmuo) 2,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 2,9mm (±0,2mm) |  |  |
| 10 | I.D. (vidinis skersmuo) 2,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 3,6mm (±0,2mm) |  |  |
| 11 | I.D. (vidinis skersmuo) 3,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 4,3mm (±0,2mm) |  |  |
| 12 | I.D. (vidinis skersmuo) 3,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 5,0mm (±0,2mm) |  |  |
| 13 | I.D. (vidinis skersmuo) 4,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 5,6mm (±0,2mm) |  |  |
| 14 | I.D. (vidinis skersmuo) 4,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 6,2mm (±0,2mm) |  |  |
| 15 | I.D. (vidinis skersmuo) 5,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 6,9mm (±0,2mm) |  |  |
| 16 | I.D. (vidinis skersmuo) 5,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 7,5mm (±0,2mm) |  |  |
| 17 | I.D. (vidinis skersmuo) 6,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 8,2mm (±0,2mm) |  |  |
| 18 | I.D. (vidinis skersmuo) 6,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 8,8mm (±0,2mm) |  |  |
| 19 | I.D. (vidinis skersmuo) 7,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 9,6mm (±0,2mm) |  |  |
| 20 | I.D. (vidinis skersmuo) 7,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 10,2mm (±0,2mm) |  |  |
| 21 | I.D. (vidinis skersmuo) 8,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 10,9mm (±0,2mm) |  |  |
| 22 | I.D. (vidinis skersmuo) 8,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 11,5mm (±0,2mm) |  |  |
| 23 | I.D. (vidinis skersmuo) 9,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 12,1mm (±0,2mm) |  |  |
| 24 | I.D. (vidinis skersmuo) 9,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 12,7mm (±0,2mm) |  |  |
| 25 | I.D. (vidinis skersmuo) 10,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 13,6mm (±0,2mm) |  |  |
| 8 dalis. | Armuoti intubaciniai vamzdeliai |  |  |
| 0 | Armuoti intubaciniai vamzdeliai |  |  |
| 1 | Vienkartinis |  |  |
| 2 | Sterilus |  |  |
| 3 | Armuotas trachėjos vamzdelis su manžete |  |  |
| 4 | Pagamintas iš permatomo polivinilchlorido (PVC) ar lygiavertis. |  |  |
| 5 | Vamzdelyje yra šoninė anga ("Murphy Eye" tipo) |  |  |
| 6 | Aiškus ženklinimas |  |  |
| 7 | Standartinis gylio žymėjimas ir standartinė 15mm jungtis. Vamzdelių dydžiai nurodyti 8.1.8 - 8.1.22 punktuose: |  |  |
| 8 | I.D. (vidinis skersmuo) 3,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 5,3mm (±0,2mm) |  |  |
| 9 | I.D. (vidinis skersmuo) 3,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 5,8mm (±0,2mm) |  |  |
| 10 | I.D. (vidinis skersmuo) 4,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 6,3mm (±0,2mm) |  |  |
| 11 | I.D. (vidinis skersmuo) 4,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 6,8mm (±0,2mm) |  |  |
| 12 | I.D. (vidinis skersmuo) 5,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 7,3mm (±0,2mm) |  |  |
| 13 | I.D. (vidinis skersmuo) 5,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 7,8mm (±0,2mm) |  |  |
| 14 | I.D. (vidinis skersmuo) 6,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 8,4mm (±0,2mm) |  |  |
| 15 | I.D. (vidinis skersmuo) 6,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 9,0mm (±0,2mm) |  |  |
| 16 | I.D. (vidinis skersmuo) 7,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 9,6mm (±0,2mm) |  |  |
| 17 | I.D. (vidinis skersmuo) 7,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 10,2mm (±0,2mm) |  |  |
| 18 | I.D. (vidinis skersmuo) 8,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 10,8mm (±0,2mm) |  |  |
| 19 | I.D. (vidinis skersmuo) 8,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 11,3mm (±0,2mm) |  |  |
| 20 | I.D. (vidinis skersmuo) 9,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 11,9mm (±0,2mm) |  |  |
| 21 | I.D. (vidinis skersmuo) 9,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 12,4mm (±0,2mm) |  |  |
| 22 | I.D. (vidinis skersmuo) 10,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 12,9mm (±0,2mm) |  |  |
| 9 dalis. | LazerFlex intubaciniai vamzdeliai |  |  |
| 0 | LazerFlex intubaciniai vamzdeliai |  |  |
| 1 | Vienkartinio naudojimo, steriliūs, individualiai supakuoti |  |  |
| 2 | Vamzdelis pagamintas iš lankstaus spyruoklinio orui nepralaidaus plieno, leidžiančio suformuoti vamzdelį neužspaudžiant spindžio |  |  |
| 3 | Atsparus lazerio spindulio poveikiui |  |  |
| 4 | Turi 15 mm diametro jungtį |  |  |
| 5 | Turi dvi didelio tūrio žemo slėgio padidinto diametro skaidrias permatomas manžetes |  |  |
| 6 | Manžetės turi užpildymo NaCl galimybę, siekiant apsaugoti jas nuo lazerio spindulio poveikio |  |  |
| 7 | Manžečių pripūtimo vamzdeliai turi skaidrius, spalvotus manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlius |  |  |
| 8 | Manžečių pripūtimo vamzdelių proksimaliniuose galuose yra vožtuvai ir prijungimai luer ir luer-lock švirkštams |  |  |
| 9 | Manžetės pripučiamos nepriklausomai, atskirai viena nuo kitos. Atskiri pripūtimo vamzdeliai turi žymes, pažyminčias kuris iš jų skirtas proksimalinei, kuris distalinei manžetei |  |  |
| 10 | Ant vamzdelio nurodytas vidinis diametras ir išorinis diametras |  |  |
| 11 | Turi „Murphy“ akį distaliniame gale. Vamzdelių dydžiai nurodyti 9.1.12-9.1.15 punktuose: |  |  |
| 12 | I.D. (vidinis skersmuo) 4,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 7,0mm (±0,2mm) ilgis 349 mm. |  |  |
| 13 | I.D. (vidinis skersmuo) 5,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 7,5mm (±0,2mm) ilgis 349 mm. |  |  |
| 14 | I.D. (vidinis skersmuo) 5,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 7,9mm (±0,2mm) ilgis 349 mm. |  |  |
| 15 | I.D. (vidinis skersmuo) 6,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 8,5mm (±0,2mm) ilgis 349 mm. |  |  |
| 10 dalis. | Spinalinės adatos |  |  |
| 0 | Spinalinės adatos specializuotu atraumatiniu pieštukinio tipo galiuku |  |  |
| 1 | Vienkartinė, sterili, plieninė adata |  |  |
| 2 | Skaidri, elipsės formos jungtis, kurioje per angas iš visų pusių/ plokštumų yra matomas prizminės formos indikatorius |  |  |
| 3 | Specializuotu atraumatiniu pieštukinio tipo galiuku |  |  |
| 4 | Skaidriu permatomu antgaliu, duriant nesilanksto, su gerai nupoliruotu paviršiumi slydimui per audinius |  |  |
| 5 | Komplektuojama su introdiuseriu |  |  |
| 6 | Pagaminta laikantis ISO 9001/EN 46001 kokybės standartų |  |  |
| 7 | Įpakavimas pažymėtas gamintojo rekvizitai, gaminio identifikavimo kodu |  |  |
| 8 | CE ženklinimas. Adatų dydžiai nurodyti 10.1.9-10.1.14 punktuose: |  |  |
| 9 | G25*88mm (±1 mm ) |  |  |
| 10 | G25*103mm (±1 mm ) |  |  |
| 11 | G27*88mm (±1 mm ) |  |  |
| 12 | G27*103mm (±1 mm ) |  |  |
| 13 | G25*120mm (±1 mm ) |  |  |
| 14 | G27*120mm (±1 mm ) |  |  |
| 0 | Spinalinės adatos |  |  |
| 1 | Vienkartinė, sterili, plieninė adata |  |  |
| 2 | Skaidri, elipsės formos jungtis, kurioje per angas iš visų pusių/ plokštumų yra matomas prizminės formos indikatorius |  |  |
| 3 | Pagaminta laikantis ISO 9001/EN 46001 kokybės standartų |  |  |
| 4 | Įpakavimas pažymėtas gamintojo rekvizitai, gaminio identifikavimo kodu |  |  |
| 5 | CE ženklinimas. Adatų dydžiai nurodyti 10.2.6-10.2.20 punktuose: |  |  |
| 6 | Quincke tipo (arba analogiški) 18Gx75mm±2mm |  |  |
| 7 | Quincke tipo (arba analogiški) 18G 1.3mm x 90±2mm |  |  |
| 8 | Quincke tipo (arba analogiški) 19G 1.1mm x 90±2mm |  |  |
| 9 | Quincke tipo (arba analogiški) 20G 0.9mm x 90±2mm |  |  |
| 10 | Quincke tipo (arba analogiški) 22G 0.7mm x 90±2mm |  |  |
| 11 | Quincke tipo (arba analogiški) 22G 0,7mm x 40mm±2mm |  |  |
| 12 | Quincke tipo (arba analogiški) 22G 0,7mm x 120mm±2mm |  |  |
| 13 | Quincke tipo (arba analogiški) 25Gx75 mm x 0,6mm±2mm |  |  |
| 14 | Quincke tipo (arba analogiški) 25G 0,5mm x 90±2mm |  |  |
| 15 | Quincke tipo (arba analogiški) 25G 0,5mm x 120mm ±2mm |  |  |
| 16 | Quincke tipo (arba analogiški) 26G 0.45mm x 90±2mm |  |  |
| 17 | Quincke tipo (arba analogiški) 26G 0,45mm x 120mm±2mm |  |  |
| 18 | Quincke tipo (arba analogiški) 27G 0.4mm x 90±2mm |  |  |
| 19 | Atraucan tipo (arba analogiški) 26G 0,45mm x 90±2mm |  |  |
| 20 | Pencil tipo (arba analogiški) 25G 0,5mm x 156±2mm |  |  |
| 11 dalis. | Epidūriniai rinkiniai |  |  |
| 0 | Rnkiniai epidūriniai anestezijai |  |  |
| 1 | Sterilūs, vienkartiniai |  |  |
| 2 | G18 Tuohy adata metalinė su sparneliais, plastikiniu mandrenu 80mm ilgio |  |  |
| 3 | Kateteris pagamintas iš poliamido, distaliniame gale nuo 5 cm graduotas kas 1 cm ne trumpesnėje nei 10 cm atkarpoje |  |  |
| 4 | Su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis, rentgenokontrastinis, elastinis be "atminties" |  |  |
| 5 | Kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų, kateterio nukreipėjas |  |  |
| 6 | Komplekte yra 8 ± 1 ml LOR švirkštas paraboline gradacija, kateteris, antibakterinis 0,2 mk plokščias filtras (būtinas ženklinimas ant pačio filtro), filtro fiksatorius |  |  |
| 7 | Kateterio ilgio ženklinimas/ gradavimas |  |  |
| 8 | Blister (popieriaus/ plastiko) pakuotė su lietuvišku aprašymu, techniniais duomenimis ir matrix kodu |  |  |
| 9 | Visi užrašai ant pakuotės turi būti atspausdinti originaliai, ne lipdukas |  |  |
| 0 | Mini rinkinys epidūrinei anestezijai |  |  |
| 1 | Sterilūs, vienkartiniai. |  |  |
| 2 | 16G - adata 1,7x80 mm ( ±1 mm ) |  |  |
| 3 | Kateteris 1000 mm ( ±10 mm ) 1,05 x 0,6 mm ( ±1 mm ) |  |  |
| 4 | kateteris su 3 lateralinėmis angomis |  |  |
| 5 | konektorius |  |  |
| 0 | Rinkinys kombinuotai spinalinei - epidūrinei nejautrai |  |  |
| 1 | Sterilūs, vienkartiniai |  |  |
| 2 | 1,3 x 88 mm ( ±1 mm ) Tuohy adata |  |  |
| 3 | Kateteris iš poliamido, skaidrus, graduotas su užapvalintu, atraumatiniu galu ir šoninėmis skylutėmis |  |  |
| 4 | Ro - kontrastinis |  |  |
| 5 | Su nukreipėju |  |  |
| 6 | Kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų |  |  |
| 7 | 8 ml (± 0,2ml ) LOR švirkštas paraboloine gradacija |  |  |
| 8 | Antibakterinis filtras 0,2 mk, kuris atlaiko iki 7 bar slėgį su filtro fiksatoriumi |  |  |
| 9 | Quincke adata 27G/ 136,5 mm su rankove, skirta įstatyti į Tuohy adatą |  |  |
| 10 | Užrakinimo sistema " adata adatoje" |  |  |
| 0 | Spinocath rinkinys- spinalinio tarpo kateterizacija |  |  |
| 1 | Sterilūs, vienkartiniai |  |  |
| 2 | 18G/88mm ( ±1 mm ) įvedimo į epidūrinį tarpą adata sugraduota kas 1 cm |  |  |
| 3 | 27 - 29G spinalinė adata pjaunanąiu smaigaliu su ištraukimo styga |  |  |
| 4 | 22G - 24 G /720mm ( ±1 mm ) spinalinis kateteris su centrine ir šonine anga |  |  |
| 5 | Kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų, |  |  |
| 6 | 10 ml (± 0,2ml ) LOR švirkštas paraboloine gradacija |  |  |
| 7 | Antibabakterinis filtras |  |  |
| 12 dalis. | Laidinės adatos |  |  |
| 0 | Adatos laidinei anestezijai |  |  |
| 1 | Sterilios, vienkartinės |  |  |
| 2 | Su laidu ir lanksčiu vamzdeliu be DEHP |  |  |
| 3 | Izoliuotos, su taškiniu elektrodu |  |  |
| 4 | Adatkočio kampas ne mažesnis nei 28° |  |  |
| 5 | Tinkančios prijungti prie skyriuje esančio Stimuplex HNS 12 aparato (adatų pavadinimai turi būti nurodyti Stimuplex HNS 12 aparato naudotojo instrukcijoje). Adatų dydžiai nurodyti 12.1.6-12.1.8 punktuose: |  |  |
| 6 | G20 - 0,9x150mm |  |  |
| 7 | G21- 0,8x100mm |  |  |
| 8 | G22 - 0,7x50mm |  |  |
| 13 dalis. | Intubacinis vamzdelis su dviem liumenais, intubacinio vamzdelio rinkiniai |  |  |
| 0 | Intubacinis vamzdelis su dviem liumenais |  |  |
| 1 | Pagamintas iš permatomo polivinilchlorido (PVC) ar lygiavertis, termolabilus, plonos sinelės |  |  |
| 2 | Sienelėje yra integruotas papildomas liumenas, kurio pagalba galima atsiurbti sekretą esantį suglotiniame tarpe |  |  |
| 3 | Atraumatinis, užapvalintas galas, su " Merfio akimi" |  |  |
| 4 | Turi turėti išilgai vamzdelio rentgeno kontrastinę liniją |  |  |
| 5 | Vamzdelis graduotas cm., |  |  |
| 6 | Konektorius su 15 mm jungtimi |  |  |
| 7 | Turi turėti didelio tūrio, mažo slėgio manžetę |  |  |
| 8 | Prieš manžetę yra rentgeno kontrastinė linija |  |  |
| 9 | Pripūtimo balionėlis su vožtuvėliu ir Luer- Lock jungimo galu |  |  |
| 10 | Vienkartinė sterili pakuotė po vieną vienetą |  |  |
| 11 | Endotrachėjinių vamzdelių ilgis, dydis, gamintojas nurodytas ant vamzdelio išorės |  |  |
| 12 | CE ženklinimas |  |  |
| 13 | Dydžiai: I.D. 6.0 - I.D. 9.0 |  |  |
| 0 | 2 - jų spindžių intubacinio vamzdelio rinkinys |  |  |
| 1 | Dvikanalis vienkartinis vamzdelis |  |  |
| 2 | Naudojaamas aklai ir greitai intubacijai, kurią galima atlikti be laringoskopo |  |  |
| 3 | Turi dvi manžetes: viena cilindroformos, kita - apvali, didelio tūrio |  |  |
| 4 | Du pripūtimo balionėliai su vožtuvėliais |  |  |
| 5 | Ant pripūtimo balionėlių nurodytas reikiamas ml skaičius |  |  |
| 6 | Turi rentgeno kontrastinę juostą |  |  |
| 7 | Turi du juodus indikatorius teisingai vamzdelio padėčiai nustatyti |  |  |
| 8 | Vamzdelio galas atraumatinis |  |  |
| 9 | Yra du švirkštai 10 ml ir 100 ml orui pripūsti |  |  |
| 10 | Atsiurbimo kateteris |  |  |
| 11 | CE ženklinimas |  |  |
| 12 | Dydžiai: Ch 37, Ch 41 |  |  |