TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

  - Visi tiekiami skaitikliai ir jų priedai turi būti nauji bei nenaudoti;

  - Matuojama terpė – šaltas geriamasis vanduo;

  - Skaitiklio ženklų, liudijančių apie matavimo priemonės tipą, modelio patvirtinimą ir atliktą pirminę patikrą forma ir turinys turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus( 2014-10-24 Nr. 4-761 galiojanti aktuali redakcija). Visi ženklai turi būti aiškiai įskaitomi.

  - Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.

  - Skaitikliai turi atitikti LST EN 14154-1 (galiojanti aktuali redakcija) standarto reikalavimus;

  - Skaitikliai turi atitikti Matavimo priemonių techninio reglamento (2015-10-30 Nr. 4-699 galiojanti aktuali redakcija) reikalavimus.

  - Ant skaitiklių korpuso arba skaičiavimo mechanizmo turi būti brūkšninis (BAR) kodas, kuriame būtų užšifruotas jo gamyklinis numeris.

  - Skaitikliui yra suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų Skaitiklio kokybės garantijos terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Skaitiklio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas skaitiklius ir kitas medžiagas turi pristatyti per 30 k.d. nuo užsakymo pateikimo. Užsakymai pateikiami tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu.

  - Skaitikliai turi turėti galiojančius einamųjų metų pirminės (Atitikties įvertinimas) teisinės metrologinės patikros žymenis.

  - Su skaitikliais tiekėjas privalo pateikti jų montavimo (įrengimo) instrukciją ir failą xls. formatu, kuriame turi būti nurodyta tokia skaitiklių informacija: skaitiklio numeris, modelis/gamintojas, skersmuo, ilgis, metrologinės patikros data.

  - Skaitikliai turi turėti nuotolinio nuskaitymo galimybę. T. y. skaitiklių konstrukcijoje turi būti numatyta vieta bei galimybė įrengti radijo arba laidinį (M-Bus arba lygiavertį) modulį pirminiam rodmenų fiksavimui bei belaidžiam perdavimui. Modulis turi būti montuojamas bei plombuojamas ant skaitiklio jo neišardant, nenuimant skaitiklio ir nenaudojant laidų. Duomenų perdavimui turi būti naudojamas 868 MHz dažnis ir duomenų perdavimo protokolas atitinkantis LST EN 13757 standarto reikalavimus.

  - Skaitiklio L-80 gamyklinė apsauginė plombavimo juosta turi būti siaura, kad montavimo metu skaitiklio antgaliai nesiremtų į plombavimo juostą.

  - Dokumentai pateikiami su pasiūlymu:

    - Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad apskaitos prietaisas tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose (arba analogiškas dokumentas)- lietuvių kalba;

    - Apskaitos prietaisų techninė dokumentacija (skaitiklio pasas, sertifikatas ar pan.), pateikiama lietuvių kalba.

  - Sutarties galiojimo terminas 13 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Prekės užsakomos 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos arba kol bus užsakyta Prekių už Pradinės sutarties vertę (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau, bet ne ilgiau nei 12 mėn.).Užsakytos Prekės turi būti pristatomos per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo. Užsakymas pateikiamas sutartyje nurodytu Pardavėjo elektroniniu paštu. Prekių užsakymo ir pristatymo termino pratęsimo galimybė nenumatoma.

  - Prekes pristatyti adresu: Kranto g. 9, Jonava.

  - Kiekvienai Prekei suteikiama tokia garantija, kokia nurodyta techninėse specifikacijose, bet ne trumpesnė kaip 2 metai.

  - Pardavėjas privalo užtikrinti, kad garantinio laikotarpio metu Prekėms bus taikomas garantinis aptarnavimas.

  - Garantinio laikotarpio metu nustačius, kad gautų prekių kokybė (tame tarpe ir paslėpti trūkumai) ir/ar komplektiškumas neatitinka Pirkėjo nurodytų techninių reikalavimų ir raštu informavus apie tai Pardavėją, Pardavėjas įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų pašalinti trūkumus.

- Specialieji reikalavimai – buitiniai vandens skaitikliai

  - Skaitiklis turi būti mechaninis, sausos eigos, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio.

  - Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis:

- DN15/L80;

- DN15/L110;

- DN20/L130.

  - Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3):

- DN15/L80 ≥ 2,5 m3/h;

- DN15/L110 ≥ 1,6 m3/h;

- DN20 /L130≥ 2,5 m3/h;

  - Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) horizontalioje padėtyje ne žemesnė nei: R100

- DN15/L80 ≥ 80;

- DN15/L110 ≥ 100;

- DN20 /L130≥100;

  - Minimalus srautas Q1:

- DN15/L80≤31,25 l/h

- DN15/L110≤16 l/h

- DN20≤31,25 l/h

  - Didžiausias darbinis slėgis ≥1,6 Mpa;

  - Skaičiavimo mechanizmo skalė – ne mažiau 8 skaitmenų (5+3). Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi.

  - Skaičiavimo mechanizmas pasukamas 3600 kampu.

  - Techniniai skaitiklių parametrai privalo atitikti šiuos reikalavimus:

Plotis (įskaitant apsauginio gaubto žiedą), mm – ne didesnis 75

Aukštis, mm – ne didesnis 70

Ašelė – nerūdijančio metalo - atspari dilimui;

Magnetinė mova ne mažiau 4-ių polių;

Skaitiklis turi būti lengvai išardomas, reguliuojamas ir surenkamas remonto metu. Skaitiklio daugkartinio naudojimo apsauginis gaubtas arba gaubtas kartu su skaičiavimo mechanizmu būtų be papildomų prietaisų, nesugadinant skaitiklio detalių nuimamas, uždedamas ir patikros tarnybų numatytose vietose plombuojamas taip, kad nebūtų galima daryti įtakos skaitiklio metrologinėms charakteristikoms nepažeidus plombos.

- Specialieji reikalavimai – įvadiniai skatikliai

  - Skaitiklis turi būti mechaninis daugiasrautis su impulsiniu išėjimu, sausos eigos, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio.

  - Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis:

- DN20/L190;

- DN25/L260;

- DN32/L260;

- DN40/L300.

  - Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3):

- DN20 ≥4,0 m3/h;

- DN25 ≥ 6,3 m3/h;

- DN32 ≥ 10 m3/h;

- DN40 ≥ 16 m3/h;

  - Prijungimas – srieginis.

  - Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) horizontalioje padėtyje ne blogiau nei R160.

  - Skaičiavimo mechanizmo skalė – ne mažiau kaip 5 skaitmenų. Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi.

- Specialieji reikalavimai – įvadiniai flanšiniai skaitikliai

  - Skaitiklis turi būti mechaninis, turbininis, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio.

  - Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis:

- DN50/L200;

- DN65/L200;

- DN100/L250;

  - Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3):

- DN50 ≥40 m3/h;

- DN65 ≥63 m3/h;

- DN100 ≥160 m3/h;

  - Prijungimas – flanšinis

  - Montuojamas horizontaliai;

  - Skaičiavimo mechanizmo skalė – ne mažiau kaip 5 skaitmenų. Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi.

- Specialieji reikalavimai skaitikliams kartu su M-Bus (arba lygiaverčiu) nuskaitymo moduliu

  - Skaitikliai tur būti komplektuojami su laidiniais M-bus (arba lygiaverčiu) moduliais. Moduliai turi būti montuojami ant skaitiklio jo neišardant ir prijungiami nenaudojant laidų. Duomenų perdavimui turi būti naudojamas duomenų perdavimo protokolas atitinkantis LST EN 13757 standarto reikalavimus.

- Preliminarus planuojamų pirkti skaitiklių ir jų priedų poreikis: nurodyti kiekiai preliminarūs prekių kiekiai ir gali kisti (didėti arba mažėti).

| Gyventojams montuojami skaitikliai | 15 mm skersmens geriamojo vandens skaitikliai L= 80 mm | 4275 | vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 mm skersmens geriamojo vandens skaitikliai L= 110 mm | 2697 | vnt. |
|  | 20 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=130 mm | 200 | vnt. |
| Įmonėms įvaduose montuojami skaitikliai | 15 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=80 mm | 145 | vnt. |
|  | 15 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=110 mm | 145 | vnt. |
|  | 20 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=130 mm | 133 | vnt. |
|  | 20 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=190 mm | 3 | vnt. |
|  | 25 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=260 mm | 20 | vnt. |
|  | 32 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=260 mm | 10 | vnt. |
|  | 40 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=300mm | 10 | vnt. |
| Skaitikliai kartu su nuskaitymo moduliu M-Bus (arba lygiaverčiu) | 20 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=190 mm ir nuskaitymo modulis | 30 | vnt. |
|  | 25 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=260 mm ir nuskaitymo modulis | 92 | vnt. |
|  | 32 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=260 mm ir nuskaitymo modulis | 1 | vnt. |
|  | 40 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=300 mm ir nuskaitymo modulis | 1 | vnt. |
| Įmonėms įvaduose montuojami flanšiniai skaitikliai | 50 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=200 mm | 1 | vnt. |
|  | 65 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=200 mm | 1 | vnt. |
|  | 100 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=250 mm | 1 | vnt. |
| Priedai | DN 15 bronzinių antgalių komplektai (ilgiai 370mm, 320 mm, 270mm) | 1000 | vnt. |

Prekių kiekis preliminarus, pirkimo kainai įvertinti, bus perkama pagal faktinį poreikį.