## Sheet1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [7 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2026 - -
Pirkimo pavadinimas: STERILIZAVIMO PROCESO VALDYMUI SKIRTOS PRIEMONĖS (NR. 11719)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:
A/s numeris:
Bankas, banko kodas:
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
1.2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
1.3. visiems nurodytiems konkretiems modeliams ar tiekimo šaltiniams, konkretiems procesams ar prekių ženklams, patentams, tipams, konkrečiai kilmei ar gamybai taikoma "arba lygiavertis"
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas (pirkimo dalies pavadinimas) | Techniniai reikalavimai, charakteristikos, specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas % | PVM suma, Eur | Suma, Eur su PVM | Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje, psl. Nr. Techninėje dokumentacijoje atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Įrašyti prekės ref. kodą, jei taikomas.
1 | Lipnios etiketės sterilizuojamų paketų žymėjimui | Proceso kontrolės priemonė (1 klasės išorinis cheminis indikatorius) garo sterilizatoriams: išorinis cheminis indikatorius skirtas visų tipų paketų žymėjimui, turi dvigubą lipduką, pritaikytą klijuoti ant sterilizuojamo paketo ir antrą kartą į registracijos žurnalą, nenaudojant klijų. Indikatorius nenukrenta nuo paketo po sterilizacijos garais. Ant indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai rašyti (proceso data, sterilios pakuotės galiojimo laikas, sterilizatoriaus numeris, operatoriaus kodas, ciklo numeris), 3 eilės, ne mažiau kaip 33 spausdinti ženklai, pirmoje eilėje – ne mažiau kaip 11 ženklų. Indikatoriaus išmatavimai: 3,2 cm x 3,1 cm (±0,3 cm). Ant indikatoriaus turi būti spalvos pasikeitimo aprašymas, atitiktis standartui ISO 11140-1, klasė ir gamintojo pavadinimas. Indikatorius atitinka LST EN ISO 11140-1 (1 klasė) reikalavimus, yra susukti į ritinius.Tiekėjas panaudos būdu teikia atitinkamus etikečių žymeklius- printerius, kurių pagalba ant etiketės atspausdinama reikiama informacija( partijos Nr., medicinos prietaiso kodas, datos ir pan.) | vnt. | 750000
2 | Indikatorius siūlėtuvu užlydomos siūlės kokybei nustatyti | Sealchec arba lygiavertis. Skirtas nustatyti ar siūlėtuvo daromos juostos yra tinkamos kokybės Atitinka ISO 11607 standarto reikalavimus Ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti | vnt. | 3000
3 | Žymeklis sterilizuojamiems kroviniams žymėti | Sterilizuojamų paketų žymėjimui. Atsparus sterilizuojančių agentų poveikiui (slėgiui, sotiems garams, temparatūrai). Tinka rašyti ant plastikinės pakuotės pusės. Spalvinis kodavimas (juoda spalva). Žymė atsapari garų sterilizacijai ir neturi įtakos sterilizacijos kokybei. | vnt. | 300
4 | Sterilizavimo popierius 100 cm x 100 cm ± 5 cm | Žalias, celiuliozės, 60 g/m² krepinis popierius.Supjaustytas lakštais po 100 × 100 cm.Pakuotėje ne mažiau 250 vnt.Tinka garų, EO, FORM ir spinduliuotės sterilizacijai..CE ženklinimas.Popierius, atitinkantis standartų LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2, LST EN 868-9 reikalavimus. | vnt. | 14000
5 | Indikatorius krovinio, partijos sterilizacijos kontrolei vandens garų sterilizatoriuje | 1. Indikatorius skirtas sterilizacijos kontrolei frakcionuoto vakuumo garų sterilizatoriuose 2. Sudarytas iš lipnaus popierinio pagrindo ir 4 segmentų indikatorinio agento, padengtas polimeriniu sluoksniu (dažų spalva nedrėksta, neblanksta) 3. Ant indikatoriaus turi būti aiškiai matomas spalvos pasikeitimas, klasė ir gamintojo pavadinimas. Pritaikytas klijuoti į įstaigos naudojamus sterilizuojamos įkrovos registracijos žurnalus 4. Krovinio proceso išbandymo įtaisas komplektuojamas su indikatorių pakuote (kiekvienoje pakuotėje indikatorių – naujas krovinio proceso išbandymo įtaisas) 5. Indikatorius ir krovinio proceso išbandymo įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą 6. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos parametrus ir atitikti LST EN ISO 11140-1 ir EN 867-5 reikalavimus (pateikti atitikties dokumentus). | vnt. | 10000
6 | Absorbuojantis popierius | Skirtas iškloti konteinerių dugnus ir garų sterilizacijos metu kameroje susidariusiam, pertekliniam drėgmės kiekiui sugerti. Dydis 30 ± 2 cm x 50 cm ± 2 cm | vnt. | 40000
7 | Cheminis indikatorius Bowie & Dick | 2 tipo pagal LST EN ISO 11140-4 cheminis indikatorius, pritaikytas darbui frakcionuoto vakuumo garų sterilizatoriuose. Skirtas oro pašalinimui iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei. Padengtas polimeriniu sluoksniu (dažų spalva nedrėksta, neblanksta), sudarytas iš popierinio pagrindo ir šešių segmentų indikatoriaus agento. Pritaikytas naudoti su įstaigos turimais prietaisais, imituojančiais B&D kontrolinį paketą, arba turi būti pateikti lygiaverčiai įtaisai pagal įstaigos poreikį. | vnt. | 2200
8 | Lipni juosta sterilizuojamų paketų tvirtinimui | Su 1 tipo pagal LST EN ISO 11140-4 cheminiu indikatoriumi, 19 mm ± 1 mm pločio, atitinkanti standarto LST EN ISO 11607-1 reikalavimus. | vnt. | 400
9 | Sterilizavimui vandens garais skirta pakavimo medžiaga su išoriniais indikatoriniais ženklais | 1. Popieriaus–plastiko juosta, skirta medicinos instrumentams ir medžiagai supakuoti ir sterilizuoti sočiaisiais vandens garais frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. 2. Juosta sudaryta iš dviejų sluoksnių: viršutinis pagamintas iš ne mažiau 12 μ storio poliesterio ir ne mažiau 40 μ polipropileno PET/PP gramatūra ne mažiau 65 g/m². Apatinis pagamintas iš medicininio popieriaus, kurio gramatūra ne mažiau kaip 60 g/m². Drėgno popieriaus atsparumas išilginiam plyšimui ne mažiau 600 mN. Popieriaus porėtumas pagal Bendtsten ne mažiau 1000 ml/min. Atsparumas išilginiam šlapiam tempimui ne mažiau 2 kN/m. 3. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo turi būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis. 4. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 tipo cheminiai proceso indikatoriai, reaguojantys į vandens garus. Šalia indikatoriaus nurodomas spalvos pasikeitimas (žodžiais); 5. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. 6. Juostos šonuose turi būti trys užlydymo juostos bei dentifikuojanti informacija: juostos plotis, partijos numeris, atitiktis standartui, gamintojas. 7. Juostos šoninės užlydimo siūlės plotis nemažiau kaip 10 mm.. 8. Juosta turi atitikti LST EN 868, LST EN 11607 arba lygiaverčius standartus. Dydžiai:
9.1 |  | 50 mm ± 20 mm x 200 m ± 1m | m | 30000
9.2 |  | 75 mm ± 20 mm x 200 m ± 1 m | m | 50000
9.3 |  | 100 mm ± 20 mm x 200 m ± 1m | m | 30000
9.4 |  | 125 mm ± 20 mm x 200 m ± 1 m | m | 50000
9.5 |  | 150 mm ± 20 mm x 200 m ± 1 m | m | 20000
9.6 |  | 200 mm ± 20 mm x 20 m ± 1 m | m | 10000
9.7 |  | 250 mm ± 20 mm x 200 m ± 1 m | m | 5000
9 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR):
9 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
3. Bendra pasiūlymo kaina:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome lentelėje įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.