ATSAKYMAS Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTAS PASTABAS IR PASIŪLYMUS

Pranešame, kad LSMU Kauno ligoninė išnagrinėjo lanksčių ureteroskopų pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus, pastabas ir nutarė (Tiekėjų pastabos, pasiūlymai yra pridedami atskiru dokumentu):

Dėl techninės specifikacijos 1.1.1. p. reikalavimo „Matymo laukas 100°± 5°“ gautos pastabos:

- „Matymo laukas 100°± 5°” į „Matymo laukas 120°± 5°”

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, perkančioji organizacija koreguoja parametrą sekančiai: „Matymo laukas ≥ 100°“.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.2. p. reikalavimo „Lauko gylis 2 – 50 mm ( ne siauresnėse ribos už nurodytas )“ gautos pastabos:

- „Lauko gylis 2 – 50 mm ( ne siauresnėse ribos už nurodytas )” į „Lauko gylis 3 – 50 mm ( ne siauresnėse ribos už nurodytas )”

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, perkančioji organizacija koreguoja parametrą sekančiai: „Lauko gylis 3 – 50 mm ( ne siauresnėse ribos už nurodytas )”

Dėl techninės specifikacijos 1.1.4. p. reikalavimo „Išorinis įvedimo sistemos (vamzdelio) diametras  ne daugiau 8,9 Fr“ gautos pastabos:

- 1.1.4 iš „Išorinis įvedimo sistemos (vamzdelio) diametras  ne daugiau 8,9 Fr” į „Išorinis įvedimo sistemos (vamzdelio) diametras  ne daugiau 9 Fr”

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, perkančioji organizacija koreguoja parametrą sekančiai: „Išorinis įvedimo sistemos (vamzdelio) diametras  ne daugiau 9 Fr ”

Dėl techninės specifikacijos 1.1.7. p. reikalavimo „Sistemos darbinis ilgis  670 ± 5 mm“ gautos pastabos:

- 1.1.7 iš „Sistemos darbinis ilgis  670 ±  5 mm” į ”Sistemos darbinis ilgis  ne mažiau 650”

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, perkančioji organizacija koreguoja parametrą sekančiai: „Sistemos darbinis ilgis  ≥ 650 mm”

Dėl techninės specifikacijos 1.1.8. p. reikalavimo „Bendras sistemos ilgis 900 ± 5 mm“ gautos pastabos:

- 1.1.8 iš „Bendras sistemos ilgis  900 ± 5 mm” į “Bendras sistemos ilgis ne mažiau 900 mm”

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, perkančioji organizacija koreguoja parametrą sekančiai: „Bendras sistemos ilgis ≥ 900 mm ”

Dėl techninės specifikacijos 1.1.9. p. reikalavimo „Pasirenkami modeliai -Darbinės dešiniosios rankos, standartinė kryptis; Darbinės dešiniosios rankos, priešinga kryptis; Darbinės kairiosios rankos, standartinė kryptis; Darbinės kairiosios rankos, priešinga kryptis;“ gautos pastabos:

- Prašome šalinti techninės specifikacijos punktą 1.1.9.

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, perkančioji organizacija šalina techninės specifikacijos 1.1.9. punktą.

Dėl techninės specifikacijos 1.2.3. p. reikalavimo „Vaizdo perdavimo jungtys - CVBS/HDMI jungtis į monitorių; USB į kompiuterį; Lankstaus skaitmeninio cistokopo prijungimo galimybė“ gautos pastabos:

- 1.2.3 iš Vaizdo perdavimo jungtys - CVBS/HDMI jungtis į monitorių; USB į kompiuterį; Lankstaus skaitmeninio cistokopo prijungimo galimybė” į “Vaizdo perdavimo jungtys į monitorių; USB į kompiuterį; Lankstaus skaitmeninio cistokopo prijungimo galimybė”

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, perkančioji organizacija koreguoja parametrą sekančiai: „Vaizdo perdavimo jungtys į monitorių; USB į kompiuterį; Lankstaus skaitmeninio cistokopo prijungimo galimybė ”