{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":4,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Lankstūs ureteroskopai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Vienkartinio naudojimo, lankstus, skaitmeninis ureteroskopas","0","25"]
["1.1.1.","Matymo laukas ≥ 100°"]
["1.1.2.","Lauko gylis 3 – 50 mm ( ne siauresnėse ribos už nurodytas )"]
["1.1.3.","Distalinio galo diametras ne daugiau 7,5 Fr"]
["1.1.4.","Išorinis įvedimo sistemos (vamzdelio) diametras  ne daugiau 9 Fr"]
["1.1.5.","Darbinio kanalo diametras ne mažiau 3,6 Fr"]
["1.1.6.","Sistemos distalio galo lankstumo (anguliacijos reguliavimo) ribos į viršų-ne mažiau 275°,žemyn-ne mažiau 275°"]
["1.1.7.","Sistemos darbinis ilgis ≥ 650 mm"]
["1.1.8.","Bendras sistemos ilgis  ≥ 900 mm "]
["1.1.9.","Ureteroskopo sudedamos dalys"]
["1.1.10.","Rankenoje integruotos jungtys (angos): 1. Irigacijos (plovimo); 2. Priedų (instrumentų)įvedimo;"]
["1.2.","Reikalavimai vaizdo perdavimo sistemai. Pateikiant vienkartines priemones, panaudos būdu instaliuojamas vaizdo perdavimo sistemos modulis","0","1"]
["1.2.1.","Suderinamas su elektros tinklu 230 V, 50 Hz"]
["1.2.2.","Vaizdo nustatymai: 1. Ryškumas; 2. Vaizdo artinimas/tolinimas; 3. Vaizdo sustabdymas; 4. Baltos šviesos balansas;"]
["1.2.3.","Vaizdo perdavimo jungtys -  į monitorių; USB į kompiuterį; Lankstaus skaitmeninio cistokopo prijungimo galimybė"]