Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

MEDICININIŲ VAIZDŲ PERŽIŪROS PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJŲ PLĖTIMO PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendra informacija

VŠĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė (toliau – RPL) naudoja vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistemą (angl. Picture Archiving and Communication System – PACS) VISUS Jivex CS 5.2.

Šiuo metu RPL turi 30 konkurentinių medicininių vaizdų peržiūros programinės įrangos licencijų.

Šiuo pirkimu numatoma praplėsti konkurentinių medicininių vaizdų peržiūros programinės įrangos licencijų apimtį.

- Reikalavimai medicininių  vaizdų peržiūros licencijoms

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimali parametro reikšmė | Siūlomo parametro reikšmė (nurodyti konkrečią skaitinę reikšmę arba aiškų atitikimo patvirtinimą žodžiais ir pateikti jas pagrindžiančią informaciją (pvz., gamintojo dokumentacija, internetinės nuorodos, aprašai ar kiti įrodymai))* (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nurodyti siūlomos programinės įrangos pavadinimą, versiją, gamintoją: |  |  |  |
| 2.1. | Konkurentinių licencijų kiekis | Turi būti užtikrintas neribotas naudotojų prisijungimas |  |
| 2.2. | Licencijų galiojimas | Turi būti nuolatinio galiojimo |  |
| 2.3. | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis | Programinė įranga (klientinė dalis) turi veikti operacinėse sistemose – Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 arba lygiavertėse |  |
| 2.4. | Naudotojų autorizacija | Turi palaikyti naudotojų autorizaciją, naudojant unikalius naudotojų vardus ir slaptažodžius |  |
| 2.5. | Vaizdų ir tyrimų paieška | Ne blogiau nei pagal vardą, pavardę, paciento ID, datą, tyrimo tipą. Turi būti galimybė atlikti ankstesnių tyrimų paiešką ir įkėlimą |  |
| 2.6. | Palaikomi DICOM diagnostinių įrenginių generuojami vaizdų tipai | Ne blogiau nei CR, CT, DX, ECG, ES, MG, MR, NM, OP, OT, PX, RF, RG, SC, US, XA |  |
| 2.7. | Manipuliavimo įrankiai su diagnostiniais vaizdais | Ne blogiau: - šviesumo ir kontrasto keitimas; - vaizdo didinimas ir mažinimas; - vaizdo invertavimas; - padidinimo stiklo funkcija; - vaizdo pernešimas; - vaizdo pasukimas; - pasirinkto objekto pažymėjimo galimybė |  |
| 2.8. | Matavimo galimybės | Ne blogiau: matuoti ilgį, tankį, plotą, kampus tarp linijų, Cobb kampo matavimas |  |
| 2.9. | Tyrimo serijos vaizdų „persukimo“ galimybė (angl. scroll) | Būtina |  |
| 2.10. | Video tyrimų peržiūros galimybė | Būtina |  |
| 2.11. | Garantinis periodas licencijoms | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 2.12. | Programinės įrangos licencijų aktyvavimas | Tiekėjas turi aktyvuoti pateiktas programinės įrangos licencijas Pirkėjo PACS serveryje |  |

* Pateikiamos konkrečios siūlomos programinės įrangos parametrų reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių (pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“). Kai parametras nėra išreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.

2.13. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.

2.14. Prekės ir su Prekėmis susijusios paslaugos neturi kelti grėsmes nacionaliniam saugumui vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str.  9 d.

2.15.  Licencijos turi būti suderinamos su esama RPL naudojama PACS sistema VISUS Jivex CS 5.2 be papildomų trečiųjų šalių sprendimų.

2.16.  Licencijų aktyvavimas turi būti atliekamas nepertraukiant įprastinės RPL veiklos arba trikdant ją minimaliai.

2.17. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad po licencijų aktyvavimo PACS sistema veiktų pilnai ir atitiktų visus šios techninės specifikacijos reikalavimus.

2.18. Tiekėjas turi būti siūlomos programinės įrangos gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą programinę įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises. Pasiūlyme turi būti pateiktos programinės įrangos gamintojo pažymos, patvirtinančios, kad tiekėjas yra siūlomos programinės įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą programinę įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises (turi būti pateikta skaitmeninė kopija).