| - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Cheminio deguonies sunaudojimo matavimo sistema |  |
| 3. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 1 vnt. | Spektrometras |
|  |  | 1 vnt. | Reakcijos blokas |
| 4. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Eil. Nr.; Charakteristikų pavadinimas; Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos; Atitikimas charakteristikoms. Reakcijos blokas; Nurodyti tikslų siūlomos prekės modelį IR Pateikti nuorodą į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiamas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba pateikiama gamintojo dokumentacija, kurioje pateiktas siūlomos Prekės techninis aprašymas.. 1; Reakcijos bloko našumas; ne mažiau nei 25 mėgintuvėliai vienu metu; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 2; Naudojamų mėgintuvėlių diametras; 15±1mm; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 3; Reakcijos bloko temperatūros programavimas; laisvai pasirenkamas: 100, 120, 150, 160 arba 165 laipsniai; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 4; Reakcijos bloko temperatūros vienodumas skirtinguose mėgintuvėliuose; ne didesnis skaitine reikšme nei 0,5 laipsnio; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 5; Reakcijos bloko temperatūros vienodumas viename mėgintuvėlyje; ne didesnis skaitine reikšme nei 0,1 laipsnio; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 6; Reakcijos laiko programavimas; laisvai pasirenkamas 30, 60, 120 min arba pastovus kaitinimas; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 7; Bloko dangtis; reakcijos blokas privalo būti pateiktas su permatomu dangteliu; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 8; Perkaitimo apsauga; privalo būti įdiegta apsauga nuo perkaitimo; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 9; Naudojimo instrukcijos; Prekė turi būti pateikta kartu su naudojimo instrukcijomis valstybine bei anglų kalba, užtikrinant galimybę, esant poreikiui vertimą sulyginti su gamintojo išleistu dokumentu.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. Spektrometras; Nurodyti tikslų siūlomos prekės modelį IR Pateikti nuorodą į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiamas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba pateikiama gamintojo dokumentacija, kurioje pateiktas siūlomos Prekės techninis aprašymas.. 1; Spektrometro optinė sistema; ne mažiau nei 2-iejų spindulių optinė sistema; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 2; Spektrinis bangos plotis; ne didesnis nei 2nm; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 3; Matavimo intervalas; ne mažesnis nei nuo 190 iki 1100nm; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 4; Šviesos šaltinis; ksenono lempa arba analogiška; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 5; Detektorius; dvigumas silicio fotodiodų matrica arba analogiškas; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 6; Bangos pasirinkimo tikslumas; ne didesnis skaitine reikšme nei ±0,5nm; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 7; Bangos atsikartojamumas; ne didesnis skaitine reikšme nei ±0,2nm; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 8; Skanavimo galimybė; privalo būti skenavimo galimybė ne mažiau nei 3-ijų greičių; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 9; Ekranas; ne mažiau nei 7“ ekranas; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 10; Spektrometro valdymas; liečiamuoju ekranu; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 11; Matavimo formatas; privalo būti galimybė dirbti su 10x10mm kiuvete, mėgintuvėliais; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 12; Metrologinė patikra; Prekė turi būti pateikta su galiojančia metrologine patikra; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 13; Naudojimo instrukcijos; Prekė turi būti pateikta kartu su naudojimo instrukcijomis valstybine bei anglų kalba, užtikrinant galimybę, esant poreikiui vertimą sulyginti su gamintojo išleistu dokumentu.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 4.1. Tiekėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. 4.2. Prietaisus privalo instaliuoti gamintojo apmokintas ir sertifikuotas tiekėjo inžinierius, kuris Perkančiosios organizacijos patalpose praves ne mažiau kaip 4 val. trukmės naudojimosi prietaisu mokymus. |
| 5. | Žalieji reikalavimai | Taikomas aplinkosauginis principas - Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų , Įgyvendinant šį principą taikomos šios priemonės: Prekė pristatoma ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. |  |
| 6. | Prekių techninė priežiūra | Tiekėjas techninės priežiūros laikotarpio metu (12 mėn) atlieka nemokamą Prekių remontą įskaitant remontui reikalingas detales, bei medžiagas. Taip pat gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą, techninės būklės patikrinimus, įskaitant techninei priežiūrai bei būklės patikrinimui reikalingas medžiagas. Techninės priežiūros laikotarpiu Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo dieną. Prekės remontas turi būti pradedamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pranešimo apie gedimą gavimo. Remonto terminas su Perkančiaja organizacija suderinamas raštu. |  |