DENGIAMŲJŲ STIKLELIŲ, SKIRTŲ DENGIMO PROCESORIUI "CLEARVUE“, KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dengiamieji stikleliai privalo būti suderinti darbui su pirkėjo nuosavybės teise įsigytu automatiniu histologinių preparatų dengimo procesoriumi „ClearVue“, kuris yra sujungtas su pirkėjo nuosavybės teise įsigytu automatiniu histologinių preparatų dažymo procesoriumi „Gemini AS“ arba tiekėjas visam sutarties galiojimo laikotarpiui panaudai pateikia automatinį histologinių preparatų dengimo procesorių, sujungtą su automatiniu histologinių preparatų dažymo procesoriumi, atitinkančius 1 priede pateiktus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Prekė | Reikalavimai | Mato vienetai | Perkamas orientacinis kiekis mato vienetais | Siūlomas kiekis mato vienetais | Vieneto kaina be PVM | PVM tarifas | Pasiūlymo kaina be PVM | Pasiūlymo kaina su PVM | Gamintojas, katalogo Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dengiamieji stikleliai | 1. Suderinti darbui su automatiniu dengimo procesoriumi „ClearVue“ arba su panaudai siūlomu dengimo procesoriumi, atitinkančiu 1 priede pateiktus reikalavimus. 2. Matmenys 24x50 mm. 3. Storis 0,16 – 0,19 mm. 4. Ženklinimas CE IVD (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančio dokumento, liudijančio prekės žymėjimą CE IVD ženklu, kopiją). | Vnt. | 540 000 |  |  |  |  |  |  |

1 priedas

HISTOLOGINIŲ PREPARATŲ DENGIMO PROCESORIUS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Parametras |  | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Modelis, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis |  | Automatinis objektinių stiklelių dengimo įrenginys, skirtas histologinių preparatų dengimui dengiamaisiais stikleliais |  |  |
| 2. | Naudojamų objektinių stiklelių dydis |  | Įrenginys tinkamas dengti standartinius (26x76 mm) objektinius stiklelius |  |  |
| 3. | Naudojamų objektinių stiklelių storis |  | Įrenginys tinkamas dengti nuo ≤ 0,8 mm iki ≥ 1,2 mm storio objektinius stiklelius |  |  |
| 4. | Naudojamų dengiamųjų stiklelių dydis |  | 24 x 50 mm |  |  |
| 5. | Našumas |  | Ne mažiau nei 200 stiklelių per valandą |  |  |
| 6. | Suderinamumas |  | Įrenginys turi būti suderintas su panaudai pateikiamame histologinių preparatų dažymo procesoriuje naudojamais objektinių stiklelių laikikliais |  |  |
| 7. | Dengimui naudojamos dengiamosios medžiagos |  | Yra galimybė naudoti įvairių gamintojų dengiamąsias medžiagas |  |  |
| 8. | Automatinis dengiamųjų stiklelių pozicionavimas |  | Įrenginys turi dengiamųjų stiklelių automatinio pozicionavimo funkciją |  |  |
| 9. | Automatinis objektinio stiklelio pozicijos nustatymas |  | Įrenginys turi objektinio stiklelio pozicijos automatinio nustatymo funkciją |  |  |
| 10. | Valdymas |  | Integruoto į stiklelių dengimo įrenginį liečiamojo ekrano pagalba |  |  |
| 11. | Automatinis stiklelių brūkšninių kodų nuskaitymas |  | Įrenginys turi automatinio stiklelių brūkšninių kodų nuskaitymo funkciją (įrenginyje integruotas automatinis barkodų skaitytuvas) |  |  |
| 12. | Galimybė įrenginį pajungti prie patologijos tyrimų informacinės sistemos | Atsiradus poreikiui, įrenginį galima prijungti prie patologijos tyrimų informacinės sistemos (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |  |  |
| 13. | Jungtis su histologinių preparatų dažymo įrenginiu | 1. Automatinis stiklelių dengimo įrenginys turi būti sujungtas su audinių dažymo įrenginiu 2. Nudažytų preparatų perdavimo stiklelių dengimui procesas pilnai uždaras ir automatizuotas |  |  |  |
| 14. | Dažymo krepšelių pozicijos jungtyje nustatymas | Įrenginyje integruoti jutikliai teisingos dažymo krepšelių padėties jungtyje nustatymui |  |  |  |
| 15. | Garų surinkimo sistema | 1. Įrenginyje integruoti ventiliatoriai su anglies filtrais 2. Yra galimybė garų surinkimo sistemą prijungti prie laboratorijos ventiliavimo sistemos |  |  |  |
| 16. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |  |  |
| 17. | Įrangos CE ženklinimas | Panaudai siūloma įranga turi CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu, kopijas). |  |  |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija) Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu |  |  |  |
| 19. | Įrangos priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu | 1. Tiekėjas, pateikęs įrangą panaudos būdu, privalo savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus (įskaitant sertifikuotų sistemos taikymo (angl. application) specialistų pagalbą), užtikrinti jos techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 2. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas per 24 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir visiškai pašalinti gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 72 val. tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti darbus, kuriems naudojama tiekėjo pateikta įranga (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). |  |  |  |

HISTOLOGINIŲ PREPARATŲ DAŽYMO PROCESORIUS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  | Siūloma parametro reikšmė | Modelis, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis |  | Automatinis įrenginys, skirtas histologiniam ir citologiniam audinių dažymui |  |  |
| 2. | Dažymo protokolai |  | Yra galimybė paleisti skirtingus dažymo protokolus, įskaitant H-E, PAP ir specialiuosius histocheminius dažymus |  |  |
| 3. | Vartotojo pasirenkamų dažymo protokolų skaičius |  | Ne mažiau nei 50 |  |  |
| 4. | Stiklelių dydis |  | Įrenginys tinkamas dažyti audinius, naudojant standartinius (26x76x1 mm) objektinius stiklelius |  |  |
| 5. | Našumas |  | Dažymo našumas ne mažiau nei 200 standartinių objektinių stiklelių per valandą |  |  |
| 6. | Dažymo etapų skaičius |  | Ne mažiau nei 50 |  |  |
| 7. | Reagentų talpų skaičius |  | Ne mažiau nei 25 |  |  |
| 8. | Vandens talpų skaičius |  | Ne mažiau nei 5 |  |  |
| 9. | Pakrovimo talpų skaičius |  | Ne mažiau nei 2 |  |  |
| 10. | Iškrovimo talpų skaičius |  | Ne mažiau nei 2 |  |  |
| 11. | Talpos tūris |  | Ne daugiau nei 350 ml |  |  |
| 12. | Maksimali krepšelio pakrovimo talpa |  | Ne daugiau nei 20 standartinių objektinių stiklelių |  |  |
| 13. | Vienu metu dažomų krepšelių skaičius |  | Ne mažiau nei 10 |  |  |
| 14. | Reagentų maišymas dažymo metu |  | Būtini ne mažiau nei 3 pasirenkami maišymo režimai: pradinis (tik įmerkus), dažnas (kas 1-1,5 min), nepertraukiamas |  |  |
| 15. | Skubaus – prioritetinio protokolo paleidimo funkcija |  | Įrenginys turi skubaus – prioritetinio protokolo paleidimo funkciją (yra galimybė naują dažymo protokolą pradėti bet kuriuo proceso metu) |  |  |
| 16. | Galimybė atšaukti / grąžinti krepšelį į pakrovimo talpą |  | Įrenginys turi krepšelio atšaukimo/grąžinimo į pakrovimo talpą funkciją |  |  |
| 17. | Valdymas |  | Integruoto į dažymo įrenginį spalvoto liečiamojo ekrano pagalba |  |  |
| 18. | Apšvietimas |  | Vidinis LED (arba lygiavertis) apšvietimas |  |  |
| 19. | Apsauga nuo įrenginio išsijungimo nutrūkus maitinimui iš elektros tinklo |  | Integruotas maitinimo elementas (akumuliatorius), užtikrinantis autonominį įrenginio maitinimą ne mažiau nei 30 min. |  |  |
| 20. | Garų surinkimo sistema |  | 1. Į įrangą integruoti ventiliatoriai su anglies filtrais 2. Yra galimybė garų surinkimo sistemą prijungti prie laboratorijos ventiliacijos sistemos (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |  |
| 21. | Jungtis su stiklelių dengimo įrenginiu |  | Audinių dažymo įrenginys turi būti sujungtas su stiklelių dengimo įrenginiu |  |  |
| 22. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas |  | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |  |
| 23. | Įrangos CE ženklinimas |  | Panaudai siūloma įranga turi CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu, kopijas) |  |  |
| 24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija |  | Naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |  |
| 25. | Įrangos priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu |  | 1. Tiekėjas, pateikęs įrangą panaudos būdu, privalo savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus (įskaitant sertifikuotų sistemos taikymo (angl. application) specialistų pagalbą), užtikrinti jos techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 2. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas per 24 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir visiškai pašalinti gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 72 val. tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti darbus, kuriems naudojama tiekėjo pateikta įranga (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). |  |  |