## Pirkimo dalys
Eil. Nr. | Pirkimo dalys | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Sutarties sudarymo terminas, mėnesiai
1 | Reagentai ir priemonės šlapimo chemijos ir šlapimo mikroskopijos tyrimams kartu su analizatorių panauda ir technine priežiūra: 1) automatizuota šlapimo tyrimų analizinė sistema (1 vnt.), skirta atlikti automatizuotus juostelinius šlapimo tyrimus (cheminė analizė) ir automatizuotą šlapimo dalelių identifikaciją, 2) papildomas juostelinių šlapimo tyrimų analizatorius (1 vnt.) |  |  | 60
2 | Reagentai ir priemonės krešėjimo tyrimams kartu su analizatoriaus panauda ir technine priežiūra (1 vnt). |  |  | 60
3 | Reagentai ir priemonės kraujo tyrimas (bendro kraujo, ENG, CRB) kartu su analizatorių panauda ir technine priežiūra. |  |  | 60

## 1 dalis. Šlapimas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO DALIS. Reagentai ir priemonės šlapimo chemijos ir šlapimo mikroskopijos tyrimams kartu su analizatorių panauda ir technine priežiūra: 1) automatizuota šlapimo tyrimų analizinė sistema (1 vnt.), skirta atlikti automatizuotus juostelinius šlapimo tyrimus (cheminė analizė) ir automatizuotą šlapimo dalelių identifikaciją, 2) pakaitinis juostelinių šlapimo tyrimų analizatorius (1 vnt.)
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI REAGENTAMS
Eil. Nr. | Reikalavimai | Būtini bendrieji reikalavimai reagentams |  |  |  | Atitikimas reikalavimams
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4
1 | Reagentai ir priemonės | Turi būti tinkami siūlomiems analizatoriams, rekomenduojami analizatorių gamintojo (pateikti tai įrodančius dokumentus). Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo. Jei siūlomi reagentai yra ne analizatoriaus gamintojo, būtina pateikti analizatoriaus gamintojo klinikinės-analitinės validacijos protokolus. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje).
2 | Reagentai ir priemonės | Į pasiūlymą turi būti įskaičiuotos visos tyrimui atlikti būtinos priemonės: reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės pagal numatytas gamintojo rekomendacijas bei įrangos techninei profilaktikai naudojamos priemonės. Visos siūlomos prekės (reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga ir kalibratoriai) turi būti prietaiso gamintojo arba su prietaiso gamintojo pateiktais klinikiniais analitiniais validacijos ir adaptacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus.Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, katalogo Nr. Reagentai ir reakcijos matavimo laikmenos turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais siūlomam analizatoriui.
3 | Kokybės kontrolė | Nurodyti visų reagentų ir priemonių kiekius atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę pateiktam tyrimų kiekiui. Tyrimai atliekami darbo dienomis (t.y. 5 dienas per savaitę)
4 | CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis | Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
5 | Reagentų galiojimas pristatymo metu | Ne trumpesnis kaip 2/3 gamintojo numatyto galiojimo termino.
6 | Naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai | Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos lietuvių kalba reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.
7 | Prekių tiekimo sistema | Pagal užsakymo grafiką, esant poreikiui ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. Išskirtiniu atveju, esant skubiam užsakymui - reagentas pristatomas ne ilgiau kaip per 48 val. Prekės pristatomos pagal užsakymo adresą : Klaipėda, Taikos pr. 76
8 | Lygiavertės prekės atitikimas | Visiems nurodytiems tyrimams/testams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis ir objektyviomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
9 | Reagentų ir papildomų priemonių kiekio reikalavimas | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas, ir sklandus įrangos darbas. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą arba nurodys ne visas reikiamas sudedamąsias dalis, toks tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas. Tokiu atveju tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu savo sąskaita tiekti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir pirkėjas įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, privalo įvertinti kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, atidarius diagnostikos reagentus, į stabilumo terminą (-us) bei į tai, kad kiekvieną kartą, atliekant tyrimus, bus naudojami kontrolinės medžiagos ir/ar kalibratoriai ir gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams. Laboratorija dirba 5 dienas per savaitę darbo dienomis.
10 | Prekių išpirkimas | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, neviršijant bendros sutarties kainos. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio. Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, privalo įvertinti kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, atidarius diagnostikos reagentus, į stabilumo terminą (-us) bei į tai, kad kiekvieną kartą, atliekant tyrimus bus naudojami kontrolinės medžiagos ir/ar kalibratoriai ir gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams.
2. REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO CHEMINĖS ANALIZĖS IR ŠLAPIMO DALELIŲ TYRIMAMS
Eil. Nr. | Tyrimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui per 60 mėn. | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 60 mėn. (7 * 8) | PVM tarifas % | Suma, EUR su PVM 60 mėn. (10+PVM) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, gamintojo katalogo pavadinimas, puslapio Nr., atitikimas techniniamas ir kokybiniams reikalavimams
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Automatizuoti juosteliniai šlapimo (cheminės analizės) tyrimai (be kontrolių ir kalibracijos) |  | 65000
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Automatizuoti šlapimo dalelių nustatymo tyrimai (be kontrolių ir kalibracijos) |  | 28000
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Papildomu analizatoriumi atliekami juosteliniai šlapimo (cheminės analizės) tyrimai (be kontrolių ir kalibracijos)
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Cheminė analizė ne mažiau 11 parametrų. Juostelių pakuotė būtų ne didesnė kaip 100 vnt. | 5000
3.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ALB, CRE ir ACR santykio nustatymas. Juostelių pakuotė būtų ne didesnė kaip 50 vnt. (Nebūtina siūlyti, jei šie parametrai yra kaip papildomi 1.1 arba 3.1 punkto juostelėje nurodytiems parametrams) | 800
Bendra pasiūlymo kaina, € be PVM
*PVM, €
Bendra pasiūlymo kaina, € su PVM
Bendra pasiūlymo kaina žodžiais:
*Pastabos: - Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM; - Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas. - Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl
3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PILNAI AUTOMATINEI SISTEMAI, SKIRTAI ŠLAPIMO FIZIKOCHEMINĖS ANALIZĖS IR ŠLAPIMO DALELIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI (1 vnt.)
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Siūlomos sistemos gamintojas, modelis
1 | Įrangos paskirtis,sandara | Panaudai turi būti suteikiama visiškai automatizuotos šlapimo analizės prietaisų sistema apimanti šlapimo automatinės fizikocheminės analizės ir šlapime esančių dalelių automatinio skaičiavimo etapus, taip pat automatinį mėginių transportavimą iš automatinės fizikocheminės analizės prietaiso į šlapime esančių dalelių automatinio skaičiavimo prietaisą. Šlapimo automatinės fizikocheminės analizės prietaisas turi būti integruojamas su šlapime esančių dalelių automatinio skaičiavimo prietaisu vientisa, nepertraukiama jungtimi, bei sujungi tarpusavyje programiškai. Įranga turi būti nauja, pagaminta ne seniau kaip 2025 m.
2 | Automatinių integruotų ar sujungtų analizatorių ypatumai | Būtina. Vienoje automatinėje integruotoje visapusiškos šlapimo analizės (fizikocheminės analizės ir nuosėdų analizės) sistemoje gali būti keli skirtingi automatiniai moduliai (arba vienas integruotas analizatorius): vienas – fizikinei ir cheminei šlapimo analizei, kiti – šlapimo nuosėdų analizei, sujungti nepertraukiama jungtimi. Šios jungties pagalba turi būti galimybė iš vieno pirminio mėgintuvėlio nepertraukiamai atlikti šlapimo cheminės analizės ir šlapimo nuosėdų analizės tyrimus (nereikia mėgintuvėlio rankiniu būdu perkelti į šlapimo nuosėdų mikroskopavimo sistemos dalį).
3 | Integracija į laboratorijos informacinę sistemą | Sistema turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą LIS.
4 | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema | Sistema privalo turėti vidinė ėminių/ mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistema arba jai lygiavertis sprendimas (išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas).
5 | Komplektacija | Sistema turi būti su nepertraukiamu srovės šaltiniu.
6 | Spausdintuvas | Galimybe prijungti spausdintuvą
3.1 REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM ŠLAPIMO FIZIKOCHEMINĖS ANALIZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUI
3.1.1 | Matavimo principas | Sausos chemijos analizė, naudojant juosteles (testus).
3.1.2 | Matavimo metodas | Atspindžio fotometrija arba lygiavertis.
3.1.3 | Mėginio tūris iki 1,5-2,0 ml. | Būtina
3.1.4 | Privaloma tirti ne mažiau 11 tiriamų parametrų: | Analizatorius privalo turėti galimybė vienu metu nustatyti ne mažiau nei šiuos parametrus viename mėginyje: matuojami parametrai (tarptautinis trumpinys), mato vienetai: 1. Santykinis tankis (SG), skaičius; 2. pH, skaičius; 3. Leukocitai (WBC), balai ir/arba skaičius/µl; 4. Eritrocitai (RBC), balai ir/arba skaičius/µl (arba kraujas (BLD), balai ir/arba mg/l); 5. Baltymas (PRO), balai ir/arba g/l; 6. Gliukozė (GLU), balai ir/arba mmol/l; 7. Nitritai (NIT), rasta arba mg/dL/nerasta 8. Ketonai (KET), balai ir/arba mmol/l; 9. Bilirubinas (BIL), balai ir/arba µmol/l; 10. Urobilinogenas (URO), balai ir/arba µmol/l. 11. Askorbo rūgštis (Vitaminas C), mmol/l arba juostelės turi turėti apsaugą nuo askorbo rūgšties. Privalo nustatyti šlapimo spalvą ir skaidrumą.
3.1.7 | Automatinis testo juostelių aptikimas, paėmimas ir padavimas, panaudotų saugojimas specialioje talpoje. | Būtina
3.1.9 | Išorinis ir vidinis brūkšninio kodo skeneris, vidinis terminis arba išorinis spausdintuvas, spalvotas, lietimui jautrus ekranas | Būtina
3.1.10 | Mėginių identifikacija įvedama nuskaitant brūkšninius kodus ir rankiniu būdu. | Būtina
3.1.11 | Testo juostelės apsaugotos nuo atmosferos poveikio specialioje talpoje | Būtina
3.1.12 | Kokybės sistema | Būtina. Turi būti ne mažiau dviejų lygių ( normos ir patologijos) kontrolinės, skystos, paruoštos vartoti medžiagos.
3.1.13 | Automatiškai braižomi ir saugojami kokybės kontrolės grafikai, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD, CV(%) pagal rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita) | Būtina
3.1.15 | Našumas | Ne mažesnis nei 100 mėginių per 1 val
3.2 REIKALAVIMAI AUTOMATINEI SISTEMAI, SKIRTAI ATLIKTI AUTOMATIZUOTĄ ŠLAPIMO DALELIŲ IDENTIFIKACIJĄ - 1 vnt.
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis
3.2.1 | Prietaiso apibūdinimas | Pilnai automatinis šlapimo mikroskopijos tyrimų analizatorius. Įranga turi būti nauja, pagaminta ne seniau kaip 2025 m.
3.2.3 | Parametrai | Turi automatizuotai atlikti šlapimo mikroskopinės analizės tyrimą. Turi automatiškai identifikuoti ir klasifikuoti šias kategorijas (privalomos): eritrocitai, leukocitai, plokščiojo epitelio ląstelės, neplokščiojo epitelio ląstelės, hialininiai cilindrai, gleivės, bakterijos,mielės arba į mieles panašios ląstelės, kristalai; subkategorijos (privalomos analitės): dismorfiniai eritrocitai, pereinamojo epitelio ląstelės, kalcio okasalų kristalai, uratų kristalai, amorfiniai kristalai. Pateikiamas ataskymas: skaičius/µl, skaičius/ DPL(HPF)
3.2.5 | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau kaip 30 tyrimų per valandą.
3.2.6 | Skubių mėginių ištyrimas | Turi būti galimybė atlikti skubius (STAT) tyrimus, turi būti ne mažiau kaip 1 (viena) pozicija skubių tyrimų mėgintuvėliui.
3.2.8 | Kokybės kontrolė | Dviejų lygių, ne mažiau kaip eritrocitų ir leukocitų kiekybiniam rezultatui patikrinti.
3.2.9 | Atminties talpa | Ne mažiau kaip 10 000 rezultatų
3.2.10 | Su įranga pateikiamas atlasas su pavaizduotomis ląstelėmis ir kitomis dalelėmis. | Būtina
4. REIKALAVIMAI PAPILDOMAM (GALI BŪTI PUSIAU AUTOMATINIS) ANALIZATORIUI, SKIRTAM JUOSTELINIŲ ŠLAPIMO TYRIMŲ ATLIKIMUI (1 vnt.)
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis
3.3.1 | Įrangos paskirtis | Papildomas (gali būti pusiau automatinis) šlapimo tyrimų analizatorius ne senesnis, kaip 2025 m.
3.3.2 | Matavimo principas | Atspindžio fotometrija arba lygiavertis.
3.3.3 | Matavimo ciklas | Matavimo ciklas ne ilgesnis nei 6 sek.
3.3.4 | Analizatorius privalo pateikti rezultatų reikšmes šioms juostelėse esančioms (ne mažiau) analitėms: | BLD - kraujas (eritrocitai), gliukozė - GLU, pH, santykinis tankis - SG, bilirubinas - BIL, urobilinogenas - UBG, ketonai - KET, baltymas - PRO, nitritai - NIT, leukocitai - LEU, askorbo rūgštis - VIT. C, albuminas/mikroalbuminas, kreatininas (ir santykis ACR)
3.3.7 | Testų juostelės dviejų tipų arba visi parametrai vienoje juostelėje. | 1. 11-os parametrų: BLD, URO, BIL, KET, PRO, NIT, GLU, PH, LEU, VTC, SG 2. 2-jų parametrų: ALB, CRE ir jų santykis
3.3.9 | Išorinis brūkšninio kodo skeneris, vidinis terminis spausdintuvas, spalvotas, lietimui jautrus ekranas | Būtina.
3.3.10 | Mėginių identifikacija įvedama nuskaitant brūkšninius kodus ir rankiniu būdu. | Būtina.
3.3.12 | Kokybės sistema | Būtina. Turi būti ne mažiau dviejų lygių ( normos ir patologijos) kontrolinės, skystos, paruoštos vartoti medžiagos.
5. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI TECHNINEI PRIEŽIŪRAI IR INTEGRACIJAI Į LIS
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas
Siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis
5.1 | Techninė priežiūra ir remontas | 1. Tiekėjas turi užtikrinti sistemos arba analizatorių įrangos aparatūrinės ir programinės dalies nemokamą nepertraukiamą techninį aptarnavimą 5 dienas per savaitę, Klaipėdos miesto poliklinikos darbo valandomis sutarties galiojimo laikotarpiu..Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotos įrangos techninę priežiūrą gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą, įskaitant reikalingas detales bei medžiagas, visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią įrangos detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose (Taikos pr.76, Klaipėda). Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisyta ir veikianti įranga pristatomas perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką veikiančią įrangą . 2. Einamojo planinio ir/arba kapitalinio Sistemos arba analizatorių remonto bei techninės priežiūros darbai gali būti atliekami tik iš anksto suderinus su Perkančiąja organizacija datą ir laiką.
5.2 | Specialistų konsultacija | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
5.3 | Integracija į laboratorijos informacinę sistemą | Sistema arba analizatoriai turi būti tinkama/-i (techniškai ir programiškai suderinama/-i) integravimui į Klaipėdos miesto poliklinikoje veikiančią laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste – LIS): 1. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos arba analizatorių komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema arba analizatoriai gali būti sujungta/-i su išorinėmis sistemomis. 2. Siūloma Sistema arba analizatoriai turi turėti galimybę ASTM arba HL7, standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos arba analizatorių komunikavimo parametrus.
6. EKONOMINIO NAUDINGUMO PUNKTAI
Eil. nr. | Kriterijus | Rodiklis | Siūlomi balai
1 | Pvz.: Nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Pvz.: Nuotolinio techninio specialisto prisijungimas galimas | Pvz.: 10
|  | Pvz.: Nuotolinio techninio specialisto prisijungimas negalimas | Pvz.: 0
2
3
7. ŽALIEJI KRITERIJAI
Eil. nr. | Žaliasis kriterijus | Pagrindimas
1 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2

## 2 dalis. Krešejimas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2. PIRKIMO DALIS. Reagentai ir priemonės krešėjimo tyrimams kartu su analizatoriaus panauda ir technine priežiūra (1 vnt).
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI REAGENTAMS
Eil. Nr. | Reikalavimai | Būtini bendrieji reikalavimai reagentams |  |  |  | Atitikimas reikalavimams
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4
1 | Reagentai ir priemonės | Turi būti tinkami siūlomiems analizatoriams, rekomenduojami analizatorių gamintojo (pateikti tai įrodančius dokumentus). Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo. Jei siūlomi reagentai yra ne analizatoriaus gamintojo, būtina pateikti analizatoriaus gamintojo klinikinės-analitinės validacijos protokolus. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje).
2 | Reagentai ir priemonės | Į pasiūlymą turi būti įskaičiuotos visos tyrimui atlikti būtinos priemonės: reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės pagal numatytas gamintojo rekomendacijas bei įrangos techninei profilaktikai naudojamos priemonės. Visos siūlomos prekės (reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga ir kalibratoriai) turi būti prietaiso gamintojo arba su prietaiso gamintojo pateiktais klinikiniais analitiniais validacijos ir adaptacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus.Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, katalogo Nr. Reagentai ir reakcijos matavimo laikmenos turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais siūlomam analizatoriui.
3 | Kokybės kontrolė | Nurodyti visų reagentų ir priemonių kiekius atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę pateiktam tyrimų kiekiui. Tyrimai atliekami darbo dienomis (t.y. 5 dienas per savaitę)
4 | CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis | Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
5 | Reagentų galiojimas pristatymo metu | Ne trumpesnis kaip 2/3 gamintojo numatyto galiojimo termino.
6 | Naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai | Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos lietuvių kalba reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.
7 | Prekių tiekimo sistema | Pagal užsakymo grafiką, esant poreikiui ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. Išskirtiniu atveju, esant skubiam užsakymui - reagentas pristatomas ne ilgiau kaip per 48 val. Prekės pristatomos pagal užsakymo adresą : Klaipėda, Taikos pr. 76
8 | Lygiavertės prekės atitikimas | Visiems nurodytiems tyrimams/testams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis ir objektyviomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
9 | Reagentų ir papildomų priemonių kiekio reikalavimas | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas, ir sklandus įrangos darbas. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą arba nurodys ne visas reikiamas sudedamąsias dalis, toks tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas. Tokiu atveju tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu savo sąskaita tiekti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir pirkėjas įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, privalo įvertinti kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, atidarius diagnostikos reagentus, į stabilumo terminą (-us) bei į tai, kad kiekvieną kartą, atliekant tyrimus, bus naudojami kontrolinės medžiagos ir/ar kalibratoriai ir gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams. Laboratorija dirba 5 dienas per savaitę darbo dienomis.
10 | Prekių išpirkimas | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, neviršijant bendros sutarties kainos. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS
Eil. Nr. | Tyrimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui per 60 mėn. | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 60 mėn. (7 * 8) | PVM tarifas % | Suma, EUR su PVM 60 mėn. (10+PVM) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, gamintojo katalogo pavadinimas, puslapio Nr., atitikimas techniniamas ir kokybiniams reikalavimams
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Protrombino laiko ( II-VII-X faktorių aktyvumo) nustatymas (be kontrolių ir kalibracijos) |  | 30000
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Protrombino laiko II -VII-X faktorių aktyvumo (ir TNS) tyrimas. Protrombino-prokonvertino (Owren’o) metodas, sukalibruotas, reagento pakuotė ne didesnė kaip 10 ml. Mėginys - citruota plazma: normali, lipemiška, ikterinė, hemolizuota (in vivo). Reagentas nejautrus heparinui iki 1 IU/ml, su brūkšniniais kodais siūlomam analizatoriui, sukalibruotas.
2. | Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas ( ADTL ) (be kontrolių ir kalibracijos)
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) tyrimas. 1) Rekalcifikacijos metodas. 2) Mėginys - citruota plazma: leidžiantys ištirti be papildomų procedūrų normalius ir/ar lipeminius, hemolizuotus (in vivo), ikterinius plazmos mėginius. 3) Aktyvatorius silicis. 4) Reagentas su brūkšniniais kodais siūlomam analizatoriui, sukalibruotas. 5) Pakuotė ne didesnė kaip 10 ml. | 24000
3 | D-dimerų koncentracijos nustatymas (be kontrolių ir kalibracijos) |  | 2500
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Imunoturbidimetrinis metodas, reagentas nejautrus heparinui iki 2IU/ml, jautrumas ≥97% , specifiškumas ≥75,5%, NPV≥99,7%, stabilumas ne mažiau kaip 14 d. analizatoriuje, sukalibruotas.
Bendra pasiūlymo kaina, € be PVM
*PVM, €
Bendra pasiūlymo kaina, € su PVM
Bendra pasiūlymo kaina žodžiais:
*Pastabos: - Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM; - Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas. - Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl
3 REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM KRAUJO KREŠĖJIMO SISTEMOS ANALIZATORIUI (1 vnt.)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras))
Siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis
3.1 | Prietaiso apibūdinimas | Didelio jautrumo automatinis krešėjimo sistemos analizatorius (1vnt). Įranga turi būti nauja, pagaminta ne seniau kaip 2025 m.
3.2 | Matavimo principai | 1. Chronometrinis (elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis), leidžiantis patikimai ištirti normalias ir bet kokio lygio lipemines, hemolizuotas, ikterines, plazmas be papildomų procedūrų 2. Kolorimetrinis 3. Imunoturbidimetrinis.
3.3 | Mėginių sistema | 1. Ne mažiau kaip 20 vietų mėginių pirminiuose kraujo ėmimo mėgintuvėliuose 2. Brūkšninio kodavimo identifikavimas mėginiams 3. Galimybė pakrauti cito mėginius nestabdant analizatoriaus darbo. Būtina funkcija - pervesti mėginį į cito būklę be išankstinio užprogramavimo, nelaukiant tyrimų ciklo pabaigos ir jį ištirti. 4. Tiriamieji mėginiai - citruota plazma (normali, lipemiška, hemolizuota, ikterinė). Būtinas automatinis mėginio praskiedimas.
3.4 | Reagentų sistema | 1. Brūkšninio kodavimo identifikavimas reagentams, nuskaitant šiuos duomenis: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, kontrolinių medžiagų duomenis 2. Analizatorius turi pastoviai sekti reagentų, matavimo laikmenų kiekį ir informuoti vartotoją apie teorinį ir realų jų trūkumą. Turi būti galimybė užtikrinti nenutrūkstamą darbą, patalpinant daugiau nei vieną tos pačios rūšies reagento buteliuką
3.5 | Matavimas ir detekcijos sistema | Atliekant chronometrinius tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų: vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. Analizatorius privalo pateikti rezultatus, matavimo metu susidarant tiek normalios, tiek silpnos struktūros krešuliams (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais).
3.6 | Instaliuotų tyrimų programų spektras | ADTL Protrombino komplekso aktyvumui (II,VII, X) D-dimerai
3.7 | Matavimo laikmenų valdymas | 1. Analizatorius turi naudoti vienos rūšies vienkartines matavimo kiuvetes, su brūkšniniu kodu analizatoriui. 2. Vienam tyrimui turi būti naudojama viena matavimo kiuvetė. 3) Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po 200 vnt.
3.8 | Komplektacija | Analizatorius, monitorius, klaviatūra, spausdintuvas, srovės/įtampos stabilizatorius
3.9 | Duomenų perdavimas | 1.Analizatorius turi turėti dvikryptę sąsają su pagrindiniu kompiuteriu. 2. Jungtis prie LIS 3. Galimybė įrašyti duomenis DVD+/-RW įrenginio pagalba arba per USB jungtį
3.10 | Analizatoriaus priežiūra | Įrangos galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 valandas po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Įranga turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią įrangos detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose adresu Taikos pr. 76, Klaipėda Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisyta ir veikianti įranga pristatomas perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką veikiančią įrangą arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas, išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.
3.11 | Analizatoriaus pristatymas į laboratoriją po panaudos sutarties pasirašymo nei ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų. | Būtina
4. EKONOMINIO NAUDINGUMO PUNKTAI
Eil. nr. | Kriterijus | Rodiklis | Siūlomi balai
1 | Pvz.: Metodo jautrumas Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo prietaiso naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą prietaiso aprašą anglų kalba). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais. | Pvz.: ≥97% | Pvz.: 2
|  | Pvz.: mažiau 97% | Pvz.: 0
2
3
5. ŽALIEJI KRITERIJAI
Eil. nr. | Žaliasis kriterijus | Pagrindimas
1 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2

## 3 dalis. Kraujas, ENG, CRB
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
3. PIRKIMO DALIS. Reagentai ir priemonės kraujo tyrimas (bendro kraujo, ENG, CRB) kartu su analizatorių panauda ir technine priežiūra
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI REAGENTAMS
Eil. Nr. | Reikalavimai | Būtini bendrieji reikalavimai reagentams |  |  |  | Atitikimas reikalavimams
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4
1 | Reagentai ir priemonės | Turi būti tinkami siūlomiems analizatoriams, rekomenduojami analizatorių gamintojo (pateikti tai įrodančius dokumentus). Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo. Jei siūlomi reagentai yra ne analizatoriaus gamintojo, būtina pateikti analizatoriaus gamintojo klinikinės-analitinės validacijos protokolus. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje).
2 | Reagentai ir priemonės | Į pasiūlymą turi būti įskaičiuotos visos tyrimui atlikti būtinos priemonės: reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės pagal numatytas gamintojo rekomendacijas bei įrangos techninei profilaktikai naudojamos priemonės. Visos siūlomos prekės (reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga ir kalibratoriai) turi būti prietaiso gamintojo arba su prietaiso gamintojo pateiktais klinikiniais analitiniais validacijos ir adaptacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus.Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, katalogo Nr. Reagentai ir reakcijos matavimo laikmenos turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais siūlomam analizatoriui.
3 | Kokybės kontrolė | Nurodyti visų reagentų ir priemonių kiekius atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę pateiktam tyrimų kiekiui. Tyrimai atliekami darbo dienomis (t.y. 5 dienas per savaitę)
4 | CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis | Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
5 | Reagentų galiojimas pristatymo metu | Ne trumpesnis kaip 2/3 gamintojo numatyto galiojimo termino.
6 | Naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai | Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos lietuvių kalba reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.
7 | Prekių tiekimo sistema | Pagal užsakymo grafiką, esant poreikiui ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. Išskirtiniu atveju, esant skubiam užsakymui - reagentas pristatomas ne ilgiau kaip per 48 val. Prekės pristatomos pagal užsakymo adresą : Klaipėda, Taikos pr. 76
8 | Lygiavertės prekės atitikimas | Visiems nurodytiems tyrimams/testams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis ir objektyviomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
9 | Reagentų ir papildomų priemonių kiekio reikalavimas | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas, ir sklandus įrangos darbas. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą arba nurodys ne visas reikiamas sudedamąsias dalis, toks tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas. Tokiu atveju tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu savo sąskaita tiekti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir pirkėjas įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, privalo įvertinti kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, atidarius diagnostikos reagentus, į stabilumo terminą (-us) bei į tai, kad kiekvieną kartą, atliekant tyrimus, bus naudojami kontrolinės medžiagos ir/ar kalibratoriai ir gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams. Laboratorija dirba 5 dienas per savaitę darbo dienomis.
10 | Prekių išpirkimas | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, neviršijant bendros sutarties kainos. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. ATLIEKAMŲ TYRIMŲ SKAIČIUS
Eil. Nr. | Tyrimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui per 60 mėn. | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 60 mėn. (7 * 8) | PVM tarifas % | Suma, EUR su PVM 60 mėn. (10+PVM) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, gamintojo katalogo pavadinimas, puslapio Nr., atitikimas techniniamas ir kokybiniams reikalavimams
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Bendrasis hematologinis tyrimas su automatizuota išplėstine ≥ 5-ių dalių leukograma |  | 38000
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas |  | 10000
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 | C-reaktyvaus baltymo tyrimas |  | 30000
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4 | Bendrasis hematologinis tyrimas su automatizuota išplėstine ≥ 5-ių dalių leukograma papildomu analizatoriumi |  | 110000
4.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Bendra pasiūlymo kaina, € be PVM
*PVM, €
Bendra pasiūlymo kaina, € su PVM
Bendra pasiūlymo kaina žodžiais:
*Pastabos: - Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM; - Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas. - Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl
3. REIKALAVIMAI KRAUJO TYRIMO ANALIZATORIAMS: AUTOMATINIAMS ANALIZATORIAMS, ATLIEKANTIEMS BENDRO KRAUJO TYRIMUS (1 VNT.), ENG TYRIMUS (1 VNT.) , CRB TYRIMUS (1 VNT.) ARBA AUTOMATINEI SISTEMAI, ATLIEKANČIAI BENDRO KRAUJO, ENG, CRB TYRIMUS (1 VNT.) IR PAPILDOMAM AUTOMATINIAM HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI (1VNT.)
Eil.Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Kraujo tyrimus atliekanti analizatoriai arba analizatorių sistema (toliau - Sistema) (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) | Nauji (neeksploatuoti) analizatoriai arba sistema ne senesnė nei 2025 m. (būtinas tiekėjo patvirtinimas)
2 | Analizatorių arba sistemos paskirtis | Techniškai pajėgūs/pajėgi atlikti visus 1 priede išvardintus tyrimus.
3 | Analizatorių arba sistemos komplektacija | 1. Hematologinis analizatorius (1 vnt.) 2. Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų analizatorius (nebūtinas, jei 1.2. punkto 1 dalyje siūlomas hematologinis analizatorius su ENG tyrimo funkcija). 3. C-reaktyvaus baltymo (CRB) analizatorius (nebūtinas, jei 1.2. punkto 1 dalyje siūlomas hematologinis analizatorius su CRB tyrimo funkcija). 4. Papildomas hematologinis analizatorius (1 vnt.) 5. Nepertraukiamas maitinimo šaltinis (-iai). Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi būti pajėgūs eliminuoti didelius elektros įtampos svyravimus, užtikrinti, kad nutrūkus elektros energijos tiekimui iš elektros tinklo visi pradėti tyrimų procesai būtų įvykdyti, tyrimų rezultatai išsaugoti. 6. Kompiuteris (PC). 7. Spausdintuvas.
4 | Hematologinio analizatoriaus techniniai parametrai | Hematologinis analizatorius - naujas (neeksploatuotas) ne senesnis nei 2025 m. (būtinas tiekėjo patvirtinimas)
5 | Hematologinio analizatoriaus našumas | Analizatoriaus našumas tiriant veninį kraują su diferenciacija (CBC+DIFF) – ne mažiau kaip 75 tyrimai per valandą
6 | Hematologinio analizatoriaus našumas | Analizatoriaus našumas tiriant veninį kraują su diferenciacija (CBC+DIFF) – ne mažiau kaip 50 tyrimų per valandą
7 | Tyrimo metodai | Tiriamųjų analičių matavimams taikomi ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai iš žemiau išvardintų: 1) Elektrinės varžos pokyčio matavimo metodas 2) Šviesos sklaidos (priekinės ir šoninės) matavimo metodas (tėkmės citometrija) 3) Spektrofotometrijos metodas 4) Fluorescencinio dažymo metodas 5) Radijo bangų laidumo ir penkiakryptės šviesos sklaidos matavimo metodas
8 | Tiriami ėminiai | 1. Veninį kraują, 2. Kapiliarinį kraują.
9 | Įsiurbiamo ėminio kiekis | Veninio kraujo ir kapiliarinio kraujo automatizuotam tyrimui atlikti reikalingas (įsiurbiamas) ėminio kiekis ne didesnis kaip 30 µl.
10 | Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus | 1. CBC (bendras kraujo tyrimas be diferenciacijos); 2. CBC+DIFF (bendras kraujo tyrimas su diferenciacija);
11 | Skirtinguose režimuose matuojami parametrai | CBC: 1. Leukocitų absoliutus kiekis (WBC), 2. Eritrocitų absoliutus kiekis (RBC), 3. Hemoglobinas (HGB), 4. Hematokritas (HCT), 5. Vidutinis eritrocito tūris (MCV), 6. Vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH), 7. Vidutinė eritrocitų hemoglobino koncentracija (MCHC), 8. Eritrocito dydžio pasiskirstymo plotis – standartinis nuokrypis (RDW-SD), 9. Eritrocito dydžio pasiskirstymo plotis – variacijos koeficientas (RDW-CV), 10. Trombocitų absoliutus kiekis (PLT), 11. Trombocito vidutinis tūris (MPV), 12. Trombokritas (PCT), 13. Trombocito dydžio pasiskirstymo plotis (PDW). CBC+DIFF: 1. WBC, 2. RBC, 3. HGB, 4. HCT, 5. MCV, 6. MCH, 7. MCHC, 8. RDW-SD, 9. RDW-CV, 10. PLT, 11. MPV, 12. PCT, 13. PDW 14. Neutrofilai (#, %), 15. Limfocitai (#, %), 16. Monocitai (#, %), 17. Eozinofilai (#, %), 18. Bazofilai (#, %), 19. Nebrandūs granulocitai (#, %), 20. Branduolėti eritrocitai (nRBC) (#, %).
12 | Įspėjamieji pranešimai | 1. Blastai, 2. Atipiniai limfocitai, 3. Nebrandūs granulocitai, 4. Leukogramos poslinkis į kairę, 5. Anizocitozė, 6. Mikrocitai, 7. Makrocitai, 8. Ląstelių fragmentai, 9. Branduolėti eritrocitai, 10. Trombocitų sankaupos. (arba lygiaverčiai įspėjamieji pranešimai (flags)).
13 | Kraujo mėginiuose matuojamų parametrų ribos (ne siauresnės nei nurodytos) | 1. RBC: 0,01–8,5 ×1012/l; 2. HGB: 1–255 g/l; 3. HCT: 1–75 %; 4. WBC: 0,05–400 ×109/l; 5. PLT: 3–3000 ×109/l.
14 | Reikalavimai hematologiniam analizatoriui | 1. Tyrimas atliekamas iš uždarų ir atvirų mėgintuvėlių. 2. Automatizuotai tyrimas atliekamas iš vakuuminių standartinio tūrio mėgintuvėlių ir rankiniu būdu – iš standartinio dydžio mikromėgintuvėlių 3. Prieš tyrimą kraujas gerai sumaišomas. 4. Hematologinis analizatorius turi automatinį rotacinį ėminių brūkšninių kodų skenavimą. 5. Reagentų duomenys įvedami į kompiuterį arba į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą. 6. Analizatoriuje turi būti ši informacija: reagentų pavadinimai, reagentų tinkamumo naudoti laikas po atidarymo (nuo įdėjimo į analizatorių), likusio tūrio/tyrimų kiekis, turi būti informacija/įspėjimas apie besibaigiančius reagentus. 7. Talpa automatiniam ėminių padavimui – ne mažiau 30 vnt. mėgintuvėlių. 8. Galima nuolat papildyti ėminius su stoveliais analizatoriaus darbo metu. 9. Automatinis tyrimų patvirtinimas pagal vartotojo nustatytus kriterijus. 10. Duomenų saugojimo talpa ne mažiau kaip 100 000 tyrimų rezultatų, įskaitant histogramas ir taškines diagramas. 11. Analizatorius privalo turėti kokybės kontrolės modulį kuris: 1) Skaičiuotų kokybės parametrų statistines vertes (vidurkį, standartinį nuokrypį, variacijos koeficientą). 2) Generuotų pasirinkto laikotarpio Levey-Jennings grafikus. 3) Turėtų kokybės kontrolės duomenų eksportavimo funkciją.
15 | Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų analizatoriaus arba hematologinio analizatoriaus su ENG tyrimo funkcija techniniai parametrai | Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų analizatorius arba hematologinis analizatorius su ENG tyrimo funkcija – naujas (neeksploatuotas), ne senesnis nei 2025 m. (būtinas tiekėjo patvirtinimas)
16 | Matavimo metodas | Westergren arba modofikuotas Westergren arba koreliuojantis su Westergren metodu (koreliacijos koeficientas ne mažiau kaip 0,94)
17 | Ėminys | Kraujas su K2 EDTA
18 | Rezultatų pateikimas | mm/h
19 | Reikalavimai analizatoriui | 1. Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) analizatorius (arba hematologinis analizatorius su ENG tyrimo funkcija) turi jungtis nepertraukiama konvejerine jungtimi su kita įranga arba būti kaip atskiras analizatorius. 2. Automatizuotai tyrimas atliekamas iš vakuuminių standartinio tūrio mėgintuvėlių.
20 | C-reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimų analizatoriaus techniniai parametrai | C-reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimų analizatorius arba hematologinis analizatorius su CRB tyrimo funkcija – naujas (neeksploatuotas), ne senesnis nei 2025 m. (būtinas tiekėjo patvirtinimas)
21 | Ėminys | Veninis ir kapiliarinis kraujas
22 | Matavimo principas | Latekso dalelėmis sustiprintas imunonefelometrijos metodas arba lygiavertis
23 | Įsiurbiamo mėginio kiekis | 30 uL (veninio kraujo)
24 | Matavimo ribos | 1-300 mg/l
25 | Reikalavimai analizatoriui | C-reaktyvaus baltymo (CRB) analizatorius (arba hematologinis analizatorius su CRB tyrimo funkcija) turi jungtis nepertraukiama konvejerine jungtimi su kita įranga arba būti kaip atskiras analizatorius.
26 | Papildomo hematologinio analizatoriaus techniniai parametrai | Hematologinis analizatorius - naujas (neeksploatuotas) ne senesnis nei 2025 m.
27 | Hematologinio analizatoriaus našumas | Analizatoriaus našumas tiriant veninį kraują su diferenciacija (CBC+DIFF) – ne mažiau kaip 75 tyrimai per valandą
28 | Tyrimo metodai | Tiriamųjų analičių matavimams taikomi ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai iš žemiau išvardintų: 1) Elektrinės varžos pokyčio matavimo metodas 2) Šviesos sklaidos (priekinės ir šoninės) matavimo metodas (tėkmės citometrija) 3) Spektrofotometrijos metodas 4) Fluorescencinio dažymo metodas 5) Radijo bangų laidumo ir penkiakryptės šviesos sklaidos matavimo metodas
29 | Tiriami ėminiai | 1. Veninį kraują, 2. Kapiliarinį kraują.
30 | Įsiurbiamo ėminio kiekis | Veninio kraujo ir kapiliarinio kraujo automatizuotam tyrimui atlikti reikalingas (įsiurbiamas) ėminio kiekis ne didesnis kaip 30 µl.
31 | Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus | 1. CBC (bendras kraujo tyrimas be diferenciacijos); 2. CBC+DIFF (bendras kraujo tyrimas su diferenciacija);
32 | Skirtinguose režimuose matuojami parametrai | CBC: 1. Leukocitų absoliutus kiekis (WBC), 2. Eritrocitų absoliutus kiekis (RBC), 3. Hemoglobinas (HGB), 4. Hematokritas (HCT), 5. Vidutinis eritrocito tūris (MCV), 6. Vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH), 7. Vidutinė eritrocitų hemoglobino koncentracija (MCHC), 8. Eritrocito dydžio pasiskirstymo plotis – standartinis nuokrypis (RDW-SD), 9. Eritrocito dydžio pasiskirstymo plotis – variacijos koeficientas (RDW-CV), 10. Trombocitų absoliutus kiekis (PLT), 11. Trombocito vidutinis tūris (MPV), 12. Trombokritas (PCT), 13. Trombocito dydžio pasiskirstymo plotis (PDW). CBC+DIFF: 1. WBC, 2. RBC, 3. HGB, 4. HCT, 5. MCV, 6. MCH, 7. MCHC, 8. RDW-SD, 9. RDW-CV, 10. PLT, 11. MPV, 12. PCT, 13. PDW 14. Neutrofilai (#, %), 15. Limfocitai (#, %), 16. Monocitai (#, %), 17. Eozinofilai (#, %), 18. Bazofilai (#, %), 19. Nebrandūs granulocitai (#, %), 20. Branduolėti eritrocitai (nRBC) (#, %).
33 | Kraujo mėginiuose matuojamų parametrų ribos (ne siauresnės nei nurodytos) | 1. RBC: 0,01–8,5 ×1012/l; 2. HGB: 1–255 g/l; 3. HCT: 1–75 %; 4. WBC: 0,05–400 ×109/l; 5. PLT: 3–4000 ×109/l.
34 | Reikalavimai hematologiniam analizatoriui | 1. Tyrimas atliekamas iš atvirų mėgintuvėlių ranka prie adatos pridedant mėgintuvėlį. 2. Analizatorius naudoja tuos pačius reagentus kaip 1.2. punkto 1 dalyje siūlomas hematologinis analizatorius 3. Reagentų duomenys įvedami į kompiuterį arba į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą. 4. Analizatoriuje turi būti ši informacija: reagentų pavadinimai, reagentų tinkamumo naudoti laikas po atidarymo (nuo įdėjimo į analizatorių), likusio tūrio/tyrimų kiekis, turi būti informacija/įspėjimas apie besibaigiančius reagentus. 5. Duomenų saugojimo talpa ne mažiau kaip 100 000 tyrimų rezultatų, įskaitant histogramas ir taškines diagramas. 6. Analizatorius privalo turėti kokybės kontrolės modulį kuris: 1) Skaičiuotų kokybės parametrų statistines vertes (vidurkį, standartinį nuokrypį, variacijos koeficientą). 2) Generuotų pasirinkto laikotarpio Levey-Jennings grafikus. 3) Turėtų kokybės kontrolės duomenų eksportavimo funkciją. | 1. Tyrimas atliekamas iš atvirų mėgintuvėlių ranka prie adatos pridedant mėgintuvėlį. 2. Analizatorius naudoja tuos pačius reagentus kaip 1.2. punkto 1 dalyje siūlomas hematologinis analizatorius 3. Reagentų duomenys įvedami į kompiuterį arba į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą. 4. Analizatoriuje turi būti ši informacija: reagentų pavadinimai, reagentų tinkamumo naudoti laikas po atidarymo (nuo įdėjimo į analizatorių), likusio tūrio/tyrimų kiekis, turi būti informacija/įspėjimas apie besibaigiančius reagentus. 5. Duomenų saugojimo talpa ne mažiau kaip 100 000 tyrimų rezultatų, įskaitant histogramas ir taškines diagramas. 6. Analizatorius privalo turėti kokybės kontrolės modulį kuris: 1) Skaičiuotų kokybės parametrų statistines vertes (vidurkį, standartinį nuokrypį, variacijos koeficientą). 2) Generuotų pasirinkto laikotarpio Levey-Jennings grafikus. 3) Turėtų kokybės kontrolės duomenų eksportavimo funkciją. | 1. Tyrimas atliekamas iš atvirų mėgintuvėlių ranka prie adatos pridedant mėgintuvėlį. 2. Analizatorius naudoja tuos pačius reagentus kaip 1.2. punkto 1 dalyje siūlomas hematologinis analizatorius 3. Reagentų duomenys įvedami į kompiuterį arba į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą. 4. Analizatoriuje turi būti ši informacija: reagentų pavadinimai, reagentų tinkamumo naudoti laikas po atidarymo (nuo įdėjimo į analizatorių), likusio tūrio/tyrimų kiekis, turi būti informacija/įspėjimas apie besibaigiančius reagentus. 5. Duomenų saugojimo talpa ne mažiau kaip 100 000 tyrimų rezultatų, įskaitant histogramas ir taškines diagramas. 6. Analizatorius privalo turėti kokybės kontrolės modulį kuris: 1) Skaičiuotų kokybės parametrų statistines vertes (vidurkį, standartinį nuokrypį, variacijos koeficientą). 2) Generuotų pasirinkto laikotarpio Levey-Jennings grafikus. 3) Turėtų kokybės kontrolės duomenų eksportavimo funkciją.
35 | Reikalavimai siūlomiems analizatoriams
36 | Sistemos arba analizatorių ir/ar programinės įrangos suderinamumas su LIS | Sistema arba analizatoriai turi būti tinkama/-i (techniškai ir programiškai suderinama/-i) integravimui į Klaipėdos miesto poliklinikoje veikiančią laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste – LIS): 1. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos arba analizatorių komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema arba analizatoriai gali būti sujungta/-i su išorinėmis sistemomis. 2. Siūloma Sistema arba analizatoriai turi turėti galimybę ASTM arba HL7, standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos arba analizatorių komunikavimo parametrus.
37 | Reikalavimai įrangos aptarnavimui | 1. Tiekėjas turi užtikrinti sistemos arba analizatorių įrangos aparatūrinės ir programinės dalies nemokamą nepertraukiamą techninį aptarnavimą 5 dienas per savaitę, Klaipėdos miesto poliklinikos darbo valandomis sutarties galiojimo laikotarpiu. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). 2. Einamojo planinio ir/arba kapitalinio Sistemos arba analizatorių remonto bei techninės priežiūros darbai gali būti atliekami tik iš anksto suderinus su Perkančiąja organizacija datą ir laiką. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).
4. EKONOMINIO NAUDINGUMO PUNKTAI
Eil. nr. | Kriterijus | Rodiklis | Siūlomi balai
1 | Pvz.: Įsiurbiamo mėginio tūris dirbant su autopakrovėju Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo prietaiso naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą prietaiso aprašą anglų kalba). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais. | Pvz.: Ne daugiau kaip 100 µL | Pvz.: 2
|  | Pvz.: Daugiau kaip 100 µL | Pvz.: 0
2
3
5. ŽALIEJI KRITERIJAI
Eil. nr. | Žaliasis kriterijus | Pagrindimas
1 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2

## Ekonominio naud. skaičiavimas
1. | Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų.
Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius:
1.1. | Pirmas kriterijus - Kaina (C). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 70.
1.2. | Antrasis kriterijus - Techniniai privalumai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime yra 30.
2. | Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę S=C+T.
2.1. | Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus - pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X).
2.2. | Pasiūlymo kainos balo apskaičiavimui taikoma formulė C=(Cmin/Cp)*X.
2.3. | Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balai apskaičiuojami taikant formulę T=T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8... Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8...) balai apskaičiuojami pagal atitinkamus surenkamus balus.