KLAUSIMYNAS

VIENKARTINĖS CHIRURGINĖS PRIEMONĖS KRŪTINĖS CHIRURGIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINĖS CHIRURGINĖS PRIEMONĖS KRŪTINĖS CHIRURGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | Vienkartinės medicinos priemonės. Vienkartinės chirurginės priemonės krūtinės chirurgijai |  |  |
| 0 | Bipoliarinės laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turėti suderintą rašytinį susitarimą su gamintoju ar jo įgaliotu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (96 vnt.) |  |  |
| 1 | Bipolinis instrumentas, turintis galimybę vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7 mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus |  |  |
| 2 | Instrumento diametras: 5 mm ± 0,2 mm |  |  |
| 3 | Instrumento darbinis ilgis: 37 cm ± 0,2 cm arba 23 cm ± 0,2 cm (pasirenkama užsakymo metu) |  |  |
| 4 | Pistoleto arba žirklių tipo rankena |  |  |
| 5 | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu) |  |  |
| 6 | Galima užlydyti ir nupjauti |  |  |
| 7 | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |  |
| 8 | Instrumento darbinė dalis rotuojama 350°-360° |  |  |
| 9 | Darbinė dalis lenkta |  |  |
| 10 | Pjovimo ilgis: 18,5 mm ± 0,2 mm |  |  |
| 11 | Koaguliacija: 20,3 mm ± 0,2 mm |  |  |
| 12 | Žnyplės padengtos danga, mažinančia audinių kibimą arba turinčios lygiavertę technologiją, mažinančią audinių kibimą |  |  |
| 13 | Instrumente integruotas peilis iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) |  |  |
| 14 | Yra saugumo mechanizmas, kad peilis po nupjovimo grįš į saugią padėtį |  |  |
| 15 | Instrumentas vienkartinis, sterilus |  |  |
| 16 | Techniškai suderinamos su Ligoninėje turimu gamintojo „Covidien” Valleylab tipo elektrochirurginiu generatoriumi |  |  |
| 17 | Bendriniai reikalavimai (taikoma visai pirkimo daliai): |  |  |
| 18 | Pareikalavus tiekėjas privalo organizuoti mokymus operacinės personalui. Mokymus turi vesti gamintojo sertifikuotas instruktorius (-iai) siūlomai energinei sistemai (pateikiami galiojantys sertifikatai ir mokymų programa) |  |  |
| 19 | Tiekėjas turi užtikrinti, kad visos priemonės buvo sandėliuojamos ir transportuojamos laikantis gamintojo nustatytų sąlygų (pateikiami tai patvirtinantys dokumentai) |  |  |
| 20 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo (ES/EEE) rašytinį patvirtinimą (įgaliojimą), kad tiekėjas yra įgaliotas platinti siūlomus gaminius Lietuvos Respublikoje ir vykdyti su tuo susijusius įsipareigojimus (garantinį aptarnavimą, saugos pranešimų (FSN) ir korekcinių veiksmų (FSCA) įgyvendinimą) |  |  |
| 21 | Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje |  |  |
| 2 dalis | Vienkartinės žaizdų kraštų apsaugos |  |  |
| 0 | Vienkartinės žaizdų kraštų apsaugos (100 vnt.) |  |  |
| 1 | Vienkartinė, sterili sistema, skirta žaizdos kraštų apsaugai chirurginių operacijų metu |  |  |
| 2 | Žaizdos apsauga, skirta 2,5 - 6 cm ilgio pjūviams. |  |  |
| 3 | Sudarytas iš dviejų žaizdos kraštų apsauginių žiedų sujungtų plėvele |  |  |
| 4 | Viršutinis žaizdos žiedas skirtas lengvai adaptuoti sistemą skirtingo storio audiniams |  |  |
| 5 | Apatinis lankstus žiedas lengvai įvedamas ir ištraukiamas per pjūvio vietą |  |  |
| 6 | Retrakcinis žiedas skirtas maksimaliai pagerinti matomumą |  |  |
| 7 | Distalinis ir proksimalinis žiedas pagamintas iš Pellethane 2363-80A arba lygiavertės medžiagos |  |  |
| 8 | Vidurinė plėvelė pagaminta iš poliuretano |  |  |
| 9 | Sudėtyje nėra latekso, ftalatų |  |  |
| 10 | Medicinos prietaisų II a klasė pagal ES direktyvą 93/42EEB |  |  |
| 11 | Pažymėtas CE ženklu |  |  |