VIDEO ENDOSKOPINĖ SISTEMA 2 KOMP.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirta viršutinės ir apatinės virškinimo sistemos dalies (stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir kt.) ištyrimui ir gydymui. |  |  |
| 1.1. | Monitorius (kiekis 1 vnt.) |  |  |  |
| 1.1.1. | Paskirtis | Skirtas naudoti medicinoje |  |  |
| 1.1.2. | Ekrano įstrižainė | ≥ 31" |  |  |
| 1.1.3. | Raiška | ≥ 3840×2160 taškų |  |  |
| 1.1.4. | Šviesumas | ≥ 650 cd/m2 |  |  |
| 1.1.5. | Vaizdo signalų įvestys | 1. ≥ 1× HDMI (arba lygiavertė); 2. ≥ 1× 12G-SDI (arba lygiavertė). |  |  |
| 1.1.6. | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1. Vaizdas vaizde (PIP arba lygiavertis); 2. Vaizdas ne vaizde (POP arba lygiavertis). |  |  |
| 1.2. | Vaizdo centras (kiekis 1 vnt.) |  |  |  |
| 1.2.1. | Paskirtis: | 1. Gastroskopija; 2. Kolonoskopija; |  |  |
| 1.2.2. | Šviesos šaltinis (tyrimų lempa) | 1. LED arba lygiavertis šviesos šaltinis; 2. Integruotas į vaizdo centrą arba atskiras modulis. |  |  |
| 1.2.3. | Specializuoti apšvietimo režimai | 1. Įprastas, baltos šviesos, stebėjimo režimas; 2. Siauro spektro atvaizdavimo ir stebėjimo arba mėlynos šviesos režimas – skirtas padidinti spalvų kontrastą ir išryškinti paviršinių audinių ir gleivinės struktūras bei mikro kraujagyslių tinklą; 3. Raudonos spalvos režimas, padidinantis spalvų kontrastą, kurio metu lengviau pastebėti gleivinės uždegimą (kitus pažeidimus) ir jo ribas. |  |  |
| 1.2.4. | Signalų išvestis | DVI-D arba 3G-SDI tipo arba lygiavertė jungtis; |  |  |
| 1.2.5. | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti | 1. Ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus; |  |  |
| 1.2.6. | Diafragmos (IRIS) režimai | 1. Automatinis reguliavimas; 2. Reguliavimas pagal ryškiausią endoskopinio vaizdo sritį; 3. Ryškumas reguliuojamas atsižvelgiant į vidutinį endoskopinio vaizdo ryškumą. |  |  |
| 1.2.7. | Pacientų duomenų įvedimas bei išsaugojimas | Įrenginio atmintyje talpinami ne mažiau kaip 40-ies pacientų duomenys |  |  |
| 1.2.8. | Vaizdų išsaugojimo atmintis | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas |  |  |
| 1.2.9. | Oro tiekimas | Reguliuojamas oro tiekimas |  |  |
| 1.3. | Apiplovimo (irigacinė) pompa (kiekis 1 vnt.) |  |  |  |
| 1.3.1. | Paskirtis | Apiplovimo pompa skirta skysčiui tiekti endoskopijos metu |  |  |
| 1.3.2. | Galimybė reguliuoti vandens srautą | Su galimybe reguliuoti vandens srautą |  |  |
| 1.3.3. | Maksimalus vandens srautas | 1. Per instrumentinį kanalą ≥ 500 ml/min.; 2. Per papildomą vandens kanalą ≥ 200 ml/min. |  |  |
| 1.3.4. | Kartu su plovimo pompa pateikiama: | 1. Ne mažiau kaip 2 litrų talpos, autoklavuojamas vandens konteineris ≥ 1 vnt.; 2. Vienkartiniai ir/arba daugkartiniai vamzdeliai vandeniui ≥ 10 vnt. |  |  |
| 1.4. | Mobilus vežimėlis endoskopinei įrangai (kiekis 1 vnt.) |  |  |  |
| 1.4.1. | Reikalavimai vežimėliui | 1. Su 4-iais ratukais, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais; 2. Su ≥ 2 lentynomis; 3. Su laikikliu, skirtu ≥ 2 endoskopams pakabinti. |  |  |
| 1.4.2. | Svirtis (arba alkūnė) monitoriaus pakabinimui | Vežimėlis su svirtimi (arba alkūne) siūlomam monitoriui pakabinti |  |  |
| 1.4.3. | Centrinis įjungimo / išjungimo mygtukas | Būtinas centrinis įjungimo / išjungimo mygtukas |  |  |
| 1.4.4. | Skiriamasis transformatorius | Būtinas skiriamasis transformatorius |  |  |
| 1.5. | Vaizdo gastroskopas (kiekis 1 vnt.) |  |  |  |
| 1.5.1. | Gastroskopo prijungimas prie vaizdo centro | Gastroskopas prie vaizdo centro jungiasi viena jungtimi |  |  |
| 1.5.2. | Apžiūros laukas | ≥ 140 |  |  |
| 1.5.3. | Apžiūros lauko gylis | Nuo ≤ 2 mm iki ≥ 100 mm |  |  |
| 1.5.4. | Lenkimo kampai | 1. Aukštyn / žemyn ≥ 210°/ ≥ 90°; 2. Kairėn / dešinėn ≥ 100°/ ≥ 100°. |  |  |
| 1.5.5. | Įvedamos dalies (įskaitant distalinį segmentą) išorinis diametras | ≤ 9,3 mm |  |  |
| 1.5.6. | Darbinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm |  |  |
| 1.5.7. | Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) | ≥ 1000 mm |  |  |
| 1.5.8. | Vaizdo sensorius | CMOS arba lygiavertis |  |  |
| 1.6. | Vaizdo kolonoskopas (kiekis 1 vnt.) |  |  |  |
| 1.6.1. | Kolonoskopo prijungimas prie vaizdo centro | Kolonoskopas prie vaizdo centro jungiasi viena jungtimi |  |  |
| 1.6.2. | Apžiūros laukas | ≥ 170 |  |  |
| 1.6.3. | Apžiūros lauko gylis | Nuo ≤ 2 mm iki ≥ 100 mm |  |  |
| 1.6.4. | Lenkimo kampai | 1. Aukštyn/žemyn ≥ 180°/ ≥ 180°; 2. Kairėn/dešinėn ≥ 160°/ ≥ 160°. |  |  |
| 1.6.5. | Įvedamos dalies (įskaitant distalinį segmentą) išorinis diametras | ≤ 12,8 mm |  |  |
| 1.6.6. | Darbinio kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |  |  |
| 1.6.7. | Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) | ≥ 1600 mm |  |  |
| 1.6.8. | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtinas papildomas vandens padavimo kanalas |  |  |
| 1.6.10. | Vaizdo sensorius | CMOS arba lygiavertis |  |  |
| 1.6.11. | Rankinė įvedamos dalies standumo reguliavimo funkcija | Būtina rankinė įvedamos dalies standumo reguliavimo funkcija |  |  |
| 1.7. | CO2 dujų insufliatorius (kiekis 1 vnt.) |  |  |  |
| 1.7.1. | Paskirtis | Skirtas naudoti endoskopinių procedūrų (kolonoskopijų) metu; |  |  |
| 1.7.2. | Dujų tiekimo šaltiniai | Galimybė prijungti prie centrinės CO2 dujų sistemos ir CO2 dujų baliono; |  |  |
| 1.7.3. | Talpos indikatorius | Su dujų baliono talpos indikatoriumi; |  |  |
| 1.7.4. | Komplekte | Žarna prijungimui prie CO2 dujų baliono DIN standarto |  |  |
| 1.8. | Siurblys (kiekis 1 vnt.) |  |  |  |
| 1.8.1. | Didžiausias siurbimo srautas | ≥ 40 l/min. |  |  |
| 1.8.2. | Vakuumas | ≥ 90 kPa |  |  |
| 1.8.3. | Komplekte | Autoklavuojamas indas skysčiams ≥ 1 l talpos. (2 vnt.) |  |  |

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.