TSD-105, VPP-8835

Lubinių konsolių techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Lubinė alkūninė anesteziologinė konsolė, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konsolės konstrukcija ir tipas | - Prie lubų montuojama dviejų alkūnių horizontali konsolė (su montavimu prie lubų-perdangos, atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį ir perdangos tipą); - Konsolė tiekiama su jos tvirtinimui prie lubų reikalingais elementais; - Alkūnių išmatavimai pritaikomi individualiai pagal patalpą; - Prie horizontalios konsolės apatinės plokštumos pritvirtinti du vertikalūs įrangos tvirtinimo stovai. Stovų ilgis ≥ 1100 mm; - Konsolės dviejų alkūnių („rankos“) bendras sukimosi ašių skaičius ≥ 3; - Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas ≥ 330°; - Konsolės padėties fiksavimui naudojama elektromagnetinių arba pneumatinių stabdžių sistema ≥ 2 ašims; - Yra mygtukas, valdantis visus konsolės alkūnių stabdžius vienu metu; - Konsolėje įrengti judesio eigos ribotuvai. |  |
| 2. | Didžiausia konsolės apkrova | ≥ 150 kg |  |
| 3. | Konsolės konstrukciniai elementai, palengvinantys jos valymą | - Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; - Konsolėje nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; - Visi konsolės paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms. |  |
| 4. | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | - Jungtys yra išdėstomos horizontalioje konsolės kolonoje; - Konkrečios jungties vieta turi būti laisvai pasirenkama (suderinama su vartotoju užsakymo metu). |  |
| 5. | Reikalavimai konsolės komplektacijai: |  |  |
| 5.1. | Jungtys | - Konsolėje sumontuotos jungtys: - Elektros rozetės (230V, su įžeminimu) su dangteliais – 10 vnt.; - Elektrinių potencialų išlyginimo rozetės (gnybtai) – 4 vnt.; - Kompiuterinio tinklo jungtis (RJ45 CAT6 ar lygiavertė) – 4 vnt.; - Vakuumo jungtis (DIN standarto) – 2 vnt.; - Suspausto oro jungtis, ≥ 4 bar (DIN standarto) – 2 vnt.; - Deguonies tiekimo jungtis (DIN standarto) – 2 vnt.; - Anestezijos dujų šalinimo jungtis (AGSS) – 1 vnt. - Elektros rozetės suskirstytos į ≥ 2 grupes, žymint jas skirtingomis spalvomis; - Visoms siūlomoms medicininių dujų ir vakuumo jungtims sukomplektuoti tinkami DIN standarto medicininės įrangos pajungimo antgaliai. |  |
| 5.2. | Lentyna (kiekis 1 vnt.) | - Prie konsolės kolonos vertikalių stovų tvirtinama lentyna su šoniniais bėgeliais medicininės įrangos fiksavimui; - Lentynos išmatavimai: plotis 400–650 mm, gylis 400–550 mm; - Lentynos paviršius dažytas milteliniu (ar lygiaverčiu) būdu; - Didžiausia leistina apkrova ≥ 40 kg; - Šoninių bėgelių išlaikomas svoris ≥ 10 kg. |  |
| 5.3. | Lentyna su stalčiumi (kiekis 1 vnt.) | - Prie konsolės kolonos vertikalių stovų tvirtinama lentyna su stalčiumi ir šoniniais bėgeliais medicininės įrangos fiksavimui; - Lentynos išmatavimai: plotis 400–650 mm, gylis 400–550 mm; - Lentynos ir stalčiaus paviršiai dažyti milteliniu (ar lygiaverčiu) būdu; - Didžiausia leistina apkrova ≥ 40 kg; - Šoninių bėgelių išlaikomas svoris ≥ 10 kg. |  |
| 5.4. | Infuzinis stovas su alkūne tvirtinimui (kiekis 1 vnt.) | - Alkūnė tvirtinama prie konsolės kolonos vertikalaus stovo; - Prie alkūnės tvirtinamas infuzinis stovas ant kurio galima tvirtinti infuzines pompas; - Infuzinis stovas su kabliais infuziniams maišams; - Galima apkrova ne mažiau kaip 25 kg; - Stovo aukštis reguliuojamas. |  |
| 6. | Atitikimas standartui | Siūlomos konsolės atitinka ISO 11197, EN 60601-1 ir DIN EN 60601-1-2 (arba lygiaverčius) standartus |  |
| 7. | Medicinos prietaiso klasė | Siūlomos konsolės yra ne žemesnės kaip II klasės prietaisai (pagal EU 2017/745 (arba lygiavertį) reglamentą) |  |
| 8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių siūlomos įrangos žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų), kopijas) |  |
| 9. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Konsolės pristatymas į LSMU ligoninę Kauno klinikas, instaliavimas (apimantis pritvirtinimą prie lubų, komplektuojamų priedų sumontavimą, išbandymą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 10. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija) - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija): - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
| 13. | Garantijos sąlygos | - ≥ 36 mėnesiai; - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Specialisto atvykimo gedimų šalinimui laikas – ne vėliau kaip per 24 val. nuo iškvietimo gavimo. |  |
| 14. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems.

2 pirkimo dalis. Lubinė „tilto“ tipo konsolė, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konsolės konstrukcija ir tipas | - Prie lubų montuojama „tilto“ tipo horizontali konsolė (su montavimu prie lubų-perdangos, atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį ir lubų perdangos tipą, įskaitant konsolės tvirtinimui reikalingus komponentus); - Horizontalus balkis tvirtinamas ≥ 2 taškuose, kolonų pagalba; - Konsolės išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį užsakymo metu; - Atstumas tarp balkio apatinio krašto ir grindų 200 cm ± 10 cm; - Horizontalaus balkio apatinėje dalyje sumontuoti du įrangos vežimėliai (žiūrėti 6–8 punktus). |  |
| 2. | Horizontalaus balkio ilgis | - Pritaikomas pagal patalpos plotį; - Segmento ilgis vienai paciento lovai 2800–3500 mm; - Galimybė konsoles montuoti vieną šalia kitos arba sujungti tarpusavyje. |  |
| 3. | Horizontalaus balkio aukštis | 200 mm ± 20 mm |  |
| 4. | Reikalavimai apšvietimui konsolėje | - Konsolės horizontalaus balkio priekinėje dalyje integruota apšvietimo sistema arba prie standartinio medicininio bėgelio tvirtinamas procedūrinis šviestuvas; - LED (arba lygiavertis) šviesos šaltinis; - Apšvietimo intensyvumas reguliuojamas; - Apšvietimas valdomas vežimėlio vertikalioje konsolės kolonoje integruotu apšvietimo valdymo pultu arba apšvietimo valdymo mygtukai integruoti procedūrinio šviestuvo galvoje. |  |
| 5. | Pagalbos iškvietimo mygtukas | - Su konsole komplektuojamas medicininio personalo (pagalbos) laidinis iškvietimo mygtukas arba laidinis pultas su tokiu mygtuku; - Pagalbos iškvietimo laidinis mygtukas arba pultas jungiamas prie konsolėje įmontuotos/-ų jungties/gnybtų, prie kurių atvestas ir prijungtas valdymo kabelis iš personalo budėjimo posto; - Valdymo kabelis pajungiamas konsolės montavimo metu. Pastabos: - LSMUL Kauno klinikų darbuotojai sumontuoja skambutį budėjimo poste ir atveda maitinimo (valdymo) kabelį iki konsolės; - Valdymo-maitinimo kabelio prie konsolės pajungimą atlieka tiekėjas ar jo įgaliotas asmuo; - Paspaudus mygtuką per relinį kontaktą paduodamas maitinimas (230 V) iš konsolės ir budėjimo poste suskamba skambutis. Mygtukas įrengiamas be fiksacijos – atleidus mygtuką, skambutis nustoja skambėti. |  |
| 6. | Įrangos vežimėliai | Du atskiri įrangos vežimėliai, vienai paciento lovai iš abiejų lovos pusių, sumontuoti po balkiu: - Įrangos vežimėlis su vertikalia įrangos montavimo kolona – „kairioji pusė“ (žiūrėti 7 punktą); - Įrangos vežimėlis su vertikalia arba horizontalia kolona – „dešinioji pusė“ (žiūrėti 8 punktą). |  |
| 7. | Reikalavimai įrangos vežimėliui su vertikalia įrangos montavimo kolona – „kairioji pusė“: |  |  |
| 7.1. | Vežimėlio didžiausia leistina apkrova | Ne mažiau kaip 120 kg |  |
| 7.2. | Įrangos vežimėlio judėjimas | Įrangos vežimėlis su „kairiosios pusės“ vertikalia kolona gali slankioti horizontaliu balkiu ne mažiau kaip 50 cm ribose |  |
| 7.3. | Vežimėlio judesių ribotuvas | - Yra judesio eigos ribotuvai (stabdžiai) vežimėlio su kolona linijinių judesių horizontalaus balkio atžvilgiu ribojimui; - Pneumatiniai arba elektromagnetiniai; - Stabdžiai valdomi kolonoje integruota rankena arba rankena su mygtuku arba lentynoje su stalčiumi integruota beviele stabdžių valdymo rankenėle arba mygtuku. |  |
| 7.4. | Įrangos montavimo kolonos rotacija | Ne mažiau kaip 330° |  |
| 7.5. | Įrangos montavimo kolonos didžiausia leistina apkrova | Ne mažiau kaip 120 kg |  |
| 7.6. | Įrangos montavimo kolonos ilgis | Ne mažiau kaip 100 cm |  |
| 7.7. | Priedų tvirtinimo bėgeliai | Ne mažiau kaip dviejuose konsolės kolonos paviršiuose arba kampuose įrengti vertikalūs bėgeliai, lentynų ir kitų konsolės aksesuarų tvirtinimui |  |
| 7.8. | „Kairiosios pusės“ vertikalios įrangos montavimo kolonos komplektacija: |  |  |
| 7.8.1. | Jungtys | Kolonoje sumontuotos jungtys: - Elektros rozetės (230 V, su įžeminimu) su dangteliais – 10 vnt.; - Elektrinių potencialų išlyginimo rozetės (gnybtai) – 2 vnt.; - Kompiuterinio tinklo jungtis (RJ45 CAT6 ar lygiavertė) – 4 vnt.; - Vakuumo jungtis (DIN standarto) – 2 vnt.; - Medicininio suspausto oro jungtis, ≥ 4 bar (DIN standarto) – 2 vnt.; - Deguonies tiekimo jungtis (DIN standarto) – 2 vnt. |  |
| 7.8.2. | Lentyna (kiekis 1 vnt.) | - Prie konsolės kolonos vertikalių stovų arba prie konsolės vertikalios kolonos tvirtinama lentyna su šoniniais bėgeliais medicininės įrangos fiksavimui; - Lentynos išmatavimai: plotis 400–650 mm, gylis 400–550 mm; - Paviršiai dažyti milteliniu (ar lygiaverčiu) būdu; - Didžiausia leistina apkrova ≥ 40 kg; - Šoninių bėgelių išlaikomas svoris ≥ 10 kg. |  |
| 7.8.3. | Lentyna su stalčiumi (kiekis 1 vnt.) | - Prie konsolės kolonos vertikalių bėgelių/stovų priekinėje dalyje tvirtinama lentyna su stalčiumi ir šoniniais bėgeliais medicininės įrangos fiksavimui; - Lentynos išmatavimai: plotis 430–530 mm, gylis 450–480 mm; - Paviršiai dažyti milteliniu (ar lygiaverčiu) būdu; - Didžiausia leistina apkrova ≥ 40 kg. |  |
| 7.8.4. | Infuzinis stovas su alkūne tvirtinimui (kiekis 1 vnt.) | - Alkūnė tvirtinama prie konsolės kolonos vertikalaus stovo arba prie konsolės vertikalios kolonos; - Prie alkūnės tvirtinamas infuzinis stovas ant kurio galima tvirtinti švirkštinių/infuzinių pompų stoteles (4 vietų arba 8 vietų) ir tirpalų maišelius; - Infuzinis stovas su kabliais infuziniams maišams; - Galima apkrova ne mažiau kaip 25 kg. |  |
| 7.8.5. | Medicininės įrangos laidų valdymo priemonės | Tvirtinama prie medicininio bėgelio ant lentynos šono arba prie vertikalaus bėgelio ant kolonos arba prie infuzinių ir švirkštinių pompų stovo arba integruota į vertikalią koloną |  |
| 8. | Reikalavimai įrangos vežimėliui su vertikalia įrangos montavimo kolona – „dešinioji pusė“: |  |  |
| 8.1. | Įrangos vežimėlio leistina didžiausia apkrova | Ne mažiau kaip 120 kg |  |
| 8.2. | Įrangos vežimėlio judėjimas | Įrangos vežimėlis su „sausosios pusės“ kolona gali slankiojanti horizontaliu balkiu ne mažiau kaip 50 cm ribose |  |
| 8.3. | Vežimėlio judesio ribotuvai | - Yra judesio eigos ribotuvai (stabdžiai) vežimėlio su kolona linijinių judesių horizontalaus balkio atžvilgiu ribojimui; - Pneumatiniai arba elektromagnetiniai; - Stabdžiai valdomi kolonoje integruota rankena arba rankena su mygtuku arba lentynoje su stalčiumi integruota beviele stabdžių valdymo rankenėle arba mygtuku. |  |
| 8.4. | Įrangos montavimo kolonos rotacija | Ne mažiau kaip 330° |  |
| 8.5. | Įrangos montavimo kolonos leistina didžiausia apkrova | Ne mažiau kaip 120 kg |  |
| 8.6. | Priedų tvirtinimas | Konsolės kolonos priekiniame ir užpakaliniame paviršiuose arba kampuose įrengti vertikalūs bėgeliai, lentynų ir kitų konsolės aksesuarų tvirtinimui arba prie horizontalios kolonos (po ja) pritvirtinti du vertikalūs įrangos tvirtinimo stovai |  |
| 8.7. | „Dešiniosios pusės“ vertikalios įrangos montavimo kolonos komplektacija: |  |  |
| 8.7.1. | Jungtys | Kolonoje sumontuotos jungtys: - Elektros rozetės (230V, su įžeminimu) su dangteliais – 10 vnt.; - Elektrinių potencialų išlyginimo rozetės (gnybtai) – 2 vnt.; - Kompiuterinio tinklo jungtis (RJ45 CAT6 ar lygiavertė) – 4 vnt.; - Vakuumo jungtis (DIN standarto) – 2 vnt.; - Medicininio suspausto oro jungtis, ≥ 4 bar (DIN standarto) – 2 vnt.; - Deguonies tiekimo jungtis (DIN standarto) – 2 vnt. |  |
| 8.7.2. | Dviguba alkūnė paciento monitoriaus tvirtinimui (kiekis 1 vnt.) | - Dviguba alkūnė tvirtinama prie konsolės kolonos vertikalių bėgelių priekinėje dalyje arba tarp vertikalių horizontalios kolonos stovų; - Didžiausia leistina apkrova ne mažiau kaip 10 kg. |  |
| 8.7.3. | Atlenkiama lentyna su bėgeliais (kiekis 1 vnt.) | - Lentyna su šoniniais bėgeliais medicininės įrangos fiksavimui; - Lentyna tvirtinama prie konsolės kolonos vertikalių bėgelių priekinėje dalyje; - Lentynos išmatavimai: plotis 430–530 mm, gylis 450–480 mm; - Didžiausia leistina apkrova ne mažiau kaip 40 kg; - Šoninių bėgelių išlaikomas svoris ne mažiau kaip 10 kg kiekvieno atskirai. |  |
| 8.7.4. | Infuzinis stovas su alkūne tvirtinimui (kiekis 1 vnt.) | - Alkūnė tvirtinama prie konsolės kolonos vertikalaus stovo arba prie konsolės vertikalios kolonos; - Prie alkūnės tvirtinamas infuzinis stovas ant kurio galima tvirtinti švirkštinių/infuzinių pompų stoteles (4 vietų arba 8 vietų) ir tirpalų maišelius; - Infuzinis stovas su kabliais infuziniams maišams; - Galima apkrova ne mažiau kaip 25 kg. |  |
| 9. | Elektros maitinimo šakos | Konsolė turi dvi elektros maitinimo šakas, kiekvienos šakos elektros rozečių lizdų spalvos skirtingos (spalva parenkama priklausomai nuo maitinimo šaltinio) |  |
| 10. | Konsolės paviršius | Konsolės horizontalus balkis ir kolonos dažytos milteliniu būdu arba dengtos anoduotu aliuminiu |  |
| 11. | Valymas | Paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms |  |
| 12. | Atitikimas standartui | Siūlomos konsolės atitinka ISO 11197 ir EN 60601 (arba lygiaverčius) standartus |  |
| 13. | Medicinos prietaiso klasė | Siūlomos konsolės yra ne žemesnės kaip II klasės prietaisai (pagal EU 2017/745 (arba lygiavertį) reglamentą) |  |
| 14. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių siūlomos įrangos žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų), kopijas) |  |
| 15. | Montažinė schema | Kartu su pasiūlymu pateikiama konsolės montažinė schema (medicininių dujų vamzdelių prijungimo vietos, išdėstymas, atstumai ir kita informacija) |  |
| 16. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Konsolės pristatymas į LSMU ligoninę Kauno klinikas, instaliavimas (apimantis pritvirtinimą prie lubų, komplektuojamų priedų sumontavimą, išbandymą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 17. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija) - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija): - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
| 20. | Garantijos sąlygos | - ≥ 36 mėnesiai; - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Specialisto atvykimo gedimų šalinimui laikas – ne vėliau kaip per 24 val. nuo iškvietimo gavimo. |  |
| 21. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems.