Skaitmeninio rentgenodiagnostinio aparato su tomosinteze

techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai aukšto dažnio generatoriui |  |
| 1.1 | Maksimali galia | ≥ 65 kW |
| 1.2 | Įtampos diapazonas | nuo 40 iki 150 kV (ne siauresnis už nurodytą) |
| 1.3 | Automatinis ekspozicijos valdymas (AEV) | Būtina |
| 1.4 | AEV sistemos laukų pasirinkimas | Būtina |
| 1.5 | Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos su galimybe vartotojui koreguoti gamyklines bei įrašyti savo programas | Būtina |
| 1.6 | Generatoriaus valdymas integruotas technologo darbo vietos programinėje įrangoje | Būtina |
| 2. | Reikalavimai rentgeno vamzdžiui |  |
| 2.1 | Rentgeno vamzdžio anodas | besisukantis |
| 2.2 | Židinio dėmių skaičius | ≥ 2 |
| 2.3 | Mažojo židinio nominali galia | ≥ 30 kW |
| 2.4 | Didžiojo židinio nominali galia | ≥ 80 kW |
| 2.5 | Rentgeno vamzdžio nominali įtampa | ≥ 150 kV |
| 2.6 | Maksimali anodo šiluminė talpa | ≥ 300 kHU |
| 3. | Reikalavimai rentgeno vamzdžio kolonai |  |
| 3.1 | Montuojama | prie lubų |
| 3.2 | Motorizuotas kolonos pozicionavimas | Ne mažiau 5-ašių |
| 3.2.1 | Motorizuotas kolonos išilginis judėjimas | ≥ 3300 mm |
| 3.2.2 | Motorizuotas kolonos skersinis judėjimas | ≥ 2000 mm |
| 3.2.3 | Motorizuotas kolonos vertikalus judėjimas | ≥ 1600 mm |
| 3.2.4 | Motorizuotas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie vertikalią ašį | Būtina |
| 3.3 | Motorizuotas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį | Būtina |
| 3.4 | Automatinis rentgeno vamzdžio pozicionavimas į iš anksto užprogramuotą padėtį | Būtina |
| 3.5 | Integruota valdymo konsolė su lietimui jautriu ekranu | Būtina |
| 3.6 | Integruota 3D vaizdo kamera rentgeno vamzdžio kolonoje. Valdoma technologo darbo vietoje | Būtina. Realaus laiko (angl. live streaming) ir AEV laukų peržiūros funkcija |
| 4. | Reikalavimai kolimatoriui |  |
| 4.1 | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas | Būtina |
| 4.2 | Automatinio rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko išsijungimo funkcija | Būtina |
| 4.3 | Kolimatoriaus valdymas | automatinis ir rankinis |
| 4.4 | Kolimatoriaus pasukimas kampu (nuo pradinės pozicijos) | ≥ ± 45 laipsniai |
| 4.5 | Filtrų skaičius | ≥ 3 |
| 5. | Reikalavimai stalui rentgenografijai |  |
| 5.1 | Stalviršio ilgis | ≥ 2200 mm |
| 5.2 | Stalviršio plotis | ≥ 800 mm |
| 5.3 | Stalviršis judantis išilgai ir skersai vienu metu | įstrižinis judėjimas (angl. floating) |
| 5.4 | Stalo aukščio keitimas | motorizuotas |
| 5.5 | Maksimalus stalo keliamas svoris (maksimali stalo dinaminė apkrova) | ≥ 295 kg |
| 5.6 | Automatinis vamzdžio-detektoriaus sekimas | horizontalioje, vertikalioje bei įstrižinėje stalo plokštumose |
| 5.7 | Rentgeno aparatas sukomplektuotas su detektoriaus laikikliu šoninėms projekcijoms atlikti | Būtina |
| 5.8 | Rentgenografinis tinklelis | Būtina |
| 6. | Reikalavimai stovui rentgenografijai |  |
| 6.1 | Stovo rentgenografijai aukščio reguliavimas | motorizuotas |
| 6.2 | Detektoriaus centro aukščio motorizuoto keitimo diapazonas (ne siauresnės už nurodytas) | nuo 430 iki 1700 mm |
| 6.3 | Rentgenografinis tinklelis | realizuota galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį |
| 6.4 | Detektoriaus laikymo mechanizmo motorizuotas pavertimo kampo keitimas | ≥ 110° |
| 6.5 | Automatinis detektoriaus-rentgeno vamzdžio sekimas keičiant detektoriaus laikymo mechanizmo aukštį | Būtina |
| 6.6 | Su rankenomis pacientui | viršutine ir šoninėmis |
| 7. | Reikalavimai dozimetrijos sistemai |  |
| 7.1 | Dozimetrijos sistema | skirta informuoti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu |
| 8. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius Nr. 1 (1 vnt.) |  |
| 8.1 | Detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta | belaidė sąsaja |
| 8.2 | Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui | su integruota rankena arba pateikiamas komplekte su rankeną turinčiu dėklu |
| 8.3 | Galimybė naudoti detektorių | - rentgenografijos stale; - rentgenografijos stove; - laisvai (t. y. išėmus iš rentgenografijos stalo ar rentgenografijos stovo detektoriaus laikiklio) |
| 8.4 | Scintiliatoriaus tipas | Cezio jodido (CsI) arba lygiavertis |
| 8.5 | Pikselio dydis | ≤ 100 µm |
| 8.6 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bit |
| 8.7 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (340 x 420) mm |
| 8.8 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) | ≥ 70 % |
| 8.9 | Detektoriaus atsparumas drėgmei | Ne mažiau IPX3 apsaugos klasės |
| 8.10 | Detektorius komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui | Būtina |
| 8.11 | Detektoriaus baterijos krovimas | Baterija turi būti automatiškai kraunama detektorių įdėjus į rentgenografijos stale/stove esantį detektoriaus mazgą arba detektorius turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu |
| 9. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius Nr. 2 (1 vnt.) |  |
| 9.1 | Detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta | belaidė sąsaja |
| 9.2 | Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui | su integruota rankena arba pateikiamas komplekte su rankeną turinčiu dėklu |
| 9.3 | Galimybė naudoti detektorių | - rentgenografijos stale; - rentgenografijos stove; - laisvai (t. y. išėmus iš rentgenografijos stalo ar rentgenografijos stovo detektoriaus laikiklio) |
| 9.4 | Scintiliatoriaus tipas | Cezio jodido (CsI) arba lygiavertis |
| 9.5 | Pikselio dydis | ≤ 100 µm |
| 9.6 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bit |
| 9.7 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (420 x 420) mm |
| 9.8 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) | ≥ 70 % |
| 9.9 | Detektoriaus atsparumas drėgmei | Ne mažiau IPX3 apsaugos klasės |
| 9.10 | Detektorius komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui | Būtina |
| 9.11 | Detektoriaus baterijos krovimas | Baterija turi būti automatiškai kraunama detektorių įdėjus į rentgenografijos stale/stove esantį detektoriaus mazgą arba detektorius turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu |
| 10. | Radiologijos technologo darbo vietos funkcionalumas |  |
| 10.1 | Informacijos iš detektorių nuskaitymas | Būtina. |
| 10.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas | Būtina. |
| 10.3 | Diagnostinio vaizdo gavimo atlikus ekspoziciją trukmė | ≤ 10 s |
| 10.4 | Galimybė gauti ir išsaugoti neapdorotą vaizdą | Būtina. |
| 10.5 | Dviejų energijų, nuskaitymo skirtingomis įtampomis režimas plaučių tyrimams, kurio metu greta standartinio diagnostinio vaizdo yra atskrai pateikiami minkštųjų audinių ir kaulinių audinių vaizdai | Būtina. |
| 10.6 | Vaizdo apdorojimo ir administravimo funkcijos | - pasukimas; - veidrodinis atvaizdas - padidinimas - anotacijos - pacientų registravimas automatiniu ir rankiniu būdais |
| 10.7 | DICOM funkcijos (nurodytos arba lygiavertės) | - Vaizdų spausdinimas (DICOM Print); - Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist); - Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage); - DICOM Radiation Dose Structured Report |
| 10.8 | Technologo darbo vietos monitoriaus ekrano įstrižainė | ≥ 21” |
| 11. | Skaitmeninės tomosintezės režimas su metalo sukeliamų vaizdo iškraipymų šalinimu | Būtina. |
| 12. | Įranga automatinei ilgų anatominių struktūrų rentgenografijai, atliekamai sudėtinių ekspozicijų metodu pacientui stovint prie plaučių stovo | Būtina. |
| 12.1 | Automatinis ekspozicijos atlikimas, rentgeno vamzdžio ir detektoriaus judėjimas bei vaizdų sujungimas | Būtina. |
| 12.2 | Atliekamų ekspozicijų skaičius | ≥ 3 |
| 12.3 | Vieno tyrimo metu eksponuojamos struktūros ilgis | ≥ 120 cm |
| 12.4 | Paralakso efekto eliminavimas | Būtina. Rentgeno vamzdžio automatinis kintamo kampo pozicionavimas tiriamo objekto atžvilgiu |
| 12.5 | Galimybė atlikti ilgų anatominių struktūrų tyrimą pacientui gulint ant stalo | Būtina |
| 13. | Kiti reikalavimai |  |
| 13.1 | Rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymų pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) atlikimas arba organizavimas ir bandymų atlikimų protokolų pateikimas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Būtina |
| 13.2 | Lygiavertės dozės galios matavimai ir kitų procedūrų, kurios nurodytos Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakyme Nr. 63 „Dėl apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ atlikimas ir bandymų protokolų pateikimas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Būtina |
| 13.3 | Personalo apmokymai įskaičiuoti į pasiūlymo kainą |  |
| 13.4 | Garantinis įrangos laikotarpis | ≥12-24 mėn. |
| 14. | Aplinkosauginiai reikalavimai |  |
| 14.1 | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |
| 14.2 | Prekės pakuotė pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus.*** | Būtina |
| 14.3 | Siūlomos universalios stacionarios rentgeno diagnostinės sistemos kompiuteriai turi atitikti kompiuteriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". | Būtina |
| 14.4 | Siūlomos universalios stacionarios rentgeno diagnostinės sistemos monitoriai turi atitikti monitoriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". | Būtina |