TSD-89, VPP-145

Elektrostimuliacijos aparato nuskausminimui techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Elektrostimuliacijos aparatas skausmo malšinimui ir stimuliacijai pastovia ir impulsine elektros srove |  |
| 2. | Nepriklausomų kanalų skaičius | ≥ 2 kanalai |  |
| 3. | Skystųjų kristalų ekrane rodoma informacija: | 1. Procedūros laikas; 2. Impulso trukmė; 3. Dažnis; 4. Srovės tipas; 5. Srovės stiprumas; 6. Grafinės elektrodų uždėjimo schemos. |  |
| 4. | Generuojamos žemo ir vidutinio dažnio terapinės elektros srovės: |  |  |
| 4.1. | Klasikinė interferencinė srovė (IF-4, IF-2) | Moduliacijos dažnis pastovus arba tolygiai kintantis ne siauresniame nei 1 – 250 Hz intervale |  |
| 4.2. | Galvaninė srovė (G) | 1. Pastovi; 2. Su pertrūkiais, dažnio intervalas ne siauresnis nei 1 – 15 Hz. |  |
| 4.3. | Raumenų elektrostimuliacijos srovė (EMS) | 1. Moduliacijos dažnio intervalas ne siauresnis nei 20 – 250 Hz; 2. Maksimalios amplitudės impulso trukmės intervalas ne siauresnis nei 1-30 sek. |  |
| 4.4. | Rusiška srovė | 1. Moduliacijos dažnis 2,5 kHz; 2. Maksimalios amplitudės impulso trukmės intervalas ne siauresnis nei 1-30 sek. |  |
| 4.5. | Aukštos įtampos srovė (HV) | Dažnio intervalas ne siauresnis nei 0,5 – 200 Hz |  |
| 4.6. | Nuskausminanti elektrostimuliacija (TENS) | Dažnio intervalas ne siauresnis nei 0,5 – 250 Hz |  |
| 4.7. | Mikro srovė (MCR) | Dažnio intervalas ne siauresnis nei 0,2 – 400 Hz |  |
| 4.8. | Faradinė srovė | Dažnio intervalas ne siauresnis nei 20 – 250 Hz |  |
| 4.9. | Diadinaminės srovės: DF, MF, CP, CP-ISO, LP, RS | 50 arba 100 Hz |  |
| 4.10. | Traebert srovė | 142 ± 1 Hz |  |
| 4.11. | Pastovios srovės (CC) ir pastovios įtampos (CV) režimai | Būtini pastovios srovės (CC) ir pastovios įtampos (CV) režimai |  |
| 4.12. | Pikinė srovės amplitudė | 600 mA ± 15% |  |
| 5. | Diagnostinių srovių režimai: |  |  |
| 5.1. | I/T kreivės diagnozė | Būtina, diagnostinio impulso trukmė reguliuojama intervale ne siauresniame nei 0,1 – 1000 ms |  |
| 5.2. | Akomodacijos koeficientas | Būtinas akomodacijos koeficiento (AQ) skaičiavimas |  |
| 6. | Gydymo programų pasirinkimas su galimybe jas modifikuoti | ≥ 25 programų |  |
| 7. | Tipinių patologijų pasirinkimas | ≥ 20 iš anksto užprogramuotų tipinių patologijų gydymo programų |  |
| 8. | Gydomos kūno vietos pasirinkimas grafiniame vaizde | Būtinas gydomos vietos pasirinkimas grafiniame vaizde |  |
| 9. | Nuosekliai vykdomų terapijos sekų kūrimas | Būtina, nustatant ≥ 2 terapijas sekoje |  |
| 10. | Procedūros laiko nustatymas | Procedūros laikas reguliuojamas intervale ne siauresniame nei 1 – 60 min. |  |
| 11. | Įsimenamų vartotojo programų skaičius | ≥ 120 |  |
| 12. | Komplektuojami priedai: | 1. Elektrodų kabelis – 2 vnt.; 2. Guminiai (arba lygiaverčiai) elektrodai – 4 vnt.; 3. Elektrodų kempinėlės – 4 vnt. |  |
| 13. | Maitinimo šaltinis | 230V, 50Hz elektros tinklas |  |
| 14. | Apsauga nuo elektros iškrovos | I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė), tipas BF. |  |
| 15. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 16. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 17. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudotis prietaisu įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Prekės pristatymas ir instaliavimas | Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

.