TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
FUNKCINĖS MAGNETINĖS STIMULIACIJOS SISTEMA – 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Aparato paskirtis: šlapimo nelaikymo ir kitų negalavimų gydymui magnetiniu stimuliavimu
	Būtina
	

	2.
	Kanalų skaičius
	Ne mažiau kaip 2
	

	3.
	Galimybė prijungti rankinį aplikatorių kitų kūno sričių gydymo procedūroms
	Būtina
	

	4.
	Maksimali elektromagnetinio lauko indukcija
	Ne mažiau kaip 3,0 T
	

	5.
	Lietimui jautrus valdymo ekranas 
	Būtina, spalvotas
	

	6.
	Įrašytos (gamyklinės) programos
	Ne mažiau 50
	

	7.
	Programų rodymas pagal kūno dalis
	Būtina
	

	8.
	Galimybė sukurti vartotojo programas
	Būtina
	

	9.
	Galimas programos žingsnių skaičius 
	Ne mažiau 8
	

	10.
	Programos laiko intervalas, ne siauresnėse ribose kaip nurodyta
	Nuo 1 min. iki 60 min..
	

	11.
	Aktyvaus veikimo trukmė
	Ne trumpiau 20 s
	

	12.
	Speciali kėdė su kėdėje įmontuotu magnetiniu aplikatoriumi
	1 kėdėje įmontuotas magnetinis aplikatorius
	

	13.
	Rankinis aplikatorius
	1 vnt., diametras ne mažiau 10 cm
	

	14.
	Gydymo dažnio intervalo ribos 
	Ne siauriau nei (1 – 150) Hz
	

	15.
	Moduliacijos tipai
	[bookmark: _GoBack]Amplitudės arba dažnio moduliacija
	

	16.
	Maitinimo šaltinis
	El. tinklas 230 V±10%, 50 Hz 
	

	17.
	Medicininės paskirties prietaiso sertifikatas	
	Būtina, pateikti kartu su pasiūlymu
	

	18.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėn.
	



