## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
|  | 1) Kaina (K) | 50
|  | 2) Techniniai pranašumai (T) | 44
|  | 3) Išplėstinė garantija (G) | 6
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
| Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
| Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 50
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 44
| Išplėstinė garantija (G) |  |  |  |  | Q = | 6
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
| T1 | Vieno pilno apsisukimo (360°) skenavimo laikas - ≤ 0.24 sek. | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.15 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T2 | Fizinis detektorių matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (cm) - ≥ 16 cm | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.15 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T3 | Galimybė atlikti širdies tyrimą nenaudojant paciento EKG signalo | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T4 | Didžiausias skenavimo greitis z-ašies kryptimi spiralinio skenavimo režimu, kai skenavimo apžvalgos laukas ≥ 500 mm - ≥ 500 mm/sek. | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T5 | Fotonų skaičiavimo arba dviejų sluoksnių detektoriaus pagrindo technologija | Statinis: (yra/nėra) | L5 = | 0.25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T6 | Spektrinių (dviejų energijų) duomenų rinkinys, kurį galima gauti retrospektyviai pediatriniams tyrimams, atliktam esant ne didesnei kaip 100 kV įtampai | Statinis: (yra/nėra) | L6 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| G | Tiekėjas siūlomam prietaisui ir visiems komplektuojamiems priedams (išskyrus vienkartines priemones) ir periferinei įrangai suteikia 4 metų (48 mėnesių) išplėstinę garantiją* | Statinis: (yra/nėra) | W = | 1 | Įrašyti parametro vertę: Taip / Ne
* Garantinio laikotarpio sąlygos:
1. Nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas),
2. Nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą,
3. Atlieka techninės priežiūros ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas,
4. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis),
5. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus,
6. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo,
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T + G
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X)**:
3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5 ir T6 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
3.1 Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.15, T2 = L2 = 0.15, T3 = L3 = 0.10, T4 = L4 = 0.25, T5 = L5 = 0.25, T6 = L6 = 0.10. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0, T6 = L6 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
4. Siūlomo objekto išplėstinė 4 metų (48 mėnesių) garantinė priežiūra (G) aprašoma statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl garantinės priežiūros įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: W = 1, tuomet G = W x Q
Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: W = 0, tuomet G = 0
kur W – parametro lyginamasis svoris, Q - garantinės priežiūros lyginamasis svoris.
** | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) nustatytomis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis pirkime naudojamos santykinės pasiūlymų vertinimo formulės. Šiame konkrečiame pirkime naudojamos santykinės formulės yra tinkamiausias pasirinkimas, nes nustatyta, kad rinkoje yra didelė konkurencija. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką parengę darbuotojai atliko simuliacijas ir nustatė, kad pirkime galinčių dalyvauti skirtingų tiekėjų pasiūlymų kainos gali smarkiai svyruoti. Būtent santykinės formulės naudojimas leis skaidriai ir objektyviai vertinti skirtingų tiekėjų pasiūlymus, bei skatins tiekėjus teikti konkurencingus pasiūlymus. Santykinės formulės naudojimas skatins tiekėjus siūlyti prekes realiomis rinkos kainomis. Šiame pirkime pasiūlymų vertinimui nenaudojama absoliutinė formulė, nes ji nesudarys konkurencingų sąlygų tiekėjams, siūlantiems itin plataus kainų diapazono prekes, realiai konkuruoti. Santykinė formulė, skirtingai nei absoliutinė, skaidriau ir objektyviau leidžia tiekėjams prisitaikyti prie realių rinkos sąlygų ir sąžiningai konkuruoti. Šio pirkimo tikslas yra gauti geriausią kainą už perkančiajai organizacijai priimtiną kokybę. Būtent santykinės formulės naudojimas leis nustatyti laimėtoją, kuris siūlo optimaliausią, realią rinkos situaciją atspindintį, kainos ir kokybės santykį, net jei jo kaina nėra itin žema absoliučia prasme. Santykinės formulės naudojimas realiomis konkurencinėmis sąlygomis didina tiekėjų motyvaciją konkuruoti, nes tiekėjai žino, kad jų vertinimas priklausys nuo konkurentų, dėl to, jie labiau stengiasi mažinti pasiūlymo kainą. Vykdant pirkimą perkančiosios organizacijos pagrindinis tikslas ir yra vadovaujantis VPĮ 17 str. 2 p. 1 d. prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtas lėšas panaudoti racionaliai. Kadangi skirtingų tiekėjų pasiūlymai gali ženkliai skirtis, dėl to, santykinė formulė leis proporcingai paskirstyti balus neiškraipydama logikos, kuomet itin pigi prekė gauna neproporcingai didelį balą. Pirkimo sąlygas parengęs atsakingas perkančiosios organizacijos darbuotojas patvirtina, kad santykinė formulė užtikrins aktyviausią konkurenciją, nes perkančiosios organizacijos numanoma prekės rinkos vertė nėra išviešinama ir apibrėžiama iš anksto. 1 https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf
𝑇=(∑_(𝑖=1)^6▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
1 pirkimo dalis. Kompiuterinis tomografas |  |  | 1 |  | 0 | 0
2. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra)
T1 | Vieno pilno apsisukimo (360°) skenavimo laikas - ≤ 0.24 sek.
T2 | Fizinis detektorių matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (cm) - ≥ 16 cm
T3 | Galimybė atlikti širdies tyrimą nenaudojant paciento EKG signalo
T4 | Didžiausias skenavimo greitis z-ašies kryptimi spiralinio skenavimo režimu, kai skenavimo apžvalgos laukas ≥ 500 mm - ≥ 500 mm/sek.
T5 | Fotonų skaičiavimo arba dviejų sluoksnių detektoriaus pagrindo technologija
T6 | Spektrinių (dviejų energijų) duomenų rinkinys, kurį galima gauti retrospektyviai pediatriniams tyrimams, atliktam esant ne didesnei kaip 100 kV įtampai
3. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį
Tiekėjas siūlomam prietaisui ir visiems komplektuojamiems priedams (išskyrus vienkartines priemones) ir periferinei įrangai suteikia 4 metų (48 mėnesių) išplėstinę garantiją*
* Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);
2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;
3. atlieka techninės priežiūros ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas;
4. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);
5. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;
6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos kompiuterinės tomografijos sistemos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis ir kt.), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomų kompiuterių, serverių ir visos periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus šios įrangos gamintojų įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su minėtos siūlomos įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, projekto radiacinei saugai paruošimas bei jo ekspertizė ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.
8 | Kartu su įranga turės būti pateikiami šie priedai:
1. Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą kompiuterinio tomografo instaliavimo metu),
2. Įranga pacientų apšvitos registravimui pagal ES direktyvas ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“,
3. Siūloma tarnybinė stotis (centrinis serveris) turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. 10G Single mode SFP+ moduliais (Tiekėjas siūlomus modulius turės įdiegti į pristatytą serverį. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti tik patvirtinimą, kad serverio instaliacijos metu bus naudojami nustatyto tipo ir pralaidumo moduliai. Tiekėjas kartu su pasiūlymu neprivalo nurodyti siūlomų modulių gamintojų, pavadinimų ir kt. informacijos),
4. Siūloma tarnybinė stotis (centrinis serveris) turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip 2 vnt. 10m. ilgio optiniais jungiamaisiais kabeliais OM4 (LC/LC jungtimis). Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti tik patvirtinimą, kad serverio instaliacijos metu bus naudojami nustatyto tipo optiniai jungiamieji kabeliai. Tiekėjas kartu su pasiūlymu neprivalo nurodyti siūlomų optinių jungiamųjų kabelių gamintojų, pavadinimų ir kt. informacijos,
5. Ne mažiau kaip 2 vnt. 10G Single mode SFP+ moduliai suderinami su perkančiosios organizacijos naudojama kompiuterių tinklo įranga. Tikslūs moduliai bus suderinami įrangos užsakymo metu. Tiekėjas siūlomus modulius turės įdiegti į perkančiosios organizacijos naudojamą kompiuterių tinklo įrangą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti tik patvirtinimą, kad serverio instaliacijos metu bus naudojami nustatyto tipo ir pralaidumo moduliai. Tiekėjas kartu su pasiūlymu neprivalo nurodyti siūlomų modulių gamintojų, pavadinimų ir kt. informacijos.
9. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 4 radiologijos technologams. Trukmė ≥ 40 akademinių val.
2. Mokymai ≥ 2 gydytojams radiologams. Trukmė ≥ 40 akademinių val.
3. Mokymai ≥ 2 medicinos fizikams. Trukmė ≥ 8 akademinės val.
PAPILDOMI REIKALAVIMAI
1 | Tiekėjas turės pristatyti tarnybinę stotį (centrinį serverį) į Santariškių g. 5 esantį duomenų centrą, sumontuoti pristatytą techninę įrangą į PO spintą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus sukonfigūruoti vidinių diskų RAID apjungimo grupes, sužymėti įrangą ir jungtis, išgabenti pakuotes nuo prekių.
2 | Licencijos: Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos licencijos susijusios su techninės specifikacijos reikalavimų išpildymu. Pateikiamos licencijos (pvz. Microsoft licencijos ir kt..) turi būti susietos su Perkančiąja organizacija.
3 | Tiekėjo siūlomos licencijos ir licencijavimo programos turi būti suderinamos su programinės įrangos gamintojo licencijavimo sąlygomis ir licencijos privalo galioti ne trumpiau nei 36 mėn.
4 | Visi perkamų sistemų ar įrenginių prisijungimo duomenys ir slaptažodžiai privalo būti perduoti užsakovui ne vėliau kaip 1 mėn. iki garantinio laikotarpio pabaigos.
5 | Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti sistemos architektūros schemą, kurioje privalo būti išvardinti visi komponentai ir sąsajos tarp jų, nurodant sąveikos parametrus - naudojamus tinklo prievadus, protokolus, jų versijas (pvz.: SMB 3.0). Turi būti nurodyta konkreti diegiama programinė įranga, jos versijos, detalios sąsajos su veikimui reikalingomis sistemomis ar programomis.
6 | Tiekėjas pateikdamas įrangą privalo užtikrinti, kad prieiga prie paciento duomenų pateikiamoje įrangoje bus suteikiama tik autorizuotiems naudotojams (prisijungiant naudotojo vardu ar slaptažodžiu). Visiems naudotojams turi būti suteikti unikalūs naudotojo vardai ir slaptažodžiai arba pateikiama įranga turi gebėti naudoti VULSK katalogų paslaugoje (angl. Active Directory) saugomų naudotojų prisijungimo duomenis. Jei pateikiamoje įrangoje naudotojų vardai ir slaptažodžiai saugomi lokaliai, Tiekėjas turi suteikti teisę Užsakovui administruoti naudotojus.
7 | Tiekėjo pateikiama programinė įranga (įskaitant ir operacinę sistemą) negali turėti neištaisytų žinomų pažeidžiamumų, kurių bendras įvertinimas (angl. Overall CVSS Score), vadovaujantis Informacinių technologijų laboratorijos pažeidžiamumų duomenų bazės (https://nvd.nist.gov/) V3.0 arba naujesne versija yra 5.0 arba didesnis.
8 | Tiekėjui nuotolinė prieiga sistemų aptarnavimui ir garantinei priežiūrai gali būti suteikta tik naudojant Užsakovo privilegijuotų naudotojų valdymo sprendimą (BeyondTrust PowerBroker Password Safe) ir leidžiant Užsakovui automatizuotomis priemonėmis stebėti Tiekėjo atliekamus veiksmus.
9 | Visas siūlomas sprendimas (prietaisai, sistemos programinė įranga, integracija su PO informacine sistema) turi gebėti veikti tik Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle, prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma.
10 | Jei sprendimas yra paremtas debesijos tarnybinių stočių paslaugomis, debesijos tarnybinės stotys fiziškai turi būti Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti rašytinius dokumentus, įrodančius fizinę tarnybinių stočių vietovę.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
Techninė specifikacija - Kompiuterinis tomografas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Reikalavimai kompiuterinės tomografijos sistemai
1.1 | Paskirtis | 1. Viso žmogaus kūno tyrimams,
2. Insulto diagnostikai (pateikiama programinė įranga, kuri instaliuota radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai skirtoje radiologo darbo vietoje),
3. Širdies ir kraujagyslių tyrimams su EKG sinchronizacija,
1.2 | Pagrindiniai skenavimo režimai | 1. Spektrinis (dviejų energijų) skenavimas
2. Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential/axial) skenavimas,
3. Topogramos,
4. Perfuzijos tyrimai,
5. Spiralinis skenavimas.
1.3 | Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu | ≥ 384
1.4 | Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis) | ≥ 76 mm
1.5 | Skenavimo angos diametras | ≥ 780 mm
1.6 | Vieno pilno apsisukimo (360°) skenavimo laikas | ≤ 0.28 sek.
1.7 | Maksimali stalo apkrova | ≥ 300 kg
1.8 | Paciento stalviršio horizontalauas judėjimo greitis skenavimo metu | ≥ 200 mm/s
1.9 | Paciento skenuojamos zonos išilgine kryptimi diapazonas | ≥ 2000 mm
1.10 | Vieno rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką. Komplektuojant su dviejų generatorių sistema abiejų generatorių reikšmės sumuojamos) | ≥ 100 kW
1.11 | Generatoriaus įtampos diapazonas | ≥ (80-135) kV
1.12 | Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas (Ne siauresnis už nurodytą. Komplektuojant su dviejų generatorių sistema abiejų generatorių reikšmės sumuojamos) | ≥ 20 - 1000 mA
1.13 | Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa (neatmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtakos, t.y. nurodoma efektyvi rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa) | ≥ 30 MHU (neatmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtakos, t.y. nurodoma efektyvi rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa) arba ≥ 7,5 MHU (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką). Tiekėjas gali siūlyti vieną iš nurodytų variantų.
1.14 | Rentgeno vamzdžio fokuso taškų kiekis | ≥ 2 fokuso taškai, komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema – ne mažiau kaip 2 kiekvienam rentgeno vamzdžiui
1.15 | Paciento apšvitą mažinančios technologijos | Automatinis mA nustatymas
1.16 | Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai ir vaizdo artefaktams sumažinti (Safire, Admire, iDose4, ASiR-V, AIDR 3D ar lygiavertis algoritmas) | Būtina
1.17 | Algoritmai metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti ((iMAR, OMAR, MAR, SEMAR ar lygiavertis algoritmas) | Sistema turi turėti algoritmus metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti
1.18 | Mažos dozės, prospektyviai EKG sužadinamas, ašinis skenavimo režimas (komplektuojama su EKG kabeliais) | Būtina
1.19 | Dviejų energijų spektrinių vaizdų tyrimų analizė: | 1. Virtualus monochromatinis vaizdas (angl. virtual monochromatic image),
2. Medžiagos dekompozicijos vaizdas (angl. material decomposition image; jodas, vanduo, kalcis, šlapimo rūgštis),
3. Elektronų tankio žemėlapiai (angl. electron density maps),
4. Efektyvaus atominio skaičiaus žemėlapiai (angl. effective atomic number maps).
1.20 | Dvipusis paciento-operatoriaus akustinis ryšys | Būtina
1.21 | Technologo valdymo konsolė su programine įranga: | 1. Programinė įranga siūlomo kompiuterinio tomografo valdymui,
2. Gautų vaizdų peržiūra,
3. Kompiuteris pagal gamintojo rekomenduojamus techninius pajėgumus,
4. Programinė įranga tyrimų išsaugojimui į išorinius kaupiklius (USB, CD/DVD),
5. Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS), užtikrinantis technologo darbo vietos veikimą ≥ 30 min,
6. Komplektuojama su klaviatūra, pele,
7. DICOM funkcionalumai (arba lygiaverčiai):
7.1 Informacijos perdavimo funkcija – DICOM Store (alternatyvus pavadinimas –DICOM Send),
8.2 Modality WorkList funkcija - DICOM Modality Worklist,
8.3 Apšvitos pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report.
1.22 | Komplektuojamos paciento pozicionavimui skirtos priemonės | 1. Galvos laikiklis,
2. Pagalvėlės,
3. Atramos,
4. Fiksavimo priemonės.
1.23 | Apsauginės priemonės personalui | 1. Ištisinė prijuostė su apykakle. Komplektuojama su metalinėmis pakabomis ir laikymo sistema tinkama siūlomoms apsaugos priemonėms laikyti (su ratukais),
2. Priemonių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,35 mmPb,
3. Priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IEC 61331-1:2014 arba lygiavertį standartą,
4. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti apsauginių priemonių katalogą, kuriame būtų nurodyti galimi užsakyti dydžiai. Priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu.
2 | Reikalavimai kompiuterinei radiologo darbo vietai (aparatūrinei ir programinei įrangai radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai)
2.1 | Radiologo darbo vietos programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai | 1. Virtuali tarnybinė stotis sukomplektuota su visa būtina technine įranga
2. Konkurencinių darbo vietų skaičius ≥ 5 vnt.,
3. Trimačių paviršių tyrimo, tūrinių ir daugiaplokštuminių, maksimalaus ir minimalaus intensyvymo projekcijų rekonstrukcijų programos,
4. Automatizuota aortos kraujagyslių tyrimų vertinimo programa su automatiniu kaulinio audinio pašalinimu,
5. Miego arterijų ir Wiliso rato tyrimų vertinimo programa su automatiniu kaulinio audinio pašalinimu,
6. Periferinių kraujagyslių tyrimų vertinimo programa su automatiniu kaulinio audinio pašalinimu,
7. Širdies vertinimo programa kiekybiniam ir kokybiniam širdies ir vainikinių arterijų įvertinimui apimanti automatinį vainikinių arterijų segmentavimą,
8. Kalcio kiekio paskaičiavimas širdies tyrimuose,
9. Plaučių mazgelių CAD arba AI tipo vertinimo programa (automatizuoti plaučių židinininių pakitimų aptikimas, pirminė analizė ir analizė dinamikoje),
10. Automatizuota KT-perfuzijos vertinimo programa (galvos smegenų, kepenų, inkstų, minkštųjų audinių organų),
11. Automatizuota programa arba kelios programos galvos smegenų insulto vertinimui (apimant galvos kraujagyslių vertinimą, galvos smegenų parenchimos perfuziją, automatizuotą perfuzijos žemėlapių sukūrimą, ASPECT skalę, infarkto šerdies tūrį, kritinės hipoperfuzijos ir infarkto šerdies santykį, hipoperfuzijos ir infarkto nesutapimo tūrį). Pastaba: jei tiekėjas siūlo trečios šalies programinę įrangą tuomet siūloma programinės įrangos licenzija turi galioti visu siūlomos Sistemos garantiniu laikotarpiu.
12. Kepenų tyrimo vertinimo programa apimanti automatinį kepenų segmentavimą,
13. Spektrinių vaizdų vertinimo ir kvantifikacijos programa.
2.2 | Tarnybinė stotis (centrinis serveris) | Serverio techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus (kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinimą (tiekėjo arba gamintojo), kad siūlomas serveris atitiks rekomenduotinus programinės įrangos parametrus),
2.3 | Reikalavimai serverio rezerviniam maitinimo šaltiniui (UPS) | Serveris komplektuojamas su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (UPS), užtikrinančiu serverio darbą ne mažiau kaip 1 val., dingus elektrai. Rezervinis maitinimo šaltinis (UPS) neprivalo būti to paties gamintojo kaip ir siūloma tarnybinė stotis. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti neginčijamus įrodymus, kad siūlomas rezervinis maitinimo šaltinis (UPS) užtikrins serverio darbą ne mažiau kaip 1 val., dingus elektrai.
2.4 | Radiologo darbo vietos kompiuteris | 1. Kompiuterio parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus (kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinimą (tiekėjo arba gamintojo), kad siūlomas kompiuteris atitiks rekomenduotinus programinės įrangos parametrus). Tiekėjas turi nurodyti tikslų kompiuterio pavadinimą ir modelį. Nors tiekėjas privalo pateikti gamintojo rekomenduojamų parametrų kompiuterį, tačiau jis turi būti ne prastesnių parametrų nei žemiau nurodyta.
2. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą „Performance test“ (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) ne mažiau kaip 20000 (turi būti nurodytas procesoriaus našumas). Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidinta,
3. Atmintinė - ne mažiau 32 GB. Turi būti ne mažiau kaip 2 atmintinės lizdai,
4. Standžiojo disko talpa ne mažesnė kaip 1 TB (turi būti nurodyta disko talpa),
5. Standžiojo disko jungtis - M.2 PCIe arba lygiavertė,
6. Vidinis DVD įrenginys,
7. Kompiuteris turi turėti integruotą Ethernet tinklo jungtį, kuris turi turėti RJ-45 tipo kabelio prijungimo lizdą ir galėtų dirbti ne mažesniais greičiais nei: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 000 Mbps,
8. USB kabeliu prijungiama klaviatūra (arba bevielė) su integruotu SmartCard (arba lygiaverčiu) skaitytuvu, tenkinančiu ISO 7816 standartą (arba lygiavertį),
9. USB kabeliu prijungiama pelė (arba bevielė),
10. Kompiuteris turi turėti integruotą (-us) garsiakalbį (-ius) arba pateikiamas išorinis garsiakalbis,
11. Kompiuteris komplektuojamas su išorine kamera (raiška ne blogesnė nei Full HD), kurioje yra integruotas mikrofonas,
12. Pateikiama pirkimo metu naujausia Microsoft Windows Pro versija arba lygiavertė operacinė sistema,
13. Pateikiama pirkimo metu naujausia MS Office Home & Business versija arba lygiavertė.
2.5 | Spalvotas radiologo darbo vietos medicininis monitorius | 1. Bendra monitoriaus raiška ≥ 6 megapikseliai,
2. Įstrižainė ≥ 30",
3. Kalibruotas skaistis ≥ 500 cd/m2,
4. Kontrastiškumas (tipinis) ≥ 2000:1,
5. Integruotas kalibracinis daviklis, bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti arba lygiavertis techniologinis sprendimas.
2.6 | Papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai | 1. Įstrižainė ≥ 24",
2. Kontrastiškumas ≥ 1000:1,
3. Maksimalus skaistis ≥ 300 cd/m2,
4. DICOM kalibruotas maksimalus skaistis ≥ 180 cd/m2,
5. VESA tvirtinimas,
6. USB jungtys ≥ 2 vnt,
7. Jungtys Display port, HDMI arba DVI-D (arba lygiavertės),
8. Reguliuojamo aukščio stovas, aukščio diapazonas ≥ 80 mm.
2.7 | Dedikuota vaizdo plokštė | 1. Ne mažiau kaip 10 bitų,
2. Atminties dydis ≥ 8 GB,
3. Jungtys ≥ 4 vnt.
2.8 | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) | Būtinas, ne mažiau kaip 1800 VA
3 | Reikalavimai KT fantomui/fantomų komplektui (Fantomas skirtas periodinei kokybės kontrolei atlikti, įskaitant dieninius, mėnesinius, metinius bandymus (pagal Lietuvos HN 78:2009 "Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje" ir gamintojo rekomendacijas, bei atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas)) | 1. Fantomas turi būti tinkamas įvertinti:
1.1 KT skaičiaus tikslumą skirtingoms medžiagoms (vanduo, oras, ir/ar kitos),
1.2 tomografinio pjūvio storį,
1.3 didelio kontrastingumo skiriamąją gebą,
1.4 mažo kontrastingumo skiriamąją gebą,
1.5 vaizdo tolygumą.
2. Su fantomu pateikiama programinė įranga automatizuotam rezultatų įvertinimui.
4 | Sistemos komplektacija | 1. Kompiuterinis tomografas - 1 vnt.,
2. Tyrimų apdorojimo programinė įranga - 1 vnt,
3. Įranga dvipusiam paciento - operatoriaus akustiniam ryšiui - 1 vnt,
4. Technologo valdymo konsolė su programine įranga - 1 vnt,
5. Kompiuterinė radiologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai):
5.1 Tarnybinė stotis su programine įranga - 1 vnt,
5.2 Radiologo darbo vietos kompiuteris - 3 vnt,
5.3 Spalvotas radiologo darbo vietos medicininis monitorius - 3 vnt,
5.4 Papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai - 3 vnt,
5.5 Klaviatūra su asmens tapatybės kortelės skaitytuvu - 3 vnt,
5.6 Pelė - 3 vnt,
5.7 Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) - 3 vnt,
5.8 Serverio rezervinis maitinimo šaltinis (UPS) - 1 vnt.
6. Paciento pozicionavimui skirtos priemonės: galvos laikiklis, pagalvėlės, atramos, fiksavimo priemonės - visų priedų po 1 vnt,
7. Apsauginės priemonės personalui - 2 vnt,
8. KT fantomas/fantomų komplektas (periodinei kokybės kontrolei) - 1 vnt/komplektas.
5 | Kiti reikalavimai
5.1 | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą).
5.2 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)
5.3 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams).

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas1 | Tiekėjas2 | Tiekėjas3 | Tiekėjas4
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Techninis pranašumas T5 (T5n)
Techninis pranašumas T6 (T6n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomos medicinos priemonės kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomas prietaiso garantinis laikotarpis (metais).
T1n - T6n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje".

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas1 | Tiekėjas2 | Tiekėjas3 | Tiekėjas4
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ekonominių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0 | 0
T4n | 0 | 0 | 0 | 0
T5n | 0 | 0 | 0 | 0
T6n | 0 | 0 | 0 | 0
Išplėstinės garantijos balas (Gn) | 0 | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne