Pastaba. Melsva spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų 1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

# DERMATOMO KOMPLEKTAS SU PRIEDAIS (NR. 11102-1)

# 2026-  -

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |

Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;.

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2.2. Įranga turi būti pažymėta atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.3.  Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.4. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: įrangos ir jos priedų naudojimo instrukcija ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.

2.5. Siūloma įranga turi būti nauja (Įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.

2.6.  Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

2.7.  Siūloma daugkartinio naudojimo įranga (išskyrus įkraunamą bateriją ir baterijų įkrovimo įrenginį) turi būti dezinfekuojama automatinėse plautuvėse ne žemesnėje nei 90° C temperatūroje ir (ar) gali būti dezinfekuojami rankiniu būdu naudojant vidutinio lygio chemines dezinfekcines priemones (ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus), turi turėti galimybę būti sterilizuojami garų ir (ar) žemos temperatūros formaldehido mišiniu. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcijos ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.

2.8. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Prekių pavyzdžiai turi būti pateikiami originalioje prekių gamintojo pakuotėje. Laiku nepateikus tinkamų prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius įvertinti realiomis operacijos sąlygomis.

2.9. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus siūlomų prekių gamintojo techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).

2.10. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos. Ant sterilių pakuočių turi būti matoma informacija, kaip reikalaujama  Europos parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (viena iš jų pagaminimo metai ir mėnuo; aiški nuoroda į laiko terminą ar iki kada priemonė gali būti naudojama saugiai).

2.11. Daugkartinio naudojimo prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

| Eilės Nr. | Reikalaujami parametrai (techninė specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės techninės charakteristikos | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dermatomas, 1 kompl. |  |  |  |
| 1.1. | Dermatomo paskirtis | Odos transplanto paėmimui |  |  |
| 1.2. | Dermatomo komplektacija (nurodoma 1 kompl. komplektacija) | - Dermatomo rankena – 1 vnt. - Donorinės odos perforatorius – 1 vnt. - Įkraunama baterija – 4 vnt. - Sterilizavimo krepšelis su laikikliais – 1 vnt. |  |  |
| 1.3. | Dermatomo rankena Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje (įrašyti) |  |  |  |
| 1.3.1. | Autoklavuojama, atspari dezinfekavimui | Būtina |  |  |
| 1.3.2. | Osciliacijos dažnis (ne siauresnėse ribose už nurodytas) | Nuo 0 iki 6500 judesių/min. |  |  |
| 1.3.3. | Galingumas | Ne mažiau 250 W |  |  |
| 1.3.4. | Elektros maitinimo šaltinis | Įkraunama baterija |  |  |
| 1.3.5. | Apsauga nuo atsitiktinio instrumento įjungimo | Būtina |  |  |
| 1.3.6. | Pjovimo plotis | Reguliuojamas, 10 pozicijų, 8 ± 0,2 mm žingsniu. Maksimalus pjovimo plotis 80 mm ± 2 mm |  |  |
| 1.3.. | Pjovimo storis | Reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0,2 – 1,2 mm |  |  |
| 1.3.7. | Geležtės judesio ilgis | 3,1 ± 0,2 mm |  |  |
| 1.4. | Donorinės odos perforatorius | Suderinamas su perkamu dermatomu | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje (įrašyti) + siūlomos prekės techninės charakteristikos |  |
| 1.4.1 | Odos perforatoriaus nustatymai: | Ne mažiau kaip 3 odos transplanto nustatymai |  |  |
| 1.4.2 | Pjaustymo cilindras | Su pjaustymo cilindro apsauga transportavimo metu |  |  |
| 1.4.3 | Kitos savybės | Išardomas, atsparus dezinfekavimui ir sterilizavimui, autoklavuojamas, nerūdijančio plieno |  |  |
| 1.5. | Įkraunama baterija | 1. Ličio jonų baterija (arba lygiavertė); 2. Energijos kiekis ne mažiau 10,5 Wh; 3. Nesterilizuojama; 4. Įstatoma į gręžimo/pjovimo rankenoje integruotą baterijos skyrių arba įstatoma į prie rankenos atskirai tvirtinamą baterijos korpusą |  |  |
| 1.6. | Sterilizavimo krepšelis su laikikliu odos perforatoriui | Pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti. Nerūdijančio plieno, perforuoti su laikikliais odos perforatoriui ir dermatomui |  |  |
| 2. | Baterijų įkrovimo įrenginys, 1 vnt. Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje (įrašyti) |  |  |  |
| 2.1. | Baterijų įkrovimo įrenginys | 1. Vienu metu galima įkrauti ne mažiau 4 baterijų; 2. Su automatine baterijų diagnostika; 3. Su baterijos įkrovimo lygio indikatoriumi; 4. Tinkamas Li jonų baterijų įkrovimui. |  |  |
| 2.2. | Elektros maitinimo šaltinis | ~230 V, 50/60 Hz elektros tinklas |  |  |
| 3. | Dermatomo geležtės, 640 vnt. (įsigyjama pagal poreikį teikiant atskirus užsakymus) |  |  |  |
| 3.1 | Dermatomo geležtė | Suderinama su perkamu dermatomu |  |  |
| 4. | Donorinės odos perforatoriaus plokštelės, 1000 vnt. (įsigyjama pagal poreikį teikiant atskirus užsakymus). Suderinamos su perkamu donorinės odos perforatoriumi. |  |  |  |
| 4.1. | Išplėtimo koeficiento dydis: | 1 :/1,5 (360 vnt.) |  |  |
| 4.2. | Išplėtimo koeficiento dydis: | 1 :/3 (640 vnt.) |  |  |
| 5. | Įrangos garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  | - |

1 lentelė. Tiekėjo siūloma įrangos kaina:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/modelis | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dermatomas |  | 1 kompl. |  |  |  |
| 2. | Baterijų įkrovimo įrenginys |  | 1 vnt. |  |  |  |
| Suma, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, EUR |  |  |  |  |  |  |
| Suma, Eur su PVM* |  |  |  |  |  |  |
| *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. 2 lentelė. Tiekėjo siūloma kaina vienkartinėms priemonėms, naudojamoms kartu su įranga: |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Numatomas maksimalus 36 mėn. kiekis, vnt. | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Suma, Eur be PVM |
| 3. | Dermatomo geležtės |  | 640 vnt. |  |  |  |
| 4. | Donorinės odos perforatoriaus plokštelės: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Išplėtimo koeficiento dydis: 1 :/1,5 |  | 360 vnt. |  |  |  |
| 4.2 | Išplėtimo koeficiento dydis: 1 :/3 |  | 640 vnt. |  |  |  |
| Suma, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |
| Suma, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo kainos lentelė tiekėjų pasiūlymų palyginimui Nr. 3 (Pasiūlymo kainos lentelė Nr. 1 + Pasiūlymo kainos lentelė Nr. 2 nurodytų kainų suma.

| Bendra pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainų lentelėse Nr. 1 ir 2 nurodytų kainų suma), Eur Be PVM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PVM tarifas, % |  | PVM suma, Eur |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainų lentelėse Nr. 1 ir 2 nurodytų kainų suma), Eur su PVM** |  |  |  |

**Pasiūlymo palyginamoji kaina nėra Perkančiosios organizacijos įsipareigojimas Paslaugos teikėjui, laimėjusiam pirkimą, sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo metu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui.

| Pasiūlymo priedai: Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |  |  |  |  |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas |  |  |  | Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur) |  |  |  |  |  |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |