Reagentų ir PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ HEMOGLOBINO KONCENTRACIJOS NUSTATYMUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (pagal VPP-391)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrenginys hemoglobino koncentracijai nustatyti (toliau – hemoglobino matuoklis) – 2 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | įrašo tiekėjas |
| 1.1. | Hemoglobino matuoklio paskirtis | Hemoglobino koncentracijai donorų kraujyje nustatyti prieš kraujo davimą. Naujas (nenaudotas) | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Tyrimo atlikimo trukmė | Vieno tyrimo atlikimo trukmė - ne daugiau 60 sekundžių. | įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Reikalavimai hemoglobino matuokliui | - Hemoglobino matuoklis portatyvinis, svoris ne didesnis nei 600 g; - Hemoglobino koncentracija nustatoma naudojant vienkartines kiuvetes; - Matavimo vienetai – g/l arba g/dl; - Hemoglobino matavimo ribos – ne siauresnės nei 0–250 g/l. - Tyrimo rezultatai pateikiami skystųjų kristalų ekrane (LCD arba lygiaverčiame); - Hemoglobino matuoklio darbui tinkamos aplinkos temperatūros ribos – ne siauresnės nei 15–30º C; - Hemoglobino matuoklis maitinamas: - iš vidinių pakraunamų baterijų (komplekte su kiekvienu matuokliu pateikiamas adapteris baterijos įkrovimui iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo) ir iš elektros tinklo (galimybė hemoglobino matuoklį naudoti baterijos krovimo metu) arba - iš standartinių pakartotinai neįkraunamų maitinimo elementų, su galimybe, esant poreikiui, maitinti iš 230V, 50 Hz elektros tinklo (kiekvieno analizatoriaus komplekte turi būti priedas (-ai) analizatoriaus maitinimui iš 230V, 50 Hz elektros tinklo). | įrašo tiekėjas |
| 1.4. | Reikalavimai ėminiui | - Minimalus ėminio kiekis tyrimui atlikti – ne daugiau 10 µl; - Tiriamas kapiliarinis ir veninis kraujas. | įrašo tiekėjas |
| 1.5. | Naudojimo instrukcija | Pateikiama kartu su įranga, lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | įrašo tiekėjas |
| 1.6. | Ženklinimas | Įranga turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančio dokumento, liudijančio analizatoriaus žymėjimą CE ženklu (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). | įrašo tiekėjas |
| 1.7. | Reagentai ir papildomos priemonės tyrimams atlikti | - Tiekėjas turi pateikti hemoglobino koncentracijos tyrimų ir kontrolinių tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingų sudedamųjų priemonių (kiuvečių, reagentų ar kitų gamintojo nurodytų priemonių, reikalingų 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui) sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje; - Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad visos priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo ir stabilumo terminus; - Vidaus kokybės kontrolė – ne mažiau 3-jų lygių; | įrašo tiekėjas |
| 1.8. | Papildomos priemonės kraujo paėmimui | Kartu su kiuvetėmis pateikiamos kraujui paimti skirtos papildomos priemonės – lancetai ir spiritinės servetėlės. | įrašo tiekėjas |
| 1.9. | Reagentų žymėjimas | Reagentų kokybė, žymėjimas, kartu su reagentais pateikiama informacija turi atitikti In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti reagentų CE sertifikavimą pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus liudijančių galiojančių dokumentų kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.10 | Įrangos techninis aptarnavimas | Tiekėjas turi užtikrinti įrangos nemokamą nepertraukiamą techninį aptarnavimą 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas ne vėliau kaip per 8 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ne vėliau kaip per 12 val. Visiškai pašalinti gedimą turi per 48 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 48 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas) | įrašo tiekėjas |

1 priedas

Reagentai ir papildomos priemonės HEMOGLOBINO KONCENTRACIJAI NUSTATYTI

Eil. Nr.; Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai; Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn.; Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina Eur be PVM.; Suma, EUR be PVM 24 mėn.; PVM tarifas, %; Suma, EUR su PVM 24 mėn.; Siūloma pakuotė; Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti; Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Hemoglobino koncentracijos tyrimas donoro kraujyje; 40 000; x; x; x. 1.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu hemoglobino matuokliu (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 1.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu hemoglobino matuokliu (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. Pasiūlymo kaina iš viso:; x; x; x.