Pirkimo sąlygų 2 priedas

VŠĮ MAŽEIKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

VIEŠOJO PIRKIMO „ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTIKOS SISTEMA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto pavadinimas

Ultragarsinė diagnostikos sistema

Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

Eil. Nr.; Parametrai (specifikacija); Reikalaujamos parametrų reikšmės. 1.; Sistemos architektūra; Mobili, su ratukais. 2.; Atliekami tyrimai:. 2.1.; Vidaus organų; Būtina. 2.2.; Skydliaukės; Būtina. 2.3.; Sąnarių; Būtina. 2.4.; Kraujagyslių; Būtina. 2.5.; Krūtų; Būtina. 2.6.; Vaikų vidaus organų; Būtina. 2.7.; Kardiologiniai; Būtina. 3.; Sistemos ergonomika. 3.1.; Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija; Būtina. 3.2.; Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama; Ne mažiau 90 laipsnių į kairę ir ne mažiau 90 laipsnių į dešinę. 3.3.; Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga; Ne mažesnė kaip 23 cm. 3.4.; Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su WLED, LED pašvietimu arba OLED, pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn; Būtina. 3.5.; Vaizdo monitoriaus įstrižainė; Ne mažiau 54.61 cm (21.5"). 3.6.; Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu; Būtina. 3.7.; Sistemos skleidžiamas triukšmas darbo metu ne didesnis nei 45 dB; Būtina. 4.; Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius; Būtina. 4.1.; Valdymo monitoriaus įstrižainė; Ne mažiau nei 30.48 cm (12.0"). 4.2.; Lietimui jautrus valdymo monitorius; Būtina. 5.; Pagrindinės techninės charakteristikos:. 5.1.; Maksimalus vaizduojamas gylis; Ne mažiau kaip 40 cm. 5.2.; Aktyvių jungčių davikliams skaičius; Ne mažiau kaip 4. 6.; Vaizdavimo režimai:. 6.1.; B režimas.; Būtina. 6.2.; M režimas.; Būtina. 6.3.; Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas.; Būtina. 6.4.; Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas.; Būtina. 6.5.; Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe.; Būtina. 6.6.; Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu.; Būtina. 6.7.; Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas.; Būtina. 6.8.; Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas.; Būtina. 6.9.; Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija.; Būtina. 6.10.; Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis).; Būtina. 6.11.; Audinių doplerio režimas arba lygiavertis; Būtina. 6.12.; Nuolatinės bangos (CW) režimas; Būtina. 7.; Tyrimo automatizavimo funkcijos:. 7.1.; Automatinė vaizdo kokybės optimizacija.; Būtina. 7.2.; Automatinis spektrinių kreivių matavimas.; Būtina. 8.; Nuolatinis siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (vaizdo skenavimas be fokuso zonų); Būtina. 9.; Reikalavimai davikliams:. 9.1.; Konvekcinis daviklis. 9.1.1.; Darbinis dažnių diapazonas; Ne daugiau kaip 1.5 MHz ir ne mažiau kaip 5.0 MHz. 9.1.2.; Vaizduojamas kampas; Ne mažiau 70º. 9.1.3.; Elementų skaičius; Ne mažiau 128. 9.1.4.; Vieno kristalo technologija; Būtina. 9.2.; Linijinis daviklis. 9.2.1.; Darbinis dažnių diapazonas; Ne daugiau kaip 5.0 MHz ir ne mažiau kaip 14.0 MHz. 9.2.2.; Daviklio paviršiaus plotis; Ne mažiau kaip 50 mm. 9.2.3.; Elementų skaičius; Ne mažiau 250. 9.3.; Fazinis daviklis. 9.3.1.; Darbinis dažnių diapazonas; Ne daugiau kaip 1.5 MHz ir ne mažiau kaip 4.5 MHz. 9.3.2.; Apžvalgos kampas; Ne mažiau 90º. 9.3.3.; Vieno kristalo technologija; Būtina. 10.; Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas:. 10.1; Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist); Būtina. 10.2; Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti; Būtina. 10.3; Palaikomas duomenų perdavimas per LAN; Būtina. 11.; Aparato vidinė atmintis; Ne mažiau 500 GB. 12.; Išorinės jungtys; - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė. 13.; Ultragarso aparato maitinimo šaltinis; 230 V ± 10%, 50 / 60 Hz elektros tinklas. 14.; Ultragarsinio gelio šildytuvas; Būtina. 15.; Komplektuojamas terminis spausdintuvas; Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti. 16.; Įrangos ženklinimas CE sertifikatu; Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją).. 17.; Garantijos laikotarpis; 24 mėnesių laikotarpiui. 18.; Darbuotojų apmokymas dirbti įranga; Tiekėjas privalo atlikti įrangos diegimą ir apmokyti personalą bent 2 val.. 19.; Kartu su įranga pateikiama dokumentacija; Būtina naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba..

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

1 komplektas

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

2 mėn.

Papildoma informacija

Visi parametrai, kuriuose nurodyti konkretūs pavadinimai ar technologijos, laikomi minimalių reikalavimų apibūdinimu; leidžiami lygiaverčiai sprendiniai. Visi matavimo vienetai nurodyti SI sistemoje.