2

2

Pirkimo sąlygų 2 priedas

VŠĮ MAŽEIKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
VIEŠOJO PIRKIMO „ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTIKOS SISTEMA“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Pirkimo objekto pavadinimas

	Ultragarsinė diagnostikos sistema

	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

	
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1.
	Sistemos architektūra
	Mobili, su ratukais

	2.
	Atliekami tyrimai:

	2.1.
	Vidaus organų
	Būtina

	2.2.
	Skydliaukės
	Būtina

	2.3.
	Sąnarių
	Būtina

	2.4.
	Kraujagyslių
	Būtina

	2.5.
	Krūtų
	Būtina

	2.6.
	Vaikų vidaus organų
	Būtina

	2.7.
	Kardiologiniai
	Būtina

	3.
	Sistemos ergonomika

	3.1.
	Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija
	Būtina

	3.2.
	Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama
	Ne mažiau 90 laipsnių į kairę ir ne mažiau 90 laipsnių į dešinę

	3.3.
	Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga
	Ne mažesnė kaip 23 cm

	3.4.
	Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su WLED, LED pašvietimu arba OLED, pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn
	Būtina

	3.5.
	Vaizdo monitoriaus įstrižainė
	Ne mažiau 54.61 cm (21.5")

	3.6.
	Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu
	Būtina

	3.7.
	Sistemos skleidžiamas triukšmas darbo metu ne didesnis nei 45 dB
	Būtina

	4.
	Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius
	Būtina

	4.1.
	Valdymo monitoriaus įstrižainė 
	Ne mažiau nei 30.48 cm (12.0")

	4.2.
	Lietimui jautrus valdymo monitorius
	Būtina

	5.
	Pagrindinės techninės charakteristikos:

	5.1.
	Maksimalus vaizduojamas gylis
	Ne mažiau kaip 40 cm

	5.2.
	Aktyvių jungčių davikliams skaičius
	Ne mažiau kaip 4

	6.
	Vaizdavimo režimai:

	6.1.
	B režimas.
	Būtina

	6.2.
	M režimas.
	Būtina

	6.3.
	Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas.
	Būtina

	6.4.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas.
	Būtina

	6.5.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. 
	Būtina

	6.6.
	Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu.
	Būtina

	6.7.
	Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas.
	Būtina

	6.8.
	Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas.
	Būtina

	6.9.
	Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija.
	Būtina

	6.10.
	Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis).
	Būtina

	6.11.
	Audinių doplerio režimas arba lygiavertis
	Būtina

	6.12.
	Nuolatinės bangos (CW) režimas
	Būtina

	7.
	Tyrimo automatizavimo funkcijos:

	7.1.
	Automatinė vaizdo kokybės optimizacija.
	Būtina

	7.2.
	Automatinis spektrinių kreivių matavimas.
	Būtina

	8.
	Nuolatinis siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (vaizdo skenavimas be fokuso zonų)
	Būtina

	9.
	Reikalavimai davikliams:

	9.1.
	Konvekcinis daviklis

	9.1.1.
	Darbinis dažnių diapazonas
 
	Ne daugiau kaip 1.5 MHz ir ne mažiau kaip 5.0 MHz

	9.1.2.
	Vaizduojamas kampas
	Ne mažiau 70º

	9.1.3.
	Elementų skaičius
	Ne mažiau 128

	9.1.4.
	Vieno kristalo technologija
	Būtina

	9.2.
	Linijinis daviklis

	9.2.1.
	Darbinis dažnių diapazonas 
	Ne daugiau kaip 5.0 MHz ir ne mažiau kaip 14.0 MHz

	9.2.2.
	Daviklio paviršiaus plotis
	Ne mažiau kaip 50 mm

	9.2.3.
	Elementų skaičius
	Ne mažiau 250

	9.3.
	Fazinis daviklis

	9.3.1.
	Darbinis dažnių diapazonas
	Ne daugiau kaip 1.5 MHz ir ne mažiau kaip 4.5 MHz

	9.3.2.
	Apžvalgos kampas
	Ne mažiau 90º

	9.3.3.
	Vieno kristalo technologija
	Būtina

	10.
	Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas:

	10.1
	Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist)
	Būtina

	10.2
	Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti
	Būtina

	10.3
	Palaikomas duomenų perdavimas per LAN
	Būtina

	11.
	Aparato vidinė atmintis
	Ne mažiau 500 GB

	12.
	Išorinės jungtys
	1. USB
2. LAN
3. HDMI arba lygiavertė

	13.
	Ultragarso aparato maitinimo šaltinis
	230 V ± 10%, 50 / 60 Hz elektros tinklas

	14.
	Ultragarsinio gelio šildytuvas
	Būtina

	15.
	Komplektuojamas terminis spausdintuvas
	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti

	16.
	Įrangos ženklinimas CE sertifikatu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją).

	17.
	Garantijos laikotarpis
	24 mėnesių laikotarpiui

	18.
	Darbuotojų apmokymas dirbti įranga
	Tiekėjas privalo atlikti įrangos diegimą ir apmokyti personalą bent 2 val.

	19.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Būtina naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.





	Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

	1 komplektas

	Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

	2 mėn.

	Papildoma informacija

	Visi parametrai, kuriuose nurodyti konkretūs pavadinimai ar technologijos, laikomi minimalių reikalavimų apibūdinimu; leidžiami lygiaverčiai sprendiniai. Visi matavimo vienetai nurodyti SI sistemoje.



