## Lapas1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Priemonės ilgos trukmės pakaitinei inkstų terapijai atlikti
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (vnt kiekis) | Tiekėjo siūlomų priemonių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui
1 | 2 | 3 | 4
1 | Priemonės ilgos trukmės pakaitinei inkstų terapijai atlikti | 600
Reikalavimai Inkstų ilgalaikės pakaitinės terapijos sistemai (pateikiama panaudai 3 vnt. )
Eil. Nr. | Techninis parametras | Parametro reikšmė | Tiekėjo pastabos
1. | Turi atlikti šias procedūras: | 1. Ilgalaikės SCUF;
2. CVVH prediliucijos, postdiliucijos, pre-postdiliucijos, post-postdiliucijos režimais;
3. CVVHD, CVVHDF postdiliucijos režimu
4. Plazmos terapija TPE
2. | Galimybė atlikti beheparininę ilgalaikę inkstų pakaitinės terapijos procedūrą naudojant antikoaguliantus citrato pagrindu | Būtina
3. | Galimybė procedūros metu neatjungiant ar neprijungiant papildomų magistralių keisti režimus | Būtina
4. | Automatinė skysčių balanso reguliavimo sistema | Būtina
5. | Automatinis magistralių rinkinio užpildymas | Būtina
6. | Sistemos valdymas | Liečiamu spalvotu ekranu
7. | Ekrano įstrižainė | ≥ 25 cm
8. | Integruotas pakaitinių tirpalų šildytuvas | Būtina
9. | Integruotas kraujo nuotėkio detektorius | Būtina
10. | Integruota heparino ir/ar kalcio pompa | Būtina
11. | Dozavimo tikslumas | Ne daugiau ± 5%
12. | Heparino/kalcio dozavimo greitis | Ribose, ne siauresnėse, kaip
nuo 0,5 iki 20 ml/val
13. | Svarstyklės tirpalams | 3 svarstyklės
14. | Maksimali svarstyklių apkrova | ≥ 11000 g
15. | Paciento skysčių šalinimo pompos greitis | Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 0 iki 1800 ml/val
16. | Dializuojančio ir pakaitinių skysčių pompų greitis | ≥ 4800 ml/val.
17. | Maksimalus dializato šalinimo pompos tėkmės greitis | ≥ 10000 ml/val
18. | Kraujo pompos greitis | Ribose, ne siauresnėse, kaip
nuo 10 iki 450 ml/min
19. | Slėgio matavimo ribos prieš filtrą | Ribose, ne siauresnėse, kaip
nuo 0 iki +450 mmHg
20. | Arterinio kraujo spaudimo matavimo ribos | Ribose, ne siauresnėse, kaip
nuo -250 iki +300 mmHg
21. | Veninio kraujo spaudimo matavimo ribos | Ribose, ne siauresnėse, kaip
nuo +10 iki +350 mmHg
22. | Suderinama su CO2 šalinimo sistema | Būtina
23. | Elektros maitinimas | 230 V, 50 Hz
24. | Integruota vidinė baterija | Būtina
25. | Atsparus defibriliacijai pagal IEC 60601-1 arba lygiavertį standartą | Būtina