1 priedas. Techninė specifikacija

LUBINIŲ KELTUVŲ SU DIRŽAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimu siekiama įsigyti šiuos 10 vienetų lubinius keltuvus su diržais, skirtus kelti pacientus su montavimo paslaugomis (toliau - Prekės):

1.1. 9 vnt., keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 200 kg;

1.2. 1 vnt., keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 250 kg.

- Tiekėjas įsipareigoja Prekes savo sąskaita pristatyti, surinkti, išdėstyti (pakabinti) Perkančiosios organizacijos nurodytose erdvėse ir pilnai paruošti naudojimui.

3. Perkamos Prekės turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų bei geresnius sertifikatus atitinkančią Prekę, nei nurodyta šiose techninėse specifikacijose). Tiekėjas užpildytą Techninę specifikaciją privalo pateikti kartu su pasiūlymu. Reikalavimai Prekėms:

| Eil. nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės (tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomos Prekės technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo (aprašo) reikalavimo atitikimą TAIP arba NE) Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas* (pildo tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Perkama 9 vnt., (keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 200 kg) | Perkama 1 vnt., (keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 250 kg) |
| 1. | Lubinis keltuvas | Kėlimo sistema, skirta kelti pacientus iš (į) lovų, vežimėlių, nuo grindų, naudoti tualete, vonioje. Turi aptarnauti visas patalpoje esančias lovas, H tipo | (gamintojas/modelis modifikacija (jei yra) (įrašyti) | (gamintojas/modelis modifikacija (jei yra) (įrašyti) |
| 2. | Komplektacija | Bėgių sistema, elektrinis keltuvas su kėlimo diržo laikikliu ir valdymo pulteliu, kėlimo diržas. | (gamintojas/modelis modifikacija (jei yra) (įrašyti) | (gamintojas/modelis modifikacija (jei yra) (įrašyti) |
| 3. | Bėginės sistemos bėgiai | Tikslas yra vienu keltuvu aptarnauti ir galėti iškelti pacientus iš lovų. Patalpų plotai: 5x3 m – 1 vnt, 4x2 m - 6 vnt., 4x4 m – 1 vnt, 3x4 m – 1 vnt, 3x3 – 1 vnt. | (gamintojas/modelis modifikacija (jei yra) (įrašyti) | (gamintojas/modelis modifikacija (jei yra) (įrašyti) |
| 4. | Keltuvo keliamoji galia | Ne mažiau kaip 200 kg – 9 vnt; Ne mažiau kaip 250 kg, su integruotomis svarstyklėmis – 1 vnt. | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 5. | Kėlimo greitis | Su maksimalia apkrova pilnai pakrauto ne mažiau kaip 3 cm/s, minimaliai pakrauto ne mažiau kaip 5 cm/s. | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 6. | Keltuvo diržo ilgis | Keltuvo diržo ilgis (kėlimo diapazonas) 3 m ± 0,5 m be papildomo prailginimo | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 7. | Keltuvo valdymas | Pultelio pagalba. | (yra/nėra) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | (yra/nėra) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 8. | Bendras keltuvo svoris | Ne daugiau kaip 13 kg. | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 9. | Avarinis stabdymas ir nuleidimas | Būtinas, mechaninis ar/ir elektrinis variklio diržo nuleidimas būdas. | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 10. | Įkrovimas | Keltuvas turi būti kraunamas automatiškai per bėgius, ir veikti visos bėgių sistemos plote, t.y. naudotojas keltuvą gali palikti bet kurioje patalpos dalyje ir keltuvas bus kraunamas bet kuriame bėgių sistemos taške | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 11. | Įspėjamieji signalai | Būtini, įspėjantys apie baterijos išsikrovimą, maksimalaus keliamo svorio viršijimą. | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 12. | Pultelis | Laidinis pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“. | (yra/nėra) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | (yra/nėra) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 13. | Diržų skersinis | Skersinis diržų laikiklis nuimamas tik paspaudus saugos mygtuką. Skersinis iš plastiko ir nerūdijančio metalo. | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 14. | Baterija | Ne mažiau kaip 24V, pagaminta iš NiMH 2.1 Ah arba lygiavertės medžiagos. Ne mažiau 50 kėlimų su vidutiniu 85 kg svoriu. | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 15. | Apsaugos klasė | Valdymo pulteliui ne žemesnė nei IP 44. | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 16. | Triukšmas | Keltuvo keliamas darbinis triukšmas negali būti didesnis nei 52 dB. | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 17. | Numatomas tarnavimo laikas | Numatomas keltuvo tarnavimo laikas - ne mažiau 10 metų arba ne mažiau 10.000 normalių kėlimų (85 kg/1000 mm) | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 18. | Aptarnavimas | Darbinių dalių keitimas (kėlimo juosta, variklio dirželis, baterija) ne mažiau kaip po 20 000 kėlimų | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 19. | Klasifikavimas ir sertifikavimas | Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES MD 2017/745 direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 20. | Kėlimo diržai |  |  |  |
| 21.1 | Standartinis kėlimo diržas aukšta nugara M dydžio – 1vnt L dydžio – 5 vnt XL dydžio – 1 vnt | Kėlimo diržas prilaikantis paciento galvą, su dvejomis kojų prilaikymo juostomis. Pagamintas iš poliesterio ar lygiavertės medžiagos. Dydis M, nugaros atramos aukštis 85 – 92 cm. Dydis L, nugaros atramos aukštis 90 – 97 cm. Dydis XL, nugaros atramos aukštis 95 – 102 cm. Maksimalus keliamo paciento svoris ne mažesnis nei 200 kg. Su pagalbinėmis rankenėlėmis slaugytojams, diržo pozicionavimo kišenėlę ir sustiprintą kojų dalimi. | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 21.2 | Standartinis kėlimo diržas aukšta nugara tinklinės medžiagos L dydžio – 1 vnt XL dydžio – 1 vnt | Kėlimo diržas prilaikantis paciento galvą, su dvejomis kojų prilaikymo juostomis. Pagamintas iš tinklinio poliesterio ar lygiavertės medžiagos. Dydis L, nugaros atramos aukštis 90 – 97 cm. Dydis XL, nugaros atramos aukštis 95 – 102 cm. Maksimalus keliamo paciento svoris ne mažesnis nei 200 kg. Su sustiprintą kojų dalimi. | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |
| 22. | Garantinis terminas | Ne mažiau 24 mėn. | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . | Siūlomas parametras – ____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ . |

4. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti siūlomas prekės technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus (išskyrus nurodytas išimtis, kur nurodyta, kad atitiktis reikalavimams bus tikrinama Prekės perdavimo metu), t. y.

4.1. prekės gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) techninę dokumentaciją (sertifikatai, techninės specifikacijos, katalogai, brošiūros ir kt.) (lietuvių arba anglų kalbomis, tačiau perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą), kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos Prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, ir/ar

4.2. prekės gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams),

4.3. ar kiti lygiaverčiai dokumentai (pvz. trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentai (informacija) ir kt. (pvz. automobilio registracijos liudijimo kopija ar pan.)), įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

Jei teikiami Prekės gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, turi būti pateiktas Prekės gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją).

5. Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

6. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms Prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar Prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma Prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

7. Tiekėjas gali atvykti įvertinti patalpas. Dėl tikslios apžiūros datos ir laiko tiekėjas gali kreiptis į Čekiškės socialinių paslaugų namų direktorių Liną Grigaitį, tel. (0 37) 56 03 90, el. paštas cekiskesgloba@gmail.com. Apžiūros metu nebus atsakoma į tiekėjų klausimus dėl pirkimo objekto ar pirkimo dokumentų nuostatų.