Automobilis mobili odontologija (1vnt.):

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai automobiliui: |  |  |  |
|  | Gamintojas ir modelis | Bazinio automobilio gamintojas ir modelis (bazinio automobilio masė turi būti pakankama visai numatytai įrangai, personalui ir eksploataciniam rezervui, bet ne mažiau 3,5 t). |  |
|  | Automobilio paskirtis | Automobilis, pritaikytas mobilioms odontologijos paslaugoms teikti, kuris susideda iš automobilinės važiuoklės su vairuotojo kabina ir kėbulo, kurio viduje teikiamos odontologinės paslaugos. Odontologinės paslaugos teikiamos automobiliui stovint. |  |
|  | Techninio aptarnavimo užtikrinimas | 3.1. Tiekėjas turi užtikrinti autorizuotą automobilio ir įrangos techninį aptarnavimą ne toliau kaip 150 km nuo perkančiosios organizacijos buveinės, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti tiekėjas. 3.2. Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių, kuriame turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas. |  |
|  | Kėbulo gamintojas | Nurodyti automobilio medicininio skyriaus kėbulo gamintoją (perdirbėją). |  |
|  | Pagaminimo metai | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, neregistruotas iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datos, pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2026. |  |
|  | Garantija automobiliui, jo inžinerinėms sistemoms ir kėbului | 6.1. Mažiausiai 24 mėn. arba 150 000 km (priklausomai nuo to, kas sueina anksčiau) garantija baziniam automobiliui ir jo integruotoms inžinerinėms sistemoms, įskaitant šildymo, vėdinimo, vandens tiekimo ir nuotekų sistemas, elektros instaliaciją, stovėjimo režimo šildymo sprendimus ir kėbulo perdirbimo darbus. 6.2. Ši garantija netaikoma medicininei ir odontologinei įrangai, kurios garantija nustatoma pagal atskirus šios techninės specifikacijos reikalavimus. 6.3. Automobiliui taikoma ne mažiau kaip 6 metų garantija nuo korozijos 6.4. Ne mažiau kaip 2 metų garantija dėl dažų dangos defektų, garantija netaikoma natūraliems kėbulo nusidėvėjimams priklausantiems nuo išorinės aplinkos poveikio. 6.5. Garantija baterijai ne mažiau kaip 90 mėn. arba 150000 km, priklausomai nuo to kas greičiau sueis. |  |
|  | Pristatymas | Pristatymas – ne vėliau kaip 9 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo. Pristatymo vieta – Laisvės per. 79, Vilnius. |  |
|  | Ratlankių su padangomis komplektai | Automobilis komplektuojamas su gamintojo rekomenduojamų matmenų originalių ratlankių ir padangų komplektu, atitinkančiu automobilio pristatymo sezoną (vasarinės arba žieminės padangos). Papildomas antrasis pilnas originalių ratlankių su padangomis komplektas, atitinkantis priešingą sezoną (žieminis arba vasarinis), turi būti pristatytas atskirai kaip papildomas rinkinys. |  |
|  | Automobilio registravimo, techninės apžiūros ir draudimo užtikrinimas | Tiekėjas privalės Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti civilinės atsakomybės draudimu vienam mėnesiui skaičiuojant nuo prekės pristatymo dienos. |  |
| Reikalavimai kėbului: |  |  |  |
|  | Spalva | Automobilio kabinos ir kėbulo spalva pasirenkama pagal gamintojo spalvų gamą užsakymo metu. Medicininio skyriaus vidinės sienos ir lubos baltos. |  |
|  | Išorės apklijavimas automobiline plėvele | Apipavidalinimas su užrašais ne daugiau 50 proc. automobilio išorės ploto pagal suderinimą. Visam apipavidalinimui turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo. |  |
|  | Kėbulo konstrukcija ir termoizoliacinių plokščių sandara | Uždaro tipo kėbulas, pagamintas iš termoizoliacinių plokščių, sujungtų aliuminio profiliais. Plokštės sandara: išorėje siena iš plastiko arba aliuminio plokštės, viduje poliuretanas 40-50 mm storio, iš vidaus plastikas arba aliuminis. Plokštės viduje sustiprintos profiliais. |  |
|  | Medicinos skyriaus durų įrengimas | Šoninės ir galinės durys su stiklais. Langai užtamsinti iki 80% šviesos laidumo, iš vidaus uždaromi užuolaidėlėmis arba žaliuzėmis. |  |
|  | Medicinos skyriaus langai | Kairė ir dešinė sienos turi turėti langus. Dydis ir vieta derinama su užsakovu. Papildomas stiklas sienoje prie darbo stalo. Langai užtamsinti iki 80% šviesos laidumo, iš vidaus uždaromi užuolaidėlėmis arba žaliuzėmis. |  |
|  | Galinės dvivėrės durys | Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu. Durų angos plotis atidarius duris ne mažiau 1200 mm. |  |
|  | Kėbulo dešinės pusės durys | Durys kėbulo dešinėje pusėje su langu. Durų angos plotis atidarius duris ne mažiau kaip – 800 ir ne daugiau kaip – 900 mm. |  |
|  | Durų užrakto sistema | Medicininio skyriaus durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu kartu su gamykliniu nuotoliniu užraktu. |  |
|  | Įlipimo į medicininį skyrių sprendimai | Automobilio dešinėje pusėje po šoninėmis durimis turi būti įrengtas atsilenkiantis ar išvažiuojantis įlipimo laiptelis automatiškai aktyvuojamas atidarant salono duris. Uždarius duris, laiptelis automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. Darbinė temperatūra: nuo -30°C iki +60°C. Laiptelio ilgis ne mažiau kaip 600 mm. |  |
|  | Stoglangis | Kėbulo lubose įrengtas skaidrus, atidaromas avarinis stoglangis, jis turi būti tokio dydžio, kad per jo angą galėtų saugiai pasišalinti suaugęs žmogus. |  |
|  | Išmatavimai | Medicininio skyriaus vidiniai matmenys: 22.1. Ilgis ne mažiau 4500 mm; 22.2. Plotis ne mažiau 2000 mm; 22.3. Aukštis ne mažiau 1950 mm |  |
| Baziniai automobilio parametrai: |  |  |  |
|  | Sėdimų vietų skaičius | Ne mažiau kaip keturios sėdimos vietos įskaitant vairuotojo, reguliuojamos. Sėdynės turi būti apsiūtos dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga. |  |
|  | Vairo padėtis | Kairėje |  |
|  | Maksimalus greitis | Ne mažiau kaip 120 km/h |  |
|  | Prošvaisa nuo žemės | Ne mažiau kaip 160 mm. |  |
| Vairuotojo kabina: |  |  |  |
|  | Kabinos aptakai | Ant kabinos šonų ir viršaus aerodinaminiai aptakai, vizualiai sujungiantys kabiną su kėbulu |  |
|  | Saugos pagalvės | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės |  |
|  | Automobilio multimedijos sistema | Automobilyje turi būti integruotas radijas, USB jungtis, Bluetooth, ne mažiau kaip du garsiakalbiai automobilio kabinos priekyje. |  |
|  | Klimato kontrolė | Automatinė klimato kontrolė vairuotojo kabinoje. |  |
|  | Mobiliojo telefono prijungimas | Mobilaus telefono prijungimo galimybė (Carplay, Android auto ar pan.) |  |
|  | Užraktas | Gamyklinis visų durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu. |  |
|  | Šildytuvas | Elektrinis šalto oro šildytuvas |  |
|  | Vairas | Multifunkcinis, odinis vairas |  |
|  | Vairo reguliavimas | Vairo aukščio ir gylio nustatymas |  |
|  | Langai | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. |  |
|  | Veidrodėliai | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |  |
|  |  | Automobilyje turi būti vidinis galinio vaizdo veidrodėlis su integruotu monitoriumi, į kurį, važiuojant atbuline pavara, transliuojamas atbulinės eigos kameros vaizdas |  |
|  | Apšvietimas | Apšvietimo lemputė vairuotojui. |  |
|  | Keleivio apšvietimas | Apšvietimo lemputė su ne trumpesne nei 300-400 mm lanksčia jungtimi, montuojama keleivio vietoje šalia vairuotojo. |  |
|  | Kilimėliai | Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje. |  |
|  | Vairuotojo sėdynė | Reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Porankis vidinėje pusėje ir atrama rankai išorinėje pusėje. Sėdynė apsiūta dirbtine oda. |  |
|  | Keleivio sėdynė | Reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Porankis vidinėje pusėje ir atrama rankai išorinėje pusėje. Sėdynė apsiūta dirbtine oda. |  |
| Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys: |  |  |  |
|  | Išorinis ilgis | Automobilio ilgis ne daugiau 7500 mm. |  |
|  | Išorinis plotis | Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau 2350 mm. |  |
|  | Išorinis aukštis | Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis ne daugiau kaip 3100 mm. |  |
| Variklis ir eksploatacinės savybės: |  |  |  |
|  | Variklis | Pilnai elektrinis variklis (BEV). |  |
|  | Tarša | Nulinė lokali emisija (0 g CO₂/km). |  |
|  | Galia | Gamyklinė galia ne mažiau kaip 100 kW. |  |
|  | Energijos kaupiklis | Aukštos įtampos ličio jonų baterija, talpa ne mažesnė kaip 90 kWh. |  |
|  | Nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu | Ne mažiau kaip 350 km (WLTP) mišriu režimu. |  |
| Transmisija ir pakaba: |  |  |  |
|  | Varantieji ratai | Galiniai varantieji ratai (RWD). |  |
|  | Pavarų dėžė | Vienos pavaros reduktorinė transmisija, skirta elektromobiliui. |  |
|  | Ratai | Gale viengubi arba sudvejinti ratai ne mažiau kaip R 16. |  |
| Saugumas: |  |  |  |
|  | Stabdžių antiblokavimo sistema. | Būtina |  |
|  | Elektroninė stabilizavimo sistema. | Būtina |  |
|  | Ratų antiprabuksavimo sistema. | Būtina |  |
|  | Vairo stiprintuvas. | Būtina |  |
|  | Padangų slėgio kontrolės sistema | Būtina |  |
|  | Aplinkos stebėjimo sistema | Aplinkos vaizdo stebėjimo sistema (360°), užtikrinanti visapusišką automobilio aplinkos matomumą ir saugų manevravimą. |  |
| Įranga: |  |  |  |
|  | Kruizo kontrolė | Pastovaus greičio palaikymo sistema |  |
|  | Priekiniai žibintai | LED priekiniai trumpųjų ir ilgųjų šviesų žibintai, LED dienos šviesos. |  |
|  | Priekiniai rūko žibintai | Būtina |  |
|  | Elektros energijos tiekimas | Elektromobilio aukštos įtampos sistema su DC/DC keitikliu, užtikrinančiu nepertraukiamą 12 V ir 230 V sistemų maitinimą bei visos medicininės įrangos elektros apkrovos poreikius. |  |
|  | Įrankiai automobilyje | Keltuvas ir įrankių komplektas ratui pakeisti. |  |
|  | Atsarginis ratas | Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams) su nuleidimo/pakėlimo gamykliniu mechanizmu. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginio rato, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, klijai skirti padangos oro išėjimo izoliavimui). |  |
|  | Purvasaugiai | Purvasaugiai priekyje ir gale. |  |
|  | Papildomi akumuliatoriai | Gamykliškai įrengtas elektromobilio 12 V akumuliatorius, skirtas pagalbinėms sistemoms. |  |
| Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas: |  |  |  |
|  | Automatinė klimato kontrolė | Automatinė klimato kontrolė. Distancinis valdymo pultas. Šaldymo galingumas ne mažiau 2000W pagal ISO 5151, šildymo galingumas ne mažiau 2500W pagal ISO 5151. |  |
|  | Stovėjimo režimo šildymas nuo išorinio elektros tinklo (žiemos apsauga) | Automobilyje turi būti numatyta galimybė, stovėjimo metu ir prijungus prie išorinio 230 V elektros tinklo, palaikyti pastovią teigiamą vidaus temperatūrą medicinos ir vairuotojo skyriuose bei apsaugoti vandens tiekimo sistemą nuo užšalimo. Sistema turi: - užtikrinti vandens talpų, vamzdynų ir siurblių neužšalimą; - palaikyti minimalią pastovią vidaus temperatūrą ne žemesnę kaip +5 °C medicinos ir vairuotojo skyriuose; - veikti be dyzelinių šildymo sistemų naudojimo; - būti pritaikyta ilgalaikiam automobilio stovėjimui. Šildymo sprendimas turi būti maitinamas iš išorinio elektros tinklo, turi būti integruotas su automobilio šildymo bei elektros valdymo sistemomis. |  |
|  | Įrengtas elektrinis šildytuvas | Medicininiame skyriuje turi būti įrengtas elektrinis, skirtas transporto priemonėms, 220 V įtampos šildytuvas, kurio galia ne mažiau 2.0 kW. |  |
|  | Autonominis dyzelinis šildytuvas | Autonominis programuojamas dyzelinis “sausas” oro šildytuvas, galia ne mažiau kaip 4.0 kW. Dyzeliniai šildymo sprendimai naudojami kaip pagalbinė, rezervinė autonominė sistema, skirta užtikrinti patikimą medicininio skyriaus šildymą ir baterijų tausojimą esant žemoms aplinkos temperatūroms, kai automobilis nėra prijungtas prie išorinio elektros tinklo. |  |
|  | Vandens šildytuvas | Atskiras cirkuliacinis dyzelinis vandens šildytuvas, kuro sąnaudos ne daugiau 110ml/val. prie 1000W galingumo. Maksimali galia 6000W. Maitinimo įtampa 12V. Šildymo greitis – 10 litrų nuo 15°C iki 60°C ne daugiau kaip per 20 min. Dyzeliniai šildymo sprendimai naudojami kaip pagalbinė, rezervinė autonominė sistema, skirta užtikrinti patikimą medicininio skyriaus šildymą ir baterijų tausojimą esant žemoms aplinkos temperatūroms, kai automobilis nėra prijungtas prie išorinio elektros tinklo.. |  |
|  | Vandens ir autonominio šildytuvo kuro talpa | Atskiriems cirkuliaciniam dyzeliniam vandens šildytuvui ir autonominiam programuojamam dyzeliniam “sausam” oro šildytuvui skirta kuro talpa ne mažesnė nei 20L su kuro užpylimo iš išorės kakleliu. |  |
|  | Ištraukiamoji ventiliacija | Ištraukiamoji ventiliacija ne mažiau 500m3/val. |  |
| Elektromobilio energijos tiekimo sprendimai medicininei įrangai: |  |  |  |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
|  | Elektromobilio energijos tiekimo sistema | Leidžiami du lygeverčiai spendimai: A) Autonominė medicininio skyriaus energijos sistema (off-grid); B) Gamyklinė arba gamintojo suderinta elektromobilio energijos kaupimo ir tiekimo sistema. |  |
|  | Energijos tiekimas | Užtikrinti nepertraukiamą visos medicininės, IT ir pagalbinės įrangos veikimą ne mažiau 6 val. |  |
|  | Srovė ir dažnis | Tiekti 230 V / 50 Hz elektros energiją visiems numatytiems įrenginiams. |  |
|  | Galia | Užtikrinti ne mažesnę kaip 5 kW nuolatinę išėjimo galią. |  |
|  | Autonomiškumas | Sudaryti galimybę automobiliui veikti autonomiškai stovėjimo metu be išorinio elektros tinklo. |  |
|  | Sauga | Atitikti visus galiojančius elektros saugos ir EMC reikalavimus. |  |
| A SPRENDIMAS – autonominė „off-grid“ sistema Pastaba dėl A sprendimo taikymo Šiame skyriuje nurodyti medicinos skyriaus elektros instaliacijos reikalavimai, susiję su autonomine energijos kaupimo sistema, inverteriais, akumuliatoriais, įtampos keitikliais ir jų pakrovimu, taikomi tik tuo atveju, jeigu tiekėjas pasirenka A sprendimą. |  |  |  |
|  | Autonominė sistema | Medicininio skyriaus elektros energija užtikrinama naudojant autonominę off-grid sistemą, |  |
|  | Off-grid hibridinis inverteris | išėjimo galia ne mažesnė kaip 5000 W; taisyklingo sinuso 230 V / 50 Hz; suderinamas su ličio tipo baterijomis; galimybė krauti baterijas nuo išorinės 230 V elektros tinklo. |  |
|  | Akumuliatoriai | Energijos kaupimo sistema ličio tipo baterijos (LiFePO4 arba lygiavertės) skirti medicininio skyriaus įrangos maitinimui, energijos talpa parenkama tiekėjo taip, kad būtų įvykdyti bendrieji reikalavimai. |  |
|  | Akumuliatorių pakrovimas | Ličio tipo akumuliatorių automatinis pakrovėjas nuo 230 V elektros tinklo, ne mažesnės kaip 100 A srovės, su temperatūros kompensacija ir apsaugomis nuo perkaitimo, perkrovos ir trumpo jungimo. |  |
|  | Įtampos keitiklis | Sinusinis įtampos keitiklis iš 12 V į 230 V, ne mažesnės kaip 3000 VA nominalios galios, su automatinėmis apsaugomis nuo perkaitimo, perkrovos ir trumpo jungimo. |  |
| B SPRENDIMAS – integruota elektromobilio energijos sistema Pastaba dėl B sprendimo taikymo Pasirinkus B sprendimą, šiame skyriuje aprašyti reikalavimai laikomi pakankamais medicininio skyriaus elektros energijos tiekimui užtikrinti. Tokiu atveju A sprendime numatyti atskiri inverteriai, autonominiai akumuliatoriai ir jų pakrovimo įranga nėra privalomi. |  |  |  |
|  | Integruota EV sistema | Medicininio skyriaus elektros energija tiekiama iš elektromobilio energijos kaupimo sistemos |  |
|  | Papildoma baterija arba kaupimo modulis | Papildoma aukštos įtampos (HV) baterija arba energijos kaupimo modulis. Gamyklinis arba oficialiai suderintąs su bazinio automobilio gamintoju. |  |
|  | Įtampos keitikliai | Sertifikuoti DC/DC ir (arba) AC keitikliai, skirti saugiam 230 V elektros energijos tiekimui. |  |
|  | Energijos valdymo sistema | Privalo būti užtikrinama apsauga nuo per didelio iškrovimo, elektromobilio važiavimo sistemos prioriteto išlaikymas ir saugus sistemos darbas stovėjimo bei eksploatacijos metu. Energijos tiekimo sistema turi turėti energijos valdymo funkcijas, užtikrinančias, kad naudojant medicininę įrangą būtų išlaikytas ne mažesnis kaip 120 km orientacinis elektromobilio nuvažiuojamas likutis be išorinio elektros tinklo. |  |
|  | Sauga | Draudžiami su bazinio automobilio gamintoju nesuderinti įsikišimai į elektromobilio aukštos įtampos sistemą. |  |
| Medicinos skyriaus elektros instaliacija: |  |  |  |
|  | 12 V instaliacija medicininėms reikmėms | Ne mažiau kaip penki 12 V lizdai. |  |
|  | 230V instaliacija | Medicininio skyriaus viduje turi būti ne mažiau kaip dešimt 230V kištukinių lizdų. |  |
|  | Medicinos skyriaus valdymo pultas | Turi turėti šias funkcijas: - Medicinos skyriaus apšvietimo valdymas – galimybė reguliuoti apšvietimo intensyvumą; - naktinio apšvietimo valdymas; - perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės; - klimato kontrolės valdymas; - Medicinos skyriaus temperatūros indikacija; ištraukiamosios ventiliacijos valdymas. |  |
|  | Maršrutizatorius | 5G, 4G ir 3G maršrutizatorius, ne blogesnių parametrų kaip: Darbinė temperatūra ne prastesnėse ribose: nuo -40°C iki 60°C. Apsaugos klasė ne mažiau IP30 SIM kortelės: dvi SIM ir viena eSIM Dviejų dažnio juostų bevielis ryšys Procesorius ne mažiau 880Mhz, dviejų branduolių Flash atmintis ne mažiau 16MB Vidinė atmintis ne mažiau 256MB Galios suvartojimas ne daugiau 9W Ethernet jungtys: 4 lizdai (WAN ir LAN), 10/100/1000 MBPS, IEEE802.3; 802.3u; 802.3az WiFi: 802.11b/g/n/ac |  |
|  | Komutatorius | Tinklo komutatorius su ne mažiau kaip 8 Ethernet (RJ45) prievadais. Įmontuotas į ryšių paskirstymo spintą. |  |
|  | Tinklo kabelis | Numatyti rentgeno patalpos sujungimą ne mažiau 2 tinklo kabeliais. Komutavimo spinta – kompiuterinės darbo vietos ne mažiau 2 kabeliai. |  |
|  | Automobilio pajungimas į elektros tinklą | Automobilio išorėje turi būti vienas išorinis 230V / 20A pajungimo kištukinis lizdas. Lizdo korpusas ir dangtelis pagaminti iš nerūdijančio plieno. Ne trumpesnis kaip 10 m 230V išorinio pajungimo kabelis. Automatinis kabelio atjungimas („auto eject“ funkcija) pradėjus važiavimą. LED indikacija, kai pajungta įtampa. |  |
|  | Rentgeno patalpos kontrolė | Domofono įranga su monitoriumi, paciento stebėjimui atliekant rentgeną. |  |
|  | Įėjimo kontrolė | Prie darbo kėdės domofono įranga su monitoriumi. Įėjimo skambutis su video kamera prie šoninių durų. |  |
| Saulės elektrinė ant automobilio stogo: |  |  |  |
|  | Elektrinės paskirtis | Saulės elektrinė skirta papildomam elektros energijos tiekimui medicininio skyriaus įrangai, energijos kaupimo sistemų krovimui ir pagalbinėms sistemoms stovėjimo metu. |  |
|  | Integracija | Saulės elektrinė turi būti integruota taip, kad: - A sprendimo atveju būtų naudojama autonominės energijos kaupimo sistemos krovimui; - B sprendimo atveju būtų naudojama per gamintojo leidžiamą integraciją arba per atskirą energijos valdymo modulį. |  |
|  | Elektrinės montavimo vieta | Montuojama ant medicininio skyriaus stogo nepažeidžiant kėbulo sandarumo. |  |
|  | Saulės moduliai | Monokristaliniai, skirti transporto priemonėms; Atsparūs vibracijai, drėgmei ir UV spinduliams; Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP67; |  |
|  | Galia | Bendra instaliuota saulės modulių galia ne mažesnė nei 1,2kw ir parenkama tiekėjo, atsižvelgiant į stogo plotą. |  |
| Medicininio skyriaus apšvietimas: |  |  |  |
|  | Medicininio skyriaus apšvietimas | Į medicininio skyriaus lubas per visą ilgį integruotos LED arba lygiavertės apšvietimo lempos. Bendras šviesos srautas ne mažiau 6000 lm. Lempos privalo turėti naktinio apšvietimo funkciją. |  |
|  | Rentgeno patalpos apšvietimas | Per visą ilgį integruotos LED arba lygiavertės apšvietimo lempos. Bendras šviesos srautas ne mažiau 6000 lm. Lempos privalo turėti naktinio apšvietimo funkciją. |  |
|  | Sieninių spintelių apšvietimas | Spintelių viduje turi būti įrengtas LED arba lygiavertis apšvietimas. |  |
|  | Odontologinės kėdės apšvietimas | Ne mažiau kaip 2 taškiniai LED arba lygiaverčiai, lempos virš odontologinės kėdės virš paciento galvūgalio. Bendras srautas ne mažiau kaip 400 lm.. |  |
|  | Taškiniai žibintai | Taškiniai LED arba lygiaverčiai žibintai virš visų darbinių paviršių |  |
|  | Apšvietimo lemputė medikui | Apšvietimo lemputė prie darbo stalo |  |
|  | Automobilio kėbulo perimetro apšvietimas iš lauko pusės | Ne mažiau kaip šeši LED arba lygiaverčiai šviestuvai: du kairėje, du dešinėje pusėje ant kėbulo šonų ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuvo parametrai: Šviesos srautas: ne mažiau kaip 1700 lm. Galia ne daugiau kaip 14W prie 12V. Darbinė temperatūra nuo -40°C iki +60°C. Ilgis: nuo 200 iki 250 mm. Išsikišimas nuo sienos: ne daugiau kaip 45 mm. Atitinka ECER10 arba lygiavertį standartą. Atsparumas aplinkai IPX7 arba lygiavertis. Aliuminio liejinio arba lygiavertis korpusas. |  |
|  | Įlipimo laiptelių apšvietimas | Automobilio galinių ir šoninių durų įlipimo laiptelių LED arba lygiavertis apšvietimas automatiškai įsijungiantis atidarius duris. |  |
| Temperatūros kontrolės sprendimai medicininėms priemonėms ir įrangai: |  |  |  |
|  | Šaldytuvas priemonėms | Ne mažiau kaip 35 litrų; Skaitmeninis temperatūros displėjus arba lygiavertis; Turi būti šaldiklio zona; Šaldytuvo temperatūros režimas intervale nuo ne mažiau +2°C iki + 15°C (+-5°C) Šaldymo zonoj nuo 0°C iki -20°C (+- 5°C) Šaldytuve ne mažiau 3 lentynos; Šaldymo zonoj ne mažiau 1 lentyna. |  |
|  | Medicinos skyriaus įrengimas: |  |  |
|  | Stovėjimo stabilizavimo sistema | Automobilis turi būti pritaikytas saugiam ir stabiliam medicininių procedūrų atlikimui stovėjimo metu. Turi būti įrengta stovėjimo stabilizavimo sistema, kuri: - sumažina kėbulo svyravimus ir pasvirimus procedūrų metu; - užtikrina stabilų medicininės įrangos ir paciento padėties išlaikymą; - leidžia saugiai eksploatuoti automobilį ant nelygaus paviršiaus. Stabilizavimo sprendimas gali būti realizuotas naudojant mechanines, elektrines ar hidraulines atramines sistemas arba lygiavertį techninį sprendimą, skirtą mobilioms medicinos paskirties transporto priemonėms. Vien tik automobilio pakabos, amortizatorių ar oro pakabos sprendimai nelaikomi stovėjimo stabilizavimo sistema. |  |
|  | Grindys | Turi būti pagamintos iš vientisos, sustiprintos, neslidžios dangos, atsparios drėgmei, mechaniniam poveikiui ir dezinfekcinėms medžiagoms: - Turi atitikti neslidumo klasę ne mažesnę kaip R10 pagal standartą DIN51130 - Atitikti reikalavimus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 47:2020 ir EN 1789:2020 arba lygiaverčius standartus. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. Grindys izoliuotos ne mažiau kaip 20 mm izoliacine medžiaga, kurios šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip 0.04 W/mK. |  |
|  | Vidinės šoninės sienos | Šoninės sienos privalo būti padengtos elementais iš specialaus ne plonesnio nei 3 mm termoplastiko ABS ar aliuminio lakštų ar lygiavertės medžiagos, kurie yra atsparūs dezinfekcijai. Spalva derinama užsakymo metu. |  |
|  | Vidinės šoninės sienos sutvirtinimas | Sienos, ant kurių montuosis plokštės, skirtos medicininės aparatūros tvirtinimui, turi būti sustiprintos aliuminio bėgeliais. |  |
|  | Karšto ir šalto vandens sistema | Karšto ir šalto vandens sistema, dvi ne mažiau 70 litrų geriamojo ir nutekamojo vandens talpos. Dviguba kriauklė iš nerūdijančio plieno, čiaupas, vieta vibracinei vonelei su vandens nuleidimo vieta. |  |
|  | Medicinos skyriaus atskyrimas nuo vairuotojo | Vairuotojo vieta nuo medicinos skyriaus atskirta stumdoma pertvara. Pertvara turi būti apsaugota nuo savaiminio atsidarymo. |  |
|  | Sėdynės medicinos skyriuje | Medicinos skyriuje turi būti ne mažiau kaip dvi sėdynės, kurių viena turi būti įrengta priekyje (už vairuotojo). Prie medicininės kušetės sėdynė turi būti pasukama tiek važiavimo kryptimi, tiek į darbastalio pusę. Sėdynės turi būti apsiūtos dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, atsparios dezinfekcinėms priemonėm. |  |
|  | Medicinos skyriaus padalinimas | Skyrius turi būti padalinamas į priekinį ir galinį: priekinis skirtas paciento apžiūrai, medicinos procedūrų atlikimui, galinis – medicinos įrangos tvirtinimui, gabenimui ir darbui. Galiniame skyriuje padėti medicininiai prietaisai turi būti pasiekiami iš priekinio skyriaus, neišlipant iš automobilio. |  |
|  | Vieta panoraminiam ir dentaliniam rentgenui | Galinėje medicinos skyriaus dalyje turi būti įrengta ne mažesnė kaip 1300 mm × 1300 mm uždaroma rentgeno kabina, skirta panoraminio rentgeno aparato montavimui ir eksploatacijai. Toje pačioje rentgeno kabinoje turi būti numatyta atskira funkcinė darbo vieta dentaliniam rentgeno aparatui, su tvirtinimo taškais ant sienos, išdėstyta taip, kad panoraminio ir dentalinio rentgeno aparatų naudojimas būtų tarpusavyje suderinamas ir vienas kitam netrukdytų. Rentgeno kabina ir joje įrengtos darbo vietos turi būti izoliuotos rentgeno spindulių nepraleidžiančia medžiaga. Izoliavimo technologija ir skaičiavimai turi būti suderinti su medicinos fizikos ekspertais ir atitikti galiojančius radiacinės saugos reikalavimus. |  |
|  | Viršutinių spintelių įrengimas | Sienoje viršuje, prie lubų turi būti įrengtos ne mažiau kaip penkios spintelės su permatomomis durelėmis. Spintelės atsidaro/užsidaro jas paspaudus. Spintelėse neturi būti atsikišusių rankenėlių. Spintelės turi būti pagamintos iš medžiagų atsparių dezinfekcinėms priemonėms. |  |
|  | Darbo stalas ir darbo kėdė | Priekiniame skyriuje turi būti pagrindinis darbo stalas su ne mažiau kaip keturiais fiksuojamais stalčiais bei darbo kėdė ant ratukų. |  |
|  | Spintelės, lentynos įrangai | Automobilyje turi būti spintelės, lentynos, kuriose numatytos tvirtinimo, fiksavimo vietos šiai įrangai: - Kapsulių maišytuvui; - Sodapūtei - Apekso lokatoriui; - Polimerizavimo lempai; - Kapsulių šildytuvui; - Autoklavui; - Vibracinei vonelei; - Siūlėtuvui. - Dantų muliažui pastatyti; - Tvarsliavai; - Vienkartinėms priemonėms; - Asmens apsaugos priemonėms; - Odontologo staliukui/ spintelei su ištraukiamu staleliu stikliniu arba nerūdijančio plieno paviršiumi. Ergonomiška ir patogi gydytojo darbui. Spintelės korpusas, paviršius pagamintas iš drėgmei atsparios neteplios, lengvai valomos ir dezinfekuojamos medžiagos. Turi turėti 5 stalčius Matmenys ne mažesni nei: aukštis-830mm. gylis-500mm. plotis-400 mm. - Šaldytuvui skirtam priemonėms laikyti; - Kompiuteriui (2vnt.); - Spausdintuvui (1vnt.) A4 lapams spausdinti. - Ryšių paskirstymo rakinama spintelė ne mažesnė kaip 300mm ant ne mažiau kaip 300mm. |  |
|  | Rūbų kabinimas | Ne mažiau kaip keturi kabliukai rūbams pasikabinti. |  |
|  | Medicinos skyriaus darbastaliai/ spintelės su stalčiais | Ne mažiau kaip dvi spintelės/ darbastaliai medicinos skyriuje, darbastaliuose ne mažiau kaip trys rakinami stalčiai. |  |
|  | Reikalavimai vienai keleivio sėdynei šalia vairuotojo | Turi būti pasukama 180 laipsnių kampu, į medicinos skyrių ir važiavimo kryptimi. |  |
|  | Pasilaikymo turėklas | Dešiniame šone, virš medicininės kušetės signalinės spalvos. Taip pat prie sėdynių bei prie galinių ir šoninių durų. |  |
| Neįgaliųjų įranga: |  |  |  |
|  | Užvažiavimo takelis | Takelis kuriuo neįgalieji vežimėliuose įvažiuoja/išvažiuoja iš automobilio. Takelio pavažos yra pagamintos iš lengvo metalo lydinio profilių arba lygiavertės medžiagos. Nenaudojamus takelius bus galima sulankstyti ir pritvirtinti automobilio salone. |  |
| Markizė prie šoninių durų: |  |  |  |
|  | Markizė | Ne mažesnių išmatavimų kaip 370x250 cm. Medžiaga atspari UV spinduliams. Susideda į išorinę kasetę virš šoninių durų. Atidarymas automatinis elektrinis su nuotolinio valdymo pulteliu. Galimybe atidaryti markizę avariniu rankiniu būdu. |  |
|  | Markizės palapinė – prieangis. | Išskleidžiama iš neperšlampamo audinio palapinė tvirtinama ant markizės, suformuodama apsaugą nuo vėjo, lietaus ir saulės. Išmatavimai suderinami su siūloma markize |  |

Odontologinė įranga:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Odontologinės kėdė: |  |  |  |
| - Paciento kėdė: |  |  |  |
| 1.1 | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 1.2 | Maitinimo įtampa | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz. |  |
| 1.3 | Keliamojo galia | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 140 kg. |  |
| 1.4 | Maksimalus pakilimo aukštis | Maksimalus kėdės pakilimo aukštis nuo grindų 780 mm. |  |
| 1.5 | Maksimalus nusileidimo aukštis | Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis nuo grindų 400 mm. |  |
| 1.6 | Valdymo tipas | Kėdės valdymas elektrinis - hidraulinis arba elektromechaninis. |  |
| 1.7 | Judesio saugos sistema | Automatinis kėdės judesio stabdys esant kliūčiai po kėde. |  |
| 1.8 | Apmušalo tipas, spalva | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė, dirbtinės odos, spalva pasirenkama ne mažiau kaip iš 10 spalvų. |  |
| 1.9 | Kėdės padėtys | Ne mažiau kaip 2 individualiai programuojamos kėdės paciento padėtys ne mažiau kaip 2 skirtingiems gydytojams. Turi būti paciento išlaipinimo ir skalavimo programa. |  |
| 1.10 | Kėdės valdymo vieta | Kėdės valdymas nuo gydytojo instrumentų pulto. |  |
| 1.11 | Galvos atlošo judėjimas | Galvos atlošo artikuliavimas ne mažiau kaip 2 ašimis. |  |
| 1.12 | Porankiai | Kairysis ir dešinysis porankiai. Dešinysis porankis pasukamas ne mažiau kaip 90° kampu arba nulenkiamas. |  |
| 1.13 | Maksimalus kėdės ilgis | Maksimaliai galimas odontologinės kėdės (sėdimosios dalies, nugaros ir galvos atlošo) ilgis ne mažiau 2000 mm. |  |
| 1.14 | Kojūgalio apsauga | Kojūgalis turi būti atsparus valymui bei dezinfekcijai arba turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę. |  |
| 1.15 | Komunikacijų integracija | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros prijungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę paciento kėdės priekyje. |  |
| 1.16 | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
| 1.17 | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |
| - Gydytojo instrumentų dalis: |  |  |  |
| 2.1 | Gydytojo instrumentų komplektacija | Gydytojo instrumentai montuojami iš viršaus: 1) daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) su pašvietimu; 2) rankovė turbinai su pašvietimu, su greita jungtimi, su LED šviesa turbininiam antgaliui; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) rankovė ultragarsiniam skaleriui; |  |
| 2.2 | Instrumentų bloko tvirtinimas | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko. |  |
| 2.3 | Instrumentų stalelio aukščio sauga | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo automatinis stabdis. |  |
| 2.4 | Bendras įjungimo / išjungimo jungiklis | Vienas bendras jungiklis, kartu atjungiantis/įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą. |  |
| 2.5 | Multifunkcinis valdymo pedalas | Turi būti galimybė multifunkciniu pedalu valdyti antgalių paleidimą, vandens į instrumentus įjungimą/išjungimą, prapūtimo funkciją ir kėdės programas. |  |
| 2.6 | Mikrovariklio apsukų reguliavimas | Tolygus mikrovariklio apsukų reguliavimas naudojant multifunkcinį valdymo pedalą. |  |
| 2.7 | Instrumentų padėjimas | Instrumentai paguldomi ant pulto iš viršaus. |  |
| 2.8 | Instrumentų vandens reguliavimas | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai. |  |
| 2.9 | Papildomas vandens reguliavimas | Papildomas vandens reguliavimas: 1) mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu. 2) turbinos greitoje jungtyje 3) ultragarsinio skalerio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu skaleriu. |  |
| 2.10 | Mobilus instrumentų padėklas | Mobilus padėklas instrumentams, ne mažesnis nei 37 x 28 cm , atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. |  |
| 2.11 | Valdymo pulto funkcijos | 1) kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; 2) programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, skalavimo pozicijos; 3) šviestuvo įjungimo/išjungimo; 4) šviesos intensyvumo lygio; 5) kompozitų režimo įjungimas; 6) vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo; 7) mikrovariklio sūkių keitimo, programavimo; 8) mikrovariklio reverso; 9) skalerio galingumo keitimo; 10) ekranas parodantis: a) aktyvuotą instrumentą; b) mikrovariklio sūkius; c) sukimosi kryptį arba sukimosi krypties indikacija matoma valdymo pulte; d) skalerio galingumo nustatymus; |  |
| 2.12 | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
| 2.13 | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |
| - Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis: |  |  |  |
| 3.1 | Spjaudyklės bloko tvirtinimas | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie grindų ir nesikilnoja kartu su krėslu |  |
| 3.2 | Oro–vandens separatorius | komplektuojamas su automatiniu (nepertraukiamo veikimo) oro – vandens separatoriumi |  |
| 3.3 | Asistento instrumentų laikiklis | Ne mažiau kaip 4- ių lizdų asistento instrumentų laikiklis tvirtinamas ant atskiros alkūnės |  |
| 3.4 | Daugiafunkcinis švirkštas | Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo). |  |
| 3.5 | Nusiurbimo sistemos | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais. |  |
| 3.6 | Švaraus vandens sistema | Švaraus vandens sistema distiliuotam vandeniui tiekti į antgalius su galimybe perjungti į vandentiekį (indo talpa ne mažiau 1,3 l). |  |
| 3.7 | Vandens valdymo mygtukai | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai. |  |
| 3.8 | Vandens laiko programavimas | Programuojamas vandens į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas. |  |
| 3.9 | Spjaudyklės konstrukcija | Pasukama, nuimama spjaudyklė. |  |
| 3.10 | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
| 3.11 | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |
| - Operacinis šviestuvas: |  |  |  |
| 4.1 | Šviestuvo tvirtinimas | Šviestuvas montuojamas prie spjaudyklės bloko. |  |
| 4.2 | Šviesos šaltinio tipas | LED tipo apšvietimas. |  |
| 4.3 | Maksimalus šviesos intensyvumas | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 40 000 lux. |  |
| 4.4 | Spalvos temperatūros reguliavimas | Šviesos spalvos temperatūra reguliuojama ne siauresnėse kaip 4600- 5500 K ribose. Pageidaujamą parametro reikšmę nusistato pats gydytojas gydytojo valdymo pulte. |  |
| 4.5 | Kompozitų režimas | Specialus kompozitų režimas atitinkantis standartą ISO 9680: 2014 (arba lygiavertį), neįtakojantis į šviesoje kietėjančią kompozitinę medžiagą, intensyvumas ne mažiau 10000 Lux. |  |
| 4.6 | Apšvietimo valdymo būdai | Apšvietimo įjungimas/išjungimas turi būti valdomas šiais būdais: Valdomas judesio davikliu ir iš gydytojo elemento bei automatiškai, kėdę įjungus į darbinę poziciją. Apšvietimo intensyvumo ir spalvos temperatūros nustatymai atliekami gydytojo elemente. Specialaus kompozitų režimo valdymas judesio davikliu šviestuve ir iš gydytojo elemento. |  |
| 4.7 | Šviestuvo judėjimas | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti). |  |
| 4.8 | Valdymo rankenos | Sterilizuojamos padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių. |  |
| 4.9 | Gamintojo suderinamumas | Šviestuvas turi būti to paties gamintojo kaip ir odontologinis įrenginys. |  |
| 4.10 | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
| 4.11 | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |
| - Kėdutės gydytojui ir asistentui: 2 vnt. |  |  |  |
| 5.1 | Sėdėjimo aukščio reguliavimas | Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnis nei nuo 52 cm iki 62 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus |  |
| 5.2 | Kėdutės atlošas | Kėdės atlošas reguliuojamas aukštyn/ žemyn. |  |
| 5.3 | Ratukų skaičius ir mobilumas | Stumdoma, ne mažiau nei 5 ratukai |  |
| 5.4 | Apmušalo savybės ir spalva | Kėdės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama, spalva turi būti suderinta su perkamos odontologinė įrangos apmušalų spalva |  |
| 5.5 | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Mikrovariklio apsukų diapazonas | Reguliuojamas maksimalus apsisukimų skaičius ne siauresnėse kaip 1.200- 40.000 aps/min. |  |
|  | Maksimalių apsukų nustatymas ir išsaugojimas | Maksimalių sūkių nustatymas ir išsaugojimas iš gydytojo instrumentų dalies. |  |
|  | Mikrovariklio reverso valdymas | Mikrovariklio reverso f-ja valdoma iš gydytojo instrumentų dalies ir kojiniu pedalu |  |
|  | Aušinimo sistema | Su vidiniu oro/vandens aušinimu. |  |
|  | Apšvietimo tipas | Su LED šviesos šaltiniu. |  |
|  | Sukimo momentas | Maksimalus sukimo momentas. |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Kampinis antgalis mikrovarikliui: 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Aušinimo sistema | Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu. |  |
|  | Antgalio galvutės matmenys | antgalio galvutės diametras ne didesnis nei 9,5 mm, aukštis ne didesnis nei 13 mm. |  |
|  | Perdavimo santykis | Perdavimo santykis 1:1. |  |
|  | Grąžto fiksavimo mechanizmas | Grąžto fiksacija mygtuku. |  |
|  | Apšvietimas | Su pašvietimu. |  |
|  | Sterilizavimo galimybė | Sterilizuojamas. |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Kampinis antgalis mikrovarikliui: 2 vnt

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Aušinimo taškų skaičius | Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu iš ne mažiau kaip 4 skylučių taškų |  |
|  | Antgalio galvutės matmenys | antgalio galvutės diametras ne didesnis nei 9,5 mm, aukštis ne didesnis nei 15 mm. |  |
|  | Perdavimo santykis | Perdavimo santykis 1:5. |  |
|  | Grąžto fiksavimo mechanizmas | Grąžto fiksacija mygtuku. |  |
|  | Apšvietimas | Su pašvietimu. |  |
|  | Sterilizavimo galimybė | Sterilizuojamas. |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Tiesus antgalis mikrovarikliui:  1 vnt

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Aušinimo sistema | Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu |  |
|  | Perdavimo santykis | Perdavimo santykis 1:1. |  |
|  | Grąžto fiksavimo mechanizmas | Grąžto fiksacija mygtuku. |  |
|  | Apšvietimas | Su pašvietimu. |  |
|  | Sterilizavimo galimybė | Sterilizuojamas. |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Turbininis antgalis su šviesa: 10 vnt

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Aušinimo sistema | su vandens – oro aušinimu iš ne mažiau kaip 4 skylučių taškų. |  |
|  | Maksimalūs sūkiai | Maksimalūs sūkiai ribose ne mažiau kaip 370000 aps/min. |  |
|  | Guolių tipas | Keraminiai guoliai. |  |
|  | Galia | Galia: ne mažiau kaip 26 W. |  |
|  | Galvutės matmenys | Galvutės diametras ne daugiau kaip 12 mm, o aukštis ne didesnis nei 13 mm. |  |
|  | Jungties tipas | Komplektuojamas su greita jungtimi |  |
|  | Sterilizavimo galimybė | Sterilizuojamas. |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Integruojamas ultragarsinis skaleris: 1 vnt

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Skalerio tipas | Pjezokeraminis su LED pašvietimu. |  |
|  | Paskirtis | Tinkamas perio, endo ir higienos procedūroms. |  |
|  | Skalerio valdymas | Skalerio funkcijų valdymas, galingumo bei procedūrų keitimas iš gydytojo instrumentų dalies. |  |
|  | Komplektacija | Komplekte ne mažiau kaip 2 skalerio darbiniai antgaliukai. |  |
|  | Darbinis dažnis | Dažnis ne siauresnėse ribose kaip 28 kHz – 32 kHz. |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Suspausto oro sistema odontologinei įrangai:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Atskira suspausto oro sistema | Automobilyje turi būti įrengta atskira suspausto oro sistema, skirta odontologinės įrangos (turbinų, mikrovariklių, skalerių,oro-vandens švirkštų) darbui. |  |
|  | Kompresorius | Bealyvis (oil-free) oro kompresorius. |  |
|  | Slėgis | Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 5,5–6,0 bar. |  |
|  | Resyveris | Integruotas arba atskiras suspausto oro resyveris (oro talpa) užtikrinantis stabilų slėgį ir pulsacijų nebuvimą. |  |
|  | Paduodamo oro kokybė | Suspausto oro kokybė turi atitikti odontologinės įrangos gamintojo reikalavimus (be aliejaus, be kondensato). |  |
|  | Triukšmo lygis | triukšmo lygis medicinos skyriuje ne didesnis kaip 60 dB(A). |  |
|  | Tvirtinimas | Kompresorius ir resyveris turi būti saugiai pritvirtinti, apsaugoti nuo vibracijų ir turėti galimybę techninei priežiūrai. Sistema turi būti pritaikyta darbui mobiliomis sąlygomis. |  |
|  | Prioritetinis rėžimas | Numatoma, kad esant galimybei ir automobiliui prijungus prie išorinio 230 V elektros tinklo, suspausto oro sistemos resyverio užpildymas (slėgio atkūrimas) būtų vykdomas prioritetiniu režimu. Šis režimas skirtas užtikrinti stabilų odontologinės įrangos darbą, sumažinti kompresoriaus veikimą procedūrų metu ir sumažinti energijos apkrovas autonominio darbo režimu. |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Panoraminis rentgeno aparatas:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Įrenginio tipas | Skaitmeninis panoraminis rentgeno aparatas |  |
|  | Maitinimo įtampa | Vienfazis kintamosios įtampos tinklas 220 V ±10 %, 50 Hz |  |
|  | Skaitmeninio jutiklio technologija | CMOS arba CCD |  |
|  | Valdymo ekranas | Skaitmeninis valdymo ekranas, kuriame rodomos programos, pagalbos pranešimai, kV/mA vertės, numatoma ir faktinė ekspozicijos trukmė, aukščio reguliavimo ir klaidų pranešimai |  |
|  | Aktyvus jutiklio paviršius | Ne mažesnis kaip 6 × 137 mm |  |
|  | Pikselio dydis | Ne didesnis kaip 0,027 mm |  |
|  | Generatorius | Aukšto dažnio |  |
|  | Generatorius dažnis | Ne mažesnis kaip 120 kHz |  |
|  | Maksimali anodinė įtampa | Ne mažesnė kaip 90 kV |  |
|  | Katodinės srovės diapazonas | Ne siauresnis kaip 3–16 mA |  |
|  | Židinio dėmės dydis | Ne didesnis kaip 0,5 mm |  |
|  | Morfologinių nustatymų valdymas | Valdomi tiesiogiai iš kompiuterio ir rentgeno valdymo pulto |  |
|  | Aparato aukščio reguliavimas | Elektrinis, vieno ar kelių elektrinių variklių pagalba |  |
|  | Pritaikymas neįgaliesiems | Tinkamas procedūroms pacientams, sėdintiems neįgaliojo vežimėlyje |  |
|  | 2D panoraminės programos | Ne mažiau kaip: panoraminė, kairė, dešinė, su artefaktų mažinimu, 1,25× didinimas, vaikų, priekinių dantų storas sluoksnis, sąkandžio (šoniniai dantys), TMJ (šoninis vaizdas), sinusai, transversalinis daugiasluoksnis |  |
|  | Automatinė ekspozicija | Ne mažiau kaip 4 automatiniai režimai pagal paciento kūno masę, koreguojami naudotojo |  |
|  | Parametrų koregavimas | Galimybė koreguoti kV ir mA su išsaugojimu kiekvienai programai |  |
|  | Maksimali ekspozicijos trukmė | Ne ilgesnė kaip 15 sekundžių |  |
|  | Paciento pozicionavimas | Ne mažiau kaip 2 lazerinės linijos su kontroliniu veidrodžiu |  |
|  | Sistemos išplėtimas | Galimybė ateityje prijungti cefalometrijos sistemą |  |
|  | Programinės įrangos kalba | Lietuvių kalba |  |
|  | Darbas tinkle | Vaizdo gavimo ir apdorojimo programinė įranga pritaikyta darbui tinkle |  |
|  | Duomenų saugojimas debesijoje | Galimybė saugoti, peržiūrėti ir apdoroti duomenis gamintojo debesijos sistemoje |  |
|  | Apsauginė prijuostė | Panoraminė prijuostė, švino ekvivalentas ≥ 0,3 mm, užsegama ne ant peties |  |
|  | Kompiuterinė įranga | Stacionarus kompiuteris su monitoriumi, klaviatūra ir pele, atitinkantis gamintojo reikalavimus |  |
|  | Kokybės kontrolės bandymai | Atlikti pagal HN 78:2009, pateikiant bandymų protokolus |  |
|  | Radiacinės saugos dokumentacija | Parengimas ir ekspertizė pagal HN 31:2008 |  |
|  | Atitiktis | Paženklintas CE ženklu |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių, įskaitant remontą, dalis ir periodinę techninę priežiūrą |  |
|  | Papildoma garantija | Generatorius ir jutiklis – ne mažiau kaip 48 mėnesiai |  |

Dantų rentgeno aparatas:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dantų rentgeno aparatas: |  |  |  |
| 1.1 | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 1.2 | Elektros maitinimas | Iš ~230 V, 50 Hz elektros tinklo. |  |
| 1.3 | Spinduliuotės šaltinio židinio taško dydis | Ne didesnis 0,4 mm |  |
| 1.4 | Ekpozicijos laikas | pasirenkamas intervale 0,02 – 2 sek |  |
| 1.5 | Rentgeno galvoje integruota rankena padėčių manipuliacijai | Būtina |  |
| 1.6 | Reguliuojama anodinė įtampa: | 60kV - 70 kV |  |
| 1.7 | Reguliuojama anodinė srovė: | 4-7mA |  |
| 1.8 | Iš anksto suprogramuoti ekspozicijų parametrai | Būtina |  |
| 1.9 | Galimybė operatoriui pačiam programuoti ekspozicijos parametrus | Būtina |  |
| 1.10 | Savikontrolės sistema su diagnostiniais, klaidų, bei gedimo kodais | Būtina |  |
| 1.11 | Tvirtinamas prie sienos ar odontologinės kėdės | Būtina |  |
| 1.12 | Paruoštas skaitmeninei rentgenologijai | Būtina |  |
| 1.13 | Rentgeno aparate integruotas skaitmeninės rentgeno vaizdų sistemos prievadas su jungtimi davikliui | Būtina |  |
| 1.14 | Aparatas turi turėti informacinį ekraną, kuriame būtų matomi šie parametrai: ekspozicijos įtampa, srovė, trukmė, pasirinkta automatinio režimo funkcija | Būtina |  |
| 1.15 | Nuotolinis ekspozicijos paleidimas | Būtina |  |
| 1.16 | Apsauginė apykaklė ne mažiau kaip 0,3 mm švino ekvivalento | Būtina |  |
| 1.17 | Atitikties sertifikavimas | CE sertifikatas |  |
| 1.18 | Garantijos laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |
| 2. Dantų rentgeno daviklis: |  |  |  |
| 2.1 | Daviklio technologija | CMOS arba lygiavertė |  |
| 2.2 | Išoriniai matmenys | 26 ±2 mm x 38 mm ±2 mm; |  |
| 2.3 | Pikselių skaičius | Ne mažiau 1,5 milijono |  |
| 2.4 | Pikselio dydis | Ne didesnis 20 µm |  |
| 2.5 | Aktyvus jutiklio dydis | Na mažesnis 20 x 29 mm |  |
| 2.6 | Teorinė rezoliucija | Ne mažesnė 24 pl/mm |  |
| 2.7 | Rentgeno daviklis jungiamas į dentalinio rentgeno jungtį davikliui | Būtinas |  |
| 2.8 | Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa (toliau Programa) turi būti pritaikyta dirbti tinkle | Būtinas |  |
| 2.9 | Neterminuotos programinės įrangos licencijos | Būtina |  |
| 2.10 | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |
| 2.11 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne trumpesnis nei 24 mėnesiai. |  |
| 2.12 | Atitikties sertifikavimas | CE sertifikatas |  |
| 2.13 | Garantijos laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Nešiojamas kompiuteris (2 vnt.):

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką kalendorinių metų ketvirtis | Ne anksčiau nei prieš 8 (aštuonis) kalendorinių metų ketvirčius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos kalendorinių metų ketvirčio |  |
|  | Suderinamumas su „Microsoft Windows“ OS profesional | Būtina, suderintas su naujausia „Windows“ versija užsakymo paskelbimo metu ir įtrauktas į „Windows“ sertifikuotų produktų sąrašą |  |
|  | Biuro programinė įranga „Microsoft Office Home & Business“ | Būtina, suderintas su naujausia Microsoft Office Home & Business“ arba lygiaverte programine įranga užsakymo paskelbimo metu ir įtrauktas į „Windows“ sertifikuotų produktų sąrašą |  |
|  | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Taip, leidžia matyti modelį ir serijos numerį, parsisiųsti ir atnaujinti tvarkykles bei programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės |  |
|  | Tvarkyklių parsisiuntimas iš gamintojo svetainės | Taip, nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę |  |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 15,5" ir ne daugiau kaip 16,9" |  |
|  | Ekrano taškų skaičius | Ne mažiau nei 1920 × 1080 |  |
|  | Ekrano ryškumas | Ne mažiau kaip 250 nits |  |
|  | Ekrano paviršius | Matinis |  |
|  | Baterijos talpa | Ne mažiau nei 54 Whr |  |
|  | Operatyvinės atminties (RAM) kiekis | Ne mažiau nei 32 GB (DDR5 arba naujesnė, ne mažiau 4400 MHz arba MT/s) |  |
|  | Maksimali operatyvinės atminties talpa | Ne mažiau nei 64 GB |  |
|  | Vidinio SSD disko talpa | Ne mažiau nei 256 GB (PCIe NVMe tipo) |  |
|  | Vaizdo plokštė (GPU) | palaikymas „DirectX 12“ ir „OpenGL 4.6“ (arba lygiaverčių technologijų); - ne mažiau kaip 4 GB dedikuotos vaizdo atminties (VRAM) arba lygiavertis našumas, jei naudojama profesionali integruota grafika; - suderinamumas su pagrindinių medicininės ir odontologinės programinės įrangos gamintojų reikalavimais (3D skeneriai, CBCT, CAD/CAM sistemos). |  |
|  | Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis | Būtina |  |
|  | LAN tinklo plokštė | Ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtis, ne mažiau 1 Gbps, Wake-on-Lan (arba lygiavertės technologijos) palaikymas |  |
|  | Bluetooth | Ne žemesnė nei 5.3 versija, įrenginys ir antena integruoti į korpusą |  |
|  | USB-C jungčių skaičius | Ne mažiau nei 2 vnt. |  |
|  | Bendras USB jungčių skaičius | Ne mažiau nei 4 vnt. (USB ≥ 3.0 ir/ar USB-C ir/ar Thunderbolt ≥ 3) |  |
|  | HDMI jungtis | Integruota, ne žemesnė nei HDMI 2.1 |  |
|  | Išorinis diskų įrašymo įrenginys | Išorinis optinių DVD diskų įrašymo (DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL) įrenginys |  |
|  | Kamera ir mikrofonas | Integruoti, ne mažiau nei 1080p (2.0 MP, FHD) |  |
|  | TPM saugos mikroschema | Integruota, ne žemesnė nei 2.0 versija (arba lygiavertė) |  |
|  | Kompiuterio svoris | Ne daugiau kaip 1,9 kg (be pakrovėjo) |  |
|  | Docking station palaikymas | Taip, jungtis turi užtikrinti maitinimą ir baterijos įkrovimą |  |
|  | Klaviatūra | Lietuviška (LT), QWERTY, su lotyniškais ir lietuviškais simboliais, be kitų šalių raidyno |  |
|  | Klaviatūros apsauga nuo skysčių | Taip (spill resistant) |  |
|  | Touchpad | Integruotas |  |
|  | Kensington tipo užrakto lizdas | Taip (arba lygiavertis) |  |
|  | Patvarumo reikalavimai | MIL-STD-810H arba lygiavertis |  |
|  | Įrangos būklė | Gamyklinė nauja („brand new“); „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini |  |
|  | Komponentų kilmė | Visi komponentai – vieno gamintojo arba jo sertifikuoti |  |
|  | Komplektacija | Su visais reikalingais kabeliais, adapteriais ir dalimis, užtikrinančiomis sistemos veikimą |  |
|  | Atitiktis RoHS | Taip, atitinka Direktyvą 2002/95/EB |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |  |
|  | Aplinkosaugos kriterijai | Atitinka LR aplinkos ministro 2022-12-13 įsakymą Nr. DI-401 |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metai kompiuteriui, baterijai ir priedams; garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje; jei remontas >5 d. d. – suteikiamas laikinas pakaitinis įrenginys |  |

Apekso lokatorius:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Ekrano tipas ir dydis | Didelis, aiškus skystųjų kristalų (LCD) ekranas |  |
|  | Kanalo ilgio matavimo tikslumas | Tikslus šaknies kanalo ilgio matavimas bet kokioje terpėje: sausoje, drėgnoje, esant kraujui ar pulpos likučiams |  |
|  | Naudojama matavimo technologija | Daugiadažnė skaitmeninė technologija |  |
|  | Apekso nustatymo tikslumas | Ne mažesnis kaip 95 % |  |
|  | Vaizdinė indikacija | Aiškūs, lengvai suprantami simboliai ekrane |  |
|  | Garsinė indikacija | Integruotas garsinis signalas |  |
|  | Garsinio signalo reguliavimas | Garsumas turi būti reguliuojamas |  |
|  | Energijos taupymo funkcija | Integruotas energijos taupymo režimas |  |
|  | Automatinis išsijungimas | Automatinis išsijungimas nenaudojant: ne greičiau kaip po 5 min., bet ne vėliau kaip po 20 min. |  |
|  | Rankinis kalibravimas | Nereikalingas |  |
|  | Priedų sterilizavimas | Priedai turi būti autoklavuojami |  |
|  | Komplektacija – failų laikikliai | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
|  | Komplektacija – lūpiniai kontaktai | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
|  | Prietaiso svoris | Ne daugiau kaip 360 g |  |
|  | Garantija | Ne mažesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Kapsulių maišytuvas:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Prietaiso paskirtis | Kapsulių maišymui odontologinėms medžiagoms |  |
|  | Tinkamos maišyti medžiagos | Stiklojonomerinės ir amalgamos kapsulės |  |  |
|  | Suderinamumas su stiklojonomerinėmis medžiagomis | Turi tikti „Equia“ stiklojonomerinei medžiagai arba lygiavertei |  |  |
|  | Kapsulių tipai | Standartinės odontologinės kapsulės |  |  |
|  | Maišymo funkcija | Automatinis kapsulių maišymas |  |  |
|  | Naudojimo sritis | Odontologijos kabinetams |  |  |
|  | Konstrukcija | Stabilus, stalinis arba integruojamas į odontologinį įrenginį |  |  |
|  | Valdymas | Paprastas, vieno mygtuko arba skaitmeninis |  |  |
|  | Saugos funkcijos | Apsauga nuo netinkamo uždarymo arba disbalanso |  |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |  |

Sodapūtė:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Darbinio slėgio diapazonas | Minimalus darbinis slėgis – ne mažiau kaip 3,0 bar, maksimalus – ne daugiau kaip 4,0 bar |  |
|  | Rankovės suderinamumas | Pritaikyta montuoti ant Midwest standarto rankovės |  |
|  | Paskirtis | Apnašų šalinimui nuo dantų paviršių, po dantenomis ir aplink implantus |  |
|  | Subgingivalinio valymo galimybė | Pakeitus antgaliuką, galima valyti po dantenomis iki 10 mm ir aplink implantus |  |
|  | Darbinio antgalio pasukamumas | Rankena turi apsisukti 360° kampu, neapsunkinant rankos ir riešo judesių |  |
|  | Miltelių indo konstrukcija | Miltelių indas nesisuka kartu su darbiniu antgaliu |  |
|  | Antgaliukų variantiškumas | Galimybė naudoti skirtingo palenkimo apnašų valymo antgaliukus |  |
|  | Antgalio ir rankenos nuėmimas | Antgaliukas ir rankena lengvai nuimami |  |
|  | Sterilizavimo galimybė | Antgaliukas ir rankena autoklavuojami 134 °C temperatūroje |  |
|  | Antgaliuko keitimas | Antgaliukas keičiamas atskirai, nekeičiant rankenos |  |
|  | Komplektacija – valymo milteliai | Ne mažiau kaip 12 paketėlių po 20 g (iš viso ne mažiau kaip 240 g) |  |
|  | Komplektacija – priežiūros priemonės | Sodasrovės valymo instrumentai ir O žiedų komplektas |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne mažesnis kaip 12 mėnesių |  |

Prietaisas mechaniniam kanalų paruošimui:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Prietaiso paskirtis | Mechaniniam šaknų kanalų paruošimui |  |
|  | Integruotas apekso lokatorius | Būtinas |  |
|  | Automatinė apsaugos funkcija | Automatinis sukimasis atgal pasiekus iš anksto nustatytą sukimo momento ribą ir (arba) gydytojo pasirinktą darbinį ilgį |  |
|  | Darbinio ilgio kontrolė | Pagal gydytojo pasirinktą darbinį ilgį |  |
|  | Kalibravimo funkcija | Integruota kalibracijos funkcija |  |
|  | Apšvietimas | Integruota LED šviesa kampiniame antgalyje |  |
|  | Korpuso medžiaga ir sterilizavimas | Metalinis apvalkalas, visiškai autoklavuojamas |  |
|  | Sukimo momento diapazonas | Nuo 0,2 iki 7,5 N·cm |  |
|  | Sukimosi greičio diapazonas | Nuo 100 iki 3000 aps./min. (rpm) |  |
|  | Programinės įrangos atnaujinimas | Galimybė atnaujinti per WiFi |  |
|  | Instrumentų sistemų suderinamumas | Įdiegtos ir palaikomos DS ir VDW instrumentų sistemos |  |
|  | Naudojimo sritis | Endodontiniam gydymui |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

LED belaidė polimerizavimo lempa:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Prietaiso tipas | LED belaidė (bevielė) polimerizavimo lempa |  |
|  | Veikimo režimų skaičius | Ne mažiau kaip 3 režimai |  |
|  | Veikimo režimai | Pilnu pajėgumu, didėjantis intensyvumas, pulsuojantis intensyvumas |  |
|  | Šviesolaidžio pasukamumas | 360° pasukamas šviesolaidis |  |
|  | Bangos ilgio diapazonas | 420–490 nm |  |
|  | Darbo (polimerizavimo) laikai | 5 s, 10 s, 15 s, 20 s |  |
|  | Šviesos intensyvumo stabilumas | Pastovus šviesos intensyvumas viso darbo metu |  |
|  | Šviesos intensyvumas | Daugiau kaip 1800 mW/cm² |  |
|  | Šviesos galingumo diapazonas | 1200–2000 mW/cm² |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Didelės talpos įkraunama baterija |  |
|  | Baterijos veikimo trukmė | Ne mažiau kaip 250 darbo ciklų po 10 s su pilnai pakrauta baterija |  |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 150 g |  |
|  | Komplektacija | Krovimo pagrindas (1 vnt.), šviesolaidis (1 vnt.), šviesos apsauga (1 vnt.) |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija lempai | Ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |
|  | Garantija akumuliatoriui | Ne mažiau kaip 6 mėnesiai |  |

Kapsulių šildytuvas:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Prietaiso paskirtis | Kompozitinių kapsulių šildymui |  |
|  | Šildymo tipas | Trumpalaikis kapsulių pašildymas |  |
|  | Šildymo tolygumas | Užtikrina vienodą kompozitinių kapsulių šildymą |  |
|  | Poveikis kompozito savybėms | Didina tekėjimą ir gerina kompozito tvarkymo savybes |  |
|  | Vienu metu šildomų kapsulių skaičius | Vienas dozatorius su kapsule ir ne mažiau kaip 4 atskiros kapsulės |  |
|  | Tinkamumas darbui su skirtingais atspalviais | Tinka darbui su keliais skirtingais kompozito atspalviais vienu metu |  |
|  | Temperatūros nustatymų skaičius | Ne mažiau kaip 3 pasirenkami temperatūros režimai |  |
|  | Temperatūros parinkimas | Pasirenkama pagal klinikinę situaciją ir reikalingą konsistenciją |  |
|  | Valdymas | Paprastas, intuityvus |  |
|  | Naudojimo sritis | Odontologijos kabinetams |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantijos laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių |  |

Sterilizatorius:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Prietaiso tipas | Garinis autoklavas |  |
|  | Autoklavo klasė | B klasė |  |
|  | Sterilizacijos tipai | B ir S klasės sterilizacija |  |
|  | Sterilizacijos ciklo trukmė | 6,5–15 min. (be džiovinimo laiko) |  |
|  | Džiovinimo procesas | Laisvai programuojamas džiovinimo laikas |  |
|  | Kameros talpa | Ne mažesnė kaip 5 litrai |  |
|  | Padėklų skaičius | Ne mažiau kaip 2 padėklai |  |
|  | Valdymo tipas | Liečiamas (lietimui jautrus) ekranas |  |
|  | Programų pasirinkimas | Galimybė pasirinkti sterilizacijos programas |  |
|  | Programų protokolų dokumentavimas | Duomenų išsaugojimas per USB ir (arba) tinklo sąsajas, arba spausdinimas |  |
|  | Montavimo ir paruošimo darbui paprastumas | Greitai sumontuojamas ir paruošiamas darbui |  |
|  | Vandens tiekimas | Greita jungtis automatiniam vandens tiekimui |  |
|  | Perteklinio vandens šalinimas | Patogus perteklinio vandens išleidimas per nuotekų indus |  |
|  | Naudojimo sritis | Medicinos / odontologijos kabinetams |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantijos laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Vibracinė (ultragarsinė) valymo vonelė:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Prietaiso tipas | Profesionali ultragarsinė valymo vonelė |  |
|  | Paskirtis | Greitam ir kruopščiam instrumentų valymui |  |
|  | Ultragarsinio valymo technologija | Ultragarsinis valymas su kavitacija |  |
|  | Ultragarsinis dažnis | 40 kHz |  |
|  | Degas funkcija | Integruota degas funkcija |  |
|  | Kaitinimo funkcija | Integruota šildymo funkcija |  |
|  | Maksimali kaitinimo temperatūra | Ne mažesnė kaip 80 °C |  |
|  | Laikmatis | Reguliuojamas nuo 1 iki 99 min |  |
|  | Valdymo tipas | Mygtukinė valdymo panelė |  |
|  | Ekrano tipas | LED ekranas |  |
|  | Ultragarsinė galia | Ne mažesnė kaip 3 × 60 W |  |
|  | Kaitinimo galia | Ne mažesnė kaip 300 W |  |
|  | Talpa | 6,5 l ± 2 l |  |
|  | Maitinimo įtampa | 230 V |  |
|  | Išleidimo vožtuvas | Integruotas, skirtas paprastam skysčio išleidimui |  |
|  | Konstrukcinės savybės | Ergonomiškos rankenos patogiam perkėlimui |  |
|  | Saugos ir higienos priedai | Dangtis ir krepšelis |  |
|  | Komplektacija | Dangtis, krepšelis, maitinimo laidas, naudojimo instrukcija |  |
|  | Naudojimo sritis | Medicinos / odontologijos instrumentams |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių |  |

Impulsinis siūlėtuvas:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Prietaiso tipas | Impulsinis siūlėtuvas |  |
|  | Paskirtis | Užlydomų maišelių ir juostų pakavimui |  |
|  | Naudojimo sritis | Medicinos prietaisų pakuočių sandarinimui, užtikrinant jų saugą |  |
|  | Valdymo tipas | Elektroninė kontrolė |  |
|  | Temperatūros nustatymas | Reguliuojamas |  |
|  | Maksimalus užlydymo juostos ilgis | Ne daugiau kaip 250 mm |  |
|  | Užlydymo juostos plotis | 8 mm |  |
|  | Maitinimo įtampa ir dažnis | 230 V, 50/60 Hz ir (arba) 115 V, 50/60 Hz |  |
|  | Galingumas | Iki 850 VA (tik lydymo proceso metu) |  |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 10 kg |  |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas |  |
|  | Korpuso pagrindas | Metalinis |  |
|  | Konstrukcijos stabilumas | Tinkamas stacionariam naudojimui |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių |  |

Intraoralinis dantų skaneris:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Įrenginio tipas | Intraoralinis dantų skeneris |  |
|  | Duomenų apdorojimo principas | Debesijos (cloud-based) sprendimas, kai skenavimo duomenys apdorojami ir saugomi nuotolinėje platformoje |  |
|  | Reikalavimas specifinei darbo stočiai | Įrenginys neturi reikalauti dedikuoto ar gamintojo nustatyto kompiuterio ar darbo stoties |  |
|  | Suderinami įrenginiai | Turi veikti su bet kuriuo kompiuteriu, nešiojamuoju kompiuteriu ar planšete, turinčia interneto naršyklę ir interneto ryšį |  |
|  | Programinės įrangos diegimo poreikis | Nereikalaujamas vietinis programinės įrangos diegimas (naudojama per interneto naršyklę) |  |
|  | Programinės įrangos atnaujinimai | Automatiniai, atliekami gamintojo nuotoliniu būdu, be naudotojo įsikišimo |  |
|  | Įrenginio mobilumas | Belaidis, lengvai perkeliamas tarp skirtingų gydymo kabinetų |  |
|  | Paruošimo laikas | Įrenginys turi būti paruoštas skenavimui ne ilgiau kaip per 1 minutę |  |
|  | Skenerio prieinamumas po skenavimo | Baigus skenavimą, įrenginys turi būti iš karto paruoštas naudoti kitam pacientui, neblokuojant darbo vietos |  |
|  | Skaitmeninių duomenų eksportas | Galimybė eksportuoti skenavimo duomenis atvirais formatais (pvz., STL ar lygiaverčiais) |  |
|  | Bendradarbiavimas su dantų technikų laboratorijomis | Turi būti užtikrintas duomenų perdavimas bet kuriai pasirinktai laboratorijai be gamintojo apribojimų |  |
|  | Duomenų saugumo reikalavimai | Duomenų saugojimas ir perdavimas turi atitikti BDAR (GDPR) reikalavimus |  |
|  | Naudotojų skaičiaus apribojimai | Neturi būti ribojamas naudotojų skaičius pagal fizinį įrenginį |  |
|  | Integracija su skaitmeninės odontologijos sprendimais | Turi būti suderinamas su restauraciniais, implantologiniais ir ortodontiniais skaitmeniniais darbo srautais |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių |  |