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Skaitmeninio laboratorinio inversinio mikroskopo, skirto ląstelių vertinimui techninė specifikacija  (kiekis 1 vnt)

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1. 1.
	Bendrieji reikalavimai
	1. Mikroskopas invertuoto (inverted) tipo arba universalus, turintis inversinio tipo veikimo konfigūraciją, skirtas gyvų ląstelių, ląstelių kultūrų, suspensinių ir adherentinių ląstelių morfologijos vertinimui.
2. Sistemą sudaro mikroskopas su išorine arba integruota skaitmenine kamera ir gamintojo programine įranga.
3. Sistema veikia šviesinio lauko (brightfield) režimu ir užtikrina ląstelių kontrasto padidinimą – fazinio kontrasto (Phase contrast) režimu arba lygiaverčiu gamintojo integruotu sprendimu.
4. Turi būti užtikrintas suderinamumas su standartiniais ląstelių kultūriniais indais (Petri lėkštelėmis, kultūrinėmis kolbomis ir ląstelių kultūrų plokštelėmis).
	


















	2. 2.
	Optinė sistema
	1. Plan achromatiniai arba lygiaverčiai objektyvai.
2. Ne mažiau kaip keturi skirtingi didinimai, apimantys mažo, vidutinio ir didelio didinimo diapazonus, tinkamus ląstelių morfologijos vertinimui ( 4×; 10×; 20×; 40× arba lygiaverčiai su fazių kontrasto žiedais).
3. Darbinis atstumas ir skiriamoji geba tinkami ląstelių kultūrų vertinimui.
4. Kondensorius pritaikytas darbui su standartiniais ląstelių kultūriniais indais, užtikrinantis pakankamą darbinį atstumą (ilgo darbinio nuotolio arba lygiavertis).
	












	3. 3.
	Vaizdo gavimo sistema (kamera)
	1. Integruota arba išorinė skaitmeninė kamera.
2. Sensoriaus tipas – CMOS arba lygiavertis.
3. Minimalus sensoriaus efektyvusis pikselių skaičius – ne mažiau kaip 5 MP.
4. Vaizdo perdavimas į integruotą kompiuterį arba išorinį įrenginį per laidinę arba belaidę duomenų perdavimo sąsają (USB, HDMI, Ethernet, Wi-Fi arba lygiavertę).
5. Galimybė įrašyti statinius vaizdus.
	









	4. 4.
	Programinė įranga
	1. Pateikiama originali gamintojo programinė įranga, skirta:
1.1. vaizdų peržiūrai;
1.2. vaizdų fiksavimui;
1.3. vaizdo parametrų (ryškumo, kontrasto, ekspozicijos) reguliavimui;
2. Programinė įranga suderinama su „Windows“ arba „iOS“ operacine sistema arba integruota gamintojo aplinkoje, su galimybe perduoti duomenis į išorinius įrenginius.
3. Galimybė eksportuoti vaizdus į standartinius grafinius formatus (JPEG, TIFF arba lygiaverčius).
4. Būtina programinės įrangos funkcija, leidžianti nustatyti ląstelių augimą apibūdinančius morfologinius parametrus ir (ar) jų derinius (pvz., kiekį, dydį, plotą, konfluenciją), reikalingus ląstelių užaugimo būklei įvertinti.
	














	5. 5.
	Konstrukciniai reikalavimai
	1. Stabili metalinė (arba lygiavertė) konstrukcija.
2. Objekto plokštelė su laikikliais, tinkama Petri lėkštelėms, ląstelių kultūrų plokštelėms ir kultūrinėms kolboms.
3. LED apšvietimas su reguliuojamu intensyvumu.
	





	6. 6.
	Komplektacija
	1. Mikroskopo korpusas su optine sistema – 
1 vnt.
2. Ne mažiau kaip keturi objektyvai – 
1 komplektas.
3. Skaitmeninė kamera – 1 vnt.
4. Programinė įranga – 1 licencija.
5. Tinkamas stovas / objekto laikiklis kultūriniams indams (Petri lėkštelėms, ląstelių kultūrų plokštelėms ir kultūrinėms kolboms) – 1 komplektas.
6. Maitinimo kabeliai ir visi reikalingi jungiamieji laidai.
	

	7. 7.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	8. 8.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis



	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
	

	9. 9.
	Prekės pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas
	Prekės pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	10. 10.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	11. 11.
	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	



Papildomas reikalavimas:
   1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
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