Pilkai pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

VIENKARTINĖS INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PRIEMONĖS (Nr. 11163-1)

2026-   -

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Atviro (tarptautinio) konkurso skelbime CVP IS, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Bendrieji reikalavimai:

1. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o sertifikatai ir standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2. Pasiūlymų vertinimo metu perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu techninėje specifikacijoje  nustatytas reikalavimas, kad prekė turi būti sterili, tiekėjas turi pristatyti sterilios prekės pavyzdį. Kiti reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui nustatyti pirkimo sąlygų 8 skyriuje. Tuo atveju, jeigu įvertinus prekės pavyzdį bus nustatyta, kad pateikti prekių pavyzdžiai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų šioms prekėms, arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nustatytu terminu nepateikia prekių pavyzdžių, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimams.

3. Prekės turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nuostatų reikalavimus. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti tai įrodančius dokumentus.

4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

5. Tiekėjo siūlomos ir pristatomos prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitikti tai prekių grupei keliamus standartus ir būti tinkamos naudoti pagal paskirtį.

1.6. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

1.7. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo dienos.

Visi pasiūlyme nurodyti įkainiai turi būti nurodyti su ne daugiau kaip keturiais skaitmenimis po kablelio, pasiūlymo kaina  - su ne daugiau kaip dviem skaitmenimis po kablelio. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Specialieji reikalavimai ir pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Numatomas maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. įkainis | Maksimalaus kiekio kaina EUR, be PVM | PVM proc. | Maksimalaus kiekio kaina EUR su PVM | Siūlomos prekės parametrai Prekės pavadinimas, prekės kodas. Nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nukreipiantieji kateteriai intracerebrinėms procedūroms | Nukreipiantieji kateteriai intracerebrinėms procedūroms: Išorinis sluoksnis iš poliesterio, su nerūdijančio plieno sutvirtinimu arba lygiaverčiai; Multisegmentinė konstrukcija su labai minkštu atraumatiniu galiuku; Išorinis diametras 5F arba 6 F, tiesūs ar lenktu (MP2, BUR) galiuku; Vidinis diametras: nuo 0,059'' iki 0,071''; Distalinis lankstus galas - 7 cm, ilgis 95 cm. | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nukreipiantieji kateteriai intracerebrinėms procedūroms su vidiniu kateteriu | Nukreipiantieji kateteriai intracerebrinėms procedūroms: Išorinis sluoksnis iš poliesterio, su nerūdijančio plieno sutvirtinimu arba lygiaverčiai; Multisegmentinė konstrukcija su labai minkštu atraumatiniu galiuku; Išorinis diametras 5F arba 6 F, tiesūs ar lenktu (MP2, BUR) galiuku, Vidinis diametras: nuo 0,059'' iki 0,071''; Distalinis lankstus galas - 7 cm; Ilgis 95 cm. Komplektuojamas su specialiai integruotu vidiniu kateteriu, kurio išorinis diametras 4F arba 5 F, lenktu (VTR, JB2 ar SIM2) galiuku, distalinis lankstus galas - 7 cm, ilgis - 117 cm. Hidrofilinė danga padengta distaliai 15 cm | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Neuralinis mikrokateteris | Hibridinė pynės ir spiralės konstrukcija; Atsparus persilenkimui; Mikrokateteris sudarytas iš ne mažiau 7 progresyvių segmentų; Dėl sienelėje siaurėjančio PTFE sluoksnio, sustiprinto spirale, galima 1:1 push/pull kateterio kontrolė; Sienelėje esanti spiralė neleidžia kateteriui ovalizuotis ir užtikrina maksimalų lankstumą; Užapvalintas minkštas atraumatinis galiukas palengvina navigaciją ir per implantuoto stento segmentą; Tvirtas kateterio korpusas užtikrina padidintą atsparumą sutrumpėjimui arba prailgėjimui įvedant stentus ar kitas mažiau lanksčias struktūras. Skirtas visoms standartinėms neuro procedūroms - įvesti koilams, stentams, srovės nukreipėjams ir trombektominiams stentams. Suderinamas su DMSO ir kitomis skystomis embolinėmis medžiagomis. 0,017” kateterio “Dead space”: 0,41cc; jei kartu naudojamas prijungimo prie kateterio adapteris - 0,26 cc. Dėžutėje vienas mikrokateteris, formavimo šerdis ir įvesties vamzdelis. Paviršiaus hidrofilinės dangos ilgis – 100 cm. turi 2 mikrokateterio galiuko žymelius. Mikrokateterio galiuko formos: STR; suformuota: 45; 90; J. Mikrokateterio vidinis skersmuo – 0,017”. Proksimalinis/distalinis skersmuo OD: 2,4 Fr/1,7 Fr. Bendras mikrokateterio ilgis ne mažiau – 150 cm. | vnt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Neuralinis mikrokateteris didesnio dydžio | Hibridinė pynės ir spiralės konstrukcija; Atsparus persilenkimui; Mikrokateteris sudarytas iš ne mažiau 8 progresyvių segmentų; Dėl sienelėje siaurėjančio PTFE sluoksnio, sustiprinto spirale, galima 1:1 push/pull kateterio kontrolė; Sienelėje esanti spiralė neleidžia kateteriui ovalizuotis ir užtikrina maksimalų lankstumą; Užapvalintas minkštas atraumatinis galiukas palengvina navigaciją ir per implantuoto stento segmentą; Tvirtas kateterio korpusas užtikrina padidintą atsparumą sutrumpėjimui arba prailgėjimui įvedant stentus ar kitas mažiau lanksčias struktūras. Skirtas visoms standartinėms neuro procedūroms - įvesti koilams, stentams, srovės nukreipėjams ir trombektominiams stentams. Suderinamas su DMSO ir kitomis skystomis embolinėmis medžiagomis. Komplekte vienas mikrokateteris, formavimo šerdis ir įvesties vamzdelis. Paviršiaus hidrofilinės dangos ilgis – 110 cm., turi 2 mikrokateterio galiuko žymelius. Mikrokateterio galiuko formos: STR. Mikrokateterio vidinis skersmuo – 0,021“; 0,027“. Proksimalinis/distalinis skersmuo OD: 2,5 Fr/2,0 Fr; 3,1 Fr/2,6 Fr. Bendras mikrokateterio ilgis - ne mažiau 156 cm. | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Neuralinis mikrokateteris | Hibridinė pynės ir spiralės konstrukcija; Atsparus persilenkimui; Mikrokateteris sudarytas iš ne mažiau 7 progresyvių segmentų; Sienelėje tankus spiralės pynimas užtikrina 1:1 push/pull kateterio kontrolę vingiuotoje anatomijoje; Sienelėje esanti spiralė neleidžia kateteriui ovalizuotis ir užtikrina maksimalų lankstumą; Skirtas distalinėms neuro procedūroms - įvesti koilams ir embolinėms medžiagoms. Suderinamas su DMSO ir kitomis skystomis embolinėmis medžiagomis. Slėgis – 700psi. “Dead space”: 0,35 - 0,34 cc; jei kartu naudojamas prijungimo prie kateterio adapteris - 0,25 - 0,24 cc. Paviršiaus hidrofilinės dangos ilgis – 115 cm. Distalinio lankstaus segmento ilgis - 9 cm. Gali turėti tiesų arba siaurėjantį galiuką. Turi 1 arba 2 mikrokateterio galiuko žymelius pasirinktinai pagal dydį; Mikrokateterio galiuko formos: STR. Mikrokateterio vidinis skersmuo – 0,0165”/ 0,0165” ir 0,0165” / 0,013” Proksimalinis/distalinis skersmuo OD: 2,1Fr/1,3 Fr; 2,1 Fr/1,6 Fr; Bendras mikrokateterio ilgis nuo 156 cm iki 167 cm. Suderinamas su 0,014’’ /0,012’’ arba mažesne viela. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nukreipiantisis pagalbinis kateteris | Skirtas intracerebrinėms procedūroms; Unikalaus dizaino (sumažina tarpą tarp vielos ir ‘‘intermediate‘‘ kateterio); Vidinis diametras 0,021‘‘; Išorinis distalinis diametras 0,026‘‘; maksimalus išorinis diametras išplatėjimo (‘‘bulb‘‘) vietoje 0,068”; Minkštas atraumatinis galiukas (distalinis nusmailintas galas 1,5 cm ) Išplatėjimo darbines zonos ilgis ne mažiau 11 cm; Bendras darbinis ilgis ne mažiau kaip 160 cm. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Neuro viela | Vielos struktūra - hibridinis nitinolio ir plieno dizainas; Vielos tipai - Soft, Support. Vielos ilgis - 200 cm, su specialia prailginamąja viela 313 cm, Vielos skersmuo - distalinis 0,012”/ proksimalinis 0,014”; Vielos proksimalaus galiuko parametrai - Radiopaque Tipo, ilgis nuo 3 cm iki 6 cm, formuojamo galiuko ilgis – 1,4 cm; Yra proksimalinio galo prailginimas (Docking) | vnt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 8 | Neuro viela mažo diametro | 1. Vielos struktūra - hibridinis nitinolio ir plieno dizainas; 2. Vielos tipai – Soft; 3. Vielos ilgis - 210 cm; 4. Vielos skersmuo - distalinis 0,007” (0,18 mm) / proksimalinis 0,014” (0,36 mm); 5. Vielos proksimalaus galiuko parametrai - Radiopaque Tip, formuojamo galiuko ilgis 1,4 cm (bendras ilgis - 6 cm); 6. Hidrofiline medžiaga dengtos dalies ilgis 158 cm | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Stentas ištraukėjas | Paskirtis - stentas - ištraukėjas galvos smegenų arterijų trombektomijai: Struktūra - „Interlinked cage“ arba lygiavertė technologija (nuosekliai sujungti atraumatiniai fragmentai - 4 – 5 rutuliukai); Diametras - 3,0 mm iki 6,0 mm; Ilgis - 20mm - 44mm; Distalinio galiuko ilgis - 5 mm; Sistemos ilgis iki stento pradžios - 203 cm; Suderinamas su 0,017” (1,7 F) mikrokateteriu | vnt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 10 | Balioniniai nukreipiantieji kateteriai | Vienkartiniai, sterilūs, nukreipiantieji balioniniai kateteriai skirti palengvinti intravaskulinio kateterio įvedimui ir nukreipimui intracerebrinių ir periferinių procedūrų metu; Kateterio diametrai: vidinis 0,086‘‘, išorinis 0,110“, suderinamas su 8 F introdiuseriu; Darbinis ilgis 95 cm, dengtos dalies ilgis distaliniame segmente 25cm; Okliuzinis dviejų spindžių balionas su savaime užsidarančiu nuorinimo vožtuvu; Baliono parametrai: Baliono galiuko ilgis 1,5 mm; Diametras: 10 mm Ilgis: 10 mm | vnt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 11 | Balioninis kateteris neuro procedūroms | Baliono padengimas hidrofiline danga. Baliono medžiaga – poliuretaninė. Balionas yra ne mažiau dviejų spindžių. Suderinamas su dimetilsulfoksido tirpalo (DMSO) medžiaga. Kateterio sienelė visame ilgyje sutvirtinta kombinuotos spiralės konstrukcija. Nepriklausoma nukreipiančios vielos ertmė. Suderinamas su ≤ 0,008“ (distalinio OD) viela. Sistema turi 2 baliono markerius. Baliono nominalus diametras 2,2 mm, priklausomai nuo įleidžiamo skysčio baliono viduje, diametras nuo 1,7 mm iki 2,7 mm. Nominalus baliono įpūtimo tūris 0,02ml; Baliono ilgis - 9 mm. Antgalio ilgis – 2,5 mm. Išsipūtimo ertmės pradinis arba sistemos vidaus užpildymo tūris – 0.44 ml, su universaliu adapteriu - 0,25 ml Proksimalinės sistemos dalies išorinis diametras - 2,8 F. Distalinio antgalio, išorinis diametras 1,6 F. Vidinis ertmės diametras ne mažiau 0,010 colio distaliai ir 0,015 colio proksimaliai. Kateterio darbinis ilgis - 165 cm. Mikrobalioninis kateteris skirtas laikinai uždaryti kraujagyslės spindžiui ir pristatyti skystas embolines medžiagas distaliai ir užtikrinti refliukso kontrolei. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | Neuro stentas | Struktūra - pagamintas iš 16 atskirų nitinolio vielų su platinos šerdimi, sienelės efektyvus metalo dangos tankis 17% - 28%, abiejuose galuose po 8 lapelius adaptacijai, kurių ilgis iki 0,5 mm. Markeriai - po 4 markerius abiejuose galuose, visos vijos rentgenokontrastinės; Stento diametras - 2,5 - 4,0 mm (žingsnis kas 5 mm), Stento ilgis - darbinis 11 mm - 59 mm, bendras - 12 mm - 60 mm; Stento suderinamumas - suderinamas su ID 0,017” dydžio mikrokateteriu arba okliuzinio baliono kateteriu; Stento ląstelių dydis - 0,6mm - 0,9mm priklausomai nuo stento diametro | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Srovės nukreipėjas | Struktūra - dvisluoksnis stentas, sudarytas iš vienos nitinolinės vielos su 16 išorinių ir 36 arba 48 vidinių persipynusių vijų (iš viso 54 arba 66), sienelės vidinio paviršiaus efektyvus metalo dangos tankis 28% - 44%, abiejuose galuose po 4 lapelius adaptacijai, kurių ilgis - 2mm - 3mm; Markeriai - po 4 markerius abiejuose galuose ir išilgai spirale paraleliai viena kitai įpintos 2 tantalo vielos; Stento diametras - 2,5mm - 5,5mm; Stento ilgis - darbinis ilgis 7 mm - 56 mm, bendras ilgis - 13 mm - 62 mm, galimas ilgio sutrumpėjimas po implantacijos 27% - 59%; Stento suderinamumas - stentai iki 3 mm suderinami su visų modelių mikrokateteriais, kurių vidinis skersmuo ID 0,021” ir stentai nuo 3,5 mm suderinami su visų modelių mikrokateteriais, ID 0,027”; Repozicionavimas - pakartotinio ištraukimo galimybė ≥ 50 % išskleidus iki 3 kartų pagal vartojimo instrukcijos rekomendacijas | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Mikrokateteris trombektomijos prietaisų įvedimui | Pintas mikrokateteris galvos smegenų arterijų embolizacijos procedūroms su spiralėmis, stentavimui, tromboembolektomijos prietaisų įdėjimui. Pintas iš ne mažiau 8 nitinolio ar analogiškų vielų ir 1 nerūdijančio plieno vielos ar analogiškos; Ne mažiau 4 pereinamosios elastingumo zonų: standžioji mikrokateterio dalis ne mažesnė nei 1170mm±5mm, elastinga dalis 100-180 mm±5mm, ypatingai elastinga dalis 200-230mm±5mm, papildomai elastinga dalis 50-100 mm±5mm). Vidinė danga - PTFE ar lygiavertė Išorinė danga – hidrofilinė ar analogiška Vidinis diametras ≤ 0,017” Proksimalis išorinis diametras ≤ 2,5F /distalinis išorinis diametras ≤ 2,2F Ilgis ne mažesnis nei 160 cm +/- 3 cm; 2 auksiniai ar analogiški rentgenokontrastiniai žymekliai po 3 cm distaliniame gale; Įvairios distalinio galo konfigūracijos: tiesus, formuojamas. Suderinamas su DMSO. Komplektuojamas kartu su galiuko formavimo priemone ir praleidimo vožtuvu. | Vnt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 15 | Aspiracinis kateteris | Ne mažiau 0,071 colio vidinis ID aspiracijai; Kateteris turi būti vientiso kelių pereinamųjų zonų dizaino, kuris turi suteikti proksimalų palaikymą ir lankstų galiuką, kad būtų pagerinta distalinė navigacija; llgis 131-143 cm. Būtini ilgiai 132 cm, 142 cm. Hidrofilinė danga 100 cm±2cm ilgio, išorinis diametras ≤6 F; vidinis diametras ≥ 0.071" (1,8 mm); | Vnt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 16 | Intrakranijinis stentas su specialia danga | Stento paviršius padengtas specialia trombocitų agregaciją slopinančia danga HPC (imituojančia glikolalikso sluoksnį) arba lygiaverte. Stento struktūra: savaime išsiplečiantis, atvirų lastelių. Suderinamas su 0,0165"- 0,017" skersmens mikrokateteriais. Stento ilgiai (mm) nuo 15 iki 30 mm (privalomi ilgiai 15, 20, 25, 30 mm); Tinka kraujagyslėms nuo 2,5mm iki 4,5mm skersmens; Stentas turi atsijungti automatiškai pilnai išsiskleidęs ir mikrokateterio ištraukimo iš proksimalinės dalies momentu. | Vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 17 | Neuro viela | Vielos struktūra - hibridinis nitinolio ir plieno dizainas; Vielos galiukas – formuojamas; Vielos ilgis- ≥205 cm, turi būti galimybė pajungti su specialia prailginamąja viela ≥318 cm; Vielos skersmuo - 0,014” Vielos proksimalaus galiuko parametrai - rentgenokontrastinis, ilgis 5 cm, hidrofilinė dalis – 1,4 cm; Turi būti su specialia ASACOR technologija arba analogiška, užtikrinančia maksimalų sukimo momento perdavimą | Vnt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 18 | Mikrokateteris | Suderinamas su maks. 0,018'' vielomis; Darbinis ilgis 155±1 cm; Bendras ilgis 162±1 cm; Hidrofilinės dalies ilgis 55±1 cm; Lanksčios dalies ilgis 15±1 cm; Vidinis diametras 0,022''; Išorinis distalinis ir išorinis proksimalinis diametras 2.4F; Turi būti ne mažiau 7 vientisų lankstumo zonų, dvigubo pynimo mikrokateteris, atsparus užlinkimui. Kateterio įvadas (angl. "hub") turi būti išplečiamas, kas užtikrina lengvą stentų ir trombektomijos prietaisų įdėjimą į kateterio vidų. | vnt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 19 | Nustumiamos, fiksuotos ant vielos spiralės kraujagyslėms embolizuoti | Pagamintos iš platinos arba nitinolio; Helical arba Complex formos; Galimybė pasirinkti ne mažiau dviejų sistemų spirales: 10 (O.D ne didesnis nei 0,011“) ir 18 (O.D. 0,0125“-0,0145“ ribose); Turi būti galimybė pasirinkti spirales su itin plona ne didesnė nei 0,0013 colio pirmine viela, užtikrinančia didesnį minkštumą ir prisitaikymą; Atjungiamos momentiškai nulaužiant – nitinolio kilpos mechaninio atskyrimo sistema; Spiralės jungties sritis turi būti ne didesnė nei 0,75 mm; Suderinamos su 0,017 colio vidinio skersmens mikrokateteriais; Galimybė pasirinkti suformuoto diametro spirales nuo 1,0 mm iki 25,0 mm; Galimybė pasirinkti nuo 1,0 cm iki 60,0 cm ilgio spirales. | vnt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 20 | Plonas balionas, specialiai smegenų arterijoms | Papildomas žymuo kateterio gale, ne tik ant baliono; Nominalus slėgis 6 atm arba daugiau; Išbandytasis slėgis 14 atm arba daugiau; Ilgis 8 mm ir 15 mm; Diametrai nuo 1,5 mm arba mažesnio iki 4 mm arba didesnio; Kateterio išorinis distalinis skersmuo 2,7 Fr, proksimalinis 3,7 Fr arba mažesni; Kateterio vidinis skersmuo 0,0165” arba didesnis; Kateterio naudojamas ilgis 150 cm arba daugiau; Balionas nuo nominalaus iki išbandytojo slėgio plečiasi: 1,5 mm ne daugiau, nei 2,2 mm; 2,0 mm ne daugiau, nei 2,52 mm; 2,5 mm ne daugiau, nei 2,98 mm; 3,0 mm ne daugiau, nei 3,73 mm; 3,5 mm ne daugiau, nei 3,97 mm; 4,0 mm ne daugiau, nei 4,53 mm. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 21 | Sustiprintas lazeriu išpjautas nitinolinis stentas | E-polished ar analogiškas metalo paviršiaus apdorojimas; Galai praplėsti siekiant geresnės fiksacijos implantavus; 3 ar daugiau rentgeno kontrastiniai žymenys kiekviename stento gale; 3 ar daugiau rentgeno kontrastiniai žymenys transportinėje vieloje, pagal kuriuos nustatoma 90 proc., nuo kurios nebegalima atgal suskleisti stento; Transportinės vielos galas J formos; Komplektuojama su nitinoline stumiančiąja viela; Turi tikti arterijoms, kurių spindžiai nuo 1,5 mm arba mažesni iki 7 mm arba didesni; Stentų spindžiai nuo 3 iki 8 mm arba didesni; Stentų ilgių intervalas: nuo 15 mm arba trumpesnių iki 35 mm arba ilgesnių; Turi būti itin aukštos radialinės jėgos modelių variantai; Turi pralįsti pro 0,0165” arba mažesnį kateterį. Didžiausi variantai per 0,021” arba 0,027” | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 22 | Intrakranijinis kraujo tėkmės stentas-moduliatorius su trombocitų agreagaciją slopinančia danga | Stento paviršius padengtas specialia trombocitų agregaciją slopinančia danga HPC (imituojančia glikolalikso sluoksnį) arba lygiaverte. Stento struktūra: supintas vienu sluoksniu iš atskirų 48 arba 64 nitinolio vijų, panaudota DFT arba analogiška technologija, kai nitinolio vijos viduje esanti platinos šerdis užtikrina pilną stento vizualizaciją. Implantuojamas per 0,021 skersmens mikrokateterį. Darbiniai ilgiai (mm) nuo 9 iki 25 (ne mažiau 3 skirtingų dydžių), kai gydomos kraujagyslės skersmuo (mm) nuo 1,75 iki 2,5; Darbinis ilgiai (mm) nuo 9 iki 41 (ne mažiau 3 skirtingų dydžių), kai gydomos kraujagyslės skersmuo (mm) nuo 2,5 iki 4,5; Mechaninis stento atskyrimo būdas. Stentas pilnai repozicionuojamas kol mechaniškai neatskirtas nuo kateterio. Sistemoje esanti viela gali slankioti nepriklausomai. | Vnt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 23 | Intrasakulinės priemonės aneurizmų embolizacijai komplektas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Intrasakulinė priemonė aneurizmų embolizacijai | • Priemonė uždaro krepšelio tipo, pagaminto iš dviejų sluoksnių platininio karkaso su nitinolinėmis vielomis – geram matomumui fluoroskopijos metu; • Proksimalus ir distalus žymekliai integruoti priemonės krepšelio viduje; • Išplatėjantis dizainas suteikia stabilų priemonės įsitvirtinimą plataus kaklo aneurizmose; • Įvedimo viela – nitinolinė. • Su atraumatiniu galiuku aneurizmos apsaugai išskleidimo metu. • Priemonės plotis nuo 4.5 mm iki 8.0 mm (žingsnis kas 0.5mm), aukštis nuo 3.00 mm iki 5.00 mm • Suderinamas su 0.021” ID mikrokateteriu • Priemonė atskiriama elektrolitiniu principu veikiančia atskyrimo rankena. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Intrasakulinės priemonės atskyrimo rankenos komplektas | • Veikimo principas – elektrolitinis; • Baterijos indikatorius ant rankenos; • Su integruotais kabeliais; • Komplekte ne mažiau 5 vnt. | Kompl. | 1 |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Aspiracinis trombo ištraukimo kateteris- | Aspiracijos prietaisas yra suderinamas naudoti su dimetil sulfoksidu (DMSO). Kateterio komponentai yra be ftalatų ir latekso. Suderinamas su 6F introduseriais nukreipėjais. Darbiniai ilgiai132 ir 125 cm; Išorinis skersmuo 6F - 2,12 mm, Vidinis diametras 0,071 colių = 1,80 mm, Hidrofilinis apvalkalo ilgis 6F - 60 cm, Hidrofilinis apvalkalas- hydrax plus arba lygiavertis. Kateteris turi 9 jėgos perdavimo ir sustiprinimo zonas, kad užtikrintų ir atlaikytų didelę aspiracinę jėgą bei būtų atsparus perlinkimams | Vnt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 25 | Mikrokateteris | Padengtas nerūdijančio plieno C-Cut radiopaque žymeklis distaliniame gale. Kateteris padengtas Hydrax arba lygiaverte hidrofiline danga, hidrofilinio padengimo ilgis - 100 cm. Specialus luer tipo priedas įrengimui, skirtas atnaujinimo prietaisui. DMSO suderinamas. Maksimalus infuzijos slėgis - 600 psi. Vidinis kateterio dydis 0,053 colių (1,35 mm); Suderinamos su vielomis ≤ 0,014, ≤ 0,018 colių. Mikrokateterio vidiniai diametrai :0,017 colių, 0,021 colių ir 0,027 colių. Darbiniai kateterio ilgiai - 150 cm; 165 cm. | Vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 26 | Stentas - ištraukiklis išeminio insulto gydymui | Savaime išsiplečiantis nitinolio krepšelis. stento dizainas su bent 6 vijomis vidurinėje dalyje, sujungtomis rentgeno kontrastiniais markeriais. Stentas fiksuotas prie 195 cm ilgio įvedimo vielos; Stento ilgis, kai skersmuo 3 mm - 15; 20 mm, suderinamas su 0,017 mikroketeriu. Stento ilgis, kai skersmuo 4 mm - 20; 30 mm, suderinamumas su 0,021 mikrokatetriu. Stento ilgis, kai skersmuo 6 mm - 30; 50 mm, suderinamumas su 0,021 ir 0,027 mikrokateteriu. Markeriai: Distalinėje stento dalyje: platinos-iridžio; Centrinėje dalyje auksiniai žymekliai, išdėstyti sraigtiniu būdu išilgai krepšelio ilgio. Žymeklių skaičius priklauso nuo ištraukėjo dydžio. Proksimalinėje dalyje: auksinis žymeklis, ribojantis krepšelio galą. Kai stento skersmuo 3 mm – turi turėti 2 markerius; kai 4 ir 6 mm - 3 markerius Matomumas - RX" | Vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 27 | Balionininis kateteris išeminio insulto gydymui | Kateterį galima naudoti su 6F įvedimo mova (kurios vidinis spindis 0,088 colio); Turi būti įmanoma kateteriu atlikti distalinę aspiraciją iš galvos smegenų arterijų ir tuo pačiu okliuziniu balionu laikinai uždaryti kraujotaką vidinės miego arterijos intrakranijinėje dalyje; Naudojami kateterio ilgiai 105; 125 cm; Distalinis kateterio galas ir okliuzinis balionas turi būti aprūpinti rentgeno nepralaidžiais žymekliais; Proksimalinė kateterio dalis iki baliono turi du vidinius spindžius, o 5 cm distalinė dalis turi vieną vidinį spindį; Kateterio vidinis spindis turi būti ≥0,058 colio; Kad kateteris nesugriūtų, per visą kateterio ilgį jame turi būti metalinė ritė arba santvara; Distalinis išorinis kateterio apvalkalas turi būti padengtas hidrofiline danga Hydrax arba lygiaverte bent 40 cm. | Vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 28 | Savaime išsiskleidžiantis nitinolinis ištraukiamasis stentas | Savaime išsiskleidžiantis nitinolinis dviejų tipų gardelių stentas, proksimalinėje dalyje turintis uždarą kilpą; Stentas turi apimti šiuos diametrus ir ilgius (privalomi dydžiai): 3mm x 20± 1mm, darbinis ilgis (išpalaiduoto stento) – 30± 1mm, praeina per 0,0165’’ kateterį ; 4 mm x 20± 1mm, darbinis ilgis (išpalaiduoto stento) – 30± 1mm, praeina per 0,0165’’ kateterį ; 5 mm x 40 ± 1mm, darbinis ilgis (išpalaiduoto stento) – 52± 1mm, praeina per 0,021’’ kateterį ; 6 mm x 30± 1mm, darbinis ilgis (išpalaiduoto stento) – 48± 1mm, praeina per 0,021’’ kateterį ; 6 mm x 50± 1mm, darbinis ilgis (išpalaiduoto stento) – 64± 1mm, praeina per 0,021’’ kateterį ; Rentgenokontrastiniai žymekliai distaliniame ir proksimaliniame galuose ; Sistemos ilgis ≥ 200 cm. Stentas išsiskleidžia savaime išstumtas per mikrokateterį ir lieka pritvirtintas proksimaliniame gale. | Vnt. | 80 |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |